ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Grupa 1  – aparat usg  – 1 sztuka

Nazwa oferenta:…………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ:………………………………………………….

Rok produkcji: 2019

| Lp. | Warunki ogólne | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja |  |  |
|  | Kliniczny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny klasy Premium z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |
|  | Przetwornik 12-bitowy | TAK |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 1 500 000 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 1 500 000 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 plus gniazdo parkingowe | TAK/PODAĆ |  |
|  | Dynamika systemu min. 290 dB | TAK/PODAĆ |  |
|  | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z płynną regulacją kontrastu, jasności, podświetlenia matrycy. Przekątna ekranu min. 17 cali Rozdzielczość min. 1600x1200 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Konsola aparatu ruchoma w dwóch płaszczyznach: góra-dół, lewo-prawo | TAK |  |
|  | Dotykowy, programowalny panel sterujący LCD wbudowany w konsolę o wielkości min. 10 cali | TAK/PODAĆ |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz | TAK/PODAĆ |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 20 000 obrazów | TAK/PODAĆ |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości odtwarzania w pętli pamięci dynamicznej obrazów (tzw. Cineloop) | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 300 sek. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 0,75 - 40 cm | TAK/PODAĆ |  |
|  | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika: minimum 60 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania każdego z kół oraz blokadą kierunku jazdy | TAK |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. - B, B + B, 4 B - M - B + M - D - B + D - B + C (Color Doppler) - B + PD (Power Doppler) - 4 B (Color Doppler) - 4 B (Power Doppler) - B + Color + M | TAK |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 1500 obrazów/sek. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 400 obrazów/sek. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 20 pasma częstotliwości | TAK/PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/- 4,0 m/sek | TAK/PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |
|  | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 6,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK/PODAĆ |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w zakresie: min. od 0,5 mm do 20 mm | TAK/PODAĆ |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 30 stopni | TAK/PODAĆ |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 80 stopni | TAK/PODAĆ |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 80 stopni | TAK/PODAĆ |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich tzw.(dual doppler) | TAK |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK/PODAĆ |  |
|  | System obrazowania wyostrzający kontury i redukujący artefakty szumowe – dostępny na wszystkich głowicach | TAK |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 20 map | TAK/PODAĆ |  |
|  | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym o pojemności min. 1TB | TAK |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: DICOM, JPG, BMP i TIFF oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrvie lub płyty CD/DVD | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |
|  | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia aparatu do dowolnego komputera PC kablem sieciowych 100 Mbps w celu wysyłania danych (obrazy, raporty) | TAK |  |
|  | # Funkcje użytkowe |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x19 | TAK/POAĆ |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x19 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Ilość pomiarów możliwych na jednym obrazie: min. 10 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Możliwość przypisania głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy w min. 2 kolorach | TAK |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: - Naczyniowych - Małych narządów - Transkranialnych - Brzusznych - Ginekologiczno-położniczych - Kardiologicznych - Pediatrycznych - Ortopedycznych - Mięśniowo-szkieletowych - Śródoperacyjnych | TAK |  |
|  | Głowice ultradźwiękowe – wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |
|  | Głowica Liniowa Matrycowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK/PODAĆ TYP |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy. Min. 3,0 – 13,0 MHz | TAK/PODAĆ |  |
|  | Liczba elementów; min.900 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Szerokość pola skanowania | Max. 40 mm |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne Min. 16 pasm częstotliwości | TAK/PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie trapezowe, elastograficzne | TAK |  |
|  | Głowica Convex Matrycowa, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK/PODAĆ TYP |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 6,0 MHz. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Liczba elementów: min. 900 | TAK/PODAĆ |  |
|  | Kąt skanowania min. 65 st. | TAK/PODAĆ |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne min. 16 pasma częstotliwości | TAK/PODAĆ |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o objętościową głowicę Liniową 3D/4D (skanującą automatycznie), min. 4,0-13,0 MHz, min. 190 elementów, obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK/PODAĆ |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |