Nasz znak : ZP.271- 201.12/2019                                        	         Kraków, dnia 21 maja 2019 r.

## Do uczestników postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego na zakup, dostawę i uruchomienie sprzętu medycznego wraz z przeszkoleniem pracowników w ramach projektu pn. Zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie (ZIT) (grupa 1-12) oraz dotacji z Gminy Miejskiej Kraków (grupa 13); nr sprawy ZP 9/2019

I. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie udziela odpowiedzi na wniesione zapytania:

Grupa 4

Pytanie 1

pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat wyposażony w monitor 17”?

Odpowiedź:  Tak.

Grupa 4

Pytanie 2

pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat a 3 gniazdami do przyłączenia głowic obrazowych ?

Odpowiedź:  Tak.

Grupa 4

Pytanie 3

pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat wyposażony w panel dotykowy o przekątnej 10,00” ?

Odpowiedź:  Tak.

Grupa 4

Pytanie 4

pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat bez możliwości automatycznego dodawania przeglądarki plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne ?

Odpowiedź:  Nie.

Grupa 4

Pytanie 5 pkt.48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat z wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym 500 GB?

Odpowiedź: Nie.

Grupa 1

Pytanie 6 pkt 9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat o przekątnej ekranu 15” ?

Odpowiedź:  Nie.

Grupa 1

Pytanie 7 pkt. 49 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat, gdzie nagrywarka znajduje się na aparacie USG w łatwo dostępnym dla użytkownika miejscu ?

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 8 pkt. 9 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat wyposażony w monitor 15”?

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 9 pkt. 6 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat z 3 gniazdami do przyłączenia głowic obrazowych ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 10 pkt. 12 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat wyposażony w panel dotykowy o przekątnej 8,00” ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 11 pkt. 50 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat bez możliwości automatycznego dodawania przeglądarki plików DICOM przy nagrywaniu na nośniki zewnętrzne ?

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 12 pkt.48 Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat z wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje)z dyskiem twardym 900 GB?

Odpowiedź: Tak.

Grupa 2 – zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym – 1 komplet

Pytanie 13 Dot.poz.1:

Czy Zamawiający zaakceptuje produkt równoważny - głowica kamery w ilości 1szt o parametrach jak niżej:

Głowica kamery wyposażona w trzy przetworniki obrazowe CCD , kompatybilna z oferowanym sterownikiem kamery

Praca głowicy kamery w standardzie FULL HD

Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw o zmiennej ogniskowej typu Parfocal Zoom zapewniający powiększenie optyczne 2 x

Czułość 1,17 lux

Głowica kamery wyposażona w 3 przyciski sterujące funkcjami sterownika kamery w tym 2 programowalne umożliwiające zaprogramowanie po 2 funkcji pod jednym przyciskiem (uruchamianie poprzez krótkie i długie wciśnięcie)

Możliwość zaprogramowania funkcji uruchomienia zapisu filmu wideo (start/stop) i zdjęcia pod jednym przyciskiem głowicy kamery

Masa głowicy kamery 270g

Możliwość sterylizacji w EtO, STERRAD NX, 100NX, STERIS SYSTEM 1?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań tzn. obrazowania 16;9, zoom optyczny, autoklawowalna, połączenie z optyką typu okular.

Grupa 2 – zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym – 1 komplet

Pytanie 14  Dot.poz.2:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o parametrach jak niżej w ilości 1szt :

Optyka, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, HD, dł. rob. 310mm; autoklawowalna; na którą zakładamy głowicę kamery, w zestawie kontener do sterylizacji ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Grupa 2 – zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym – 1 komplet

Pytanie 15 Dot.poz.3:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny : Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie śr. 4,8 mm, dł. 300 cm – 1 szt ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Grupa 2 – zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym – 1 komplet

Pytanie 16 Dot.poz.4:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny w ilości 1szt o parametrach jak niżej :

Wózek aparaturowy : Wózek do zestawów chirurgicznych z półkami na elementy zestawu, Wózek jezdny z możliwością blokady czterech kół, Uchwyt na butlę CO2, Ramię na monitor, Wieszak na płyny. Uruchamiany 1 przyciskiem?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Grupa 2 – zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym – 1 komplet

Pytanie 17 Dot.poz.4:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do zestawów chirurgicznych o konstrukcji modułowej, w którym moduł zasilający stanowi wyrób medyczny, do którego podłączane są pozostałe elementy (moduły) wózka, takie jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, które nie podlegają pod dyrektywę o wyrobach medycznych, w związku z czym stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Grupa 2 – zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym – 1 komplet

Pytanie 18 Dot.poz.5:

Czy Zamawiający zaakceptuje system równoważny w ilości 1szt o parametrach jak niżej :

STEROWNIK KAMERY:

Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamer FULL HD z trzema przetwornikami obrazowymi

Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego giętkiego wideogastroskopu i wideokolonoskopu z kamerą wbudowaną w sondę wziernikową

Konstrukcja sterownika kamery otwarta na rozbudowę o możliwość podłączenia dedykowanego sztywnego wideolaparoskopu 3D

1 wyjście cyfrowe wideo 3G-SDI (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz)

2 wyjścia cyfrowe wideo DVI-D (format sygnału 1920x1080p, 50/60 Hz)

4 gniazda USB do podłączenia: pamięci PenDrive, zewnętrznej klawiatury, dedykowanej drukarki, w tym 2 gniazda USB umieszczone na panelu przednim sterownika umożliwiające szybki dostęp

Menu sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w formie graficzno - tekstowych ikon

Obsługa funkcji sterownika kamery ze sterylnej strefy sali operacyjnej poprzez przyciski na głowicy  kamery

Dostęp do funkcji sterownika kamery z "brudnej" strefy sali operacyjnej poprzez zewnętrzną klawiaturę bez konieczności bezpośredniego dostępu do panelu czołowego sterownika kamery, w zestawie klawiatura silikonowa USB z certyfikatem medycznym, stopień ochrony IP68

Funkcja wprowadzania danych pacjenta przy pomocy zewnętrznej klawiatury, m.in.: imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID, możliwość wprowadzenia danych dla 50 pacjentów

Funkcja wyświetlania imienia, nazwiska, daty urodzenia oraz ID pacjenta na ekranie monitora operacyjnego podczas operacji z możliwością wyłączania i włączania wyświetlania w dowolnym momencie

Funkcja tworzenia i zapisu w pamięci wewnętrznej sterownika kamery profili użytkowników z indywidualnymi ustawieniami sterownika obejmującymi:

- indywidualną konfigurację menu sterownika kamery,

- indywidualne przypisanie funkcji dostępnych bezpośrednio pod przyciskami głowicy kamery.

Zapis 20 indywidualnych profili użytkowników

Funkcja zapisu filmów wideo i zdjęć w pamięci zewnętrznej PenDrive bezpośrednio podłączonej do sterownika kamery, w zestawie pamięć o pojemności 32GB

Zapis filmów wideo w formacie MPEG4

Zapis zdjęć w formacie JPEG

Zintegrowany tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego na ekranie monitora operacyjnego w celu ułatwienia różnicowania struktur tkankowych i unaczynienia

Tryb obrazowania z blokowaniem wyświetlania koloru czerwonego realizowany w technologii w pełni cyfrowej bez zastosowania filtru w źródle światła

Funkcja jednoczesnego wyświetlania dwóch obrazów na ekranie monitora operacyjnego tj. obrazu rzeczywistego i obrazu z zablokowanym kolorem czerwonym z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie

Funkcja regulacji jasności, dostępne 5 poziomów regulacji jasności

Funkcja zoom'u cyfrowego, dostępne 5 poziomów regulacji zoom'u

Funkcja wyświetlania wirtualnego pointera ekranowego na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego punktu pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie

Funkcja wyświetlania wirtualnej siatki na obrazie z kamery do precyzyjnego wskazywania określonego obszaru pola operacyjnego z możliwością włączania i wyłączania w dowolnym momencie

Funkcja zmiany ustawień poziomu natężenia światła w oferowanym źródle światła w trybie ręcznym poprzez przyciski głowicy kamery oraz w trybie automatycznym przez sterownik kamery

Funkcja nie wymagająca zaangażowania systemu zintegrowanej sali operacyjnej.

ŻRÓDŁO ŚWIATŁA LED:

Źródło światła wykorzystujące technologię oświetleniową LED

Temperatura barwowa 6400K

Żywotność diody LED 30 000 godzin

Ustawianie poziomu natężenia światła poprzez przyciski membranowe na panelu przednim źródła światła

Wskaźnik numeryczny umieszczony na panelu przednim źródła światła wskazujący ustawiony poziom natężenia światła

Dedykowany przycisk funkcji standby

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga opisanych funkcjonalności bez konieczności rozbudowy zestawu oraz z opisanymi funkcjami obrazowania. Proponowane rozwiązanie nie odnosi się do postawionych wymagań.

Grupa 2 – zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym – 1 komplet

Pytanie 19 Dot.poz.6:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny o parametrach jak niżej w ilości 1szt :

Optyka, średnica 10 mm, kąt patrzenia 30°, HD, dł. rob. 310mm; autoklawowalna; na, którą zakładamy głowicę kamery ,w zestawie kontener do sterylizacji ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Grupa 2 – zestaw do kruszenia kamieni z torem wizyjnym – 1 komplet

Pytanie 20 Dot.poz.7:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny : Światłowód w nieprzeźroczystej osłonie śr. 4,8 mm, dł. 300 cm – 1 szt ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 21:

Dot. poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści system równoważny , a zarazem lepszy technologicznie w ilości 1 szt o parametrach opisanych jak niżej:

Medyczny kompaktowy, przenośny tor wizyjny składający się ze zintegrowanego w jednym urządzeniu: monitora, procesora kamery, źródła światła oraz odłączanej głowicy kamery endoskopowej

Waga urządzenia 7 kg

Monitor LCD , rozdzielczość 1024 x 768 pikseli, kontrast 700:1

Zintegrowane źródło światła LED emitujące światło o temperaturze koloru 6300 K

Głowicy kamery endoskopowej o rozdzielczości SD i wadze 178 g, wyposażona w 2 programowalne przyciski, z możliwością przypisania po dwóch funkcji na każdy przycisk

Procesor kamery współpracujący z głowicami endoskopowymi różnego typu w tym kątową, prostą, C-Mount oraz z giętkimi wideoendoskopami z wbudowaną kamerą w końcu dystalnym o rozdzielczości SD

Obsługa urządzenia poprzez przyciski funkcyjne umieszczone na obudowie urządzenia i poprzez podłączoną klawiaturę, jak również poprzez przyciski głowicy kamery

Urządzenie wyposażone w 4 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki oraz zewnętrznych pamięci USB

Urządzenie wyposażone w gniazdo obsługujące kary typu SD

Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła sygnału wideo poprzez wejście DVI-D

Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora poprzez wyjście DVI-D

Urządzenie wyposażone w gniazdo dźwięku Line-In umożliwiające zapis wideo z dźwiękiem poprzez opcjonalny mikrofon

Urządzenie wyposażone we wbudowany głośnik

Możliwość podłączenia przełącznika nożnego do uruchamiania zapisu zdjęć i wideo

Funkcja rejestracji zdjęć w . jpg i wideo w mpeg4 w pamięci USB i na kartach SD

Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa procedury, nazwisko lekarza, komentarza w odpowiednio przeznaczonych do tego celu polach

Funkcja odtwarzania zarejestrowanych zdjęć i filmów bezpośrednio na ekranie urządzenia

Funkcję cyfrowego uwydatnienia szczegółów

Funkcja eliminacji siatki fibroskopu z możliwością włączenia i wyłączenia dostępną w dowolnym momencie z głowicy kamery

Funkcja zapisu notatek dźwiękowych

Zoom cyfrowy 2 x

Funkcja obrotu obrazu o 180°

Funkcja regulacji jasności, czasu migawki oraz kolorów

W zestawie zewnętrzna silikonowa klawiatura USB z touchpad, nadająca się do dezynfekcji poprzez przecieranie, pamięć Pen Drive o pojemności 8GB

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga pełnego toru wizyjnego o parametrach podanych w SIWZ.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 22 Dot.poz.5:

Czy Zamawiający zaakceptuje: Wózek endoskopowy: Wózek na kółkach, Uchwyt do monitora do wózka endoskopowego ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 23 Dot.poz.5:

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek endoskopowy o konstrukcji modułowej, w którym moduł zasilający stanowi wyrób medyczny, do którego podłączane są pozostałe elementy (moduły) wózka, takie jak półki, szuflada, uchwyt na butlę CO2, które nie podlegają pod dyrektywę o wyrobach medycznych, w związku z czym stawka VAT wynosi 23%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 24 Dot.poz.7:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Płaszcz do narzędzi bipolarnych, średnica 5 mm, długość 360 mm; kompatybilny z uchwytem bipolarnym oferowanym w poz. 6, na którym znajduje się pokrętło do obrotu narzędzia o 360st.; przycisk do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia również znajduje się na oferowanym uchwycie bipolarnym narzędzia - 1szt Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 25 Dot.poz.8:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Wkład kleszczy bipolarnych, śr. 5mm, dł. 360mm; bransze precyzyjne - proste, dł. 16mm; zwężone dystalnie, od wewnątrz fenstrowane w celu lepszego chwytu. - 3szt ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 26 Dot.poz.9:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Kabel bipolarny do narzędzi jednowtykowe, długość 3 m, do diatermii Erbe VIO innych przyjmujących połączenia jednowtykowe wg Erbe. - 3szt ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 27 Dot.poz.11:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Płaszcz średnica 5mm, długość 360 mm; pokrętło do obrotu narzędzia znajduje się na oferowanym uchwycie z poz.10 o 360st.; przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia znajduje się na uchwycie narzędzia - 2szt? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 28 Dot.poz.12:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Wkład do nożyczek typu Metzenbaum, średnica 5 mm, długość 360 mm - 4szt ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 29 Dot.poz.13:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Płaszcz do narzędzi bipolarnych, średnica 5 mm, długość 360 mm; kompatybilny z uchwytem bipolarnym oferowanym w poz. 14, na którym znajduje się pokrętło do obrotu narzędzia o 360st.; przycisk do uwolnienia wkładu i uchwytu narzędzia również znajduje się na oferowanym uchwycie bipolarnym narzędzia- 2szt

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 30 Dot.poz.15:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Wkład bipolarny, średnica 5mm, długość 360mm, do kleszczyków preparujących typu Robi KELLY– 2 szt.? Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 31 Dot.poz.16:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Uchwyt do narzędzi z zamkiem z możliwościa jego odpięcia w dowolnym momencie - 2szt ?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 32 Dot.poz.17:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Płaszcz średnica 5mm, długość 360 mm; pokrętło do obrotu narzędzia o 360st znajduje się na uchwycie oferowanego narzędzia w poz. 16.; przycisk do uwolnienia uchwytu narzędzia znajduje się na uchwycie narzędzia - 1szt ?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 33 Dot.poz.18:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Wkład monopolarny, średnica 5mm, długość 360mm, do kleszczyków chwytających - mocno chwytające - 1szt jak na ilustracji poniżej:

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie 34 Dot.poz.20:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Imadło laparoskopowe - bransze wygięte w lewo. Wymiary tubusa: śr. 5mm ; dł. rob. 430mm; rozbieralne na dwie części;

Uchwyt w linii narzędzia; z zapinką z uwolnieniem w górnej części uchwytu. - 1szt

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytania do Grupa 3 – tor wizyjny z kamerą rotacyjną do zabiegów urologicznych – 1 kpl.

- zestaw narzędzi do zabiegów laparoskopowych na nerkach – 1 kpl.

Pytanie nr 35 Dot.poz.24:

Czy Zamawiający dopuści produkt równoważny :

Tuba ssąco-płucząca o średnicy 5 mm i długości roboczej 360 mm, z otworami na końcu - 1szt?

Odpowiedź:  Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 36:

Czy w przypadku oferowania wyrobów spełniających wymagania Zamawiającego, ale objętych różną stawką podatku VAT Zamawiający zaakceptuje wpisanie w formularzu ofertowym: Wartość netto, VAT % oraz Wartość brutto dwóch stawek podatkowych?

Odpowiedź:  Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 37:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w Grupach 2 i 3 sprzętu wyprodukowanego w 2018 roku, fabrycznie nowego ? Pozostałe parametry SIWZ pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Nie.

Pytanie 38:

dot. projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ - §7 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego ust. na następujący: „Wykonawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni roboczych dokonać wymiany sprzętu na pełnowartościowy pod rygorem nie uiszczenia zapłaty za zamawiany sprzęt”. Z racji dostawy niektórych elementów zestawu transport może odbywać się spoza granic Polski i dostawa w ciągu 3 dni z przyczyn technicznych może być niemożliwa.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 39:

dot. projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ - §8 ust. 6 oraz warunki gwarancji i serwisu - zał. nr 3 do SIWZ pkt. 5 dla Grup 2 i 3 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie: czy Zamawiający za czas podjęcia przez serwis naprawy w czasie 48 godzin uznaje czas od momentu dotarcia sprzętu do serwisu?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że jako „podjęta naprawa” liczy się obecność uprawnionego pracownika wykonawcy przy uszkodzonym aparacie max do 48 h od zgłoszenia.

Pytanie 40:

dot. projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ - §8 ust. 7 oraz warunki gwarancji i serwisu - zał. nr 3 do SIWZ pkt. 7 dla Grup 2 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by Wykonawca w przypadku zgłoszonych usterek i awarii dokonał naprawy niezwłocznie jednak w czasie nie dłuższym niż w ciągu 7 dni roboczych, a w przypadku sprowadzenia części zamiennych spoza Polski maksymalnie do 14 dni roboczych od otrzymania zgłoszenia ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 41:

dot. projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ - §9 ust. 1 pkt. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego pkt. na następujący: „w razie opóźnienia w wykonaniu umowy – w wysokości 0,5% wartości brutto opóźnionej dostawy za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 42:

dot. projektu umowy – zał. nr 4 do SIWZ - §9 ust. 1 pkt. 1-3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby kary umowne były liczone nie od wartości całkowitego wynagrodzenia wskazanego w §2 brutto za każdy dzień zwłoki, a od wartości poszczególnych grup/części wygranego zamówienia?

Odpowiedź:  Nie.

Pytanie 43:

dot. warunków gwarancji i serwisu - zał. nr 3 do SIWZ pkt. 8 dla Grup 2 i 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby gwarancja dostępu do części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych i akcesoriów po okresie zakończenia produkcji wynosiła min 8 lat?

Odpowiedź:  Tak.

Pytanie 44:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Grupach 2 i 3 drobnego wyposażenia (np. elementy wózka aparaturowego/endoskopowego: ramię na monitor, uchwyt na endoskop, wieszak na płyny), które nie są wyrobami medycznymi - stawka VAT 23% i tym samym zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia dokumentów, o których mowa w SIWZ w rozdziale 8 pkt. 8.5 ppkt. 5).1 oraz projekcie umowy §1 ust. 3, a także zmodyfikuje pod tym względem tabele cenowe w załączniku nr 1 do SIWZ dodając poz. ze stawką VAT 23%? Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

II. Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krakowie, os. Na Skarpie 66 w Krakowie zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w nw. punktach, które otrzymują brzmienie:

- 13.2 Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2019-06-06 do godz. 10:00

- 16.1 i 16.3, który otrzymuje brzmienie:

## 16.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy, działającej pod adresem https://e-ProPublico.pl/, zgodnie z instrukcją określoną w pkt. 15 SIWZ, do dnia 2019-06-06 do godz. 10:00.

## 16.3 Otwarcie ofert nastąpi w dniu: 2019-06-06 o godz. 11:00, za pośrednictwem Platformy, na karcie Oferty/Załączniki, poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

III. Zmieniony załącznik nr 3 i załącznik nr 4 stanowią integralną część niniejszego pisma.

IV. Powyższe zmiany zostaną przekazane wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczone na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych
Dorota Gołąb-Bełtowicz