Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: TZM/18/P/2019	 Katowice, dnia: 2019-08-06

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ – 11

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-07-22 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

Dostawę sprzętu jednorazowego oraz wielorazowego użytku dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Treść wspomnianej prośby jest następująca:

Pytanie 1 - Pakiet 27 poz 1

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny filtr oddechowy z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci o następujących parametrach:

Przeznaczenie: 	respiratory i aparaty do znieczulenia

Opór przepływu 	przy 30l /min 0,82 cm H2O

przy 60 l/min 2,14 cm H2O

przy 90 l/min 3,95 cm H2O

Objętość oddechowa VT 	150 - 1500 ml

Masa 	35,6 g

Przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) 	55 ml

Skuteczność filtracji bakteryjnej 	>99,9999%

Skuteczność filtracji wirusowej 	>99,999%

Hydrofobowa warstwa filtrująca

Nawilżanie 	37 mg/l H2O przy Vt=500ml

Wydzielony celulozowy wymiennik ciepła i wilgoci.

Złącza 	22M/15F - 22F/15M

Port kapno 	luer-lock z szczelnie wkręcanym koreczkiem

Czas stosowania 	do 24 godz.

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 2 - Pakiet 27 poz.2

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny  filtr o bardzo wysokiej skuteczności filtracji bakteryjnej >99,9999% i skuteczności filtracji wirusowej >99,999%  z barierą mechaniczną w postaci membrany filtracyjnej i metodzie filtracji ładunków elektrostatycznych, sterylny, o następujących parametrach:

- poziom nawilżania 37mg H20 przy Vt 500 ml, waga 35,6 g,  objętość wewnętrzna 55 ml ?

Odp.: Zamawiający nie zmienia pierwotnych zapisów SIWZ.

Pytanie 3 - Pakiet 36

Czy Zamawiający dopuści jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii o następujących parametrach?

Zastosowanie	dla dorosłych i dzieci >15kg oddychających

samodzielnie

Objętość oddechowa VT	50 - 1000 ml

Opór przepływu	0,63cm H2O przy 30l/min

1,8 cm H2O przy 60l/min

3,5 cmH2O przy 90l/min

Masa	8,4 g

Przestrzeń martwa	15 ml

Nawilżanie	po 1 godz. 27,5mg/l H2O przy Vt=500ml

po 24 godz. 28,8mg/l H2O przy Vt=500ml

Port do odsysania z zatyczką	umieszczony centralnie

Średnica portu do odsysania 	6,1 mm

Powierzchnia wymiennika	> 500 cm2

Wkład celulozowy	higroskopowy

Złącza	15mmF - do rurki tracheostomijnej

stożkowe, zapobiegające spadaniu z rurki tracheostom.

Port do drenu tlenowego 	5,5 mmM

Czas stosowania	do 24 godz.

Opakowanie	pojedyncze blister-pack

Odp.: Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 36 poz. 1 jako równoważny wymiennik ciepła i wilgoci do tracheostomii o powyższych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

lek. med. Janusz Orman