
Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
Znak sprawy: NA/O/238/2019
 Rzeszów dnia: 2019-08-13
ODPOWIEDZI NA PYTANIA I ZMIANA OPISU
Do Zamawiającego wpłynęło pytanie odnośnie zadania częściowego nr 3: Oscyloskop cyfrowy
1. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie mogące zapisać do 25kpts/kanał?

odp: Zamawiający nie dopuszcza urządzenia mogącego zapisać mniej niż 100kpts/kanał.

2. Czy zamawiający dopuszcza oscyloskop o wyświetlaczu z przekątną 8"?

odp: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń z wyświetlaczem mniejszym niż 8,5".

3. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie posiadające rozdzielczości pionowej 8 bitów, jednaka nie posiadającego rozdzielczości 12 bit przy uśrednianiu?

odp: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o rozdzielczości pionowej mniejszej niż 12bit z uśrednianiem.

4. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o czułości od 2 mV/dz dla 1MOm? Jednocześnie proszę o sprecyzowanie zakresu górnego czy nie zaszła tam omyłka pisarska, ponieważ podany zakres górny to 5mV/dz, standardowo jest to wartość np. 5V/dz

odp: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o minimalnej czułości większej niż od 1mV/dz, jednocześnie faktycznie zaszła omyłka pisarska w górnej wartości czułości urządzenia i powinna ona być nie mniejsza niż 5V/dz.

5. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o masie do 4.3 kg

odp: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń cięższych niż 4kg.

6. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie o impedancji wejściowej 1MOm/16pF?

odp: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń o impedancji wejściowej większej niż 1MOhm/11pF.

7. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z sondami napięcia do 500V dla 10:1 oraz 300V dla 1:1?

odp: Zamawiający dopuszcza urządzenia z sondami 500V dla 10:1 oraz 300V dla 1:1 jednak z zachowaniem pasma przenoszenia sond nie mniejszym niż 100MHz.

8. Czy zamawiający dopuszcza urządzenie z gwarancją 36 miesiące?

odp: Zamawiający nie dopuszcza urządzeń z gwarancją mniejszą niż 60 miesięcy.

Zamawiający zmienia opis w zad. częściowym nr 6: Budowa stanowiska testowego dla jednego przegubu sterowanego cięgnami - cz. 2
W opisie było:

• Tolerancja liniowości 0,2 % lub mniej

• Histereza 0,2 % lub mniej

Powinno być: 
• Tolerancja liniowości 0,25 % lub mniej
• Histereza 0,25 % lub mniej

ZMIANA TERMINU!!!

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 19.08.2019. Pozostałe zapisy ogłoszenia o udzielanym zamówieniu pozostają bez zmian.
System Przetarg © DataComp
Strona: 1/1
1

System ProPublico © Datacomp
Strona: 1/2

