Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/28/2019/10	 Kraków dnia: 2019-09-11

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ -6

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2019-09-11 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Usługi serwisowe, konserwacja i przeglądy techniczne aparatury medycznej II”, o następującej treści:

- Dotyczy: pakiet nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu Wykonawców nie posiadających autoryzacji producenta sprzętu i nie dysponujących osobami posiadającymi certyfikaty imienne wystawione przez producenta sprzętu, jego autoryzowanego przedstawiciela lub równoważne, potwierdzające odbycie szkoleń z zakresu serwisowania sprzętu, ale posiadających wymienione poniżej certyfikaty i kwalifikacje? Niniejszy wniosek uzasadniamy okolicznościami z których wynika, że na gruncie obowiązujących przepisów oraz standardów prawa zamówień publicznych tego rodzaju wymagania stanowią naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców, ponieważ aktualnie na rynku funkcjonują podmioty gwarantujące możliwość wykonania przeglądu wg. tych samych standardów co autoryzowany przedstawiciel producenta lub producent. Pragniemy zauważyć, że m.in. wdrożenie systemu norm w zakresie sprzedaży, instalacji i serwisu urządzeń medycznych (nr norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PN-EN ISO 13485:2012), personel posiadający wieloletnie doświadczenie praktyczne oraz specjalistyczne (udokumentowane) wyksztalcenie   przeszkolenie, jak również bezpośredni dostęp do materiałów oraz części zamiennych pochodzących bezpośrednio od producenta daje tę samą gwarancję wykonania zamówienia w sposób należyty, co autoryzowany przedstawiciel producenta.

Wobec powyższego wnioskujemy o zmianę przyjętych dotychczas warunków udziału w postępowaniu i dopuszczenie do udziału wykonawców, którzy posiadają wdrożony i certyfikowany w strukturach swej działalności system norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015, a także PNEN ISO 13485:2012, uprawnienia SEP (Kategoria „E”, „D”), a także ponad 10 letnie doświadczenie w zakresie serwisu aparatury medycznej i przeszkolony personel w zakresie serwisu aparatury medycznej innych producentów.

Niniejszy wniosek uzupełniam dodatkowo informacją, że wymóg wykazania się przez wykonawców posiadaniem autoryzacji jest postrzegany jako naruszenie zasady uczciwej konkurencji lub równego traktowania wykonawców, należy również uwzględnić stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, która w sentencji jednego ze swych orzeczeń stwierdziła, że „W zakresie odniesienia się odwołującego do art. 90  ust. 4 i następnie ustawy z 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, należy podnieść, co wskazał również zamawiający, iż przepisy te są adresowane do podmiotów dokonujących wprowadzenia  wyrobów medycznych do obrotu. Wskazać należy również, że ustawa nie określa, że działania serwisowe mogą wykonywać jedynie podmioty autoryzowane przez wytwórcę. Tym samym nie istnieje ograniczenie możliwości  w określeniu takiego wymagania przez Zamawiającego”. (Por. wyrok KIO z dnia 11 czerwca 2012r. sygn. akt 1073/12).

Odpowiedź: Autoryzacja producenta nie jest wymagana, a stanowi jedynie kryterium oceny ofert. Zamawiający w pkt. 8.8.1 dokładnie opisał jakich dokumentów wymaga i jakie uznaje za równoważne. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 3-7

Zgodnie z zapisami wzoru umowy usługi serwisowe obejmują m.in. Wymianę materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta sprzętu w ramach przeglądów i konserwacji, wynikające z instrukcji użytkowania sprzętu oraz instrukcji  i dokumentów serwisowych

W celu umożliwienia Zamawiającemu i potencjalnym Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu, a także w zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Prosimy o podanie pełnej nazwy i modelu aparatów do znieczuleń Aespire.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Aparaty z pozycji 3-7 to GE Datex Ohmeda Aespire 7100.

- Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 1,2

Zgodnie z zapisami wzoru umowy usługi serwisowe obejmują m.in. Wymianę materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta sprzętu w ramach przeglądów i konserwacji, wynikające z instrukcji użytkowania sprzętu oraz instrukcji  i dokumentów serwisowych

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania  GE Datex Ohmeda Aestiva 7100 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelki gniazd parowników

- Filtr ekranu

- Filtr wejściowy zasilania gazów

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania  GE Datex Ohmeda Aestiva 7100 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator wewnętrzny 6V 4,5AH

- Zawór grzybowy spontanicznego oddechu

- Uszczelka zaworu spontanicznego oddechu

- Zestaw uszczelek rotametrów

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania  GE Datex Ohmeda Aestiva 7100  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik przepływu

- Czujnik tlenu M-10

- Dysk zaworu zwrotnego

- Membrana zastawki wydechowej

- Zawór pop-off

- Miech

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat terminu ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania  GE Datex Ohmeda Versamed Aestiva 7100 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź: W ramach umowy, podczas przeglądu każdego z aparatów do znieczulania (pozycje 1-8) należy wymienić następujące części:

| Opis części | co 12 miesięcy liczone od daty instalacji | co 24 miesiące liczone od daty instalacji |
| --- | --- | --- |
| Uszczelki gniazd parowników komplet | x | x |
| Zawór grzybkowy wentylatora |  | x |
| Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego |  | x |
| Akumulator aparatu do znieczulania |  | x |

Na pozostałe części, których wymiana okaże się konieczna podczas przeglądu Wykonawca wystawi odrębną ofertę Zamawiającemu. Ich wymiana (praca i dojazd inżyniera) odbędzie się w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego.

W poniższej tabeli Zamawiający przedstawia daty instalacji sprzętu z pakietu nr 3, na podstawie których należy wyznaczyć dany rok przeglądowy.

| # Lp. | # Typ, rodzaj aparatu | # Numer seryjny | # Data instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | Aparat do znieczulania GE Aestiva 7100 Parownik Isotec Tec5 | AMVE00180 BCYE00260 | 23.07.2001 r. |
| # 2 | Aparat do znieczulania Aestiva 7100 Parownik Sevotec 8% Tec7 | AMVJ00238 BEJJ01773 | 23.06.2005 r. |
| # 3 | Aparat do znieczulania Aespire 7100 Parownik Sevotec 8% Tec7 | AMXL01587 BEJL09403 | 21.11.2007 r. |
| # 4 | Aparat do znieczulania Aespire 7100 Parownik Sevotec 8% Tec7 | AMXM01321 BEJM07172 | 09.12.2008 r. |
| # 5 | Aparat do znieczulania Aespire 7100 Parownik Sevotec 8% Tec7 Kardiomonitor CAM S/5 Ekran Panel K-ANEB Moduł E-PRESTN Moduł E-CAIO Moduł E-NMT Moduł E-ENTROPY | AMXN00205 BEJN01810 6505526 DTJ01120508 7661606 6416004 6459062 6493088 6463950 | 27.04.2009 r. |
| # 6 | Aparat do znieczulania Aespire 7100 Parownik Sevotec 8% Tec7 Kardiomonitor AM S/5 Ekran Panel K-ANEB Moduł E-PRESTN Moduł E-CAIO Moduł E-NMT | AMXR01134 BEJS01108 6891193 DTM241N0777 8055630 6870129 6906246 6965655 | 25.06.2013 r. |
| # 7 | Aparat do znieczulania Aespire 7100 Parownik Sevotec 8% Tec7 Kardiomonitor AM S/5 Ekran Panel K-ANEB Moduł E-PRESTN Moduł E-CAIO Moduł E-NMT | AMXS01388 BEJS05264 6899849 DTM241N0880 8055710 6881511 6907609 SJC14313648HA | 20.11.2013 r. |
| # 8 | Aparat do znieczulania Carestation 650 Parownik Sevotec 8% Tec7 Kardiomonitor Carescape B650 Moduł E-SCAIOV-00 Moduł E-PSMP-01 Moduł E-NMT-01 Moduł E-ENTROPY-01 Moduł E-sCONVX-00 | SM716020011WA BEJV00144 SK415381129HA SGV15493037HA 8005116 SJC16020025HA SJB15360024HA SGV16076028HA | 22.07.2016 r. |
| # 9 | Kardiomonitor CAM S/5 Moduł M-CAIO Moduł M-NESTPR | 5200545 5169942 5178326 | 23.06.2005 r. |
| # 10 | Kardiomonitor CAM S/5 Moduł E-CAIO Moduł E-PSMP | 6320936 6321273 6329467 | 21.11.2007 r. |
| # 11 | Kardiomonitor CAM S/5 Moduł E-CAIO Moduł E-NMT Moduł E-PSMP | 6454244 6454393 6445624 6439129 | 09.12.2008 r. |
| # 12 | Kardiomonitor CAM S/5 Moduł E-CAIO Moduł E-PRESTN | 6454245 6463194 6310583 | 22.12.2008 r. |
| # 13 | Respirator Engstrom Carestation | CBCT00749 | 17.09.2014 r. |
| # 14 | Respirator Engstrom Carestation | CBCT00750 |  |
| # 15 | Respirator Engstrom Carestation | CBCT02051 |  |
| # 16 | Respirator Engstrom Carestation | CBCT02101 |  |
| # 17 | Respirator Engstrom Carestation | CBCT02106 |  |
| # 18 | Respirator Engstrom Carestation | CBCT02127 |  |
| # 19 | Respirator Engstrom Carestation | CBCT02237 |  |
| # 20 | Respirator Carescape R860 | SBRV00637 | 22.07.2016 r. |

- Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 3-7

Zgodnie z zapisami wzoru umowy usługi serwisowe obejmują m.in. Wymianę materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta sprzętu w ramach przeglądów i konserwacji, wynikające z instrukcji użytkowania sprzętu oraz instrukcji  i dokumentów serwisowych

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelki gniazd parowników

- Filtr wentylatora

- Filtr 2-micron gazu napędzającego

- Filtr wejściowy zasilania gazów

- Akumulator wewnętrzny

- Filtr wejściowy butli

- Uszczelka butli (DIN)

- Uszczelka butli N2O DIN Conn 11

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator wewnętrzny 6V 4,5AH

- Zawór grzybowy spontanicznego oddechu

- Uszczelka zaworu spontanicznego oddechu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik przepływu

- Czujnik tlenu M-10

- Dysk zaworu zwrotnego

- Membrana zastawki wydechowej

- Zawór pop-off

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100 co 24 miesiące lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest  wymiana następujących części:

- Miech

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Versamed Aespire 7100 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3.

- Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 3-7

Zgodnie z zapisami wzoru umowy usługi serwisowe obejmują m.in. Wymianę materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta sprzętu w ramach przeglądów i konserwacji, wynikające z instrukcji użytkowania sprzętu oraz instrukcji  i dokumentów serwisowych

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire 7900 co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelka gniazda parownika

- Filtr przeciwkurzowy

- Filtr 2-micron gazu napędzającego

- Filtr wejściowy zasilania gazów

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire 7900 co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator wewnętrzny 12V 2,2AH

- Zawór grzybowy spontanicznego oddechu

- Uszczelka zaworu spontanicznego oddechu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire 7900  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik przepływu

- Czujnik tlenu M-10

- Dysk zaworu zwrotnego

- Membrana zastawki wydechowej

- Zawór pop-off

- Miech

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire 7900 Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. Zamawiający posiada aparaty Aespire 7100.

- Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 3-7

Zgodnie z zapisami wzoru umowy usługi serwisowe obejmują m.in. Wymianę materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta sprzętu w ramach przeglądów i konserwacji, wynikające z instrukcji użytkowania sprzętu oraz instrukcji  i dokumentów serwisowych

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire View co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Uszczelka gniazda parownika

- Filtr przeciwkurzowy

- Filtr 2-micron gazu napędzającego

- Filtr wejściowy zasilania gazów

- Filtr wejściowy butli

- Uszczelka butli (DIN)

- Uszczelka butli N2O DIN Conn 11

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire View co 24 miesiące wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator wewnętrzny

- Zawór grzybowy spontanicznego oddechu

- Uszczelka zaworu spontanicznego oddechu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire View  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Czujnik przepływu

- Czujnik tlenu M-10

- Dysk zaworu zwrotnego

- Membrana zastawki wydechowej

- Zawór pop-off

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta aparatu do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire 7100 co 24 miesiące lub ze względu na osiągnięcie określonego stopnia zużycia wymagana jest  wymiana następujących części:

- Miech

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których aparatów do znieczulania ogólnego GE Datex Ohmeda Aespire View Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty. Wykonawca na podstawie aktualnej dokumentacji przetargowej nie jest w stanie stwierdzić jakie z ww. podzespołów powinny zostać uwzględnione w wycenie przetargowej.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3. Zamawiający posiada aparaty Aespire 7100.

- Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 5-12

Zgodnie z zapisami wzoru umowy usługi serwisowe obejmują m.in. Wymianę materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta sprzętu w ramach przeglądów i konserwacji, wynikające z instrukcji użytkowania sprzętu oraz instrukcji  i dokumentów serwisowych

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producentów  kardiomonitorów wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia lub datę kolejnej wymiany:

- Akumulator

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których kardiomonitorów Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować stopnia zużycia i daty kolejnej wymiany tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: W ramach umowy, podczas przeglądu każdego z kardiomonitorów (pozycje 5-12) należy wymienić następujące części:

| Opis części | co 12 miesiące od daty instalacji | co 60 miesięcy od daty instalacji | co 90 miesięcy od daty instalacji |
| --- | --- | --- | --- |
| filtr powietrza monitora | x | x | x |
| filtr powietrza wyświetlacza | x | x | x |
| SRAM/Timekeeper battery |  |  | x |
| Bateria litowo-jonowa |  | x |  |

Ponadto w kardiomonitorach, które wyposażone są moduły gazowe należy wymienić:

| Opis | co 12 miesięcy liczone od daty instalacji | co 24 miesiące liczone od daty instalacji | co 36 miesięcy liczone od daty instalacji | co 48 miesięcy liczone od daty instalacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw serwisowy 12 miesięczny Moduł E-CXXXXX | x | x | x | x |
| Pochłaniacz CO2 modułu gazowego |  |  |  | x |

Na pozostałe części, których wymiana okaże się konieczna podczas przeglądu Wykonawca wystawi odrębną ofertę Zamawiającemu. Ich wymiana (praca i dojazd inżyniera) odbędzie się w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego.

Zamawiający podał daty instalacji kardiomonitorów w odpowiedzi na pytanie nr 3.

- Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 13-19

Zgodnie z zapisami wzoru umowy usługi serwisowe obejmują m.in. Wymianę materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta sprzętu w ramach przeglądów i konserwacji, wynikające z instrukcji użytkowania sprzętu oraz instrukcji  i dokumentów serwisowych.

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Engstrom CS/ Engstrom PRO  co 12 miesięcy wymagana jest  wymagana następujących elementów:

- Filtr wentylatora

- Filtr wentylatora ekranu

- Membrana zastawki wydechowej

- Filtry wlotowe gazów (tlenu i powietrza)

- Czujnik przepływu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Engstrom CS/ Engstrom PRO co 48 miesięcy wymagana jest wymiana następujących elementów:

- Akumulator

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Engstrom CS/ Engstrom PRO co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących elementów:

- Bateria 3V

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Versamed Engstrom CS/ Engstrom PRO  wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu

- zastawka wydechowa bez czujnika przepływu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Versamed Engstrom CS/ Engstrom PRO posiadającego kompresor jeżeli urządzenie posiada kompresor co 12 miesięcy wymagana jest  wymiana następujących zestawów przeglądowych:

- Zestaw przeglądowy dla kompresora JunAir EVair03

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda Versamed Engstrom CS/ Engstrom PRO posiadającego kompresor jeżeli urządzenie posiada kompresor po przepracowaniu 10.000 godzin wymagana jest  wymiana następujących zestawów przeglądowych:

- Zestaw przeglądowy 10,000 Hour Kit dla kompresora JunAir EVair03

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów GE Datex Ohmeda Versamed Engstrom CS/ Engstrom PRO Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany, ilości przepracowanych godzin i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: Respiratory Zamawiającego nie posiadają kompresora.  W ramach umowy, podczas przeglądu każdego z respiratorów (pozycje 13-19) należy wymienić następujące części:

| Opis części | co 12 miesięcy liczone od daty instalacji | co 48 miesięcy liczone od daty instalacji |
| --- | --- | --- |
| Filtr przeciwkurzowy Respiratora | x | x |
| Filtr przeciwkurzowy ekranu | x | x |
| akumulator Respiratora 2 sztuki |  | x |
| Akumulator płyty CPU |  | x |

Na pozostałe części, których wymiana okaże się konieczna podczas przeglądu Wykonawca wystawi odrębną ofertę Zamawiającemu. Ich wymiana (praca i dojazd inżyniera) odbędzie się w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego.

Zamawiający podał daty instalacji respiratorów w odpowiedzi na pytanie nr 3.

- Dotyczy: pakiet nr 3, poz. 20

Zgodnie z zapisami wzoru umowy usługi serwisowe obejmują m.in. Wymianę materiałów eksploatacyjnych przewidzianych do wymiany przez producenta sprzętu w ramach przeglądów i konserwacji, wynikające z instrukcji użytkowania sprzętu oraz instrukcji  i dokumentów serwisowych

W celu umożliwienia Zamawiającemu i Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu porównania złożonych ofert a także w celu zachowania zasad uczciwej konkurencji i/lub równego traktowania wykonawców prosimy o uszczegółowienie zapisów SIWZ. Uszczegółowienie jest konieczne i niezbędne w celu przygotowania ważnej i uwzględniającej wszystkie wymagane części serwisowe oferty. W chwili obecnej z uwagi na zbyt ogólny opis przedmiotu zamówienia przygotowanie porównywalnych ofert dla Zamawiającego nie jest możliwe.

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda  R860   co 12 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Aluminiowy filtr wentylatora sekcji głównej

- Filtry wlotu gazu

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda  R860   co 48 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Akumulator

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda  R860   co 60 miesięcy wymagana jest wymiana następujących części:

- Bateria podtrzymania pamięci

Zgodnie z wytycznymi określonymi przez producenta respiratora GE Datex Ohmeda  R860   wymagana jest  wymiana następujących części gdy osiągną określony stopień zużycia:

- Zastawka oddechu spontanicznego

- Uszczelka zastawki oddechu spontanicznego

- Zastawka wydechowa z czujnikiem przepływu

- Zastawka wydechowa bez czujnika przepływu

- Czujnik przepływu

- Membrana zastawki wydechowej

- Wewnętrzny czujnik przepływu

- Uszczelka wewnętrznego czujnika przepływu

Potencjalni Wykonawcy nie mają wiedzy na temat daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia ww. części. Wskazanie Wykonawcom ww. informacji jest niezbędne do określenia czy i ewentualnie jakie części mają zostać uwzględnione w ofercie. Prosimy o jednoznaczne wytyczne czy i dla których respiratorów GE Datex Ohmeda  R860   Zamawiający wymaga w trakcie okresu obowiązywania umowy wymiany ww. części. Jeśli wymiana jest wymagana prosimy o podanie numerów fabrycznych urządzeń których dotyczy. Jeżeli Zamawiający nie jest w stanie zweryfikować daty ostatniej wymiany i stopnia zużycia tych części prosimy o zrezygnowanie z konieczności uwzględnienia ich wymiany w cenie przeglądu i wprowadzenie zapisu, z którego będzie jasno wynikać, że wymiana będzie dokonywana zgodnie z zaleceniami serwisu po przeglądzie.

Wskazanie Wykonawcy ww. informacji jest niezbędne. Dotychczasowy opis przedmiotu zamówienia tj. jego ogólnikowość stanowi naruszenie regulacji zawartych w art. 29 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nakazującego Zamawiającemu przygotowanie opisu w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na przygotowanie oferty.

Odpowiedź: W ramach umowy, podczas przeglądu respiratora Carescape R860 (pozycja 20) należy wymienić następujące części:

| Opis części | co 12 miesięcy liczone od daty instalacji | co 48 miesięcy liczone od daty instalacji |
| --- | --- | --- |
| Aluminiowy filtr wentylatora sekcji głównej | x | x |
| Filtry wlotu gazu | x | x |
| akumulator Respiratora |  | x |
| Akumulator płyty CPU |  | x |

Na pozostałe części, których wymiana okaże się konieczna podczas przeglądu Wykonawca wystawi odrębną ofertę Zamawiającemu. Ich wymiana (praca i dojazd inżyniera) odbędzie się w ramach ryczałtowego wynagrodzenia umownego.

Zamawiający podał datę instalacji respiratora w odpowiedzi na pytanie nr 3.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski