ZOZ.DZP.271.3.IX.2019                                                                                                                                                Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ CENOWY
Ambulans typu C z wyposażeniem
	Nazwa asortymentu
	Jm.
	Ilość
	Cena jednostkowa

netto
	%

VAT 
	Cena jednostkowa

brutto
	Wartość netto
	Wartość Vat
	Wartość brutto

	Ambulans typu C z wyposażeniem

	Szt.
	1


	
	23
	
	
	
	

	Nosze główne
	Szt.
	1


	
	8
	
	
	
	

	Transporter noszy głównych

   
	Szt.
	1


	
	8
	
	
	
	

	Urządzenie do ucisku klatki piersiowej  
	Szt.
	1


	
	8
	
	
	
	

	RAZEM
	
	
	


	 
	Parametr/Warunek
	Parametr wymagany
	Parametr oferowany

	
	Ambulans typu C
	
	

	1
	Producent/kraj
	Tak/podać
	 

	2
	model / typ
	Tak/podać
	 

	3
	rok produkcji – 2018 lub 2019
	Tak/podać
	 

	4
	NADWOZIE
	 
	 

	5
	Typ furgon częściowo przeszklony z DMC do max. 3,5 t.
	Tak/podać
	 

	6
	Kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele z podłokietnikami i regulacją odcinka lędźwiowego z łatwo zmywalną tapicerką.
	Tak/podać
	 

	7
	Drzwi boczne prawe przesuwne do tyłu z otwieraną szybą, wysokie (otwór drzwiowy min. 180 cm) umożliwiające bezproblemowe wejście do przedziału medycznego. Drzwi boczne lewe przesuwne do tyłu, bez szyby.
	Tak/podać
	 

	8
	Drzwi tylne dwuskrzydłowe, wysokie (otwór drzwiowy min. 180 cm) umożliwiające bezproblemowe wejście do przedziału medycznego przeszklone otwierane na boki do kąta min. 250o
	Tak/podać
	 

	9
	Stopień wejściowy tylny, stanowiący zderzak ochronny
	Tak/podać
	 

	10
	Stopień wejściowy (boczny przy prawych drzwiach przesuwnych) do przedziału ładunkowego wewnętrzny stały lub zewnętrzny automatycznie chowany / wysuwany przy zamykaniu / otwieraniu drzwi przesuwnych
	Tak/podać
	 

	11
	Autoalarm + centralny zamek we wszystkich drzwiach sterowany z oryginalnego kluczyka (pilota) samochodu
	Tak/podać
	 

	12
	Reflektory główne
- opcja punktowana: 
· typu LED -5 pkt
· inne – 0 pkt
	Tak/podać
	 

	13
	Reflektory przeciwmgielne przednie z funkcją statycznego doświetlania zakrętów.

	Tak/podać
	 

	14
	Kolor kolor biały lub żółty (fabryczny) RAL1016 
	Tak/podać
	 

	15
	SILNIK
	 
	 

	16
	Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z elektronicznym bezpośrednim wtryskiem paliwa CommonRail z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch zimnego silnika, o pojemności min. 1900 cm3
	Tak/podać
	 

	17
	Moc silnika min. 125 KW.
	Tak/podać
	 

	18
	Silnik spełniający obecnie obowiązujące przepisy norm spalin 
	Tak/podać
	 

	19
	System wskazujący czas do następnego przeglądu tzw. aktywny system serwisowania – przeglądy serwisowe wg wskazań komputera nawet, co 40.000 km (w zależności od sposobu użytkowania), informacja o ilości kilometrów do następnego przeglądu serwisowego dostępna dla użytkownika przez cały okres eksploatacji pojazdu
	Tak/podać
	

	20
	ZESPÓŁ NAPĘDOWY
	 
	 

	21
	Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. sześciobiegowa + bieg wsteczny lub automatyczna z możliwością manualnej redukcji biegów,
- opcja punktowana: 
· skrzynia manualna- 0 pkt
· skrzynia automatyczna- 15 pkt
	Tak/podać
	

	22
	Napęd na koła przednie lub tylne
	Tak/podać
	 

	23
	ZAWIESZENIE
	 
	 

	24
	Fabryczne wzmocnione zawieszenie z min. stabilizatorem osi przedniej lub fabryczne zawieszenie wzmocnione tj. ze wzmocnionymi amortyzatorami, wzmocnionymi stabilizatorami osi przedniej i tylnej lub zawieszenie pneumatyczne ze stabilizacją. Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy transport pacjenta.
	Tak/podać
	 

	25
	UKŁAD HAMULCOWY
	 
	 

	26
	Ze wspomaganiem i korektorem siły hamowania
	Tak/podać
	 

	27
	System wspomagania nagłego hamowania np. BAS, BA i przerywanym trybem działania świateł STOP w przypadku nagłego hamowania
	Tak/podać
	 

	28
	System ABS zapobiegający blokadzie kół w trakcie hamowania
	Tak/podać
	 

	29
	Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy np. ESP
	Tak/podać
	 

	30
	Z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np. ASR
	Tak/podać
	 

	31
	Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył)
	Tak/podać
	 

	32
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	 
	 

	33
	Alternator o wydajności min. 220 A
	Tak/podać
	 

	34
	Min. dwa akumulatory głębokiego rozładowania o pojemności min. 90 Ah)
	Tak/podać
	

	35
	WYPOSAŻENIE POJAZDU
	 
	 

	36
	Czujniki parkowania przednie i tylne (fabryczne lub montowane na etapie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans)
	Tak/podać
	

	37
	Min. czołowe i boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, kurtyny powietrzne.
	Tak/podać
	

	38
	Elektrycznie ogrzewana szyba przednia oraz ogrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
	Tak/podać
	 

	39
	Radio AM/FM z wyjściem USB, zintegrowanym zestawem głośnomówiącym Bluetooth, z możliwością obsługi w kierownicy

	Tak/podać
	

	40
	Kolumna kierownicy regulowana min. w dwóch płaszczyznach tj. przód-tył, góra-dół
	Tak/podać
	 

	41
	Elektrycznie składane, regulowane i podgrzewane lusterka zewnętrzne
	Tak/podać
	 

	42
	Klimatyzacja kabiny kierowcy, co najmniej półautomatyczna
	Tak/podać
	 

	43
	Kamera cofania wraz z wyświetlaczem w formie lusterka wstecznego zamontowanym w kabinie kierowcy (fabryczna lub montowana na etapie adaptacji pojazdu bazowego na ambulans)
	Tak/podać
	 

	44
	Pełnowymiarowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy
	Tak/podać
	 

	45
	Fabryczne będące wyposażeniem pojazdu bazowego, pomocnicze ogrzewanie elektryczne o maksymalnej mocy grzewczej min. 1,4 kW współpracujące z układem klimatyzacji w utrzymaniu zadanej temperatury.
	Tak/podać
	 

	46
	Wymogi, co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny zgodnie z aktualną PNEN 1789+A2
	 
	 

	47
	Ambulans (spełniający wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszym Załączniku do SIWZ) musi posiadać przeprowadzone badania wyszczególnione w Załączniku C do normy PN-EN 1789+A2. (Zwraca się uwagę na fakt, że badania układów podtrzymujących i zamocowań 4.5.9/5.3 wykonuje jednostka notyfikowana)
	Tak/podać
	 

	48
	NADWOZIE
	 
	 

	49
	Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm (długość x szerokość x wysokość) 3250 x 1700 x 1800
	Tak/podać
	 

	50
	Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 sgzt. butli tlenowych 10l, z miejscem mocowania krzesełka transportowego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego, deski ortopedycznej dla dorosłych i dzieci, kamizelki KED, szyn typu Kramer, trzech kasków. Od strony schowka ma być zapewniony dostęp do plecaka/torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym ( tak zwany dostęp do plecaka/torby z przedziału medycznego i zewnątrz pojazdu). Zamawiający dopuszcza by miejscem mocowania deski ortopedycznej dla dzieci, kamizelki KED, kasków oraz szyn typu Kramer był przedział medyczny
	Tak/podać
	 

	51
	OGRZEWANIE I WENTYLACJA
	 
	 

	52
	Nagrzewnica wodna z zaworem odcinającym, oraz pompą wody, umożliwiająca ogrzewanie przedziału medycznego.
	Tak/podać
	 

	53
	Ogrzewanie postojowe – grzejnik elektryczny z sieci 230 V, min. moc grzewcza 2000 W
	Tak/podać
	 

	54
	Dodatkowy niezależny od pracy silnika system powietrzny ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 KW.
	Tak/podać
	 

	55
	Mechaniczna dachowa wentylacja nawiewno – wywiewna zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego. 
	Tak/podać
	 

	56
	Rozbudowa klimatyzacji fabrycznej kabiny kierowcy na przedział medyczny (klimatyzacja dwuparownikowa)
	Tak/podać
	 

	57
	Szyber dach
- opcja punktowana: 
· o wymiarach min. 300x500 mm- 0 pkt
· o wymiarach min. 800x500 mm pełniący dodatkowo funkcję wyjścia ewakuacyjnego- 5 pkt
	Tak/podać
	

	58
	INSTALACJA ELEKTRYCZNA
	 
	 

	59
	Instalacja elektryczna 230 V: 
- zasilanie zewnętrzne 230 V (gniazdo + wtyczka)
- min. 2 gniazda w przedziale medycznym
- zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym
- zabezpieczenie przeciwporażeniowe
- grzałka w układzie chłodzenia silnika zasilana z sieci 230V
	Tak/Podać
	 

	60
	Automatyczna ładowarka akumulatorowa umożliwiająca jednoczesne ładowanie zainstalowanych akumulatorów na postoju (podać markę i model ładowarki). 
	Tak/podać
	 

	61
	Przetwornica 12V/230V o mocy min 1000W, charakterystyka sinusoidalna, zasilanie po przetwornicy dostępne we wszystkich gniazdach 230V, przełączanie odbywa się w sposób automatyczny
	
	

	62
	Wizualna sygnalizacja informująca o połączeniu ambulansu do sieci 230V
	Tak/podać
	 

	63
	Instalacja elektryczna 12V: 
- min. 6 gniazd 12 V w przedziale medycznym (w tym dwa 20A), do podłączenia urządzeń medycznych (miejsce lokalizacji do uzgodnienia po podpisaniu umowy), 
- gniazda zabezpieczone przed zalaniem lub zabrudzeniem, wyposażone we wtyki
	Tak/podać
	 

	64
	SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE
	 
	 

	65
	W przedniej części dachu belka sygnalizacyjna typu LED w kolorze niebieskim o wysokości max. 100 mm wyposażona w podświetlany napis „AMBULANS” (podać markę i model oraz wysokość lampy w mm).
	Tak/podać
	 

	66
	Pojazd wyposażony w modulator min. 180W (2 głośniki zamontowane w zderzaku pojazdu nie mogą być niczym przysłonięte), przystosowany do podawania komunikatów głosowych. Sterowanie modulatorem przy pomocy pilota dedykowanego do niego oraz klaksonu pojazdu.
	Tak/podać
	 

	67
	Na wysokości podszybia lub w pasie przednim oraz w przednim błotniku dwie niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED 
	Tak/Podać
	 

	68
	W tylnej części dachu pojedyncza lampa niebieska tupu LED o wysokości bez zestawu montażowego max. 100 mm (podać markę i model oraz wysokość lampy w mm).
	Tak/podać
	 

	69
	Na drzwiach tylnych lampy pulsacyjne działające przy otwarciu ww. drzwi
	Tak/podać
	 

	70
	Oznakowanie pojazdu w 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: 
a) typu 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli, 
b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. min. 15 cm umieszczony wokół dachu, 
c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem
czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) 
- z przodu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r,
- oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r , 
- po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej z literą P wpisaną w okrąg i na drzwiach tylnych pojazdu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r,
- oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r, 
- nazwy dysponenta jednostki umieszczony po obu bokach pojazdu „Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu”.
	Tak/podać
	 

	71
	Reflektory zewnętrzne typu LED z tyłu i po bokach, po dwa z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego.
Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 20 km/h.
	Tak/Podać
	 

	72
	Dodatkowe dwutonowe sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej– podać markę i model.
	Tak/podać
	 

	73
	ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA
	 
	 

	74
	W kabinie kierowcy zamontowana stacja dokująca do tabletu Duradook (będącym na wyposażeniu Zamawiającego)  na uchwycie RAM MOUNT oraz zestaw zasilający stacje dokującą (bez tabletu) 
	Tak/Podać
	 

	75
	W kabinie kierowcy instalacja pod montaż radiotelefonu przewoźnego  cyfrowego  MOTOTRBO™ serii 4601e (będącym na wyposażeniu Zamawiającego)  
	Tak/Podać
	 

	76
	W kabinie kierowcy moduł GPS Teltonika FM3300 z antenami zamocowanymi wewnątrz kabiny (szybie, podszybiu) lub równoważny zgodny z wymogami systemu SWD PRM 
	Tak/Podać
	 

	77
	W przedziale medycznym zamocowany uchwyty do drukarki HP OfficeJet 200 Mobile Printer (będącą na wyposażeniu Zamawiającego)  + gniazdo zasilające drukarkę (bez drukarki), ( 230V, 12V)
	Tak/Podać
	 

	78
	Na dachu pojazdu anteny zewnętrzne rozmieszczone prostopadle do osi wzdłużnej pojazdu umożliwiające prawidłową pracę ambulansu w systemie SWD PRM oraz zapewniające łączność zamontowanych radiotelefonów
	Tak/Podać
	 

	79
	W kabinie kierowców dodatkowe dwa gniazda (zapalniczkowe) zasilające 12 V pozwalające na zasilanie nawigacji, ładowanie telefonu komórkowego itp.
	Tak/podać
	 

	80
	OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	 
	 

	81
	Sufitowe oświetlenie rozproszone realizowane przez lampy typu LED w naturalnym kolorze.
	Tak/podać
	 

	82
	Nad noszami, co najmniej 4 sufitowe punkty świetlne ze światłem skupionym emitowanym przez lampy typu LED (lampy z regulacją kąta padania światła).
	Tak/Podać
	 

	83
	Oświetlenie punktowe blatu roboczego typu LED.
	Tak/podać
	 

	84
	WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO
	 
	 

	85
	Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian.
	Tak/podać
	 

	86
	Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym 
	Tak/podać
	

	87
	Na prawej ścianie min. jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa, podłokietniki, (co najmniej z lewej strony) i zagłówek (regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia). Podać markę i model oferowanego fotela. 
Fotel wraz z podstawą jest elementem całopojazdowej homologacji, przebadany za zgodność REG 14 dla typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa i REG 17 dla typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań.
	Tak/podać
	 

	88
	Fotel obrotowy u wezgłowia noszy (przy ścianie działowej) z systemem przesuwu usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym) i bezwładnościowym trzypunktowym pasem bezpieczeństwa. Podać markę i model oferowanego fotela.
Fotel z systemem przesuwu wraz podstawą przebadany na zgodność z REG 14 dla „typu pojazdu w odniesieniu do kotwiczeń pasów bezpieczeństwa” i REG 17 dla „typu pojazdu w odniesieniu do wytrzymałości siedzeń i ich mocowań”.
	Tak/Podać
	 

	89
	Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwane (minimalne wymiary przejścia: wysokość przejścia min. 170cm, szerokość przejścia min. 40 cm) spełniające normę PN EN 1789+A2.
	Tak/podać
	

	90
	Zabudowa przedziału medycznego wykonana z tworzywa sztucznego
- zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów. Miejsce mocowania torby oraz , plecaka medycznego
- półki podsufitowe (na ścianie lewej i prawej) z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty
- miejsce mocowanie, co najmniej trzech pudełek na rękawiczki jednorazowe
- przy ścianie działowej szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną oraz z co najmniej dwoma szufladami (blat roboczy na wysokości min. 100 cm ± 10 cm)
- kosz na odpadki
Zamawiający wymaga możliwości montażu sprzętu medycznego na lewej ścianie do przesuwnych paneli, umożliwiających przesuw sprzętu oraz zablokowanie w wybranej pozycji. Min. 3 szt. paneli pod defibrylator, respirator, pompy infuzyjne. 
	Tak/Podać
	 

	91
	Sufitowy uchwyt do kroplówek na min. 4 szt. pojemników.
	Tak/Podać
	 

	92
	Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego.
	Tak/podać
	 

	93
	Centralna instalacja tlenowa: 
- wyposażona w min 2 gniazda poboru tlenu na ścianie lewej
monoblokowe typu panelowego oraz 1 gniazdo w suficie
- 2 szt. butli tlenowych 10 l z reduktorami (konstrukcja reduktora
umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania
kluczy).
- konstrukcja instalacji tlenowej ma zapewnić możliwość swobodnego
dostępu do zaworów butli tlenowych oraz obserwacji manometrów 
reduktorów tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony
- konstrukcja instalacji tlenowej ma umożliwiać zasilanie paneli tlenowych
równocześnie z obu butli tlenowych bez potrzeby zdejmowania osłony. 
- 2 szt. butli tlenowych 2 l lub 2,7 l z reduktorami (konstrukcja reduktora 
umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania
kluczy) zamontowane wewnątrz przedziału medycznego w specjalnie
uchwycie zamontowanym na lewej lub prawej ścianie,
- instalacja wyposażona w przepływomierz obrotowy o przepływie
od 0 do 15L/min bez nawilżacza
	Tak/podać
	 

	94
	Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę, (podać markę i model, załączyć folder i deklarację zgodności przy dostawie). Zamawiający nie dopuszcza lawety, w której zwolnienie mechanizmu jej wysuwu odbywa się za pomocą linki.
	Tak/podać
	 

	95
	Termobox stacjonarny do ogrzewania płynów infuzyjnych
	Tak/podać
	 

	96
	WYMAGANIA DODATKOWE
	 
	 

	97
	Przedział medyczny ma być wyposażony w: 
- urządzenie do wybijania szyb i przecinania pasów bezpieczeństwa 
- gaśnicę,
- panel: 
· sterujący oświetleniem przedziału medycznego, 
· sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego,
· zarządzający system ogrzewania i klimatyzacji przedziału 
medycznego,
· sterujący oświetleniem zewnętrznym tzw. roboczym oprócz
sterowania na słupku drzwi tylnych
	Tak/podać
	 

	98
	Kabina kierowcy ma być wyposażona w: 
- panel sterujący 
( ((((((          informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych,
(        informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia, 
pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V,
(         informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia 
pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem
medycznym a kabiną kierowcy,
( (((((((          informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora
samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego,
- przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania 
w ambulansie, czas pracy na zasilaniu akumulatorowym 2 godziny
(przy maksymalnym natężeniu światła), natężenie światła min. 300 lm, 
klasa odporności min. IP 65, waga do 300 gr., wyposażony w stojak 
oraz ładowarkę 12V i 230V (podać markę i model).
	Tak/podać
	 

	99
	Gwarancja mechaniczna na pojazd 24 m-ce, bez limitu kilometrów. Gwarancja na powłoki lakiernicze pojazdu 36 m-cy.
Gwarancja na perforację nadwozia pojazdu 120 m-cy.
Gwarancja na przedział medyczny (zabudowa medyczna i sprzęt towarzyszący) 24 m-ce.
	Tak/Podać
	 

	100
	Serwis gwarancyjny zabudowy specjalnej sanitarnej realizowany w siedzibie Zamawiającego w ciągu 48 godzin od zgłoszenia (np. mailem).
	Tak/Podać
	 

	
	NOSZE GŁÓWNE
(Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej. Załączyć certyfikat zgodności z wymaganymi normami, instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie w języku polskim).
	 
	 

	101
	Producent/kraj
	Tak/Podać
	 

	102
	model / typ, załączyć folder
	Tak/Podać
	 

	103
	rok PRODUKCJI- 2019
	Tak/Podać
	 

	104
	Wykonane z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	Tak/podać
	 

	105
	Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha.
	Tak/podać
	 

	106
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji.
	Tak/podać
	 

	107
	Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min. 75 stopni
	Tak/podać
	 

	108
	Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak.
	Tak/Podać
	 

	109
	Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy.
	Tak/Podać
	 

	110
	Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbujący krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące, 
	Tak/Podać
	 

	111
	Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi. 
	Tak/podać
	 

	112
	Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy.
	Tak/podać
	 

	113
	Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy.
	Tak/podać
	 

	114
	Waga noszy max. 23 kg. 
	Tak/podać
	 

	115
	Obciążenie dopuszczalne min. 250 kg 
	Tak/podać
	 

	 
	XVI. Transporter noszy głównych.
	Tak/Podać
	 

	116
	Marka, model/typ , załączyć folder.
	 
	 

	11777
	Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę.
	Tak/podać
	 

	118
	Szybki i łatwy system połączenia z noszami.
	Tak/Podać
	 

	119
	Regulacja wysokości w minimum 7 poziomach.
	Tak/Podać
	 

	120
	Możliwości zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy.
	Tak/Podać
	 

	121
	Wyposażony w min. 4 kółka obrotowe w zakresie o 360 stopni,, min. 2 kółka wyposażone w hamulce.
	Tak/Podać
	 

	122
	Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na minimum trzech poziomach pochylenia.
	Tak/Podać
	 

	123
	Wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 200mm, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost, wykonane z elastycznego materiału .
	Tak/Podać
	 

	124
	Obciążenie dopuszczalne transportera min. 275 kg. 
	Tak/podać
	 

	125
	Waga transportera max. 28 kg. 
	Tak/podać
	 

	126
	Mocowanie transportera do lawety ambulansu.
	Tak/podać
	 

	127
	Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją.
	Tak/podać
	 

	128
	Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter),.
	Tak/podać
	 

	
	Urządzenie do ucisku klatki piersiowej
	
	

	129
	(Sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej. Załączyć certyfikat zgodności z wymaganymi normami, instrukcję obsługi wydaną przez producenta potwierdzającą oferowane parametry przy dostawie, w języku polskim).
	Tak/podać
	

	130
	Producent/kraj
	Tak/podać
	

	131
	model / typ
	Tak/podać
	

	132
	rok PRODUKCJI- 2018 lub 2019
	Tak/podać
	

	133
	Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja
	Tak/podać
	

	134
	Działanie urządzenia w pełni elektryczne.
	Tak/podać
	

	135
	Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC / Głębokość – od 5 do 6 cm / Częstość – od 100 do 120 uciśnięć / min.
	Tak/podać
	

	136
	Ładowanie urządzenia bez otwierani / wyjmowania go z plecaka/ torby wraz z widocznym wskaźnikiem stanu naładowania baterii.
	Tak/podać
	

	137
	Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” z głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm
	Tak/podać
	

	138
	Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez element jednorazowego użycia do wykonania aktywnej relaksacji klatki piersiowej pacjenta - podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację. 
	Tak – 5 pkt,

 Nie – 0 pkt
	

	139
	Źródło zasilania: akumulator wewnętrzny / zasilanie ze ściany karetki DC min. 12 – 28 V / zasilanie z gniazda sieci AC min. 210 - 250 V.
	Tak/podać
	

	140
	Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 150 min
	Tak/podać
	

	141
	Czas ładowania akumulatora wewnętrznego poniżej 125 min.
	 Tak – 5 pkt, 

Nie – 0 pkt.
	

	142
	Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC).
	Tak/podać
	

	143
	Ładowarka wewnątrz urządzenia.
	Tak/podać
	

	144
	Czas pracy urządzenia przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min.
	Tak/podać
	

	145
	Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta.
	Tak/podać
	

	146
	Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 12 kg.
	Tak/podać
	

	147
	Bezprzewodowa transmisja (bluetooth, wifi) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera. 
	Tak – 5 pkt, 

Nie – 0 pkt.
	

	148
	Wyposażenie aparatu: torba lub plecak / deska pod plecy / elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu (min. 12 szt.) / akumulator
	Tak/podać
	

	149
	Okres gwarancji minimum: 24 miesiące od daty podpisania protokołu od daty podpisania protokołu odbioru ambulansu, pierwszego uruchomienia i szkolenia personelu.
	Tak/podać
	

	150
	Wykonawca zobowiązany jest do dokonania dwóch bezpłatnych przeglądów okresowych (po pierwszym i drugim roku użytkowania) potwierdzone wpisem do dokumentacji sprzętu.
	Tak/podać
	


Oświadczam, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenia są fabrycznie nowe, nie powystawowe, nieregenerowane, nie demonstracyjne kompletne, kompatybilne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.
UWAGA: 
1. Wszystkie parametry graniczne oraz zaznaczone “Tak/podać” w powyższej tabeli są parametrami bezwzględnie wymaganymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Pzp.
2. Wykonawca zobowiązany jest do podania wartości parametrów w jednostkach fizycznych wskazanych w powyższej tabelce.
3. Wszystkie zaoferowane parametry i wartości podane w zestawieniu musza dotyczyć oferowanej konfiguracji.
...................................................... .........................................................

Miejscowość i data Podpis i pieczęć

osoby/osób uprawnionych 

do występowania w imieniu Wykonawcy

