Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: RK -  597/19	 Częstochowa dnia: 2019-09-26

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, POWIADOMIENNIE o zmianach w SIWZ oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert 2

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na:

Dostawa aparatury badawczej i pomiarowej dla Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, dot. zadania częściowego nr 3 tj. Dostawa urządzenia do pomiaru chropowatości,                                                                                                                                    spr. nr rej. ZP/D-31/A/19

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

PYTANIE 1:

Zamawiający podał wymaganie co do nacisku pomiarowego 150-300 mg. Aktualnie oferowane przyrządy realizujące metodę ślizgaczową maja nacisk pomiarowy 0,75 mN – tak określa to aktualnie obowiązująca norma.

Jeśli chodzi o zakres pomiarowy to wyznaczenie go jako 300 μm ± 10% może tez ograniczać możliwość realizacji do jednego producenta. Powszechnie dostępne przyrządy maja zakres ok. 320μm – 360μm.

W przyrządach przenośnych (głowica ze ślizgaczem) maksymalna długość przesuwu to ok. 16-18 mm, wymaganie przesuwu 25 mm może sugerować jednego producenta.

W aktualnie oferowanych rozwiązaniach podstawa stolików wykonana jest najczęściej z granitu.

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza dostarczenie przyrządu o zakresie pomiarowym 350 μm ± 10% i długości przesuwu 16 mm ± 10%, odcinkach elementarnych przynajmniej 0,25 0,8 2,5 mm, oraz nacisku pomiarowym zgodnym z aktualna normą czyli ok. 0,7 mN?

ODPOWIEDŹ 1:

Tak. Zamawiający dopuści sprzęt o podanych parametrach.

PYTANIE 2:

Czy Zamawiający dopuszcza stolik z płytą granitową?

ODPOWIEDŹ 2:

Tak. Zamawiający dopuści stolik z płytą granitową.

Z uwagi na powyższe Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.10.2019 r. do godz. 11:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego w pok. 28.

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia tj. 08.10.2019 r. o godz. 12:50 w siedzibie Politechniki Częstochowskiej przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 32.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

dr inż. Arkadiusz Kociszewski

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej