Znak sprawy : PN/OD/6/19	 Chorzów, dnia: 01.10.2019 r.

Pismo nr : Szp. Specj./NZ/ 139 /19

«@t_oferent_zglo#nazwa»

«@t_oferent_zglo#kod» «@t_oferent_zglo#miasto»

«@t_oferent_zglo#ulica» «@t_oferent_zglo#dom»«@t_oferent_zglo#lokal»

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo

Uprzejmie informujemy, iż w dniach od 25. do 30.09.2019 r. wpłynęły prośby o wyjaśnienie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. Nr., poz. 1986 
z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa odczynników i testów do badań diagnostyki laboratoryjnej.

Treść pierwszej prośby jest następująca :

W związku  z ogłoszeniem postępowania przetargowego jw. uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania do Pakietu nr 25, arkusz cenowy:

poz. 1: Czy Zamawiający dopuści kasety z terminem ważności maksymalnie 5 miesięcy, ponieważ zgodnie z informacją otrzymaną od producenta kaset, ich maksymalny termin ważności wynosi 
6 miesięcy od daty produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

poz. 3: Czy Zamawiający dopuści gaz z terminem ważności maksymalnie 7 miesięcy, ponieważ zgodnie z informacją otrzymaną od producenta kaset, maksymalny termin ważności gazu wynosi 
9 miesięcy od daty produkcji?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść drugiej prośby jest następująca :

- Pakiet nr 18 - Wykrywanie GDH i toksyn Clostridioides difficile z kału:

a) Czy Zamawiający wymaga testów z kontrolą dodatnią w zestawie i pipetą do dozowania ciekłego kału?

b) Czy Zamawiający wymaga testu, w którym próbkę dozuje się do jednej studzienki?

c) Czy Zamawiający wymaga testu, którego czułość i swoistość została wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowli bakteryjnej/ tkankowej na minimum 1000 próbek?

Odpowiedź Zamawiającego: ad. a) b) c) Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

Treść trzeciej prośby jest następująca :

1.     Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 w pozycji 1 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego o czułości 99,6 % i swoistości 99,1%?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

2.     Czy Zamawiający w pakiecie nr 26 w pozycji 2 wyrazi zgodę na zaoferowanie testu kasetkowego konfekcjonowanego po 30 sztuk w opakowaniu z jednoczesnym przeliczeniem  w górę na ilości żądane w SIWZ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

3.      Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 w pozycji 3 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika konfekcjonowanego w buteleczkach po 100 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

4.     Czy Zamawiający w pakiecie nr 27 w pozycji 4 wyrazi zgodę na zaoferowanie odczynnika konfekcjonowanego w buteleczkach po 100 ml?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść czwartej prośby jest następująca :

1. Dotyczy pakiet nr 17 : Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Treść piątej prośby jest następująca :

Pytanie 1 Dotyczy pakietu nr 3, pozycja 2:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania produktu, w którym nie zastosowano stabilizacji.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2 Dotyczy pakietu nr 7:

„Wymagania” punkt 1: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania krążków antybiotykowych o średnicy 6,5 mm pakowanych po 4 fiolki, które są umieszczone w plastikowej tubie wielorazowego użytku z pochłaniaczem wilgoci znajdującym się w wieczku tuby. Taki sposób pakowania eliminuje konieczność posiadania przez Zamawiającego dodatkowych pojemników koniecznych do przechowywania rozpakowanych z blistrów fiolek  i pozwala na ciągłe korzystanie z pochłaniacza wilgoci a tym samym umożliwia przechowywanie używanych krążków zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

„Wymagania” punkt 6: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania podłoża MHA z terminem ważności minimum 3 miesiące.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 3 Dotyczy pakietu nr 11: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania szczepów w postaci liofilizowanych krążków we wszystkich pozycjach pakietu 11.

W przypadku zgody na powyższe zwracamy się z prośbą o skrócenie wymaganego terminu ważności do 9 miesięcy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 4 Dotyczy pakietu nr 14:

Pozycja 1: zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania odczynnika konfekcjonowanego w ampułkach po 0,5 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości ?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pozycja 11: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o doprecyzowanie – czy we wskazanej pozycji oczekuje zaoferowania osocza króliczego z dodatkiem EDTA czy bez?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający w pozycji 11 pakietu nr 14 oczekuje zaoferowania osocza króliczego z dodatkiem EDTA. W załączeniu obowiązujący arkusz cenowy.

Pozycja 11: zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania osocza konfekcjonowanego w buteleczkach po 3 ml.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 5 Dotyczy pakietu nr 20, poz. 2: Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wydzielenie poz. nr 2 z pakietu nr 20 umożliwiając tym samym złożenie oferty większej liczbie oferentów.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ.

Pytanie 6 dotyczące umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy w § 5 ust. 6 następującego  zwrotu:

"... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do odmowy dostarczenia towaru."

Powyższe zapisy są zgodne z przesłanką obowiązującą w treści art. 552 Kc.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu, 
w załączeniu obowiązujący wzór umowy.

Pytanie 7 dotyczące umowy  :

Zamawiający mógłby doprecyzować termin do zachowania poufności po zakończeniu trwania umowy pomiędzy stronami ?

Odpowiedź Zamawiającego: W przypadku danych zawartych w aparatach laboratoryjnych 
po zakończeniu umowy muszą być wyczyszczone z pamięci aparatu. Pozostałe terminy do zachowania poufności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Treść szóstej prośby jest następująca :

Dotyczy Pakiet nr 26.

Pytanie 1. Czy w pozycji numer 3 Zamawiający dopuści est kasetowy do jakościowego oznaczania krwi utajonej w kale ,pakowany po 25 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakiet nr 26.

Pytanie 2. Czy w pozycji numer 4 Zamawiający dopuści test kasetowy do jakościowego wykrywania przeciwciał heterofilnych przeciwko mononukleozie zakaźnej w krwi pełnej, surowicy lub osoczu 
w zestawie z kontrolą dodatnią i ujemną o czułości 97,6%, specyficzności 97,8%, pakowany po 25 sztuk?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakiet nr 26.

Pytanie 3. Czy w pozycji numer 5 zamawiający dopuści test o parametrach:

Próbka wymazu z nosogardzieli :

|  | Typ A | Typ B |
| --- | --- | --- |
| Czułość względna | 99.0% | 97.7% |
| Specyficzność względna | 98.9% | 99.0% |

Wymaz z gardła

|  | Typ A | Typ B |
| --- | --- | --- |
| Czułość względna | 95.1% | 94.2% |
| Specyficzność względna | 99.3% | 99.4% |

Aspirat do nosa

|  | Type A | Type B |
| --- | --- | --- |
| Czułość względna | 100% | 97.9% |
| Specyficzność względna | 99.2% | 99.4% |

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Treść siódmej prośby jest następująca :

1. Dotyczy Pakietu nr 2, pkt 2 wymagań:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości samodzielnego pobierania przez Użytkownika świadectw kontroli jakości pożywek z udostępnionej przez Wykonawcę darmowej strony internetowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

2. Dotyczy Pakietu nr 15, pkt 2 wymagań:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości samodzielnego pobierania przez Użytkownika świadectw kontroli jakości z udostępnionej przez Wykonawcę darmowej strony internetowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

3. Dotyczy Pakietu nr 16, pkt 4 wymagań:

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie możliwości samodzielnego pobierania przez Użytkownika świadectw kontroli jakości z udostępnionej przez Wykonawcę darmowej strony internetowej.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

4. Dotyczy Pakietu nr 16, pkt 12 wymagań oraz pkt 9 ppkt 9 formularza ofertowego:

Czy zamiast dołączenia do pierwszej dostawy, Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania przez Użytkownika kart charakterystyki z udostępnionej przez Wykonawcę darmowej strony internetowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

5. Dotyczy Pakietu nr 22, pkt 3 wymagań oraz pkt 9 ppkt 9 formularza ofertowego:

Czy zamiast dołączenia do pierwszej dostawy, Zamawiający dopuści możliwość samodzielnego pobierania przez Użytkownika kart charakterystyki w języku polskim oraz procedury wykonania w języku angielskim (na życzenie Użytkownika tłumaczenie na język polski) z udostępnionej przez Wykonawcę darmowej strony internetowej?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

6. W przypadku niewyrażenia zgody na pytanie nr 5, czy Zamawiający dopuści dostarczenie kart charakterystyki oraz procedur wykonania wraz z podpisaną umową?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraził zgodę.

7. Dotyczy Pakietu nr 22, poz. 7:

W związku z wycofaniem z portfolio firmy probówek do cytometru, zwracamy się z prośbą 
o wyłączenie z części nr 22 poz. 7. Zgoda na powyższe umożliwi złożenie autoryzowanemu dystrybutorowi konkurencyjnej oferty na pozostałe pozycje.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

8. Dotyczy Pakietu nr 22, pkt 8 formularza ofertowego:

W związku z tym, że przedmiot postępowania poza odczynnikami CE-IVD będącymi wyrobami medycznymi, podlegającymi Ustawie o wyrobach medycznych, obejmuje również odczynniki chemiczne, które to nie są sklasyfikowane jako wyroby medyczne, w związku z czym nie podlegają obowiązkowi posiadania dopuszczenia do obrotu i do używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z 20.05.2010r., prosimy o potwierdzenie, iż wymóg dostarczenia na wezwanie dokumentów wskazanych w punkcie  8 formularza oferty dotyczy jedynie zaoferowanych wyrobów medycznych CE IVD.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający potwierdza, iż wymóg dostarczenia na wezwanie dokumentów wskazanych w punkcie  8 formularza oferty dotyczy jedynie zaoferowanych wyrobów medycznych CE IVD.

Treść ósmej prośby jest następująca :

- Dotyczy Pakietu nr 2 - Podłoża do hodowli prątków, poz. 1 - Podłoże Lowensteina-Jensena z zielenią malachitową, glicerolem, w probówkach ze skosem o dł. 7-8 cm:

Czy Zamawiający wymaga podłoża Loewensteina-Jensena z zielenią malachitową w szklanej probówce z gwintem gwarantującym możliwość poluzowania korka i napowietrzania podłoża w czasie inkubacji, średnica nie mniejsza niż 19 mm, długość nie mniej, niż 145 mm?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

- Dotyczy Pakietu 16 – Dostawa płynnych podłóż do hodowli w kierunku Mycobacterium metodą automatyczną wraz z dzierżawą aparatu, Wymagania – pkt. 7 - Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnego przeszkolenia personelu Pracowni Bakteriologii w zakresie obsługi aparatu.

Czy Zamawiający wymaga, aby przeszkolenia personelu Pracowni Bakteriologii w zakresie obsługi aparatu i jego oprogramowania zostało przeprowadzone przez autoryzowanego przedstawiciela producenta?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza lecz nie wymaga.

- Dotyczy Pakietu 16 – Dostawa płynnych podłóż do hodowli w kierunku Mycobacterium metodą automatyczną wraz z dzierżawą aparatu, Wymagania – pkt. 9 - Wykonawca gwarantuje bezpłatny serwis do aparatu w okresie umowy dzierżawy 1 raz w roku.

Czy Zamawiający wymaga, aby bezpłatny serwis w okresie umowy był wykonywany przez autoryzowany serwis producenta (zgodnie z wymogami producenta)?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga, aby bezpłatny serwis w okresie umowy był wykonywany przez autoryzowany serwis producenta (zgodnie z wymogami producenta).

- Dotyczy Pakietu 16 – Dostawa płynnych podłóż do hodowli w kierunku Mycobacterium metodą automatyczną wraz z dzierżawą aparatu, Wymagania – pkt.10 - W razie awarii aparatu Wykonawca zobowiązuje się bezpłatnie usunąć ją w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia.

Czy Zamawiający wymaga, aby serwisowanie (w tym: usuwania wad i usterek) było wykonywane przez autoryzowany serwis producenta (zgodnie z wymogami producenta)?

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga, aby serwisowanie (w tym: usuwania wad i usterek) było wykonywane przez autoryzowany serwis producenta (zgodnie z wymogami producenta).

Treść dziewiątej prośby jest następująca :

Dotyczy Pakietu nr 1

1. (poz.  13) Czy Zamawiający, z uwagi na specyfikę podłoża, wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 podłoża z minimalnym 14-dniowym terminem ważności od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 1

2. (poz.  20) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji nr 20 podłoża z minimalnym 5-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 1

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby pożywki miały nadruk z nazwą, numerem serii oraz datą ważności?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 13

4. (poz. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testu zawierającego w opakowaniu 100 oznaczeń i jednocześnie zaoferowanie dwóch takich opakowań?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy Pakietu nr 14

5. (poz. 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 3 odczynnika z minimalnym 
5-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy Pakietu nr 14

6. (poz. 9) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 9 produktu z minimalnym 
5-miesięcznym terminem ważności od daty dostawy?

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę.

Przedstawione powyżej stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii, zgodnie 
z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców,  którym doręczono SIWZ, zamieszone na stronie internetowej Zamawiającego.

W załączeniu obowiązujący wzór umowy i arkusz cenowy pakietu nr 14.

Zamawiający przypomina, iż został przesunięty termin składani ofert

z dnia 03.10.2019 r. godzina 10:00 na dzień 04.10.2019 r. godzina 10:00

oraz termin otwarcia ofert

z dnia 03.10.2019 r. godzina 10:30 na dzień 04.10.2019 r. godzina 10:30.

podpis Zamawiającego

Prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma e-mailem zwrotnym

Pismo otrzymano dnia ........................

Ilość stron .................

Podpis i pieczęć ....................................

# Załącznik nr 4  do SIWZ

WZÓR

UMOWA NR .....

zawarta w dniu ................................... pomiędzy

Szpitalem Specjalistycznym w Chorzowie

ul. Zjednoczenia 10, 41-500 Chorzów

NIP   627-23-23-217,  Regon 271503395,  KRS  0000050560,

reprezentowanym przez:

Dyrektor Szpitala  – Tomasz Pawlak

zwanym w umowie Zamawiającym

a :

...........................................................................................................

z siedzibą w .....................................................................................,

NIP ..............................., Regon ..............................., KRS ................................

reprezentowanym przez:

1. .....................................................................................................................................*

zwanym w umowie Wykonawcą

łącznie zwanymi  "Stronami" albo każda z osobna "Stroną".

Strony umowy oświadczają, że niniejsza umowa zostaje zawarta w  wyniku przetargu nieograniczonego,

znak sprawy  PN/OD/6/19, opartego na  przepisach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.).

§  1. PRZEDMIOT UMOWY

1. Wykonawca zobowiązuje się do  sukcesywnych dostaw odczynników, testów i narzędzi 
     niezbędnych do wykonywania badań laboratoryjnych, wyszczególnionych w pakietach
     nr......................., przedstawionych w arkuszach cenowych, zwanych dalej "Przedmiotem umowy",
     a Zamawiający do zapłaty umówionego wynagrodzenia.

2. Szczegółowy opis przedmiotu określa załącznik nr 1 do umowy – Formularz ofertowy wraz 
    z  arkuszami cenowymi.

3. Przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w aktualnie obowiązujących przepisach, 
     w szczególności warunki określone Ustawą z dnia 20.05.2010 r. o wyrobach medycznych
    (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 175 z późn. zm.) i posiada deklaracje  zgodności CE zgodnie 
     z art. 11 pkt 1 Ustawy o wyrobach medycznych – o ile dotyczy.

4. Wszystkie oferowane odczynniki i  materiały eksploatacyjne posiadają  wymagane przepisami
     atesty.

5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1, 
    własnym transportem do Laboratorium Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie przy 
    ul. Zjednoczenia 10.Koszt transportu i ubezpieczenie na czas transportu po stronie Wykonawcy.

6. Wykonawca gwarantuje dostarczanie Przedmiotu umowy  w opakowaniach zabezpieczonych 
     w sposób uniemożliwiający dekompletację oraz chroniący przed uszkodzeniem.

7. Wykonawca oświadcza, iż zrealizuje postanowienia niniejszej umowy zgodnie ze złożoną ofertą, 
    w sposób profesjonalny oraz z najwyższą starannością.

§ 2. TERMINY

1. Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas określony - 24  miesięcy i obowiązuje od dnia jej zawarcia do dnia ................................

§ 3. WYNAGRODZENIE

1.Strony ustalają, że za zrealizowanie  Przedmiotu umowy  Zamawiający zapłaci Wykonawcy 
   wynagrodzenie, ustalone  na postawie cen jednostkowych wyszczególnionych w arkuszach
  cenowych, wskazanych w załączniku nr 1 do Umowy.

2.Podane w arkuszach cenowych ceny jednostkowe netto nie ulegną zmianie przez cały okres  trwania 
   umowy.

3. Strony ustalają wartość umowy na kwotę :

...................................zł netto + ...............VAT = ..............zł brutto

(słownie:..................................................................................... zł) gdzie :

Pakiet nr 1 ............zł netto + .............VAT =............... zł brutto

Pakiet nr 2 ............zł netto + .............VAT =............... zł brutto itd.

Rozliczenia będą przeprowadzane zgodnie z § 5 niniejszej  umowy.

4. W trakcie obowiązywania umowy strony dopuszczają zmiany cen wyłącznie w przypadku :

- ustawowej zmiany stawki podatku VAT, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian w tym przypadku wartość umowy brutto może ulec zmianie;

- zmiany stawki VAT dla produktu w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji  wyrobu i możliwości zastosowania  uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy 
o VAT;

- zmiany stawki VAT w przypadku uzasadnionej przez producenta zmiany klasyfikacji wyrobu i braku możliwości dalszego stosowania uprzywilejowanej stawki VAT, zgodnie z zapisami Ustawy o VAT, 
z jednoczesnym podwyższeniem ceny jednostkowej brutto.

W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje  
z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia (dokonanego w formie pisemnego aneksu) ,  w przypadku wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust 5 Ustawy PZP :

- stawki od towarów i usług,

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy 
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę .

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezrealizowania umowy w pełnym zakresie 
    (max. - 20% wartości umowy), gdy ze względu na zmienną ilość pacjentów, wykonanie umowy 
    w pełnym zakresie nie będzie leżało w uzasadnionym interesie Zamawiającego.

§ 4. SPOSÓB REALIZACJI

1. Dostawy częściowe uzależnione będą od bieżących  zapotrzebowań Zamawiającego.

2. Dostawy realizowane będą sukcesywnie w oparciu o  pisemne zamówienie określające ilość 
     i asortyment.

Strony przyjmują, iż dopuszczają możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem faxu na
      nr ...............................oraz e-mailem na adres .......................................

Minimalne dane niezbędne do prawidłowego zamówienia odczynników to: nazwa i adres
     Zamawiającego, nazwa handlowa i numer katalogowy zamawianych produktów, ilość, cena
     lub wskazanie właściwej umowy handlowej, miejsce dostawy. W przypadku materiału 
     kontrolnego, niezbędną informacją jest również numer zamawianej serii (LOT), zgodnie 
     z harmonogramem dostaw.

3. Do składania zamówień upoważnione zostają następujące osoby: Kierownik Laboratorium 
     mgr Marcin Kasperkiewicz i Z-ca Kierownika mgr Justyna Wójcik.

Dla uznania ważności  zamówienia każdorazowo muszą być opatrzone  podpisem i pieczęcią 
      Dyrektora Szpitala.

4. Dostawa zamówionego towaru następować będzie w terminach zgodnych z terminami
      wymaganymi w arkuszach cenowych, będących załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy.

5. Do każdej dostawy Wykonawca dołącza dokumenty potwierdzające rodzaj, ilość i sposób
      opakowania towaru.

6.  Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru w przypadku:

- dostarczenia towaru złej jakości, w tym nie posiadającego określonego w umowie terminu przydatności do użycia,

- dostarczenia towaru niezgodnego z umową lub zamówieniem,

- dostarczenia towaru w niewłaściwych opakowaniach,

-   towaru dostarczonego ze zwłoką.

7. W przypadku stwierdzenia wad jakościowych /np. uszkodzenia opakowań/ lub braków 
      ilościowych w realizowanej dostawie Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, 
      który po rozpatrzeniu reklamacji  dostarczy Zamawiającemu towar wolny od wad lub uzupełni 
      zamówienie o brakujący asortyment w ciągu 7 dni,  licząc od dnia zareklamowania dostawy.

8. Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Zamawiającego pełni  Kierownik 
      Laboratorium mgr Marcin Kasperkiewicz, tel. 32 34 63 627.

9.  Nadzór nad prawidłową realizacją umowy ze strony Wykonawcy pełni
      .........................................................*  tel. .......................................................... e-mail ..................

8. Zmiana wyżej wymienionych osób i danych nie wymaga aneksu do umowy i jest skuteczna 
      z chwilą pisemnego poinformowania drugiej strony, w przypadku braku powiadomienia uznaje się
     że poprzednio wskazane osoby i dane są nadal aktualne.

10. W przypadku realizacji zamówień, na  pozycje w których do oceny ofert konieczne było
      podanie w ofercie ułamkowej ilości opakowań (zaokrąglonych do dwóch miejsc po  przecinku), 
     Wykonawca zobowiązuje się do dostarczania zamówionego towaru w pełnych opakowaniach 
     po zaokrągleniu w górę.

11. Wykonawca ponosi odpowiedzialność (ryzyko utraty, uszkodzenia itp. powstałe w czasie
       transportu) za przedmiot umowy do czasu jego formalnego przyjęcia przez Zamawiającego, 
       tj. podpisania dokumentu dostawy.

§ 5. ROZLICZENIA

1. Strony dokonywać będą rozliczenia realizacji umowy na podstawie faktur częściowych, 
    wystawionych zgodnie z ilością i rodzajem dostarczonych odczynników na podstawie złożonego
    zamówienia.

2. Należność za faktyczną ilość zakupionego Przedmiotu umowy regulowana będzie w oparciu 
    o  przedstawioną fakturę VAT przelewem na konto Wykonawcy w terminie .... dni, licząc od dnia
    otrzymania prawidłowo wystawionej pod względem formalnym i merytorycznym faktury VAT.

3. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT  i upoważnia Wykonawcę  do
     wystawienia faktury bez podpisu odbiorcy.

4. Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. W przypadku błędnie wystawionej
    faktury VAT, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zapłaty do dnia otrzymania 
    prawidłowo wystawionej faktury.

5. W przypadku, gdy termin płatności przypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, 
     płatność ceny nastąpi w pierwszy dzień roboczy przypadający po tych dniach.

6. Wykonawca nie ma prawa odmówić realizacji zamówienia, nawet w przypadku wystąpienia
     zaległości płatniczych z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które
     zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Wykonawcę do
     odmowy dostarczenia towaru (art. 552 Kc.).

§ 6 . OKRES WAŻNOŚCI

1. Wykonawca oświadcza, że dostarczany przedmiot umowy będzie posiadać okres ważności  zgodny 
     z wymaganym w arkuszach cenowych, będących załącznikiem nr 1 do niniejszej Umowy.

§ 7. KARY UMOWNE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.Strony  zastrzegają sobie prawo do naliczania kar umownych  w następujących wypadkach 
   i wysokościach :

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

1.1 za niezrealizowanie dostawy w terminie określonym w § 4 ust.4  dostawy ustala się karę
    umowną w wysokości 0,5 % wartości brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie 
     towaru, licząc za każdy dzień  opóźnienia,  do dnia zrealizowania dostawy lub wypowiedzenia
     umowy przez Zamawiającego na  podstawie  § 7 ust.  pkt 1.2. Kwota odpowiadająca wysokości
    naliczonych kar umownych może zostać potrącona z zobowiązań Zamawiającego wobec
    Wykonawcy,

1.2 w przypadku nie zrealizowania dostawy w terminie do 10 dni roboczych, licząc po wyznaczonym
      do poszczególnych pakietów terminie zgodnie z arkuszem cenowym, Zamawiający może
      wypowiedzieć  umowę ze skutkiem natychmiastowym, obciążając Wykonawcę karą umowną 
      w wysokości 5 % wartości brutto danej partii dostawy oraz kosztami poniesionymi z powodu
      niewykonania   postanowień umowy przez Wykonawcę,

1.3 w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych 
      od Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości  5 % 
      wartości brutto umowy pozostałej do realizacji oraz kwotę kosztów dodatkowych, poniesionych
      przez Zamawiającego z powodu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną :

1.4 w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn niezależnych 
      od Wykonawcy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości  5 % wartości
      brutto umowy pozostałej do realizacji .

2.Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do  wysokości
    rzeczywiście poniesionej szkody na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

3. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
    Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie jednego miesiąca od powzięcia wiadomości  
    o powyższych okolicznościach. W tym wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 
    wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanych zamówień.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 postanowienia o karze umownej (§ 7 ust. 1 pkt. 1.4), nie
    mają zastosowania, Wykonawca nie może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych.

5. Rozwiązanie umowy za zgodą obu Stron może nastąpić w każdym czasie trwania umowy, przy 
    zachowaniu 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca
    kalendarzowego.

6. Oświadczenie o odstąpieniu nie wyłącza dochodzenia kar umownych przez Zamawiającego 
     od Wykonawcy i odszkodowania za poniesione szkody.

7. Strony dopuszczają zmiany umowy w zakresie:

- numeru katalogowego produktu,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów, bez zmiany składu,

- sposobu konfekcjonowania bez zmiany ceny,

- wymiany/ uzupełnienia elementów składowych aparatury w sytuacji gdy:

a) wprowadzony zostanie do sprzedaży przez wykonawcę produkt zmodyfikowany/ udoskonalony,

b) wystąpi przejściowy brak produktu z przyczyn leżących po stronie producenta przy
         jednoczesnym dostarczeniu produktu zamiennego o parametrach nie gorszych od 
         produktu objętego umową – bez zmiany procedury wykonania badania.

Wszelkie zmiany wymagają obustronnie podpisanego aneksu do umowy.

Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmianą ceny jednostkowej na wyższą, wartości umowy 
i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.

§ 8. SPORY

Spory  mogące wyniknąć na tle wykonywania niniejszej umowy, Strony zobowiązują się rozstrzygać
    polubownie. W razie braku możliwości polubownego załatwienia sporów, będą one rozstrzygane 
    przez sąd  właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Ustawy Prawo zamówień 
     publicznych i Kodeksu cywilnego.

2. Wszelkie zmiany w umowie, jej rozwiązania, wypowiedzenie albo odstąpienie od niej wymagają 
    zachowania formy pisemnej  pod  rygorem  nieważności.

3. Wykonawca nie ma prawa dokonać przeniesienia całości bądź jakiejkolwiek części uprawnień
    przysługujących mu w stosunku do Zamawiającego bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
    Wykonawcy bez zgody Zamawiającego nie przysługuje w szczególności prawo do przeniesienia
    jakichkolwiek praw do wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy (zakaz cesji).

4. Tytuły paragrafów mają jedynie charakter porządkowy i nie wpływają na sposób interpretacji 
    zapisów Umowy.

5. Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym  egzemplarzu
    dla każdej ze Stron.

6. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji o charakterze
      organizacyjnym, ekonomicznym i technicznym mogących stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa
      Zamawiającego w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r.  o zwalczaniu nieuczciwej
      konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1010 ze zm.), jak również zobowiązuje się do 
      przestrzegania przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych 
      (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie
      informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 742 ze zm.), w tym w szczególności do:

- ochrony i zabezpieczenia danych zgodnie z wymogami ustaw,

- przetwarzania informacji i danych osobowych wyłącznie w zakresie i celu przewidzianym 
w umowie,

- zachowania w tajemnicy danych osobowych pozyskanych w związku z realizacją umowy

- zwrotu  wszelkich  zawierających  dane  osobowe   nośników danych   przekazanych   przez Zmawiającego oraz trwałego zniszczenia wszystkich ich kopii,

- niezwłocznego    poinformowania    Zamawiającego    o    każdym    przypadku    naruszenia bezpieczeństwa danych.

7. Naruszenie obowiązku, o którym mowa w punkcie 6  powoduje odpowiedzialność Wykonawcy 
    za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu (na zasadach wynikających z kodeksu cywilnego) oraz 
    stanowi podstawę do rozwiązania niniejszej umowy przez Zamawiającego z zachowaniem
    14- dniowego okresu wypowiedzenia.

Integralną część umowy stanowi załącznik nr 1 do umowy  -  Formularz ofertowy wraz z arkuszami cenowymi.

.................................						       ............................

ZAMAWIAJĄCY 						    WYKONAWCA

....................... *

AKCEPTUJĘ

*- proszę uzupełnić

ARKUSZ CENOWY

| Pakiet nr 14: Krążki do diagnostyki |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa artykułu | Producent | Nr katal. | j.m. | Ilość | ilość j.m. w op. | Cena jednostk. netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9= 6x8 | 10 | 11=9+10 |
| 1. | Odczynnik do wykrywania katalazy, buteleczka a 30mL |  |  | buteleczka | 2 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dezoksycholan sodu 10% w probówkach a 2mL |  |  | probówka | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Odczynnik do wykrywania oxydazy w paskach bibułowych |  |  | krążek/pasek | 200 |  |  |  |  |  |
| 4. | Krążki z bacytracyną 0,04j. |  |  | krążek | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Krążki X do identyfikacji Haemophilus |  |  | krążek | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Krążki V do identyfikacji Haemophilus |  |  | Krążek | 200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Krążki z optochiną do identyfikacji Streptococcus pneumoniae |  |  | krążek | 200 |  |  |  |  |  |
| 8. | Krążki z glukozą i błękitem bromotymolowym do różnicowania Neisseria i Moraxella |  |  | krążek | 200 |  |  |  |  |  |
| 9. | Kwas boronowy w probówkach a 2mL |  |  | Probówka | 6 |  |  |  |  |  |
| 10. | EDTA 0,5M o pH 7,3 – 7,5 w probówkach a 2mL |  |  | probówka | 6 |  |  |  |  |  |
| 11. | Osocze królicze z dodatkiem EDTA, opakowanie 10 ampułek a 2 mL |  |  | ampułka | 30 |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagania :

| 1. Opakowania z krążkami maksymalnie po 50 krążków. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Na etykiecie każdego opakowania musi być podana nazwa, numer serii oraz data ważności. |  |  |  |  |  |  |
| 3. Termin realizacji zamówienia - do 7 dni od daty złożenia zamówienia faxem. |  |  |  |  |  |  |
| 4. Termin ważności - minimum 6 m-cy od daty dostawy. |  |  |  |  |  |  |
| 5. Instrukcja w języku polskim powinna być dołączona do oferty. |  |  |  |  |  |  |
| 6. Do pierwszej dostawy Wykonawca jest zobowiązany dołączyć w wersji papierowej lub elektronicznej karty charakterystyki wszystkich niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin zawartych w zamawianych artykułach. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Koszty transportu leżą po stronie Wykonawcy. |  |  |  |  |  |  |

Cena pakietu nr  14  .............................................................zł netto + ............................... zł VAT = .....................................................zł brutto

(słownie.................................................................................................................................................................................................................)

.............................................................................

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania 
               oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy