Oświęcim, dnia  15.10.2019 r.
ZOZ.DZP.271.1.X.2019
DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW
Dotyczy : PN na dostawę sprzętu i aparatury medycznej.

Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:
Pytanie 1 - Pakiet nr 4:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nożyczki chirurgiczne dł. 11 cm, zamiast 12 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 2 - Pakiet nr 7:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, pęsety dł. 14,5 cm, zamiast 14 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 3 - Pakiet nr 9:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, nazwa własna KOCHER OCHSNER, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 4 - Pakiet nr 11:  Czy Zamawiający wyraża zgodę na narzędzie najwyższej jakości, młotek długość rączki 26,5 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Prosimy o dopuszczenie podanych poniżej rozwiązań:

Formularz cenowy załącznik nr 2 do SIWZ:

Pytanie 5 - Pakiet nr 4–Nożyczki chirurgiczne: nożyczki o długości 11,5 oraz 14,5 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 6 - Pakiet 6 – Kleszcze pean: kleszcze o długości 11,5, zamiast 12,5 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 7 - Pakiet 7 – Pęseta: pęsety o długości 11,5 oraz 14,5 cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ
Pytanie 8 - Pakiet 11 – Młotek stalowy chirurgiczny: młotek o długości rączki 26 cm; ergonomiczny kształt uchwytu rączki wykonanej z tworzywa sztucznego.

Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pakiet nr 3: Bronchofiberoskop z wyposażeniem (Pytania od nr 9 do nr 10)
Pytanie 9 - Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o średnicy 6mm, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 10 - Czy Zamawiający dopuści bronchofiberoskop o kącie wychylenia końcówki 160 stopni, co jest parametrem nieznacznie różniącym się od wymaganego?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pakiet nr  1: Cieplarka do płynów infuzyjnych (Pytania od nr 11 do nr 26)
Pytanie 11 - Pkt. 2 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia stacjonarnego, łatwego i bezpiecznego do przenoszenia, wyposażonego w nóżki wykonane z tworzywa nieuszkadzające powierzchni, zabezpieczonego filcowymi podkładkami
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 12 - Pkt. 4 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia z nieprzezroczystą pokrywą, wykonaną z materiału izolacyjnego, ograniczającą szkodliwy dostęp promieniowania ultrafioletowego do wewnątrz oraz siłowniki utrzymujące pokrywę w pozycji otwartej.
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 13 - Pkt. 8 - Prosimy o dopuszczenie cieplarki z grawitacyjnym systemem ogrzewania bez wymuszonego obiegu powietrza
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 14 - Pkt. 9 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia zapewniającego przekazywanie ciepła do elementów ogrzewanych za pomocą kontaktu płynu podgrzewanego z urządzeniem, bez wymuszonego nawiewu powietrza
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 15 - Pkt. 17 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia z elektronicznym, podwójnym zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 16 - Pkt. 20 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia z optycznym i akustycznym alarmem wysokiej temperatury, oraz odcięciem ogrzewania, w przypadku przekroczenia zadanej temperatury oraz alarmem wizualnym niskiej temperatury
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 17 - Pkt. 30 - Prosimy o dopuszczenie cieplarki o objętości 30 litrów
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 18 - Pkt. 26 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia z dwoma zakresami temperatur: 28˚C - 41˚C oraz 42˚C - 70˚C ustawianych co 1 ˚C
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 19 - Pkt. 27 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach zewnętrznych 400 (szer.) x 400 (gł.) x 600 (wys.)
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 20 - Pkt. 28 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wymiarach zewnętrznych 393 (szer.) x 393(gł.) x 594 (wys.)
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 21 - Pkt. 29 - Prosimy o dopuszczenie urządzenia o wadze do 30 kg
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 22 - Pkt. 30 - Prosimy o dopuszczenie prądu znamionowego 1,4 A
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 23 - Pkt. 31 - Prosimy o dopuszczenie mocy grzałki 150W
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 24 - Pkt. 33 - Prosimy o dopuszczenie temperatury przechowywania od -10°C do 60°C
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 25 - Pkt. 34 - Prosimy o dopuszczenie wilgotności względnej od 20% do 80%
Odpowiedź : Tak, Zamawiający dopuszcza obok rozwiązania opisanego w SIWZ.
Pytanie 26 - Pkt. 35  - Prosimy o odstąpienie od wymogu zgodności z normą EN IS0 13485. Jest to system zarządzania jakością, wdrażany przez producentów i zgodnie z wymogami dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych, nie jest obowiązkowy.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 27 - Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1.1, 1.3, 1.4 oraz ust. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wysokości kar umownych z 1% na 0,5% oraz odpowiednio z 20% na 10%?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 28 - Dotyczy zapisów umowy § 9 ust. 1.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w wymianie przedmiotu umowy na wolny od wad w przypadku,                   o którym mowa w § 7 ust. 2 niniejszej umowy albo wymianie lub naprawie przedmiotu umowy w przypadku, o którym, mowa w § 8 ust. 4 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % wartości wadliwej części dostawy,”

Jednocześnie wnosimy o odstąpienie od naliczania kar umownych w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego na czas przedłużającej się naprawy.
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 29 - Dotyczy zapisów umowy § 10 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu:

„Zamawiający może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w razie trzykrotnego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Wykonawcę po wcześniejszym pisemnym wezwaniu do należytej realizacji umowy.”
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Dotyczy pakietu nr 3: Bronchofiberoskop z wyposażeniem – 1 sztuka.

Pytanie 30 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Głębia ostrości 3-50 mm”
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 31 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Głębia ostrości 3-200 mm”
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 32 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Średnica zewnętrzna sondy wziernikowej i końcówki max. 6,0 mm”
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 33 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Kąt obserwacji 95°”
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 34 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Średnica kanału roboczego 2,6 mm”
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 35 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Minimalne wychylenie końcówki sondy wziernikowej góra/dół  160°/ 130°”
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 36 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „źródło światła LED – przenośne, bateryjne lub sieciowe”
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 37 - Prosimy o wykreślenie zapisu: „Źródło światła: Wymiary 195 mm (szer.) x 215 mm (wys.) x 350 mm (gł.) (+/-10mm)”

Powyższy parametr nie ma żadnego znaczenia podczas użytkowania sprzętu i ogranicza konkurencję 
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie zmienia zapisów i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
Pytanie 38 - Prosimy o dopuszczenie zapisu: „Źródło światła: Wymiary 195 mm (szer.) x 215 mm (wys.) x 350 mm (gł.) (+/- 50%)”
Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy w SIWZ.
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