Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

Pismo: ZP/D-42/A/19	 Częstochowa dnia: 2019-10-21

RK-695/19

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ , zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa mikroskopu wraz z kamerą dla  Wydziału Infrastruktury i Środowiska  Politechniki Częstochowskiej,

Treść pytań wraz z odpowiedzią Zamawiającego:

Pytanie nr 1

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający zawarł zapis: „obiektywy Plan IOS 4x/0.10, 10x/0.25, S40x/0.65, S100x/1.25 z optyką korygowaną do nieskończoności”. Zapis ten pozwala przypuszczać, iż Zamawiający posilił się specyfikacja techniczną mikroskopu firmy Euromex.       Zarówno firma Euromex jak i wiele innych firm stosuje w swoich mikroskopach dwa rodzaje stolików tzw. bezzębatkowe oraz tradycyjne z wystającą szyną zębatkową. Stoliki bezzębatkowe (rackless) z racji swojej budowy są na ogół większe od stolików z wystającą szyną.        Zamawiający wymaga: „stolik mechaniczny bezząbkowy 156 x 138 mm ±5% z zakresem ruchu X-Y 79x52 mm ±10%, odporny na zarysowania, z uchwytami preparatu, z podziałką Verniera” , opis ten (w szczególności wymiary) wydaje się dotyczyć stolika z wystającą szyną zębatkową.        Czy wobec powyższego Zamawiający dopuści zastosowanie stolika o większych wymiarach lub zrezygnuje z rozwiązania bezzębatkowego?

Zamawiający nie rezygnujemy z rozwiązania bezzębatkowego, które jest rozwiązaniem lepszym technicznie. Dopuszczamy natomiast zastosowanie stolika przedmiotowego spełniającego  wymiary minimum 156x138.

Pytanie nr 2

Zamawiający wymaga okulary: EWF10x/20mm z tubusami O23,2 mm. Średnica tubusów 23,2mm oraz pole widzenia okularów 20mm są stosowane w mikroskopach studenckich, gdy tymczasem pozostałe parametry mikroskopu wskazują na mikroskop wyższej niż studenckie klasy.     Czy zatem Zamawiający wymaga by okulary miały pole widzenia przynajmniej 22mm oraz wymaga by średnica tubusów okularowych wynosiła co najmniej 30mm?

Zamawiający dopuszcza zastosowanie okularów o średnicy 22mm i średnicy tubusów okularowych co najmniej 30mm.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 29.10.2019r. do godz. 11:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 29.10.2019r. o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski