# Załącznik 1.9

# Pozycja 1 ICD DDDR – o zwiększonej żywotności i zmniejszonej wielkości

Parametry graniczne:

| Waga < 72 g | Tak |  |
| --- | --- | --- |
| Ważność sterylizacji >12 m-cy | TAK |  |
| Grubość nie więcej niż 10mm | TAK |  |
| Objętość nie więcej niż 30 ml | TAK |  |
| Energia dostarczona min 35J | Tak |  |
| Możliwość wykonania MRI w co najmniej 1 typie urządzenia | Tak |  |
| Możliwość gniazda RV typu DF1/ DF – 4 – do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| Wydłużona żywotność baterii- co najmniej 1,8 Amp-godzin | Tak |  |
| Przedsionkowy tryb pracy urządzenia z zabezpieczającą stymulacją komorową mający na celu zminimalizowanie odsetka stymulacji prawokomorowej | TAK |  |

Parametry podlegające ocenie.

| Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody oraz wyczerpywania się baterii (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny) |  | 20 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Możliwość automatycznego pomiaru progu stymulacji |  | 20 pkt |  |

Pozycja 2 i 3 Elektrody defibrylatorowe

Parametry graniczne

| Elektrody jedno i dwukilowe do wyboru | TAK |
| --- | --- |
| Fiksacja aktywna | TAK |
| Możliwość konektora DF1 i DF4 | TAK |
| Co najmniej 1 typ elektrod proMRI | TAK |

Parametry ocenianie

| Co najmniej 4 mandryny w komplecie | 10 pkt |
| --- | --- |

Pozycja 4 Elektrody przedsionkowe z wysuwaną spiralą

Parametry graniczne

| Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomocą wysuwanej i wsuwanej śruby | TAK |
| --- | --- |
| Kształt mandrynu prosty i litery "J" | TAK |
| Polarność – Bipolarna | TAK |
| Możliwość założenia przez koszulkę 7F | TAK |
| Długość elektrody 52 cm | TAK |
| Elektroda proMRI | TAK |

Parametry oceniane

| Co najmniej cztery mandryny w zestawie | 10 pkt |
| --- | --- |

Pozycja 5 Elektrody przedsionkowe pokryte rozpuszczalną warstwą zabezpieczającą

Parametry graniczne

| Rodzaj fiksacji – Aktywny za pomoc śruby pokrytej warstwą rozpuszczalną | TAK |
| --- | --- |
| Długość elektrody 52 cm | TAK |
| Kształt mandrynu prosty i litery "J" | TAK |
| Możliwość założenia przez koszulkę 7F | TAK |
| Elektroda proMRI | TAK |

Parametry oceniane

| Co najmniej 4 mandryny w zestawie | 10 pkt |
| --- | --- |