Załącznik 1.12

# Pozycja 1 ICD VVIR – o zwiększonej żywotności i zmniejszonej wielkości

Parametry graniczne:

| Waga < 72 g | Tak |  |
| --- | --- | --- |
| Ważność sterylizacji >12 m-cy | Tak |  |
| Grubość nie więcej niż 10mm | Tak |  |
| Objętość nie więcej niż 30 ml | Tak |  |
| Energia dostarczona min 35J | Tak |  |
| Możliwość wykonania MRI w co najmniej 1 typie urządzenia | Tak |  |
| Możliwość gniazda RV typu DF1/ DF – 4 – do wyboru przez Zamawiającego | Tak |  |
| Wydłużona żywotność baterii- co najmniej 1,8 Amp-godzin | Tak |  |

Parametry podlegające ocenie.

| Automatyczna sygnalizacja uszkodzenia elektrody oraz wyczerpywania się baterii (sygnał dźwiękowy lub wibracyjny) |  | 20 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Możliwość automatycznego pomiaru progu stymulacji |  | 20 pkt |  |

Pozycja 2 i 3 Elektrody defibrylatorowe

Parametry graniczne

| Elektrody jedno i dwukilowe do wyboru | Tak |
| --- | --- |
| Fiksacja aktywna | Tak |
| Możliwość konektora DF1 i DF4 | Tak |
| Co najmniej 1 typ elektrod proMRI | Tak |

Parametry ocenianie

| Co najmniej 4 mandryny w komplecie | 20 pkt |
| --- | --- |