Załącznik nr 7
Pakiet nr 1
Rejestrator holter ciśnienia
	Lp.
	Przedmiot zamówienia
	Wymogi graniczne

Odpowiedź Wykonawcy

TAK / NIE
	Oferowane parametry techniczne

Podać zakres lub opisać
	Producent

Nr katalogowy

	
	Rejestrator holter ciśnienia – 2 sztuki
	
	
	

	
	Opis danych technicznych 
	
	
	

	1
	Metoda pomiaru oscylometryczna
	
	
	

	2
	Pomiar ciśnienia skurczowego i rozkurczowego oraz średniego
	
	
	

	3
	Pomiar częstości rytmu
	
	
	

	4
	Możliwość podziału okresu badań na min. 6 podokresy
	
	
	

	5
	Możliwość programowania cykli pomiarowych
	
	
	

	6
	Ilość pomiarów na komplecie baterii min. 500
	
	
	

	7
	Możliwość rozpoczęcia badania bez podłączenia do komputera
	
	
	

	8
	Pomiar na żądanie
	
	
	

	9
	Wyświetlacz alfanumeryczny
	
	
	

	10
	Automatyczny dobór ciśnienia w rękawie pacjenta
	
	
	

	11
	Możliwość wyświetlania na ekranie zmierzonych wartości
	
	
	

	12
	Możliwość zablokowania wyświetlacza
	
	
	

	13
	Współpraca z komputerem klasy PC poprzez port USB
	
	
	

	14
	Wykrywanie błędnych pomiarów oraz powtórka pomiaru
	
	
	

	15
	Kabel łączący komputer z rejestratorem w zestawie
	
	
	

	16
	Maksymalna waga rejestratora 200g
	
	
	

	17
	Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem HolCARD
	
	
	

	18
	Zakres pomiarowy 0-300mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego)
	
	
	

	19
	Maksymalny błąd pomiaru ciśnienia w mankiecie dla całego zakresu (warunki statyczne): +/- 3mmHg zgodnie z PN-EN 1060-3+A2
	
	
	

	20
	Maksymalny błąd pomiaru ciśnienia w mankiecie dla całego zakresu (warunki dynamiczne): +/- 5mmHg 
	
	
	

	21
	Gwarancja min. 24 miesiące. 
	
	
	

	22
	Ilość przeglądów w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta, jednak nie mniej niż jeden przegląd w roku, a ostatni przed zakończeniem okresu gwarancji.
	
	
	

	23
	Zestaw zawiera:

kabel połączeniowy USB

torba na rejestrator z pasem

baterie alkaliczne AA (4 szt.)
instrukcja obsługi
mankiet dla dorosłych 
	
	
	

	
	Razem brutto:
	


