
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Pismo: CSKDZP-2375/22/10/01/2019/4
 Warszawa dnia: 2019-11-29
Do wszystkich zainteresowanych
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do dnia 28-11-2019r do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843)w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i sukcesywną dostawę  materiałów do  sterylizacji plazmowej STERRAD 100S , rękawów papierowo-foliowych,  papierów, włóknin, wskaźników biologicznych z autoczytnikiem, akcesoriów do czyszczenia, wkładek do tac i koszy narzędziowych
Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

1. Dotyczy: Zadania nr 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (poz. 1-11) i utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiałoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno – użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
2. Dotyczy: zadania nr 2
Czy Zamawiający wymaga zgodnie z pkt.4.6 normy PN EN 868-5, aby na każdym rękawie papierowo-foliowym umieszczona była nazwa wytwórcy i znak handlowy?

odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
3. Dotyczy: Zadanie 1, poz. 5-11
Czy Zamawiający wyłączy pozycje do odrębnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
4. Dotyczy: Zadanie 2, poz. 1-15
czy Zamawiający wyłączy pozycje do odrębnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności w postępowaniu?

odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
5. Dotyczy: Zadanie 2, poz. 1-11
Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe: Papier w rękawach o gramaturze nie mniejszej niż 60g/m2, folia co najmniej 4-warstwowa (nie licząc warstw kleju) o grubości nie większej niż 52 mikrometrów. Zgrzew fabryczny musi być wielokrotny a w miejscu zgrzewanym zgrzewarką folia powinna po zgrzaniu zmienić kolor w widoczny sposób tak, aby pracownik mógł dokonać wizualnej kontroli zgrzewu. Wytrzymałość papieru na przedarcie musi wynosić nie mniej niż 600 mN w obu kierunkach. Wymagania ogólne:  napisy i testy poza strefą pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO naniesiony w postaci prążkowanego prostokąta zgodnego z normą PN-EN ISO 11140-1, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji  ≥ 100 mm2, jednoznacznie i czytelnie oznaczony kierunek otwarcia, zgrzew fabrycznie wielokrotny, ze względów techniczno–higienicznych rękaw nawinięty folią na zewnątrz. Na każdym produkcie powinny znajdować się następujące informacje: nazwa producenta, rozmiar, sposób przebarwienia dla każdego wskaźnika, kierunek otwierania, numer LOT. Znak CE tylko na opakowaniu zbiorczym. Znak określający produkt jednokrotnego użytku naniesiony od strony laminatu?

odp. Zgodnie z zapisami SIWZ
6. Dotyczy: Zadanie 2, poz. 2
Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 100mm x 40mm x 100mb?

odp. Zamawiający dopuszcza
7. Dotyczy: Zadanie 2, poz. 6
Czy Zamawiający dopuści rękaw w rozmiarze 300mm x 60mm x 100mb?

odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

8. Dotyczy: Zadanie 2, poz. 12-15

Czy Zamawiający dopuści Papier krepowany - włókno celulozowe, kolor  biały o zawartości chlorków nie większej niż 0,02%, siarczanów nie większej niż 0,034 %. Posiadający wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 1,85 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 1,35 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,72 kN/m, w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,42 kN/m gramatura nominalna 60 g/m2?

odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
9. Dotyczy: zapisów umowy - 8 ust. 2

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczania daty i numeru zamówienia na fakturze lub dopuści, aby dane te znajdowały się na dokumencie wydania WZ?

odp. Zapisy Umowy pozostają bez zmian
10. Dotyczy: zapisów umowy - Par. 9 ust. 1.1
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

odp. Zapisy Umowy pozostają bez zmian
11. Dotyczy: zapisów umowy - Par. 9 ust. 1.2
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

odp. Zapisy Umowy pozostają bez zmian
12. Dotyczy: zapisów umowy - Par. 9 ust. 1.1 oraz 1.2
Czy Zamawiający potwierdza, że podstawą kary umownej jest wartość niedostarczonego towaru?

odp. TAK
13. Dotyczy: zapisów umowy - Par. 9 ust. 1.4 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?
odp. Zapisy Umowy pozostają bez zmian
14. Dotyczy: zapisów umowy - Par. 9 ust. 1.5
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 6,25% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?
odp. Zapisy Umowy pozostają bez zmian
15. Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 3 poz. 16)
Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie szczotki do mycia kanałów roboczych z włosiem nylonowym o średnicy 3 mm.

odp. Zamawiający dopuszcza
16. Dotyczy: opisu przedmiotu zamówienia (Zadanie nr. 2 poz. 27)

Czy Zamawiający dopuści testy zgodne z SIWZ o czasie inkubacji 24 godziny?

odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian

17. Dotyczy: Zadania nr 1, pozycja nr 1 oraz 12-16
Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment wskazanych pozycji stanowią materiały eksploatacyjne do sterylizatora plazmowego, które oferują dystrybutorzy sprzętu. Testy i opakowania sterylizacyjne oferowane są natomiast przez wielu dostawców, zatem podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania i zapewni Zamawiającemu otrzymanie najlepszej oferty cenowej
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
18. Dotyczy: Zadania nr 1, pozycja nr 2
Czy Zamawiający dopuści wskaźnik biologiczny szybkiego odczytu do 30min., wraz z bezpłatnym użyczeniem kompatybilnego autoczytnika na czas trwania umowy
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
19. Dotyczy: Zadania nr 1, pozycja nr 1 oraz 3 i 4

Czy Zamawiający dopuści wskaźniki zmieniające barwę po sterylizacji z koloru fioletowego na zielony? Kolor przebarwienia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140)

odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
20. Dotyczy: Zadania nr 1, pozycja nr 1 oraz 5-11
Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem zmieniającym barwę po sterylizacji z koloru różowego na żółty? Kolor przebarwienia substancji wskaźnika nie ma wpływu na ocenę właściwości cyklu sterylizacji. Wskaźniki muszą jedynie dostarczyć wyraźnie dostateczny dowód ekspozycji po poddaniu działaniu czynnika sterylizującego o określonych parametrach (PNENISO 11140).
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
21. Dotyczy: Zadania nr 2, pozycja nr 35-37

Uprzejmie prosimy o wydzielenie wskazanych pozycji do oddzielnego pakietu. Asortyment stanowi element systemu dokumentacji. Podział pakietu pozwoli na złożenie konkurencyjnych cenowo ofert większej liczbie Wykonawców.
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
22. Dotyczy: Zadania nr 1 poz. 3 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję numer 3 z zadania nr 1? 
Czy Zamawiający dopuści test ze wskaźnikiem różowym przebarwiającym się w trakcie procesu sterylizacji na kolor niebieski? 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
23. Dotyczy: Zadania nr 1 poz. 3 

Czy Zamawiający dopuści test ze wskaźnikiem różowym przebarwiającym się w trakcie procesu sterylizacji na kolor niebieski? 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
24. Dotyczy: Zadania nr 1 poz. 5-11 

Czy Zamawiający wydzieli pozycję numer 5-11 (rękawy) z zadania nr 1? Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem różowym przebarwiającym się w trakcie procesu sterylizacji na kolor niebieski? 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
25. Dotyczy: Zadania nr 1 poz. 5-11 

Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikiem różowym przebarwiającym się w trakcie procesu sterylizacji na kolor niebieski? 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
26. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 1-11 

Czy Zamawiający dopuści wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO naniesiony w postaci jednolitego prostokąta, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 95 mm2?
odp. Zamawiający dopuszcza
27. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 6 

Czy Zamawiający dopuści rękaw papierowo-foliowy z zakładką w rozmiarze 300mm x 60mm x100mb? 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
28. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 16-20 
Czy Zamawiający dopuści włókninę zielona o gramaturze min. 57g/m2? 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
29. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 23 
Czy Zamawiający dopuści autoczytnik do wskaźników biologicznych szybkiego odczytu do pary wodnej o ostatecznym odczycie po 1 godzinie? 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
30. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 24 
Czy Zamawiający dopuści wskaźnik biologiczny fiolkowy o szybkim odczycie do pary wodnej z ostatecznym odczytem wyniku negatywnego po 1 godzinie inkubacji? 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
31. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 26 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego zadania co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert. 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
32. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 28 
Czy Zamawiający dopuści jednorazowy pakiet kontrolny typu Bowie-Dick z arkuszem w rozmiarze min. 11cm x 12cm? 
odp. Zamawiający dopuszcza
33. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 29 
Czy Zamawiający dopuści nietoksyczny wskaźnik wieloparametrowy do pary wodnej odpowiadający klasie 4 ISO 11140-1? 
odp. Zamawiający dopuszcza
34. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 30 
Czy Zamawiający dopuści testy samoklejące ułatwiające archiwizację 90 st.-5 min. Wraz z integracją krytycznych parametrów (czas, temperatura) z polem wskaźnikowym koloru białego przebarwiającego się na czarny? 
odp. Przedstawione pytanie przez Wykonawcę dotyczy zadania nr 2 pozycji 39. Zamawiający dopuszcza dla pozycji 39
35. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 40 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego zadania co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert. 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
36. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 30 oraz 35-42 
Prosimy Zamawiającego o wydzielenie ww. pozycji do oddzielnego zadania co umożliwi Zamawiającemu uzyskanie większej ilości konkurencyjnych ofert. 
odp. Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
37. Dotyczy: Zadania nr 2 poz. 35-36 
Czy Zamawiający wymaga etykiet kompatybilnych z metkownica blitz czy gke? 

odp. Blitz
38. Dotyczy: Zadanie nr 2 poz. 16-20

Zamawiający w ww. pozycjach scharakteryzował produkt wymagając opakowań III generacji wykonanej z włókna celulozy uszczelnionego lateksem i wzmocnionego włóknem syntetycznym. W związku z powyższym wnosimy o możliwość dopuszczenia włókniny syntetycznej najnowszej IV generacji zbudowanej z włókniny polipropylenowej typu SMMS? Pragniemy podkreślić ,że opakowania IV generacji są mniej podatne na mechaniczne uszkodzenia, niż opakowanie III generacji.
odp. Zamawiający dopuszcza
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