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Bielsk Podlaski 02.12.2019 r.
ZP.261.27.2019
Do wszystkich uczestników postępowania na
Dostawę rejestratorów holtera ciśnienia
w trybie przetarg nieograniczony

o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych

równowartości kwoty 221.000 euro
Odpowiedzi na zapytania

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku Podlaskim na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) wyjaśnia:
Dotyczy Załącznik nr 7, Pakiet nr 1, Rejestrator holter ciśnienia:
1. Pkt. 4 Możliwość podziału okresu badań na min. 6 podokresy.

Czy Zamawiający dopuści możliwość podziału doby na 5 podokresy pomiarowe?

Oferowane oprogramowanie umożliwia podział doby na 5 podokresów.

W praktyce podział doby na dwa okresy, dzień i noc, oraz dzień na trzy podokresy i noc na jeden podokres jest wystarczający.  

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
2. Pkt. 6 Ilość pomiarów na komplecie baterii min. 500.

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z funkcją rejestracji ciśnienia tętniczego krwi w ciągu tygodnia (400 pomiarów) z dowolnymi odstępami pomiarów?

Oferowany przez nas rejestrator umożliwia wykonanie 400 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi. W praktyce jest to ilość wystarczająca. Uwzględniając cztery pomiary na godzinę i pomiar w nocy, wówczas w cyklu tygodniowym aparat wykonuje ok 400 pomiarów.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
3. Pkt. 17 Kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem HolCARD.
Czy Zamawiający dopuści rejestrator z oprogramowaniem bez funkcji kompatybilności z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem HolCARD?
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.
4. Pkt. 18 Zakres pomiarowy 0-300mmHg (względem ciśnienia atmosferycznego).

Czy Zamawiający dopuści rejestrator z zakresem pomiarowym 0-299 mmHg?

Różnica pomiędzy parametrem wymaganym z oferowanym jest minimalna.
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza wnioskowany zakres, ale nie wymaga.
W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje przedmiot zamówienia dopuszczony przez Zamawiającego odpowiedziami na zapytania należy zamieścić odpowiednią adnotację.
Niniejsze pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

