Dane techniczne spektrometru dichroizmu kołowego do pomiarów CD i FDCD w funkcji temperatury

Jednostka główna – spektrometr dichroizmu kołowego

1.	Źródło światła: 150 W lampa Xe chłodzona powietrzem

2.	Przesłona otwierana i zamykana z poziomu oprogramowania

3.	Monochromator podwójny pryzmatyczny

4.	Piezoelektryczny modulator termostatowany w sposób ciągły

5.	Detektor: fotopowielacz

6.	Standardowy zakres długości fali co najmniej 165 - 900 nm

7.	Możliwość rozszerzenia zakresu długości fali do co najmniej 1550 nm

8.	Zakres pomiarowy nie mniejszy niż +/- 7,5 deg

9.	Zakres dynamiczny CD nie mniejszy niż 3 AU

10.	Dokładność ustawiania długości fali nie gorsza niż

+/- 0,1 nm przy 200 nm;

+/- 0,3 nm przy 450 nm

11.	Powtarzalność ustawiania długości fali nie gorsza niż

+/- 0,06 nm w zakresie 165- 450 nm

12.	Szerokość spektralna wiązki regulowana w zakresie co najmniej 0,05 – 15 nm

13.	Zakres szybkości skanowania co najmniej 1- 9 000 nm/min

14.	Dostępne do wyboru sposoby skanowania zawierają tryb ciągły i tryb krokowy

15.	Stabilność linii podstawowej nie gorsza niż 0,03 mdeg/h

16.	Wartość szumu RMS dla szerokości spektralnej 1nm nie gorsza niż:

- przy długości fali 185 nm: 0,005 mdeg,

- przy długości fali 200 nm: 0,007 mdeg

17.	Tryby akwizycji danych z jednym fotopowielaczem:

- równoczesne skanowanie CD, LD i HT w funkcji długości fali,

- równoczesne skanowanie CD, LD i HT w funkcji czasu

- równoczesne skanowanie CD, LD i HT w funkcji temperatury

Akcesorium do termostatowania kuwety z próbką w pomiarach CD i FDCD

1.	Uchwyt na kuwetę termostatowany elementem Peltier chłodzonym wodą

2.	Zakres nastawu temperatury nie mniejszy niż -30 do +120°C

3.	Dokładność temperatury nie gorsza niż +/- 0,2°C

4.	Wbudowane mieszadło magnetyczne z regulacją obrotów

5.	Przynajmniej dwa czujniki temperatury: dla bloku termostatującego i dla próbki

6.	Możliwość stosowania kuwet prostokątnych i cylindrycznych

7.	Możliwość stosowania kuwet prostokątnych o drodze optycznej 1 mm, 2 mm, 5 mm, 10 mm

8.	Wyjście toru optycznego do pomiarów transmisyjnych i fluorescencyjnych

9.	Sterowanie uchwytu z poziomu oprogramowania do spektrometru dichroizmu kołowego

Akcesorium do pomiarów FDCD

1.	Układ z soczewką skupiającą i przynajmniej 8 różnymi filtrami odcinającymi

2.	Dedykowany fotopowielacz umożliwiający wysokoczułe pomiary

3. 	Brak światłowodów w układzie optycznym

4.	Możliwość wykonywania pomiarów FDCD w kontrolowanej i sterowanej z poziomu oprogramowania do spektrometru dichroizmu kołowego temperaturze

5. 	Możliwość równoczesnego pomiaru sygnałów CD, Abs, HT i FDCD

Jednostka sterująca

Zestaw PC i przenośny zestaw do sterowania spektrometrem dichroizmu kołowego i akcesoriami (termostatującym i FDCD) oraz do analizy i prezentacji danych spektralnych.

Zestaw do archiwizowania, obrabiania i prezentacji danych o parametrach nie gorszych niż:

1. Jednostka peryferyjna do sterowania spektrometrem dichroizmu kołowego i akcesoriami
(termostatującym i FDCD) o parametrach nie gorszych niż:
- procesor z częstotliwością taktowania 3,5GHz,
- pamięć operacyjna 8 GB,
- dysk twardy o pojemności 1 TB,
- monitor min. LCD 21",
- kompatybilny do oprogramowania spektrometru dichroizmu kołowego system operacyjny,
- kolorowa drukarka atramentowa
2. Jednostka mobilna z preinstalowanym oprogramowaniem do obrabiania danych,
kompatybilnym z oprogramowaniem spektrometru dichroizmu kołowego, z procesorem z
częstotliwością taktowania 3,2GHz, dyskiem SSD, pamięcią operacyjną 8 GB, matrycą 13,9”
3000x2000 pikseli

Oprogramowanie spektrometryczne

Oprogramowanie sterujące spektrometrem dichroizmu kołowego oraz akcesoriami (termostatującym i FDCD) o parametrach nie gorszych niż:

- tworzenie i zapisywanie metodyk pomiarowych dla spektrometru dichroizmu kołowego z akcesorium termostatującym oraz FDCD,

- równoczesne zbieranie sygnałów z co najmniej 4 kanałów,

- możliwość zbierania danych trójwymiarowych,

- autodiagnostyka i walidacja aparatu,

- wyświetlanie i nakładanie widm,

- obróbka widm z wykorzystaniem funkcji matematycznych (co najmniej: dodawanie/odejmowanie/dzielenie),

- korekcja linii podstawowej,

- liczenie pochodnych,

- obliczanie wysokości piku/powierzchni/szerokości w połowie wysokości,

- znajdowanie pików,

- wieloczynnikowe szacowanie struktury drugorzędowej białek,

- konwersja danych do formatu tekstowego

Inne akcesoria

1.	Zestaw wzorców do adiustacji sygnału CD i LD

2.	Regulator przepływu sterowany z poziomu oprogramowania o zakresie nie mniejszym niż: 2 – 80 l/min dla gazu N2 wraz z reduktorem butlowym do azotu

3.	Termostat obiegowy z możliwością sterowania i zadawania programu temperaturowego z poziomu oprogramowania sterującego spektrometrem dichroizmu kołowego:

- zakres temperatury nie gorszy niż -15 do + 140°C,

- stabilność temperatury nie gorsza niż +/- 0,03°C,

- maksymalny przepływ nie mniejszy niż 13 l/min,

- zestaw przewodów i złączek do podłączenia do przystawki termostatującej z elementem Peltier

4. Zestaw kuwet kwarcowych:

- nie mniej niż 1 szt.: prostokątna, o drodze optycznej 2 mm, z korkiem teflonowym,

- nie mniej niż 1 szt.: cylindryczna, o drodze optycznej 0,5 mm, z dwoma korkami PTFE

- nie mniej niż 1 szt.: cylindryczna, o drodze optycznej 0,1 mm, z dwoma korkami PTFE

- nie mniej niż 2 szt.: prostokątna, o drodze optycznej 10x10 mm, z korkiem teflonowym,

- nie mniej niż 1 szt.: demontowalna,, o drodze optycznej 0,01 mm,

- nie mniej niż 1 szt.: demontowalna,, o drodze optycznej 0,1 mm,

- nie mniej niż 1 szt.: uchwyt do kuwet demontowalnych,

- nie mniej niż 2 szt.: prostokątna, o drodze optycznej 5x5 mm, z korkiem teflonowym,

- nie mniej niż 1 szt.: uchwyt do kuwety 5x5 mm

Możliwość rozbudowy zestawu  - kryterium oceny ofert:

1.	Opcjonalna możliwość wyposażenia spektrometru CD w lampę halogenową

2.	Opcjonalna możliwość wyposażenia spektrometru CD w detektor InGaAs

3.	Opcjonalna możliwość wyposażenia spektrometru CD w monochromator do pomiarów emisji fluorescencji z zakresem spektralnym co najmniej od 200 do 800 nm,

4.	Opcjonalna możliwość wyposażenia spektrometru CD w zestaw do pomiaru sygnału CD w ciele stałym umożliwiający pracę w trybie transmisyjnym i odbiciowym o zakresie spektralnym co najmniej 250 – 900 nm, z uchwytami na proszki, pasty, pastylki,

5.	Opcjonalna możliwość podłączenia spektrometru CD do zestawu HPLC

6.	Opcjonalna możliwość wyposażenia spektrometru CD w akcesorium do pomiarów ORD o zakresie skręcalności nie mniejszym niż +/- 40°

Inne wymagania

1.	Gwarancja na cały zestaw: przynajmniej 12 miesięcy

2.	Autoryzowany przez producenta serwis na terenie Polski

3. 	Minimum jeden dzień instruktarzu w obsłudze aparatu i analizie danych.