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O D P O W I E D Ź
na zapytania w sprawie SIWZ - 9

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-01-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie przetarg nieograniczony, na „Przystosowanie pomieszczeń po byłej kuchni dla potrzeb Oddziału Chorób Wewnętrznych i Endokrynologii - roboty  budowlano- instalacyjne wraz z wyposażeniem stałym”, o następującej treści:

Pytania dot. specyfikacji myjni-dezynfektora:

1. dot. Załącznik nr 1 pkt. 10 
Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 15883,  myjnia posiadała czujniki temperatury umieszczone w miejscu o najniższej temperaturze tj. na spodzie komory?
Odpowiedź: Zgodnie z pkt. 3 opisu technicznego myjnia musi spełniać wszystkie wymogi przewidziane dla tego typu urządzeń w normie PN-EN ISO 15883-1 i 3.
 
2. dot. Załącznik nr 1 pkt. 16
Prosimy o odstąpienie od wymogu odczytu danych z ostatnich cykli i dopuszczenie urządzenia, które przechowuje w pamięci wyłącznie historię alarmów. Możliwość odczytu wszystkich danych często jest opcją dodatkowo płatną, a z uwagi, że w takiej myjni są procesowane wyłącznie wyroby niekrytyczne (nie mające kontaktu z uszkodzonymi tkankami i błonami śluzowymi) nie jest prowadzona, ani kontrolowana dokumentacja procesu takich urządzeń.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza myjnię przechowującą w pamięci wyłącznie historię alarmów.

[bookmark: _GoBack]3. dot. Załącznik nr 1 pkt. 23, 24
Czy Zamawiający dopuści myjnię otwieraną ręcznie? Opcja automatycznego otwierania jest opcją dodatkowo płatną, z uwagi na konieczność ręcznego wyboru programu, wydaje się opcją nie mającą większego zastosowania, a dodatkowo mechanizm automatycznego otwierania stanowi kolejny element, który może zwiększyć awaryjność sprzętu.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy w zakresie pkt. 23 i 24.
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