Złącznik nr 1.4

Zadanie nr 4

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot przetargu:  Pompa infuzyjna – 38 sztuk

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

| LP. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | PARAMETR GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY Zaznaczyć TAK/NIE lub wpisać określony parametr (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe (sprzęt nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowane w roku 2019/2020. | TAK |  |
|  | Dostarczony sprzęt powinien być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w języku angielskim w formie papierowej i elektronicznej, dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
|  | Od wykonawcy wymaga się: - przeszkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej (czynności diagnostycznych, okresowych konserwacji oraz usuwania prostych usterek technicznych) | TAK |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną i maksymalnie 72 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia . | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji - braków w dokumentacji serwisowej firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego odpowiadającego parametrami oferowanemu urządzeniu. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas diagnostyki w okresie gwarancji - pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii maksimum 24 godziny w dni robocze - diagnostyka w serwisie z przesłaniem ekspertyzy i wyceny naprawy maksimum 48 godzin w dni robocze od chwili zgłoszenia awarii. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 4 dni robocze wraz z diagnostyką | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych razem z diagnostyką | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach ceny oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów bezpieczeństwa oferowanej aparatury. | TAK |  |
| Wymagania techniczne i użytkowe |  |  |  |
|  | Stosowanie strzykawek 5, 10, 20, 30, 50 ml. Podać typ i producenta | TAK |  |
|  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki | TAK |  |
|  | Strzykawka montowana od czoła a nie od góry pompy. | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania min. 1200 ml/h | TAK |  |
|  | Szybkość dozowania Bolus-a min. 1600 ml/h | TAK |  |
|  | Bolus manualny i automatyczny | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji | TAK |  |
|  | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży | TAK |  |
|  | Programowanie parametrów infuzji w jednostkach: - ng, μg, mg, - mIU, IU, kIU, - na kg wagi ciała lub nie, - na min., godz., dobę. - mol, nmol, mmol, μmol | TAK |  |
|  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji | TAK |  |
|  | Infuzja profilowa; min. 14 faz. | TAK |  |
|  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych co najmniej z: - nazwy leku - koncentracji leku - szybkości dozowania (dawkowanie) - całkowitej objętości (dawki) infuzji - parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) - parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) - limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu Pojemność biblioteki min. 110 leków | TAK |  |
|  | Dostępność oprogramowania komputerowego do tworzenia i przesyłania do pompy biblioteki leków (min pod systemem Windows XP, 7) | TAK |  |
|  | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 5 poziomów. | TAK |  |
|  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów składający się co najmniej z alarmów dotyczących następujących zdarzeń: - 5 min do opróżnienia strzykawki - pusta strzykawka - 5 min do końca infuzji - koniec infuzji - nieprawidłowe mocowanie strzykawki - okluzja - 30 min do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - pompa uszkodzona | TAK |  |
|  | Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia | TAK |  |
|  | Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 5ml/h | TAK |  |
|  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h | TAK |  |
|  | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. | TAK |  |
|  | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. | TAK |  |
|  | Instalacja pompy w stacji dokującej: - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej, | TAK |  |
|  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. | TAK |  |
|  | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku, - szybkość dozowania (dawkowanie) leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, - typ wybranej do infuzji strzykawki, - stan naładowania akumulatora. | TAK |  |
|  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |
|  | Waga do 2.5 kg | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC | TAK |  |