Złącznik nr 1.5

Zadanie nr 5

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot przetargu:  Myjka do basenów – 1 sztuka

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

| LP. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | PARAMETR GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe (sprzęt nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowane w roku 2019/2020. | TAK |  |
|  | Dostarczony sprzęt powinien być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w języku angielskim w formie papierowej i elektronicznej, dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
|  | Od wykonawcy wymaga się: - przeszkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej (czynności diagnostycznych, okresowych konserwacji oraz usuwania prostych usterek technicznych) | TAK |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną i maksymalnie 72 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia . | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji - braków w dokumentacji serwisowej firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego odpowiadającego parametrami oferowanemu urządzeniu. | TAK |  |
|  | Maksymalny czas diagnostyki w okresie gwarancji - pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii maksimum 24 godziny w dni robocze | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 4 dni robocze wraz z diagnostyką | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych razem z diagnostyką | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji w ramach ceny oferent zobowiązany jest do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów bezpieczeństwa oferowanej aparatury. | TAK |  |
| Warunki techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe. | Tak (podać) |  |
|  | Model stojący z komorą myjącą otwieraną z przodu urządzenia. | Tak |  |
|  | Minimalny wsad jednego mycia: jedna kaczka + kompletny basen oraz zamiennie cztery kaczki. | Tak (podać) |  |
|  | Drzwi komory myjącej, panele zewnętrzne, rama oraz zbiornik wodny wykonane ze stali nierdzewnej. | Tak |  |
|  | Komora myjąca w wykonaniu ze stali kwasoodpornej AISI 316L lub lepszej gatunkowo. | ### Tak (podać) |  |
|  | Drzwi komory myjącej otwierane i zamykane ręcznie. | Tak (podać) |  |
|  | Maksymalne wymiary zewnętrzne urządzenia: - głębokość 450mm, - szerokość 600 mm, - wysokość 1650mm. | Tak (podać) |  |
|  | Automatyczne opróżnianie wszystkich naczyń . | Tak |  |
|  | Minimalny wewnętrzny wymiar komory myjącej ze względu na wielkość przedmiotów, które będą podlegały myciu-dezynfekcji: - min. szerokość 490 mm, - min. wysokość 590 mm. | Tak (podać) |  |
|  | Mycie przy użyciu ciśnieniowych dysz myjących – minimalnie 11 dysz z czego 4 obrotowych. Nie dopuszcza się ramion obrotowych. | Tak (podać) |  |
|  | Urządzenie wyposażone w elektrozawory sterujące sekwencyjnie pracą dysz w celu oszczędności w zużyciu wody oraz osiągnięcia lepszego efektu mycia. | Tak |  |
|  | Minimalna moc myjącej pompy wodnej 0,8 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Wbudowana elektryczna wytwornica pary o mocy maksymalnie 2,7 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Całkowita moc zainstalowana urządzenia maksymalnie 3,6 kW. | Tak (podać) |  |
|  | Zasilanie woda zimną i ciepłą nieuzdatnioną o ciśnieniu w przedziale co najmniej od 1,0 do 6,0 bar. | Tak (podać) |  |
|  | Jedna pompa dozująca płynny środek chemiczny zmiękczająco - myjący. | Tak |  |
|  | Kontrola ilości podawanych środków chemicznych za pomocą przepływomierzy. | Tak |  |
|  | Całkowite opróżnianie instalacji hydraulicznej urządzenia po każdym cyklu mycia i dezynfekcji. | Tak |  |
|  | Automatyczna uruchomienie programu dezynfekcji w przypadku postoju urządzenia przez okres 24 h od czasu ostatniego cyklu pracy. | Tak |  |
|  | Izolacja termiczna komory myjącej i drzwi o grubości nie mniejszej niż 1cm. | Tak (podać) |  |
|  | Panel sterujący z przyciskami dotykowymi (nie dopuszcza się przycisków membranowych lub innych których uruchomienie odbywa się poprzez „pchnięcie”). | Tak |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz graficzny LCD informujący o : typie programu, fazie programu, temperaturze wewnątrz komory oraz współczynniku A0. | Tak (podać) |  |
|  | Blokada drzwi przez cały czas trwania cyklu. | Tak |  |
|  | Możliwość modyfikacji wartości współczynnika A0 w zakresie 60 do 6000. |  |  |
|  | Minimalnie trzy programy mycia z dezynfekcją termiczną: krótki, normalny i intensywny. | Tak (podać) |  |
|  | Schładzanie naczyń sanitarnych po dezynfekcji przy użyciu wody zdezynfekowanej przez wytwornicę pary w urządzeniu. | Tak |  |
|  | System suszenia wsadu strumieniem powietrza. | Tak |  |
|  | Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu 54dB. | Tak (podać) |  |
|  | Odpływ kanalizacyjny DN100. | Tak |  |
|  | Zasilanie elektryczne trzy fazowe lub jedno fazowe | Tak |  |
|  | Czujnik drożności odpływu kanalizacyjnego (sygnalizacja i zatrzymanie pracy urządzenia w razie zablokowania odpływu kanalizacyjnego). | Tak |  |
|  | Możliwość archiwizacji procesów mycia – minimum 5000 cykli. | Tak |  |