Złącznik nr 1.6

Zadanie nr 6

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot przetargu:  Łóżko z wyposażeniem – 10 sztuk

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

| LP. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | PARAMETR GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY Zaznaczyć TAK/NIE lub wpisać określony parametr (wypełnia wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
|  | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2019/2020 | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko posiadające zewnętrzną ramę z segmentami umieszczonymi wewnątrz ramy leża. Rama łóżka wykonana z kształtowników stalowych o wymiarach min. 4 x 3 cm, pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK PODAĆ |  |
|  | Wymiary zewnętrzne łóżka: Długość całkowita: 2120 mm, (+/- 30 mm). Szerokość całkowita bez barierek bocznych: 950 mm, (+/- 30 mm). Szerokość całkowita wraz z zamontowanymi barierkami wynosi 1025 mm (wymiar leża 900x2000) | TAK PODAĆ |  |
|  | W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące ściany i łóżko przed uderzeniami i otarciami podczas zmiany położenia | TAK |  |
|  | Elastyczne listwy odbojowe umieszczone na barierkach na całej ich długości chroniące łóżko przed uderzeniami i zarysowaniami umieszczone na dwóch szczeblach barierki. | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w metalowe uchwyty trzymające materac przy min. dwóch segmentach. | TAK |  |
|  | Szczyty łóżka chromowane, wypełnione wysokiej jakości płytą HPL o grubości 10 mm (± 2 mm), odporną na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyty od strony głowy wyjmowane bez użycia narzędzi. Szczyty od strony nóg zamontowane na stałe | TAK PODAĆ |  |
|  | Leże łóżka dwusegmentowe z czego min. jeden unoszone za pomocą sprężyny gazowej | TAK PODAĆ |  |
|  | Leże wypełnione stalową siatką montowaną na stałe o grubości pręta 5mm odpornego na działanie wysokiej temperatury, środków dezynfekujących oraz działanie UV. | TAK PODAĆ |  |
|  | W narożnikach leża od strony wezgłowia tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki. | TAK PODAĆ |  |
|  | Segment oparcia pleców regulowany za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 – 720 (± 20), | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja segmentu oparcia pleców wykonywana za pomocą dźwigni umieszczonej pod ramą leża, w miejscu łatwego dostępu dla leżącego pacjenta. | TAK |  |
|  | Wysokość leża od podłogi 500mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Podstawa łóżka (wzmocniona poprzeczkami łączącymi nogi), jezdna, wyposażona w 4 koła o średnicy min. 125 mm (rdzeń koła osłonięty metalową osłoną) w tym min. 2 koła z wytrzymałą, metalową, indywidualną blokadą jazdy i obrotu. | TAK PODAĆ |  |
|  | Łóżko przystosowane do zamontowania barierek bocznych, ramy wyciągowej, uchwytów na basen oraz kaczkę. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 220 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - Materac piankowy przeznaczony dla szpitali lub innych placówek medycznych, stosowany w profilaktyce przeciwodleżynowej i leczeniu odleżyn stopnia I i II potwierdzone badaniami (dołączyć raport do oferty). Materac składający się z dwóch warst. Górna warstwa materaca o wysokości od 11-9cm (9cm w sekcji głowy, 11cm w sekcji nóg) : wykonana z pianki o gęstości 25kg/m3, posiadający unikalny 3-strefowy profil (głowa – tułów – nogi), który zmniejsza nacisk na tkankę miękką ciała, poprawia cyrkulację powietrza utrzymując suchą skórę, posiadający specjalne, wzdłużne i symetryczne nacięcia w okolicy lędźwiowej części kręgosłupa, kości ogonowej i miednicy niwelujeące napięcie powierzchniowe pianki. Dolna warstwa materaca o wysokości 4cm: wykonana z pianki o gęstości 28kg/m3 i zwiększonej twardości, stabilizującej materac oraz zmniejszającej nacisk podłoża na ciało użytkownika. Wymiary dostosowane do leża. Wyposażony w pokrowiec paroprzepuszczalny, nieprzemakalny zamek w kształcie litery „C”. - Barierka lakierowana proszkowo, wykonana z 3 profili stalowych owalnych o wysokości min. 40 mm i grubości min. 20mm składana wzdłuż ramy leża za pomocą jednego przycisku, montowana pod ramą w specjalnych tulejach wyposażona w mechanizm zatrzaskowy z możliwością demontażu bez użycia narzędzi, Przestrzeń pomiędzy szczeblami barierki wynosząca <120mm. Odległość pomiędzy szczytem głowy a krawędzią barierki <60mm. Odległość pomiędzy szczytem sekcji nóg o krawędzią barierki >318mm. Wytrzymałość Barierki na wypychanie ~250 N. Wysokość barierki min 400mm | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów min. 10 kolorów oraz kolorów ramy łóżka min. 2 kolory w tym szary. | TAK PODAĆ |  |
|  | WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
|  | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. Robocze. | TAK |  |
|  | Szafka przyłóżkowa z blatem bocznym 10 szt. |  |  |
| 1. | Nazwa oferowanego urządzenia: Producent: Typ: Rok produkcji: 2018 | TAK |  |
| 2. | Szkielet szafki wykonany z profili stalowych oraz blachy ocynkowanej, pokrytej lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 3. | Szerokość szafki: 430 mm (± 20 mm) Wysokość szafki: 800 mm (± 20 mm) Głębokość szafki: 410 mm (± 20 mm) Szerokość wraz z blatem bocznym: 600 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4. | Wymiary półki bocznej: 500 x 350 mm (± 20mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5. | Blat boczny regulowany bezstopniowo w zakresie: 800 -1200 mm (± 20 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6. | Blat boczny z możliwością regulacji kąta o 30° lub 60° | TAK |  |
| 7. | Blat szafki oraz blat półki bocznej wykonany z tworzywowej płyty HPL (o gr. min. 6 mm), odporny na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV. Minimum dwie krawędzie blatu i półki bocznej zabezpieczone aluminiowym listwami w kształcie litery C. | TAK |  |
| 8. | Drzwi szafki oraz front szuflady pokryte lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 9. | Szuflada wysuwana na prowadnicach rolkowych z wkładem tworzywowym odejmowanym. Szuflada zabezpieczona przed wysunięciem. | TAK |  |
| 10. | Pomiędzy szufladą a kontenerem półka na prasę o wysokości min. 100 mm, dostęp do półki z czterech stron. | TAK PODAĆ |  |
| 11. | Szafka wyposażona w półkę do odkładania obuwia lub pojemników urologicznych wykonana z siatki stalowej (średnica pręta min. 5 mm) pokrytej lakierem proszkowym. Półka wyprofilowana zabezpieczająca przed wypadnięciem przedmiotów. | TAK PODAĆ |  |
| 12. | Aluminiowy reling wyposażony w tworzywowy haczyk na ręcznik i tworzywowy uchwyt na szklankę z możliwością demontażu oraz przesuwania na całej jego długości | TAK |  |
| 13. | Koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, z niebrudzącym podłóg bieżnikiem | TAK |  |
| 14. | Blat wyposażony w koło zwiększające jego stabilność | TAK |  |
| 15. | Szafka przystosowana do mycia i dezynfekcji | TAK |  |
| 16. | Konstrukcja szafki umożliwiająca zamiany stron montażu blatu bocznego oraz otwierania drzwiczek (ustawienie prawo i lewostronne) bez konieczności dokonywania zmian konstrukcyjno- technologicznych | TAK |  |
| 17. | Kolor frontów oraz blaty z możliwością wyboru kolorów z min. 5 szt. oraz konstrukcja z możliwością wyboru z min. dwóch kolorów w tym szary. | TAK PODAĆ |  |
| 18. | - Deklaracja zgodności ze znakiem CE, - WPIS lub zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych, | TAK |  |
| 19. | Gwarancja min. 24 miesiące maksimum 72 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 20. | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 21. | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 22. | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. robocze. | TAK |  |