Złącznik nr 1.7

Zadanie nr 7

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot przetargu:  Aparat EKG – 5 sztuk

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

| LP. | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia | PARAMETR GRANICZNY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenia powinny być fabrycznie nowe (sprzęt nie używany, nie rekondycjonowany, nie powystawowy, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowane w roku 2019/2020. | TAK |  |
|  | Dostarczony sprzęt powinien być bezwzględnie wyposażony we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w języku angielskim w formie papierowej i elektronicznej, dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK |  |
|  | Od wykonawcy wymaga się: - przeszkolenia personelu medycznego w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej (czynności diagnostycznych, okresowych konserwacji oraz usuwania prostych usterek technicznych) | TAK |  |
|  | Wykonawca powinien zapewnić co najmniej 24 miesięczną i maksymalnie 72 miesięczną gwarancję prawidłowego działania oferowanego sprzętu medycznego | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzenia . | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii sprzętu trwającej dłuższej niż 2 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego odpowiadającego parametrami oferowanemu urządzeniu. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze lub zdalna diagnostyka) maksimum 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 4 dni robocze wraz z diagnostyką | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 14 dni roboczych razem z diagnostyką | TAK |  |
| Warunki techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| - 1. | Wymagane filtry: filtry zakłóceń mięśniowych 25 ± 5 Hz , 40 ±5Hz, 150 ±10 Hz, 250Hz ±10 Hz i filtry sieciowe cyfrowe, adaptacyjne 50Hz | TAK |  |
| - 2. | Dodatkowe filtry: stabilizujący fluktuację linii izoelektrycznej bez ingerencji w zmianę ST-T, wygładzający zakłócenia o wysokiej częstotliwości | TAK |  |
| - 3. | Zapis EKG pływający, izolowany, zabezpieczony przed impulsem defibrylacyjnym | TAK |  |
| - 4. | Oprogramowanie w języku polskim | TAK |  |
| - 5. | Akwizycja danych rzędu 32000 Hz próbek cyfrowych na kanał/odprowadzenie | TAK |  |
| - 6. | Zapis próbkowania sygnału EKG 1000 Hz na kanał dla każdego z 12 odprowadzeń, równoczesna, synchroniczna rejestracja 12 kanałów | TAK |  |
| - 7. | Waga max. 2 kg z pełnym zasobnikiem papieru | TAK |  |
| - 8. | Kolorowy ekran o przekątnej 5” | TAK |  |
| - 9. | Rozdzielczość ekranu 800 x 480 dpi | TAK |  |
| - 10. | Prezentacja wybranych kanałów EKG w układzie 4 x 3 | TAK |  |
| - 11. | Informacje na ekranie: status filtrów, źródło zasilania, odprowadzenia, jakość kontaktu elektrod ze skórą pacjenta, wartość HR, czas i data, numer/ID pacjenta | TAK |  |
| - 12. | Ekranowa instrukcja kolejności wykonywania czynności diagnostycznych i kontrola zapisu EKG na ekranie aparatu | TAK |  |
| - 13. | Monitorowanie jakości sygnału z każdego odprowadzenia w czasie rzeczywistym i system doradczy wskazujący jakość sygnału za pomocą kolorystyki konkretnej krzywej (zielona, żółta i czerwona) bądź rozłączenia konkretnej elektrody z systemem wykrywania błędnego podłączenia i zamiany elektrod, z alarmem | TAK |  |
| - 14. | Możliwość podłączenia elektrod podciśnieniowych | TAK |  |
| - 15. | Detekcja pracy stymulatora serca | TAK |  |
| - 16. | Praca w trybie ręcznym i automatycznym | TAK |  |
| - 17. | Wbudowana drukarka termiczna, drukująca na papierze termicznym o szer. 80 mm, wydruk na papierze typu składanka i typu rolka – do wyboru przez Użytkownika | TAK |  |
| - 18. | Drukowane dane lub wybrana ich kombinacja, zgodnie z wyborem Użytkownika: data i czas, ID pacjenta, data urodzenia, płeć, obecność lub nie stymulatora serca, prędkość przesuwu, czułość, filtry, ID aparatu, numer seryjny aparatu, wersja oprogramowania | TAK |  |
| - 19. | Prędkość przesuwu papieru 5,25, 50 mm/s z czułością 5, 10, 20 mm/mV, dowolne definiowanie formatu wydruku automatycznego | TAK |  |
| - 20. | Wydruk kontrolny EKG na powierzchni zadrukowanej o wielkości 48 x 108 mm | TAK |  |
| - 21. | Klawiatura silikonowo-gumowa, pokryta PU, łatwa w zmywaniu i utrzymaniu w czystości | TAK |  |
| - 22. | Zapis i wydruk rytmu w czasie rzeczywistym w wersji manualnej | TAK |  |
| - 23. | Możliwość zmiany odprowadzenia, prędkości i amplitudy zapisu rytmu | TAK |  |
| - 24. | Formula QTc: Bazett, Fredericia, Framingham lub Hodges | TAK |  |
| - 25. | Automatyczny zapis 10 sek. EKG dostępny natychmiast w zdefiniowanym przez Użytkownika formacie | TAK |  |
| - 26. | Pomiary opracowane i zabezpieczone komputerowo | TAK |  |
| - 27. | Pamięć 100 badań zapisanych w formacie PDF | TAK |  |
| - 28. | Automatyczny eksport PDFów na „pen drive” z użyciem wbudowanego gniazda USB | TAK |  |
| - 29. | Zachowane dane: zestawienie wszystkich danych zapisu EKG: data, czas, filtry; wyniki pomiarów EKG: interwały, amplitudy, krzywe elektryczne, interpretacja | TAK |  |
| - 30. | Opcjonalne dane zachowane to: kompleksy uśrednione, przewodnik interpretacji i automatyczna interpretacja EKG dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
| - 31. | Zasilanie elektryczne sieciowe i akumulatorowe, wbudowany bezobsługowy akumulator z ładowarką, pozwalający na min. 4 godz. normalnej pracy bez efektu pamięci z automatycznym doładowaniem akumulatora po podłączeniu aparatu do zasilania sieciowego i wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatora prezentowany na ekranie w sposób ciągły | TAK |  |
| - 32. | Możliwość rozszerzenia oprogramowania o zaawansowany algorytm interpretacji zapisu EKG – ETM | TAK |  |
| - 33. | Możliwość rozbudowy oprogramowania o algorytm analizy tętnicy głównej odpowiadającej dla pacjentów STEMI do lokalizacji okluzji mięśnia sercowego i uruchomienia odpowiednich procedur diagnostycznych (opcja oprogramowania CCAA) | TAK |  |
| - 34. | Wózek/podstawa jezdna z koszem na akcesoria i wysięgnikiem kabla pacjenta | TAK |  |