Załącznik nr 7
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

dla zadania nr 14
Przedmiot przetargu: Zakup i sukcesywna dostawa różnego sprzętu medycznego oraz dostawa i dzierżawa foteli dializacyjnych
Parametry wymagane dla zadania nr 14 - Zakup i sukcesywna dostawa implantów na przewodnictwo kostne56
UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę: „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z parametrów wymaganych skutkuje odrzuceniem oferty

	Lp.
	Warunek/Parametr wymagany
	Warunek
	Tak/Nie*/ Oferowane Parametry

	1
	Część implantowana
	TAK
	

	1.1
	Tytanowy implant samogwintujący, nie wymagający wcześniejszego nagwintowania otworu w czaszce.
	TAK
	

	1.2
	Długość implantu w minimum dwóch rozmiarach: 3mm lub 4mm; pełna dostępność w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy; wybór długości implantu dokonywany w trakcie implantowania
	TAK
	

	1.3
	Możliwość odkręcania wspornika procesora od implantu podczas implantacji
	TAK
	

	1.4
	Minimalna średnica implantu (liczona bez zaczepu i kołnierz) nie mniejsza niż 4,4mm
	TAK
	

	1.5
	Długość wspornika w minimum 3 rozmiarach w zakresie 6-12 mm, umożliwiająca zastosowanie techniki bez redukcji tkanki podskórnej, pełna dostępność w zależności od zapotrzebowania w trakcie realizacji umowy; wybór długości wspornika dokonywany w trakcie implantowania, dostępność zaczepu kątowego
	TAK
	

	1.6
	Dedykowana kaniula pozwalająca na wykonanie wszczepu techniką minimalnie inwazyjną 
	TAK
	

	2
	Osprzęt chirurgiczny jednorazowego użytku
	TAK
	

	2.1
	Wiertło naprowadzające umożliwiające wykonanie w czaszce wstępnego otworu o min. dwóch głębokościach: 3mm i 4 mm, lub innych w zależności od oferowanych długości implantu
	TAK
	

	2.2
	Wiertło rozwierające dopasowane do oferowanego implantu
	TAK
	

	2.3
	Nasadka na wsporniku umieszczona na czas gojenia rany o średnicy nie mniejszej niż 2 cm
	TAK
	

	2.4
	Przyrząd do wykonywania w skórze otworu na wspornik
	TAK
	

	3
	Osprzęt wielorazowego użytku
	
	

	3.1
	Użyczenie na czas obowiązywania umowy Zamawiającemu niezbędnego instrumentarium, w skład którego wchodzi: napęd, sterownik nożny, kątnica z mikromotorem, kaseta sterylizacyjna z narzędziami
	TAK
	

	4
	Procesor dźwięku
	
	

	4.1
	Zauszny jednomodułowy, mocowany w całości na zaczepie, procesor dźwięku wykorzystujący standardowe, ogólnie dostępne baterie zasilające
	TAK
	

	4.2
	Zakres wzmocnienia procesora o konstrukcji jednomodułowej do wyboru przez Zamawiającego od 45 do 65 dB HL
	TAK
	

	4.3
	Minimum 3 w pełni programowalne programy akustyczne
	TAK
	

	4.4
	Mikrofon kierunkowy z funkcją kompensacji pozycji w celu eliminowania cienia małżowiny usznej
	TAK
	

	4.5
	Sygnalizacja akustyczna stanu pracy urządzenia
	TAK
	

	4.6
	Odporność procesora na wodę, zachlapanie, kurz i pył
	TAK
	

	4.7
	Możliwość protezowania pacjenta na elastycznej opasce do momentu obciążenia implantu z wykorzystaniem oferowanego procesora dźwięku
	TAK
	

	4.8
	Okres gwarancji 24 miesiące 
	TAK
	

	5
	Warunki dodatkowe
	
	

	5.1
	Udostępnienie Zamawiającemu zestawu demonstracyjnego służącego do kwalifikacji pacjentów (jednomodułowy procesor demonstracyjny o mocy 65 dB, opaska elastyczna, próbnik kolorów)
	TAK
	

	5.2
	Udostępnienie Zamawiającemu sprzętu służącego do dopasowania procesora dźwięku wraz z odpowiednim oprogramowaniem
	TAK
	

	5.3
	Obecność inżyniera klinicznego przy implantowaniu
	TAK
	

	5.4
	W przypadku wprowadzenia na rynek nowej generacji/odmiany urządzenia możliwość zamówienia najnowszej dostępnej wersji
	TAK
	


Dokumenty potwierdzające posiadanie przez oferowane towary wymaganych parametrów, muszą być wyraźnie oznakowane numerem zadania i pozycji której dotyczą.
PAGE  
2

