Oświęcim, dnia  01.04.2020 r.
ZOZ.DZP.271.5.III.2020
DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW
Dotyczy : PN NA DOSTAWĘ ODCZYNNIKÓW Z ZAKRESU SEROLOGII TRANSFUZJOLOGICZNEJ METODĄ MANUALNĄ.


Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Wysokie Brzegi 4, odpowiadając na pytania Wykonawców informuje:
Pytanie nr 1 - Dotyczy Formularza Cenowego, Załącznik nr 2 do SIWZ, pozycja nr 12 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 12 Formularza Cenowego -Standaryzowane krwinki wzorcowe O Rh+ opłaszczone przeciwciałami anty-D ( SKWO+) do kontroli wiarygodności ujemnych wyników testów antyglobulinowych wykonywanych u pacjentów, opakowania jednostkowego konfekcjonowanego 2x 2ml,a tym samym ilość opakowań jednostkowych 20 ?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ. Ilość opakowań jednostkowych 20 nie zapewni pracy przez 36 miesięcy z użyciem krwinek ważnych.

Pytanie nr 2 - Dotyczy Formularza Cenowego, Załącznik nr 2 do SIWZ, pozycja nr 13 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 13 Formularza Cenowego - Surowica grupy AB opakowanie jednostkowe konfekcjonowanego 2 x 5 ml, a tym samym ilość opakowań jednostkowych 30 ?

Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

Pytanie nr 3 - Dotyczy Istotnych postanowień umowy §5 pkt 3(zał. 6)Czy Zamawiający wyrazi zgodę na powiadomienie go przez Wykonawcę o chwilowym braku możliwości realizacji zamówionych produktów oraz o podaniu czasu realizacji zamówienia, nie w ciągu 24 h , a w ciągu 48 h od złożenia zamówienia?

Odpowiedź : Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje zapisy w SIWZ
Pytanie nr 4 - Dotyczy Istotnych postanowień umowy §5 pkt 7(zał. 6) - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na opisy etykiet w języku producenta (po angielsku) oraz zgodnie z normami za pomocą znaków zharmonizowanych, zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. ?
Odpowiedź : Tak, Zamawiający wyraża zgodę obok rozwiązania opisanego w SIWZ. W załączeniu aktualne istotne postanowienia umowy.
Pytanie nr 5 - Czy Zamawiający potwierdza, że można zaoferować inne pojemności odczynników niż wskazano siwz?

Odpowiedź : Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie objętości odczynników innej  niż wskazano w SIWZ bez otrzymania odpowiedzi dla konkretnej proponowanej zmiany opisanej w SIWZ objętości konkretnego odczynnika.

Pytanie nr 6 - Czy Zamawiający wymaga, aby odczynnik PBS był sterylizowany bez jonów wapnia i magnezu?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga jonów wapnia i jonów magnezu w PBS, nie określił również konieczności sterylizacji wymaga natomiast deklaracji CE gwarantującej przez producenta deklarowaną jakość zaoferowanego produktu.
Pytanie nr 7- Czy Zamawiający wymaga, aby odczynniki zaoferowane były stabilne i możliwe do użycia po otwarciu buteleczki do daty na etykiecie zamieszczonej na opakowaniu?

Odpowiedź : Zamawiający nie wymaga. Zamawiający będzie postępował zgodnie z określeniem stabilności odczynnika w ulotce odczynnikowej producenta/ autoryzowanego dystrybutora.
Pytanie nr 8 - Dotyczy wymagania z pozycji nr 1, 2, 3, 4, 5 - Czy czas aglutynacji równy bądź krótszy 2 minuty dotyczy wymagania krajowego dotyczącego walidacji odczynników?

Odpowiedź : Nie, nie dotyczy wymagania krajowego dotyczącego walidacji odczynników.

Pytanie nr 9 - Zamawiający wymaga czasu inkubacji 10 min dla krwinek wzorcowych ABO, czyli czas ogrzania krwinek do temperatury pokojowej. Czas inkubacji zatem jest uzależniony od temperatury w pomieszczeniu laboratorium. Zatem czas 10 minut jest zachowany przy temperaturze powyżej30 st C w pomieszczeniu. Czy Zamawiający zachowa taką temperaturę w pomieszczeniu lub odstąpi od wymagania?
Odpowiedź : Zamawiający w punkcie 6 tabeli „ Wymagania stawiane odczynnikom do badań metodą manualną z zakresu serologii transfuzjologicznej” w żaden sposób nie odnosi się do tematu ogrzewania krwinek wzorcowych O,A1,B  do temperatury pokojowej, jedynie do czasu inkubacji wzorcowych krwinek O,A1,B z badanym osoczem/ surowicą aby uzyskać wynik obecności lub braku naturalnych, regularnych przeciwciał anty-A, i anty-B. Zamawiający odsyła do starannego przeczytania punktu 6 cytowanej tabeli.
	Pytanie nr 10 -  Dotyczy : oświadczenia z załącznika nr 5 do siwz jak  poniżej wskazano : 
	


 Oświadczenie dotyczące poświadczenia zakupu 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę odczynników do badań z zakresu serologii transfuzjologicznej metodą manualną ", oświadczam, że z każdą partią towaru (odczynników) zobowiązuję się do dostarczenia Zamawiającemu poświadczenia (w formie kserokopii faktur zakupowych) dokonania zakupu u producenta lub autoryzowanego dystrybutora. 

Niniejszym na podstawie art. 181 Pzp informujemy, że postępowanie jest wadliwe poprzez wymuszeniu na wykonawcach zobowiązania, że do każdej dostawy dostarczy fakturę zakupu odczynników, czyli dokument będący tajemnica przedsiębiorstwa. 

Definicja tajemnicy przedsiębiorstwa zawarta jest w przepisie art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (dalej będę posługiwał się skrótem UZNK). 

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności (art. 11 ust. 2 UZNK). Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa jest uregulowana w art. 23 ust. 1 do 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz art. 266 § 1 Kodeksu karnego. We wszystkich wypadkach przestępstwo zagrożone jest karą grzywny, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

Umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorstwami, z klauzula poufności uniemożliwia wykonawcy rozpowszechniania umowy i jej załączników np. cen, warunków płatności itp. Zamawiający wymusza na wykonawcach czynności niezgodne z art. 226 Kodeksu karnego i tym samym podejmuje czynności niezgodne z art. 305 kodeksu karnego . Zamawiający korzysta z dominującej pozycji w postępowaniu przetargowym, aby wejść w posiadanie dokumentów objętych tajemnicą przedsiębiorstwa. Zakaz czynienia ze swego prawa użytku, który byłby sprzeczny z zasadami współżycia społecznego jest ogólną zasadą prawa zarówno na gruncie prawa cywilnego, jak i prawa karnego 

Wnosimy o zmianę wymagania poprzez załączenie do dostawy faktury sprzedażowej na rzecz Zamawiającego zgodnie z umową lub unieważnienie postępowania w całości z uwagi na wadę siwz, polegającą na próbie wymuszania czyli czynu zabronionego prawem.
Odpowiedź : Zamawiający wymaga przedstawienia faktury zakupowej w celu uzyskania wiedzy czy wykonawca na potrzeby realizacji zamówienia zaopatruje się u uprawnionego podmiotu, tj. producenta lub autoryzowanego dystrybutora. Działanie to ma na celu zapewnienie należytej jakości i właściwości przedmiotu zamówienia, zgodnie z oczekiwaniami zamawiającego. Działanie takie nie sposób uznać za nadużycie prawa podmiotowego, tj. sprzeczne z art. 5 k.c. Zamawiający przyznaje, że wśród zasad prawa karnego nie odnajduje wprost tożsamego uregulowania. Niewątpliwie jest, że omawiane postępowanie zamawiającego nie nosi znamion czynu zabronionego, w tym nie stanowi próby wymuszenia.

Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniu Wykonawcy oraz mając na uwadze, że informacja o cenie zakupu nie jest Zamawiającemu niezbędna, gdyż przedmiotem jego zainteresowania jest przede wszystkim podmiot, u którego Wykonawca się zaopatruje, Zamawiający dopuści dołączanie do każdej partii towaru (odczynników) poświadczenia dokonania zakupu u producenta lub autoryzowanego dystrybutora w formie kserokopii faktur zakupowych, na której zasłonięte mogą być informacje dotyczące cen.
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