## Arkusz1
PAKIET 7 - GWOŹDZIE ŚRÓDSZPIKOWE - CPV: 33183100-7
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamawianego | Nr katalogowy | Ilość szt | Cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł | Wartość z VAT w zł | Termin ważności (min. 12 m-cy) | Producent
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy piszczelowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 240-420 mm ze skokiem co 15 mm, średnica gwoździa 8-15 mm. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 7 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 10°, a w części dalszej o wartości 4°. Otwory w części dalszej w odległości 5, 15 i 25 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. |  | 15
2 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-120 mm. |  | 40
3 | Zaślepka tytanowa sterylna, standardowa i o dł. 5-15 mm lub śruba kompresyjna tytanowa, sterylna. |  | 10
4 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy udowy, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa od 140-480 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 9-15 mm. Gwóźdź antegrade/retrograde. Możliwość zastosowania kompresji w zakresie do 10 mm. Otwór w cześci dalszej 15 mm od końca gwoździa. Możliwość użycia śrub kondylarnych o średnicy 5 mm. Możliwość zastosowania celownika dystalnego. |  | 15
5 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, ø 5 mm, dł. 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm. |  | 60
6 | Śruba kondylarna tytanowa, sterylna, ø 5 mm i dł. 40-120 mm. |  | 5
7 | Nakładka na śrubę kondylarną tytanowa, sterylna. |  | 5
8 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm i dł. 0-15 mm. |  | 2
9 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 8 mm standardowa oraz ø 11.5 mm i dł. 5-35 mm |  | 30
10 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna, pełny gwint, ø 4 mm i ø 5 mm o długości 25-60 mm ze skokiem co 2.5 mm i 60-120 mm ze skokiem co 5 mm |  | 60
11 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna, ø 8 mm. |  | 2
12 | Tytanowy gwóźdź ramienny kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 140-320 mm ze skokiem co 20 mm, średnica gwoździa 7-9 mm. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 6° a w części dalszej o wartości 4°. Możliwość kompresji w zakresie 6 mm. |  | 8
13 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 mm, dł. 20-60 mm. |  | 8
14 | Śruba kompresyjna tytanowa, sterylna ø 6 mm. |  | 2
15 | Zaślepka tytanowa sterylna ø 6 mm i o dł. 0-25 mm. |  | 4
16 | Tytanowy gwóźdź ramienny proksymalny, kaniulowany, sterylny. Blokowany w części bliższej w 4 płaszczyznach. Otwory w bliższej części gwoździa gwintowane. Długość gwoździa krótkiego 150mm oraz długiego 220-300mm ze skokiem co 20 mm, średnica części bliższej gwoździa 10 mm, a części dalszej gwoździa 8 mm. Wygięcie gwoździa w części dalszej o wartości 6°. Gwoździe prawe/lewe. |  | 2
17 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 4 i ø 5 mm, dł. 20-60 mm. |  | 12
18 | Zaślepka tytanowa sterylna dł. 0-4 mm. |  | 2
19 | Tytanowy gwóźdź śródszpikowy do złamań przezkrętarzowych, kaniulowany, sterylny. Długość gwoździa 180 mm (krótki) i 280-460 mm (długi) ze skokiem co 20 mm. Kąt szyjkowo-trzonowy 120°, 125° i 130°. Wygięcie gwoździa w części bliższej o wartości 4° na valgus. Promień wygięcia trzonu długich gwoździ 1500 mm. Śruba antyrotacyjna kompresyjna ø 8 mm. |  | 60
20 | Śruba główna (ciągnąca) tytanowa, sterylna ø 10.5 mm, dł. 70-120 mm |  | 60
21 | Śruba blokująca tytanowa, sterylna ø 5 mm i dł. 25-90 mm. |  | 40
22 | Zaślepka tytanowa sterylna, ø 11 mm, o dł. 0 mm i ø 15.5 mm o dł. 5-10 mm. |  | 50
| RAZEM | X | X | X |  |  |  | X | X
UWAGA: 1. Zamawiający wymaga od Wykonawcy umożliwienie indywidualnego doboru rodzaju i wielkości gwoździ i dostarczenia do depozytu na podstawie umowy depozytowej - płatność po zużyciu.
2. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dostarczenia instrumentarium do zakładania gwoździ wraz z systemem rozwiertaków śródszpikowych niezbędnym do ich zakładania, na czas trwania umowy na podstawie umowy użyczenia.
3. W ramach wynagrodzenia wynikającego z umowy Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia min. 2 lekarzy w krajowym ośrodku wysokoreferencyjnym lub europejskim w ciągu trwania umowy.
4. Podane ilości w kolumnie „Ilość w szt” stanowią wartości orientacyjne, które mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, z zastrzeżeniem, że cena brutto całego pakietu nie ulegnie podwyższeniu.