
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie
Wołoska 137
02-507 Warszawa
Pismo: CSKDZMiZP-2375/13/03/01/2020/18
 Warszawa dnia: 2020-04-30
Do wszystkich  zainteresowanych
O D P O W I E D Ź

na zapytania w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-03-23 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na:

zakup i  dostawa sprzętu medycznego -(materace przeciwodleżynowe, stymulatory, pompy infuzyjne, myjka do basenów, łóżka  z wyposażeniem, aparaty EKG),

Treść wspomnianej prośby jest następująca :

Pytanie nr 1.

W związku dostawą aparatów EKG prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga dostarczenia licencji na podłączenie dostarczanych urządzeń do systemu RIS/PACS Zamawiającego na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie
Pytanie nr  2.

Czy Zamawiający wymaga integracji i konfiguracji dostarczanych urządzeń z posiadanym systemem RIS/PACS na koszt Wykonawcy?

Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 3.

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego uruchomienie prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga, aby całość przedmiotu zamówienia w tym elementy zapewniające poprawną komunikację aparatów EKG z systemem RIS/PACS były objęte gwarancją na okres jak w SIWZ?

Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 4

Uwzględniając obecną sytuację epidemiczną uprzejmie prosimy o doprecyzowanie Czy Zamawiający  wymaga " myjki do  basenów"  czy myjni dezynfektora do mycia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego spełniającej wszystkie wymagania Polskiej Normy PN-EN ISO 15883-1/3 która posiada atest niezależnej instytucji  o skuteczności eliminacji koronawirusów z uwzględnieniem koronawirusa (2019nCoV.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 5 

Prosimy o informacje czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie myjni dezynfektora spełniającego określone w SIWZ w załączniku 1.5 warunki ogólne i serwisowe,o niewiele różniących się praktycznie warunkach technicznych ifunkcjonalnych których opis załączamy? 
MYJNIA  -  DEZYNFEKTOR   przeznaczona  do  mycia  i  dezynfekcj i  termicznej  naczyń    szpitalnych   na odpady pochodzenia ludzkiego :   parametry techniczne  i  funkcjonalne
	Lp.
	opis parametru

	Potwierdzenie

spełnienia

	1
	Fabrycznie nowe  urządzenie przeznaczone do opróżniania, mycia, suszenia i dezynfekcji termicznej pojemników na odpady pochodzenia ludzkiego misek do mycia chorych i innych naczyń sanitarnych - wyrób medyczny oznaczony znakiem CE   i znajdujący się w bazie danych, wyrobów medycznych o której mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U z 2010r. Nr 107 poz. 679 ze zmianami)
	TAK

	 2
	Urządzenie stojące na posadzce o budowie kompaktowej, trwałe , o niskich kosztach eksploatacji. Konstrukcja, obudowa, drzwi oraz komora mycia wykonane z jednorodnej stali nierdzewnej PN EN 10088/1.4301. Wymiary  zewnętrzne:   szerokość  500mm , głębokość, 450mm, wysokość 1730 mm 
	           TAK

	3
	Drzwi uchylne, na przedniej ścianie urządzenia, otwierane i zamykane ręcznie bez oporów przy zamykaniu i otwieraniu. Ergonomiczny uchwyt do otwierania drzwi niewystający poza linię obudowy urządzenia.
	TAK

	4


	Komora myjąca o pojemności 65 litrów, ze stali nierdzewnej bez spoin z nachyleniem sufitu  ,tworząca razem z lejem odpływowym jeden głęboko tłoczony zbiornik.
	TAK

	5
	Wsad do komory dla uchwytu standardowego: 1 basen z pokrywką i 1 kaczka lub 3 kaczki lub jedna miska do mycia pacjentów o średnicy  do 36 cm.

Możliwość szybkiej wymiany i stosowania uchwytó LISTNUM w specjalistycznych
	TAK

	6
	. Wbudowana wytwornica pary. Dezynfekcja termiczna zgodnie z normą: PN EN ISO 15883-1/3 .  Możliwość ustawienia dezynfekcji termicznej na  poziomie:   od A0 60 do  A0 3000


	TAK

	  7
	Temperatura dezynfekcji kontrolowana przez  dwa niezależne czujniki temperatury umieszczone na spodzie komory myjąco-dezynfekującej.
	TAK




	8
	Efektywny proces płukania, mycia i dezynfekcji przy zastosowaniu  środka odkamieniająco-nabłyszczającego , możliwość stosowania alkalicznego środka myjącego  
	TAK

	9
	 Skuteczność usuwania spor Clostridium difficile bez zastosowania środka sporobójczego potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji.


	TAK

	10
	Skuteczność usuwania  koronawirusa  SARS   2019nCoV  potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji.


	TAK

	11
	System 12 dysz strumieniowych i rotacyjnych  wykonanych z trwałego tworzywa sztucznego, odpornego na działanie środków chemicznych zapewniający dużą efektywność czyszczenia, niezależnie od zmian ciśnienia wody zasilającej  w tym główna dysza rotacyjna.
	TAK
	
	

	                12
	Drzwi komory wyposażone w uszczelkę z trwałego tworzywa sztucznego gwarantującą paroszczelność.  Brak przecieków pary wodnej z urządzenia podczas procesu mycia, dezynfekcji termicznej oraz suszenia System wspomagany nadmuchem powietrza odprowadza parę do kanalizacji  tak  aby  para  nie była uwalniana do otoczenia lub przestrzeni roboczej urządzenia.
	          TAK

	13
	 Elektroniczne sterowanie pracą urządzenia z możliwością rejestracji wyników oraz przeprowadzenia walidacji procesu dezynfekcji termicznej potwierdzonej wydrukiem Ergonomiczny ekran wyświetla  wartość A0 podczas procesu dezynfekcji oraz informacje niezbędne do obsługi i kontroli urządzenia w języku polskim.
	TAK

	14
	Optyczne i akustyczne informacje  o usterkach
	TAK

	15
	3 programy standardowe dla mniej i bardziej zabrudzonych przedmiotów , poddawanych procesowi mycia i dezynfekcji. uruchamiane przyciskami membranowymi z panelu sterującego umieszczonego na frontowej ścianie  urządzenia
	TAK

	16
	 Automatyczne, mechaniczne  schładzanie i suszenie naczyń strumieniem powietrza.       ( po zakończonym cyklu pracy naczynia sanitarne poddawane temu procesowi są schłodzone, suche, bez skroplin wody na powierzchni i wewnątrz naczyń)  zgodne z definicją suszenia określoną  normą PN EN ISO  15883-1.
	TAK

	17
	 Zużycie wody na cykl:

program oszczędny do 13 litrów

program normalny do 21 litrów

program intensywny do 26 litrów
	TAK

	18
	Maksymalny poziom wytwarzanego hałasu. 50 dB  
	TAK

	19
	Urządzenie wyposażone w opcję przechodzenia na „stan czuwania” umożliwiający zmniejszenie zużycia energii
	TAK

	20
	Zasilanie z 1-fazowej sieci elektroenergetycznej 230V 50Hz, max  pobór mocy 2.7 kW lub 3-fazowej sieci elektroenergetycznej  400V 50Hz, max pobór mocy 4.7 kW.
	TAK

	21
	Podłączenie zimnej i ciepłej wody ½ cala. Izolacja od sieci wodociągowej zgodnie z europejską normą DIN/EN 1717 z przerwą powietrzną typu AA
	TAK

	22
	Podłączenie odpływu ścienne lub podłogowe 100 Ǿ  .Czujnik drożności odpływu kanaliazcyjnego
	TAK

	23
	Zgodność z normą PN EN ISO 15883-1 i PN EN ISO 15883-3 potwierdzona certyfikatem zewnętrznej instytucji.
	TAK

	24
	Instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą urządzenia)
	TAK

	 25
	Autoryzowany  serwis gwarancyjny i pogwarancyjny z certyfikatem producenta,  zagwarantowana dostępność  części zamiennych  przez 15 lat od daty zainstaloania 
	TAK


Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr. 6

Zadanie nr 4 - Pompa infuzyjna - 38 szt.

- Pkt. 21   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z programowaniem parametrów infuzji w jednostkach: ml, ng, ?g, mg, mIU, IU, kIU, mIE, IE, kIE, Kcal oraz jednostkami molowymi z uwzględnieniem wagi pacjenta lub nie na min, godz oraz 24h? Są to jednostki powszechnie stosowane podczas infuzji i w pełni wystarczające do poprawnej podaży leków pacjentowi.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 7 dot zadania nr 4

- Pkt. 23   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z infuzją profilową składającą się z 5 faz infuzji ? Taka ilość profili jest zdecydowanie wystarczająca do poprawnej infuzji, większa ilość nie ma zastosowania klinicznego.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 8 dot zadania nr 4

- Pkt. 24   Czy Zamawiający dopuści do przetargu wysokiej klasy pompę strzykawkową z wbudowaną biblioteką leków z możliwością wprowadzenia 1500 pozycji o parametrach infuzji: pełnej nazwy leku, skróconej nazwy, maksymalnego bolusa, jednostki stężenia, minimalnego, stosowanego i maksymalnego stężenia, jednostki dawki, minimalnej, maksymalnej i stosowanej dawce bez notki doradczej i podziału na oddziały ? Są to podstawowe i powszechnie używane parametry dotyczące programowania leków do podaży.

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 9 dot zadania nr 4

- Pkt. 31  Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompy strzykawkowe z zasilaniem wewnętrznym akumulatorowym wytrzymującym ponad 12 godzin pracy przy przepływie 5 ml/h ? Taka ilość czasu w zupełności wystarczy do poprawnej pracy  urządzenia w budynku użyteczności publicznej typu szpital, w którym występują liczne gniazdka elektryczne, agregaty.

Odpowiedź:  Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 10 dot zadania nr 4

- Pkt.  33 Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową z możliwością mocowania do statywów, pionowych kolumn oraz stacji dokującej przy użyciu elementu przykręcanego do pompy? Takie rozwiązanie zmniejsza potrzebę serwisowania urządzenia, gdyż nie posiada elementów zatrzaskowych, które po dłuższym użytkowaniu mogą się wyłamać.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 11 dot zadania nr 4

- Pkt. 34    Czy Zamawiający dopuści do przetargu pompę strzykawkową bez zintegrowanej z obudową rączki do przenoszenia urządzenia ? Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie opcji założenia uchwytu lub zdemontowania w zależności od potrzeb.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 12 dot zadania nr 4

- Pkt. 35   Czy Zamawiający dopuści do przetargu przykręcane pompy strzykawkowe z możliwością instalacji pompy w stacji dokującej z automatycznym przyłączaniem zasilania w stacji oraz bez alarmu nieprawidłowego mocowania pomp w stacji? Takie rozwiązanie nie ma jakiegokolwiek wpływu na jakość oraz funkcjonalność obsługi pompy. Ponadto funkcja przykręcania pompy do stacji dokującej jest mniej zawodna niż funkcja zatrzaskowa.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 13 Dotyczy : Pakietu nr 4 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z  szybkością  dozowania Bolus-a  od 50-1200 ml/h?

Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 14 Dotyczy : Pakietu nr 4 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z  możliwością  zmiany parametrów Bolus-a  programowanego bez wstrzymywania trwającej  infuzji?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 15 Dotyczy : Pakietu nr 4 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z   programowaniem parametrów infuzji w jednostkach:

o
ng, qg, mg,g

o
mU, U, mEq, kcal

o
na kg wagi ciała lub nie,

o
na min., godz., dobę.

o
mmol

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 16  Dotyczy : Pakietu nr 4 

Czy  Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z klawiatura symboliczną  , co znacznie ułatwia programowanie parametrów infuzji ?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 17  Dotyczy : Pakietu nr 4 

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową  z rozbudowanym  system alarmów składający się co najmniej z alarmów dotyczących następujących zdarzeń:

o
5 min do opróżnienia strzykawki

o
pusta strzykawka

o
5 min do końca infuzji

o
koniec infuzji

o
nieprawidłowe mocowanie strzykawki

o
okluzja

o
niski poziom naładowania akumulatora

o
akumulator rozładowany

o
pompa uszkodzona
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 18 Dotyczy : Pakietu nr 4  

Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy pompę strzykawkową z historią infuzji  1500 zdarzeń zapisywanych w czasie rzeczywistym? 
Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 19 Dotyczy : Pakietu nr 4 

Czy Zamawiający dopuści pompę z czasem pracy akumulatora >11 h przy przepływie 5ml/h ?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 20  DOTYCZY SIWZ:

Czy z uwagi na panującą sytuację Zamawiający wyrazi zgodę na składanie ofert elektronicznie?

Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 21

Czy Zamawiający dopuści 7 tygodniowy termin realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź: Nie
Pytanie nr 22.

Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe z możliwością wyboru kolorów blatów spośród 5 kolorów oraz koloru frontów i konstrukcji spośród dwóch kolorów w tym szary?

Odpowiedź: Tak.
Pytanie nr 23

 W związku z bardzo szczegółowym opisem parametrów technicznych opisane w załączniku 1.7 wskazującym jednoznacznie na konkretny produkt zwracamy się z zapytaniem: 

 Czy Zamawiający dopuści do oferty produkt równoważny w postaci nowoczesnego elektrokardiografu o parametrach nie gorszych lub lepszych do opisanych przez Zamawiającego. Proponowany elektrokardiograf to OPUS 1 marki STRING Polska Sp. z o.o.. adres strony internetowej opisywanego modelu wraz z parametrami technicznymi www.string.com.pl/opus 
	L.p.
	PARAMETR/WARUNEK

	
	

	1.
	Aparat 3,6,12 kanałowy

	2.
	Klawiatura alfanumeryczna wirtualnie wyświetlana

	3.
	Ciągły pomiar HR

	4.
	Wyświetlacz HD minimum 10" pojemnościowy panel dotykowy

	5.
	Detekcja stymulatora serca

	6.
	Zasilanie sieciowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu.

	7.
	Typ papieru: rolka, składka i A4 drukarka laserowa - za pomocą WiFi/LAN

	8.
	Szerokość papieru 210 mm

	9.
	Pamięć 100 000 badań

	10.
	Prędkość zapisu EKG (mm/s) 5;10;25;5Q;100

	11.
	Czułość (mm/mV) 2,5; 5; 10; 20;

	12.
	Filtr sieciowy (Hz) 50-60

	13.
	Filtr mięśniowy (Hz) 20; 25; 30; 35; 40

	14.
	Filtr izolinii(Hz) 0,05 -1,5 Hz

	15.
	Interfejs komunikacyjny: wbudowane 3 porty USB

	16.
	Długość zapisu EKG min. od 6 s do 40 minut

	17.
	Profil automatyczny

	18.
	Profil manualny

	19.
	Częstotliwość próbkowania 16000 Hz

	20.
	Możliwość podłączenia do aparatu drukarki laserowej

	21.
	Drukowane odprowadzenia min. 1x12, 2x6+1, 4x3+1

	22.
	Przetwornik analogowo-cyfrowy min. 24 Bit

	23.
	Pamięć wewnętrzna min. 100 000 badań

	24.
	Export/lmport min. HL7, Cloud, PDF

	25.
	Interfejs WI-FI/LAN, Bluetooth, HDMI FULL HD, USBx3, karta SD

	26.
	Możliwość zamawiania materiałów eksploatacyjnych bezpośrednio z aparatu EKG

	27.
	Wbudowany moduł do zdalnej diagnostyki aparatu i wsparcia technicznego

	28.
	Szyfrowanie komunikacji oraz danych przechowywanych na aparacie

	29.
	Waga max. 3,7 kg ( z baterią )

	30.
	Wymiary 340 x 290 x 165 mm

	31.
	Wyposażenie :
1 kpi elektrod dla dorosłych piersiowych przyssawkowych (6 szt), 1 kpi elektrod kończynowych klipsowych 4 szt., 1 kpi kabli,


Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 24 dot. zadania 4 pozycja 22

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z klawiaturą symboliczną do wprowadzania wartości parametrów infuzji.

Odpowiedź:
Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 25 dot. zadania 4 pozycja 23

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp które w infuzji profilowej posiadają 5 faz.  

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 26 dot. zadania 4 pozycja 31

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z czasem pracy akumulatora min. 10h przy przepływie infuzji 5ml/h.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 27 dot. zadania 4 pozycja 34

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie pomp z odłączalnym uchwytem do przenoszenia pompy.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 28  dot. zadania 4 pozycja 37

Prosimy o dopuszczenie pompy, w której w czasie infuzji nie wyświetla się typ strzykawki wybranej do infuzji. Oferowane przez nas pompy swoją budową zapewniają doskonałą widoczność strzykawki łącznie z opisanym typem oraz pozwalają na wizualne określenie położenia tłoka.

Odpowiedź Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 29  dotyczy wzoru umowy § 8 ust. 1 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów ww. paragrafu w sposób następujący:

W razie opóźnienia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wykonaniu obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne w wysokości: 

a) 0,5% licząc od wartości umowy brutto za każdy dzień opóźnienia w dostawie sprzętu medycznego  w stosunku do terminu określonego w § 3 ust 1 lub w § 3 ust 2,

b) 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w usunięciu awarii w terminie określonym w zestawieniu parametrów granicznych (odcinających) stanowiących załącznik do umowy,

c) 0,1% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w rozpoczęciu usuwania awarii (czas reakcji Wykonawcy na zgłoszenie awarii) w terminie określonym w §4 ust. 5 umowy,

d) 0,5% wartości brutto umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w dostarczeniu przedmiotu umowy wolnego od wad w terminie o którym mowa w § 5 ust. 7 umowy.

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 30  Pakiet 1, Poz. 1 pkt. II. 12, Poz. 2 pkt. II. 5

W zał. 1.1 w rubryce "parametry graniczne" Poz. 1 pkt. II. 12, Poz. 2 pkt. II. 5 Zamawiający zamieścił informację o ocenie punktowej parametru.

Jednak zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający punktuje wyłącznie parametr ceny oraz okres gwarancji. Wobec powyższego prosimy o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 31 dot pakietu nr 1  Poz. 1 pkt. II. 14

Prosimy o dopuszczenie górnej warstwy pokrowca wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem, o gramaturze 170 gr/m2 spełniającej pozostałe wymagania. 

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 32 dot  pakietu nr  1 Pkt. III. 1

Czy Zamawiający oczekuje dostępności mat powietrznych  wielorazowego użytku do podnoszenia pacjenta z podłogi o szerokości 80 cm i 100 cm±2 cm? (w formularzu podano 80 cm i 10 cm±2 cm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 33  Pakiet 2

Poz. 2 pkt. II. 7 i II.24

W zał. 1.2 w rubryce "parametry graniczne" Poz. 2 pkt. II.7 i II.24 Zamawiający zamieścił informację o ocenie punktowej parametru.

Jednak zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający punktuje wyłącznie parametr ceny oraz okres gwarancji. Wobec powyższego prosimy o doprecyzowanie zapisu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 34 dot zadania nr 7 pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z pasmem przenoszenia 0,05 - 300 Hz z zaimplementowanymi filtrami zakłóceń mięśniowych: 25 Hz, 40 Hz, 150Hz oraz Off (ustawienie w pozycji Off oznaczające ograniczenie pasma od góry dla częstotliwości 300Hz)?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 35: zad nr 7  pkt 18,19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej 4,3" oraz rozdzielczością 480x272 dpi?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian
Pytanie nr 36: zad nr 7  pkt 21

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf wyświetlający na ekranie informacje: status filtrów, źródło zasilania, odprowadzenia, przesuw, wzmocnienie, błędy kontaktu elektrod ze skórą pacjenta i inne, wartość HR, czas, dane pacjenta, stan zapełnienia pamięci?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 37: zad nr 7  pkt 22

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf kontrolujący jakość sygnału EKG z każdego odprowadzenia oraz stan podłączenia konkretnej elektrody do pacjenta z możliwością wyświetlania alarmów w oknie komunikatów?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 38 : zad nr 7 pkt 27

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z wbudowaną drukarką termiczną, drukującą na papierze termicznym o szerokości lOOmm, wydruk na papierze typu składanka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 39: zad nr 7 pkt 28

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf umożliwiający drukowanie następujących danych wraz z zapisem przebiegu krzywych EKG: ID pacjenta, imię i nazwisko, data urodzenia, wiek, płeć, rasa, prędkość przesuwu, czułość, filtry, nazwa aparatu, numer seryjny aparatu, wersja oprogramowania, data i czas badania, wzrost, waga, ciśnienie, przyjmowane leki, uwagi, ID technika?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 40: zad nr 7 pkt 30

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z możliwością wydruku testu konfiguracji urządzenia na której znajdują się informacje m.in.: model urządzenia, kod i numer seryjny urządzenia, aktywne opcje hardware i software, wersje oprogramowania, poziom akumulatora, etc.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 41: zad nr 7 pkt 31

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z mechaniczną membranową klawiaturą z poliwęglanu, łatwą w zmywaniu, utrzymaniu czystości i dezynfekcji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 42: zad nr 7  pkt 34

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z możliwością wyliczenia i prezentacji formuły Ole: Bazett, Fredericia?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 43: zad nr 7 pkt 38

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z możliwością ustawienia automatycznego wydruku po wykonaniu badania w trybie auto, automatycznego zapisu wykonanego badania EKG do pamięci aparatu oraz możliwością eksportu pojedynczego lub wszystkich badań EKG z pamięci aparatu w definiowalnym formacie PDF na nośnik USB lub do komputera PC z dedykowanym oprogramowaniem poprzez naciśnięcie jednego przycisku?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 44: zad nr 7 pkt 40

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z możliwością zachowywania danych interpretacji zapisu EKG dla dorosłych i dla dzieci bez zachowania kompleksów uśrednionych?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 45: zadanie nr 7 pkt 42

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z możliwością rozszerzenia oprogramowania o zaawansowany algorytm interpretacji zapisu EKG - Glasgow - uwzględniający wiek i płeć pacjenta dla dorosłych i dla dzieci?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 46: zadanie nr  7 pkt 43

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy elektrokardiograf z możliwością rozszerzenia oprogramowania o zaawansowany algorytm interpretacji zapisu EKG - Glasgow - umożliwiającego wykrycie zawału mięśnia sercowego u dorosłych, dzieci i noworodków, a także ostrego stanu ST?

Odpowiedź: Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
Pytanie nr 47 zad nr 2

Opis przedstawiony przez Zamawiającego w zadaniu 2 Przedmiot przetargu: Materace przeciwodłeżynowe powietrzne

Poz.l Nazwa urządzenia: materac przeciwodleżynowy powietrzny statyczny do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 3 stopnia włącznie - szt. 25 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w sposób kategoryczny:

pkt 1. "Materac powietrzny statyczny wykonany z bardzo miękkiego poliuretanu, o budowie monolitycznej, składający się z 20 komór powietrznych, o wysokości 10 cm, podzielonych na 3 sekcje w komplecie z pompą do napełniania materaca i regulacji ciśnienia w komorach"

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac o wyższej wysokości komór oraz większej ich ilości?

Takie dopuszczenie zwiększy skuteczność terapeutyczną materaca oraz ilość oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 48 zadanie nr 2

Pkt.4. "Skuteczność w zakresie redukcji ucisku i sił ścinających potwierdzona badaniami akredytowanego laboratorium"

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac spełniający wszystkie opisane w SIWZ wymagania techniczne i odstąpi od potwierdzenia badaniami akredytowanego laboratorium.

Wskazujemy, że w Polsce nie ma laboratorium, które może takie badania wykonać.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 49 zadanie nr 2

Pkt 23. Poważne zastrzeżenia dotyczą również wymagania "Materac i pokrowiec odporne na zapłon - do potwierdzenia protokołem badań przeprowadzonych przez niezależnie laboratorium zgodnie z obowiązującymi normami europejskimi (normą EN597-1 i EN597-2) - należy dołączyć do oferty"

( \ĄHJ - Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu materac posiadający atestację ogniooporności dotyczącą powłoki materaca.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Pytanie nr 50 zadanie nr 2

Poz. 2 Nazwa urządzenia: materac przeciwodleżynowy powietrzny, dynamiczny do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do 4 stopnia włącznie - szt. 12

Pkt 20. "Pompa zabezpieczona przed dostępem do części wewnętrznych i zalaniem, na poziomie minimum 1P42 - ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych drutem, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 1 mm i większe, ochrona przed padającymi kroplami wody przy wychyleniu obudowy o dowolny kąt do 15° od pionu w każdą stronę"

- Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu IP21, które jest standardowym i typowym "poziomem zabezpieczenia stosowanym w POZ tj. "ochrona przed dostępem do części niebezpiecznych palcem, ochrona przed obcymi ciałami stałymi o średnicy 12,5 mm i większej, ochrona przed padającymi kroplami wody"?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza
Przewodniczący Komisji Przetargowej
Tomasz Bieńka
1/16
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp



