Rzeszów dnia: 2020-06-10

Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych

Al. Powstańców Warszawy 12

35-959 Rzeszów

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo: NA/P/140/2020

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Dostawa analizatora impedancji z kalibratorem - zestaw” – znak sprawy NA/P/140/2020.

Zamawiający, Politechnika Rzeszowska

Dział Logistyki i Zamówień Publicznych, działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przedstawia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SIWZ”):

Proszę o informację czy zaakceptujecie Państwo urządzenie, które: Pytanie nr 1 Mierzy impedancję w zakresie częstotliwości 1 Hz ÷ 50 MHz Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza 50MHz. Zaoferowany przyrząd musi mieć górną częstotliwością graniczną 120MHz i większą. Pytanie 2: Posiada możliwość wykonaniu znaczne większej liczby punktów pomiarowych (16501) Odpowiedź 2: Dla zamawiającego liczba punktów pomiarowych określona w specyfikacji jest wystarczająca. Pytanie 3: Zamiast wyświetlacza wszystkie dane są wyświetlane w dedykowanym oprogramowaniu. Odpowiedź 3: Analizator impedancji ma być przyrządem autonomicznym. Wyniki pomiarów mają być prezentowane na ekranie wbudowanym w przyrząd.

Zamawiający