**Szpital Miejski Specjalistyczny**

**im. Gabriela Narutowicza w Krakowie**

**Dział Zamówień Publicznych i Umów**

**ul. Prądnicka 35-37**

**31-202 Kraków**

**Pismo: ZP/14/2020/16** Kraków dnia: 2020-06-15

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ - VIII

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2020-06-12 do Zamawiającego wpłynęła prośba   
o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych w trybie **przetarg nieograniczony**, na „**Zakup i dostawa rękawic oraz masek ochronnych**”, o następującej treści:

Pakiet 2 poz.4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego asortymentu:

Rękawice diagnostyczne nitrylowe do badań, cienkie, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, AQL 1.0 zgodnie z EN 455 (fabryczna informacja na opakowaniu), oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III   
z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu. Odporne na działanie substancji chemicznych zg. z ISO 374-1 - Typ B (fabryczna informacja na opakowaniu). Odporne na działanie min. 12 cytostatyków przez co najmniej 240 minut wg ASTM D6978, w tym Oxaplatin   
i Gemcitabine - fabryczna informacja na opakowaniu. Rękawice zgodne z normami: PN - EN 455, PN – EN 420, ISO 374-1,-5 EN 374-2,-4, ASTM D 6978, EN 16523-1 - fabryczna informacja na opakowaniu. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Rozmiary S-XL, pakowane po 100 sztuk. Kolorystyczne oznaczenie opakowań w zależności od rozmiaru. Grubość na palcach min. 0,09 mm, na dłoni min. 0,07mm. Rozciągliwość przed starzeniem >520%, rozciągliwość po starzeniu >460%. Siła zrywu przed starzeniem ≥6,5N, siła zrywu po starzeniu ≥6,5N.

W nawiązaniu do odpowiedzi na pytania V z dnia 09.06.2020r. prosimy Zamawiającego   
o zweryfikowanie swojego stanowiska i pozytywne ustosunkowanie się do następujących zapytań:

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

**W przypadku zaoferowania ww. rękawic w pakiecie 2 poz.4 , prosimy o zamieszczenie informacji/ uwagi pod pakietem. Prosimy nie nanosić zmian w załączniku nr 1 do SIWZ.**

Pakiet 2 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu min. 0,08mm, konfekcjonowanych max po 100 sztuk. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Pakiet 2 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych o grubości na palcu min. 0,10 mm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Pakiet 2 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o długości min. 265mm, o grubości na palcu min. 0,07 mm, na dłoni min. 0,06 mm, na mankiecie min. 0,05mm, o sile zrywania min. 6N (dotychczas stosowanych w Państwa placówce).

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Pakiet 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic nitrylowych do pracy Centralnej Sterylizatorni, odpornych na przenikanie min. 14 substancji chemicznych z czasem ochrony na co najmniej 1 poziomie, konfekcjonowanych max po 100 sztuk. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Dopuszcza się z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ. Jednocześnie Zamawiający informuje iż uległ zmianie punkt 18.3 SIWZ „Ocena kryterium JAKOŚĆ” dotycząca pakietu 2 pozycji 5.**

**Jest:**

Poz. 5 Rękawice nitrylowe do pracy Centralnej Sterylizatorni:

|  |  |
| --- | --- |
| Wyniki badań na przenikanie powyżej 15 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie | ≤ 15 substancji - 0 pkt  16 substancji – 2 pkt  17 substancji – 6 pkt  18 substancji – 8 pkt  ≥19 substancji – 10 pkt |
| Wynika badań na przenikalność powyżej 13 cytostatyków | ≤ 13 substancji - 0 pkt  14 substancji – 1 pkt  15 substancji – 2 pkt  ≥16 substancji – 3 pkt |

**Winno być:**

Poz. 5 Rękawice nitrylowe do pracy Centralnej Sterylizatorni:

|  |  |
| --- | --- |
| Wyniki badań na przenikanie powyżej 14 substancji chemicznych na co najmniej 1 poziomie | ≤ 14 substancji - 0 pkt  15 substancji – 2 pkt  16 substancji – 6 pkt  17 substancji – 8 pkt  ≥18 substancji – 10 pkt |
| Wynika badań na przenikalność powyżej 13 cytostatyków | ≤ 13 substancji - 0 pkt  14 substancji – 1 pkt  15 substancji – 2 pkt  ≥16 substancji – 3 pkt |

Pakiet 2 poz.5

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie zaszła oczywista omyłka pisarska   
i Zamawiający będzie oczekiwał rękawic o długości min. 300mm jak dotychczas stosowanych w Państwa szpitalu.

**Odpowiedź: Dopuszcza się.**

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Agnieszka Biel