Załącznik nr 6 do SIWZ

Część 1 - Aparat do hemodializy z rękawem do mierzenia ciśnienia pacjenta

| Przedmiot: |  |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: |  |

| Lp. | Opis minimalnych wymaganych parametrów technicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Urządzenie fabrycznie nowe, rok produkcji min. 2019 | Tak, podać |  |
| 2 | Zamknięty obieg do automatycznej dezynfekcji aparatu HD i wszystkich jego elementów | Tak, opisać |  |
| 3 | Możliwość rozszerzenia progów alarmowych zabiegu z poziomu pielęgniarki. | Tak, opisać |  |
| 4 | Automatyczny pomiar klirensu mocznika metodą „on-line” | Tak, opisać |  |
| 5 | Automatyczne profilowanie sodu i ultrafiltracji. | Tak, opisać |  |
| 6 | Ciągły lub Objętościowy pomiar ultrafiltracji , kontrolowana w sposób ciągły ultrafiltracja. | Tak, opisać |  |
| 7 | Zintegrowany rękaw do pomiaru ciśnienia krwi pacjenta-monitor ciśnienia krwi | Tak, opisać |  |
| 8 | Przepływ dializatu od 300 - 800 ml/ min | Tak, opisać |  |
| 9 | Automatyczne testowanie przed i w trakcie zabiegu dializy | Tak, opisać |  |
| 10 | Płynna regulacja przepływu pompy krwi w zakresie od 20 – 600 ml / min | Tak, opisać |  |
| 11 | Możliwość realizacji dializy jednogłowej metodą ( Click – clack ) | Tak, opisać |  |
| 12 | Pompa heparyny z możliwością automatycznego podania żądanego „bolusa” | Tak, opisać |  |
| 13 | Ultrafiltracja sekwencyjna ( ISO UF ) – sucha bez dializatu | Tak, opisać |  |
| 14 | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy, bez konieczności przestawienia aparatu | Tak, opisać |  |
| 15 | Możliwość realizacji dializy na dializatorze wysokoprzepływowym | Tak, opisać |  |
| 16 | Programy dezynfekcji chemicznej z procedurą podgrzewania środka dezynfekcyjnego | Tak, opisać |  |
| 18 | Graficzny podgląd istotnych stanów pracy urządzenia | Tak, opisać |  |
| 19 | Centralny system blokowania kół | Tak, opisać |  |
| 20 | Opcja do wytwarzania koncentratu dwuwęglanowego z suchego składnika na jeden zabieg HD | Tak, opisać |  |
| 21 | Filtracja płynu dializacyjnego (ultraczysty dializat ) | Tak, opisać |  |
| 22 | Możliwość współpracy z systemem komputerowym centralnym | Tak, opisać |  |
| 23 | Świadectwo dopuszczenia do stosowania w Polsce | Tak, opisać |  |
| 24 | Oprogramowanie i komunikacja z użytkownikiem w języku polskim | Tak, opisać |  |
| 25 | Pomiar ultrafiltracji niewymagający częstej kalibracji (max raz na rok) | Tak, opisać |  |
| 26 | Filtr wody uzdatnionej lub dializatu | Tak, opisać |  |
| 27 | Łatwo dostępny punkt pobrania próbki dializatu do analizy | Tak, opisać |  |
| 28 | Graficzny ekran , nie emitujący promieniowania | Tak, opisać |  |
| 29 | Łatwość utrzymania aparatu w czystości | Tak, opisać |  |
| 30 | Podgląd efektywnego przepływu krwi | Tak, opisać |  |
| 31 | Funkcja podłączenia środka dezynfekcyjnego na bazie chloru | Tak, opisać |  |
| 32 | Bateria, która w przypadku braku zasilania z sieci energetycznej zapewni pracę aparatu przez co najmniej 15 min. | Tak, opisać |  |
| 33 | Pomiar adekwatności dializy w trakcie trwania zabiegu | Tak, opisać |  |
|  | INFORMACJE DODATKOWE |  |  |
| 98 | Przeglądy aparatu w okresie trwania gwarancji (bezpłatnie). | Min. 1 przegląd na rok |  |
| 99 | Komunikacja i instrukcja obsługi w języku polskim. | Tak |  |
| 100 | Gwarancja dostępności części zamiennych w okresie po sprzedaży urządzenia. | Min. 10 lat |  |
| 101 | Dostępność do autoryzowanego serwisu. | Tak, podać gdzie |  |
| 102 | Wykaz punktów serwisowych. | Tak, podać gdzie |  |
| 103 | Czas reakcji od zgłoszenia. | Max. 48h |  |
| 104 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzanych w kraju. | Max. 3 dni |  |
| 105 | Czas trwania naprawy gwarancyjnej dla podzespołów sprowadzonych z zagranicy. | Max. 5 dni |  |
| 106 | Wykonawca ponosi koszty przeglądów serwisowych wbudowanego i dostarczonego sprzętu w okresie gwarancji. | Tak |  |
| 107 | Karta katalogowa producenta, potwierdzająca oferowane parametry. | Tak |  |
| 108 | Deklaracja zgodności CE | Tak, |  |
| 109 | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |
| 110 | Szkolenie pracowników | tak |  |

Wartości podane w tabeli stanowią nieprzekraczalne minimum, którego niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Niniejszym oświadczamy, że oferowane urządzenia, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcjonalnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany wysoki poziom usług medycznych.

Oświadczamy, że oferowane, powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji ( poza materiałami eksploatacyjnymi)

………………………………………….

( podpis i pieczęć osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)