Załącznik nr 1 do SIWZ
Znak sprawy K-2.381/10/2020
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 1
Zestaw naukowych sond i urządzeń pomiarowych do oceny parametrów skóry wraz z oprogramowaniem i jednostką sterującą.

1. Meksametr – urządzenie do oceny zawartości melaniny i poziomu zaczerwienienia skóry
Zasada pomiaru: absorpcja/odbicie 
Długości fal: 3- kolorowy system pomiaru: zielony: λ = 568 nm, czerwony: λ = 660 nm, podczerwony: λ = 870 nm 
Czas pomiaru: 1s
Powierzchnia pomiaru: Ø 5 mm ≈ 19.6 mm²
Jednostki: umowne
Dokładność: ± 5%

1. Frykcjometr – urządzenie do pomiaru ocierania skóry
Zasada pomiaru: siła obrotu (moment obrotowy)
Powierzchnia pomiarowa: Ø 16 mm (gładka głowica teflonowa)
Nacisk: 0.7N
Jednostki: umowne
Dokładność: ±10 %

1. Identometr – urządzenie do pomiaru jędrności/sztywności skóry
Zasada pomiaru: pionowe przemieszczenie skóry pod naciskiem pinu 
Średnica bolca dociskowego: 3 mm
Zakres pomiaru: 0-3 mm
Rozdzielczość: 50 µm
Niepewność pomiaru: ± 0.075 mm

1. Urządzenie do badania skóry ze zintegrowanymi sondami pomiarowymi do pomiaru ilości sebum na skórze (sebumetr) i pomiaru elastyczności skóry (kutometr)
Urządzenie (baza):
Wbudowane sondy sebumetr  i kutometr
Możliwość podłączenia dodatkowych 4 sond
Zasilanie: zewnętrzne 100-240 V AC, 47-63 Hz, DC 12V/4A
Port: USB

Sonda sebumetr:
Kanał wbudowany w urządzenie (bazę)
Zasada pomiaru: poziom odbicia światła od folii w kasecie pomiarowej
Powierzchnia pomiarowa: 64 mm2 
Jednostki: umowne
Dokładność: ±5%

Sonda kutometr:
Zasada pomiaru: zasysanie (podciśnienie do 500 mbar)
Szczelina pomiarowa: standardowo 2 mm Ø (4, 6 i 8 mm Ø na życzenie)
Jednostki: mm głębokości penetracji wyświetlane jako krzywe
Dokładność: ± 3%

1. Urządzenie do bezpośredniego badania topografii skóry 
Rozdzielczość czujnika: 1/2" B/W CMOS-sensor 1.3MP (1280 x 1024 pikseli)
Rozmiar obrazu: ok. 10 mm x 8 mm
Obiektyw: 20 mm
Szczelina: 2.8 mm
Głębia ostrości: (obliczona) ok. +/-0.05 mm
Oświetlenie: Diody UVA LED (390-395 nm)
Zegar oświetlenia / stanu wstrzymania z czujnikiem ruchu i przyciskiem obrazowania
Źródło światła zostało zmierzone zgodnie z normą DIN EN 62471:2009-03 odnośnie bezpieczeństwa fotobiologicznego i należy do grupy wolnej.

Skrzynka połączeniowa:
Zasilanie:	
Wejście: 100-240 V, 47-63 Hz
Wyjście: DC 12V/4A
Port: USB 2.0, typ B

1. Urządzenie do obrazowania zmian na skórze z użyciem fluorescencji
Port: USB
Zasilanie: 5 V DC przez komputer 
Oświetlenie: 16 diod LED UVA, 375 ... 385 nm
Obszar widzenia: 10 x 8 mm 
Rozdzielczość: 1280 x 1024 pikseli 

1. Urządzenie do wystandaryzowanej fotografii twarzy
Urządzenie pozwalające na robienie wystandryzowanych zdjęć twarzy oraz ich archiwizację i porównywanie zdjęć.
Zasilanie: zasilacz zewnętrzny 
Port: USB 
Oświetlenie: 210 białych diod LED
Aparat: lustrzanka, o parametrach co najmniej: 18 mega pikseli, czujnik CMOS, autofocus, obrazy zapisywane jako jpg lub png, obiektyw: EF 20 mm/2.8 USM: ogniskowa 20 mm, średnica filtra 72 mm, ogniskowanie ultradźwiękowe

1. Czujnik pomiaru warunków otoczenia 
Pomiar: temperatura i wilgotność względna
Wyniki zapisywane w oprogramowaniu do obsługi sond pomiarowych
Dokładność: wilgotność względna ±2%, temperatura ±0,9°C

1. Jednostka sterująca
Komputer przennośny z systemem Windows 10 z zainstalowanym oprogramowaniem obsługującym wszystkie wyżej wymienione sprzęty – spełniający wymagania sprzętowe producenta oprogramowania.



Dodatkowe wymagania:

· Gwarancja: co najmniej 24 miesiące,
· Wsparcie serwisowe: 
· autoryzowany serwis producenta sprzętu;
· serwis dostępny na terenie Polski;
· w systemie „door to door”;
· w okresie gwarancyjnym – bezpłatny, po okresie gwarancji – płatny;
· możliwość szybkiego kontaktu z serwisantem;
· możliwość zdalnego rozpoznawania i rozwiązywania problemów sprzętowych przez pracowników serwisu,
· Usługi zawarte w cenie aparatury:
· Szkolenie z obsługi każdego z urządzeń;
· Oprogramowanie dedykowane do obsługi urządzeń;
· Dostawa, instalacja, uruchomienie urządzeń na terenie Uczelni, 
· Do każdego urządzenia dostawca zobowiązuje się dostarczyć niezbędne materiały zużywalne wystarczające do rozpoczęcia pracy z urządzeniem.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 2
Aparat USG do nieinwazyjnego obrazowania skóry, jaj przydatków i powierzchownie położonych naczyń krwionośnych oraz wraz z jednostką sterującą.
Zakres zastosowań aparatu USG:
· obrazowanie skóry zdrowej, ocena jej kondycji i stanu, 
· obrazowanie przydatków skóry, 
· obrazowanie zmian zachodzących w skórze w dysfunkcjach dermatologicznych 
· obrazowanie ciał obcych położonych w skórze właściwej i tkance podskórnej, 
· obrazowanie blizn, rozstępów, keloidów oraz monitorowanie ich terapii, 
· obrazowanie naczyń żylnych, tętniczych i mieszanych kończyn dolnych,
· ocena drobnych naczyń krwionośnych, ich przebiegu, średnicy, głębokości położenia w skórze względem naskórka, 
· obrazowanie przebarwień melaninowych oraz monitorowanie skuteczności terapii tych przebarwień,
· ocena stanu śluzówek,
· ocena stopnia zawansowania chronologicznego procesu starzenia oraz fotostarzenia   ocena uszkodzenia skóry w wyniku działania promieniowania ultrafioletowego,
· monitorowanie terapii i zabiegóow poprawiających stan skóry twarzy i innych partii ciała (mikrodermabrazja, zabiegi maszynowe, pellingi chemiczne, ablacyjne i nieablacyjne zabiegi laserowe, mezoterapia igłowa), 
· obrazowanie cellulitu i monitorowania zabiegów mających na celu jego zmniejszenie,
· ocena skuteczności kosmetyków, dermokosmetyków, leków oraz wyrobów medycznych.
Podstawowe dane aparatu:
· sonda mechaniczna, częstotliwość przetwornika 48 MHz, z możliwością zmiany,
· tryby obrazowania B, B+B,
· pełna  archiwizacja pracy wraz z wyszukiwarką,
· zapisywanie obrazów i pętli cine; możliwość bezpośredniego wydruku,
· płynna regulacja zoom,
· regulacja wzmocnień – 3 poziomy; jaskrawości i kontrastu,
· pomiary: długość z dokładnością do 0,01 mm, pole powierzchni, echogeniczność,
· współpraca z systemem operacyjnym Windows, 
· gwarancja: minimum 24 miesiące.
Podstawowe dane jednostki sterującej:
· komputer przenośny z systemem Windows 10 spełniający wymagania sprzętowe oprogramowania aparatu,
· zainstalowane niezbędne do obsługi aparatu oprogramowanie.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 3
Zintegrowany zestaw do pomiarów i analiz biomechanicznych zawierający:
· System rejestracji sygnałów EMG i sygnałów z innych czujników biomechanicznych o następujących cechach:
- zbieranie sygnałów z 16 kanałów,
 - całkowicie bezprzewodowe wzmacniacze;
- praca z częstotliwością  4000Hz (zbieranie danych z samego EMG);
- wbudowane akcelerometry, magnetometry i żyroskopy (pracujące z częstotliwością 500 Hz,) pozwalające na jednoczesny pomiar wraz z sygnałem EMG;
- technologii pozwalającej przekształcić wzmacniacz EMG w inne czujniki biomechaniczne (goniometr, akcelerometr, czujniki siły czy footswitch’e)
- wbudowany pomiar impedancji – pozwalającym ocenić stan przygotowania pacjenta oraz ujednolicić badania,
- pamięć wbudowana, pozwalająca na  8 godzinny zapis  poza zasięgiem, tak by nie miał znaczenia zasięg pomiędzy przedwzmacniaczem na odbiornikiem;
- opcja odnajdywania czujnika – po założenia na pacjenta;
- 32 wyjścia analogowe
- baseline poniżej 1uV
- dioda sygnalizująca status czujnika
- oprogramowanie umożliwiające jednoczesną, zsynchronizowaną rejestrację sygnałów EMG i sygnałów z innych czujników biomechanicznych, z platform dynamometrycznych oraz z systemu analizy ruchu wideo


· System do rejestracji i analizy wideo, zawierający: 
- oprogramowanie do rejestracji i obróbki obrazu,
- 2 kamery szybkoklatkowe ze zintegrowanym reflektorem LED (rejestrujące z prędkością do 300 kl/s w kolorze), 2 obiektywy o stałej ogniskowej (3.5 mm) wraz ze statywami i kablami, 8 markerów pokrytych farbą refleksyjną, zestaw synchronizacyjny,
prekonfigurowany komputer.

· Platforma do pomiaru sił reakcji podłoża ze wzmacniaczem  i akcesoriami o następujących cechach:
- platforma o wymiarach 400x600x82.5 mm o górnej płycie z aluminium,
-  wzmacniacz sygnału, kabel do podłączenia platformy ze wzmacniaczem, oprogramowanie do rejestracji danych, zestaw montażowy do podłoża.
Dokładność pozycjonowania COP na platformie poniżej 0,5 mm, a rozdzielczość pomiaru 0,5% przyłożonej wagi (dla wag od ok. 22 kg wzwyż).
Platforma powinna posiadać fabrycznie otwory do montowania od góry płyty.

· Dodatkowy moduł zintegrowanego oprogramowania umożliwiający pomiar i obróbkę sygnału z platform dynamometrycznych z nałożeniem wektora siły reakcji podłoża na obraz wideo oraz protokołem obliczającym wskaźniki biomechaniczne wyskoku na platformie.

Wszystkie moduły oprogramowania powinny wchodzić w skład jednego zintegrowanego systemu umożliwiającego jednoczesną, zsynchronizowaną rejestrację sygnałów EMG i sygnałów z innych czujników biomechanicznych, z platform dynamometrycznych oraz z systemu analizy ruchu wideo. A następnie umożliwiać obróbkę wszystkich sygnałów i obrazu oraz jednoczesną ich wizualizację w układzie wielu okien.

Gwarancja na sprzęt powinna obejmować co najmniej okres 24 miesięcy

Dostawca aparatury zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń w zakresie jej obsługi.
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 4
Ergospirometr mobilny
1.      Ergospirometr do pracy stacjonarnej i mobilnej wraz z oprogramowaniem – 1szt
2.      Zestaw wyposażony w następujące akcesoria:  
a.       głowica pomiarowa z turbiną wielorazowego użytku – 1 szt. 
b.       maski różnych rozmiarów z mocowaniem – 2 szt. 
c.       szelki do mocowania na klatce piersiowej różnych rozmiarów - 2 szt. 
d.       akumulatory wewnętrzne o czasie pracy min. 6 godz. – 2szt.  
e.       ładowarka akumulatorów wewnętrznych – 1 szt.  
f.        zestaw słuchawkowy do komunikacji z zawodnikiem – 1 szt.  
g.       bezprzewodowy pas Bluetooth pomiaru tętna – 1 szt. 
h.       tablet z dedykowanym oprogramowaniem ergospirometru – 1szt. 
i.         oprogramowanie ergospirometru w języku polskim kompatybilne z Win10 – 1szt.  
j.         instrukcja obsługi w języku polskim – 1szt.   
k.       walizka transportowa– 1szt.  
3.      Sterowanie pracą ergospirometru z laptopa i tabletu
4.      Dwukierunkowa odporna na zakłócenia komunikacja Bluetooth dużego zasięgu w promieniu 1000m. 
5.      Dedykowane oprogramowanie producenta do pracy na tablecie, umożliwiające wykonanie testu oraz kalibrację gazową i objętościową 
6.      Możliwość przesyłania z komputera komunikatów głosowych do zawodnika drogą radiową 
7.      Ergospirometr wyposażony w przycisk zdarzeń dla zawodnika
8.      Możliwość odtworzenia badań z pamięci ergospirometru przy zaniku łącza radiowego
9.      Czas pracy ciągłej min. 6 godz. na akumulatorze  wewnętrznym i powyżej 15 godz. z wykorzystaniem akumulatora zewnętrznego  
10.  Możliwość wymiany akumulatorów bez przerwania rejestracji badania  
11.  Pamięć wewnętrzna wyników badań z minimum ostatnich 48 godzin  
12.  Temperatura pracy w zakresie od -10 do +40 °C  
13.  Waga ergospirometru poniżej 600 g  
14.  Ergospirometr musi posiadać certyfikat CE zgodny z dyrektywę jakości 93/42/EEC oraz spełniać normy EN ISO 13485
15.  Analiza gazów oddechowych metodą „oddech po oddechu”
16.  Monitorowanie cykli oddechowych z możliwością pełnego ich zapisu i odtworzenia 
17.  Wyznaczanie BF, %BR, VD(est), VD/VT(est), VT, V’E, HR, V’E/V’O2, V’E/V’CO2, V’E/MVV, PEO2, PECO2, PetO2, PetCO2, FIO2, FEO2, FEetO2, FICO2, FECO2, FEetCO2 ,V’O2, V’O2/kg, V’O2/HR, V’O2/WR, V’CO2, RER, METS
18.  Wyznaczanie deficytu i długu tlenowego oraz opóźnienia czasu odpowiedzi fizjologicznej na wysiłek
19.  Pomiar częstości skurczów serca z pasa bluetooth z klatki piersiowej
20.  Możliwość zakładania ergospirometru na zawodnika z przodu na klatce piersiowej i na plecach
21.  Możliwość rozbudowy o bezprzewodowy piersiowy pas elektrodowy bluetooth trzech kanałów EKG 
22.  Cyfrowa turbina optyczna wielokrotnego użytku o oporach do 0,1 kPa/l/s w pełnym zakresie przepływów od -20 l/s do +20 l/s
23.  Możliwość stosowania turbin jednorazowego użytku nie wymagających sterylizacji i kalibracji
24.  Analizator O2 z czujnikiem elektrochemicznym o czasie odpowiedzi do 100 ms
25.  Analizator CO2 wykorzystujący zjawisko absorpcji podczerwieni o czasie odpowiedzi do 100 ms
26.  Zakres pomiaru O2 od 0 - 100% z dokładnością do 0,1% obj.
27.  Zakres pomiaru CO2 minimum 0 - 13% z dokładnością do 0,1% obj.
28.  Zakres pomiaru przepływu od -20 l/s do +20 l/s z dokładnością do +/-2% 
29.  Prezentacja parametrów ergospirometrycznych w formie uśrednień po czasie, liczbie oddechów i danych pomiarowych oryginalnych
30.  Możliwość definiowania własnych formuł obliczeniowych
31.  Możliwość wprowadzania gazometrii do badania spiroergometrycznego
32.  Automatyczne i ręczne określanie progów wentylacyjnych AT i RCP metodami: V-Slope, ExCO2 oraz ciśnień parcjalnych i równoważników wentylacyjnych
33.  Algorytm interpretacji testu spiroergometrycznego wg Wassermana
34.  Automatyczne wyznaczanie nachyleń prostych regresji dla V’O2/W, V’E/V’CO2, V’E/V’O2, V’O2/HR
35.  Graficzny i tekstowy edytor protokołów wysiłkowych
36.  System zaopatrzony w jednorazową bezobsługową butlę z gazem kalibracyjnym o wadze do 1 kg (brak konieczności ręcznego odkręcania/zakręcania zaworu redukcyjnego) pozwalająca na kalibrację systemu przez okres minimum 12 miesięcy
37.  Wymagana kalibracja z użyciem butli nie częściej niż raz w miesiącu 
38.  Możliwość tworzenia własnych raportów badania
39.  Możliwość generowania raportu w formie elektronicznej w formatach PDF i TIFF
40.  Możliwość eksportu do arkusza Excel danych pomiarowych oryginalnych i uśrednionych (parametry uśrednienia ustawiane przez użytkownika).
41.  Oprogramowanie ergospirometru dostosowane do pracy z ekranem dotykowym 
42.  Oferowany ergospirometr mobilny ma być  kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego ergospirometrem stacjonarnym w zakresie oprogramowania i akcesoriów
43.  Możliwość rozbudowy o zewnętrzny moduł GPS zintegrowany z oprogramowaniem ergospirometru
44.  Możliwość rozbudowy o moduł dla pływaków wyposażony w system odprowadzania śliny
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 5
Aparat rentgenowski z metodą DEXA (densytometr)
	Lp.
	OPIS

	1.
	Aparat rentgenowski z metodą DEXA (stacjonarny).

	2.
	Stół skaningowy stacjonarny nieskładany z ramieniem typu „L”.

	3.
	Napięcie zasilające system: 230 V/50 Hz bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń zasilających.

	4.
	Maksymalne wymiary urządzenia:
 260 x 110 x 130 cm (Dł x Szer. x Wys) z tolerancją +/-5cm

	5.
	Aktywny obszar skanowania min. 200 x 60 cm z tolerancją +/- 5 cm

	6.
	Stół z materacem pokrytym materiałem z możliwością mycia i dezynfekcji

	7.
	Maksymalna waga stołu skaningowego 280 kg

	8.
	Maksymalne napięcie zasilania lampy RTG 80 kV

	9.
	Maksymalne natężenie prądu lampy RTG 3 mA

	10.
	Maksymalna moc generatora RTG 250 W

	11.
	Lampa RTG ze stałą anodą, materiał anody: Wolfram

	12.
	Maksymalny pobór mocy:
1. W trybie spoczynkowym – 50 W
1. W trybie skanowania – 500 W

	13.
	Promieniowanie w wiązce wachlarzowej. Maksymalny kąt rozwarcia 5o (tzw. wąski wachlarz), z dokładnym opisem geometrii wiązki umożliwiającym eliminacje artefaktów znajdujących się poza osią stołu.

	14.
	Detektor min. 16 elementowy, półprzewodnikowy

	15.
	Maksymalna dawka promieniowania rozproszonego 1 metr od aparatu (lampy) : <8 µSv/hr. 

	16.
	Dawka promieniowania dla pacjenta (pacjent normalny):
1. kręgosłup AP – max 50 µGy,
1. szyjka kości udowej – max 50 µGy,
1. przedramię  - max 10 µGy
1. dłoń – max 10 µGy
1. całe ciało – max 5 µGy

	17.
	Czasy skanowania dla lokalizacji (pacjent normalny):
1. kręgosłup AP- max. 30 s
1. szyjka kości udowej – max. 30 s
1. przedramię – max 30 s
1. dłoń – max 65 s
1. całe ciało – max 300 s

	18.
	Szyjka kości udowej:
1. BMD,
1. BMC,
1. powierzchnia dla krętarza, trzpienia, szyjki, górnej części szyjki kości udowej, oraz dla „Total”,
1. wskaźnik T-Store,
1. wskaźnik Z-Score,
1. zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej,
1. zmiana procentowa w stosunku do rówieśników,

	19.
	Kręgosłup lędźwiowy w projekcji AP:
1. BMD,
1. BMC oraz powierzchnia,
1. wskaźnik T-Score,
1. wskaźnik Z-Score,
1. zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej,
1. zmiana procentowa w stosunku do rówieśników.

	20.

	Oprogramowanie do pomiaru gęstości w obrębie przedramienia, w pozycji siedzącej i leżącej:
1. BMD, 
1. BMC oraz powierzchnia, 
1. wskaźnik T-Score, 
1. wskaźnik Z-Score, 
1. zmiana procentowa w stosunku do masy szczytowej, 
1. zmiana procentowa w stosunku do rówieśników.

	21.
	Oprogramowanie do pomiaru w obrębie całego ciała:
1. BMD,
1. Badanie w celu oceny ilościowej i procentowej rozmieszczenia tkanki kostnej, mięśniowej i tłuszczowej,
1. Badanie całego ciała oraz poszczególnych części ciała: kończyny, tułów, obszar Android i Gynoid
1. Automatyczna kalkulacja BMI
1. Możliwość otrzymania szacunkowego wyniku dla pacjentów nie mieszczących się w aktywnym obszarze skanowania
1. zaawansowana analiza składu ciała (% tkanka miękka/tłuszczowa/kostna) z uwzględnieniem podziału na regiony ręka/tułów/noga
1. mapowanie lub kodowanie kolorowe tkanek

	22.
	Oprogramowanie pozwalające na zaawansowaną analizę stawu biodrowego

	23.
	Oprogramowanie pozwalające na ocenę stopnia kompresji kręgów oraz umożliwiające skan kręgosłupa w pozycji bocznej (kręgosłup lędźwiowy i piersiowy)

	24.
	Oprogramowanie pozwalające na wykonanie skanu kręgosłupa AP i jednej\obu kości biodrowych w jednym badaniu bez konieczności repozycjonowania pacjenta

	25.
	Pełna opcja pediatryczna – pomiar w obszarze kręgosłupa AP, szyjki kości udowej i całego ciała

	26.
	Oprogramowanie pozwalające na ocenę składu ciała w małych regionach zainteresowania (przedramię/biceps, łydka/udo)

	27.
	Oprogramowanie pozwalające na ocenę zawartości trzewnej i podskórnej tkanki tłuszczowej z prezentacją wyników w postaci objętości i masy

	28.
	Oprogramowanie pozwalające na ocenę zaniku tkanki mięśniowej u osób w podeszłym wieku - Sarcopenia.

	29.
	Zintegrowane programowanie pozwalające na analizę mikrostruktury gąbczastej kości – TBS.

	30.
	Oprogramowanie umożliwiające wykonanie skanu zwierząt laboratoryjnych

	31.
	Szybki max 15 s skan poglądowy

	32.
	Dowolna konfiguracja wyglądu raportu z badania.

	33.
	Maksymalna waga pacjenta dopuszczona przez oprogramowanie aparatu nie mniej niż: 140 kg.

	34.
	Oprogramowanie pozwalające na tworzenie wielu baz danych, z przydzieleniem nazwy każdej z nich (nazwa programu badawczego, nazwisko użytkownika, typy schorzeń, itp.). Możliwość transferu danych do arkusza kalkulacyjnego Excel. 

	35.
	Możliwość obliczania indywidualnego 10-letniego ryzyka złamania (ryzyko jakiegokolwiek złamania oraz ryzyko złamania bkku) na podstawie algorytmu FRAX wg wytycznych WHO, z zastosowaniem metody Johna A. Kanisa (z uwzględnieniem wieku, czynników ryzyka i BMD).

	36.
	Możliwość zdalnego repozycjonowania punktu startu badania z konsoli technika bez konieczności przemieszczania pacjenta na stole skaningowym

	37.
	Zestaw niezbędnych fantomów i pozycjonerów w tym fantom kręgosłupa nie wymagający zbiornika z wodą w celu symulacji tkanek miękkich (zatopiony w tworzywie)

	38.
	Interfejsy sieciowe DICOM i HL7

	39.
	System komputerowy stacji roboczej w klasie PC, system operacyjny Windows 10.
Parametry wymagane: 
1. monitor LED min. 22”,
1. dysk twardy min. 1 TB,
1. pamięć RAM min. 4 GB,
1. drukarka laserowa kolorowa do wydruku raportów
1. dysk USB do archiwizacji danych

	40.
	Oprogramowanie w języku polskim

	41.
	Instrukcja obsługi w języku polskim (wersja elektroniczna i drukowana)

	42.
	Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim lub angielskim, potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu 

	43.
	W zestawie z aparatem dostarczone zostaną:
1. waga ze wzrostomierzem

	
WARUNKI SERWISOWE i INNE WYMAGANIA

	1.
	
Przedmiot oferty jest fabrycznie nowy (nierekondycjonowany i niedemontracyjny), min. rok produkcji 2020, kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów. 

	2.
	Możliwość zgłoszeń awarii 24 h/ dobę, 365 dni w roku.

	3.
	Okres gwarancji - 24 miesiące, licząc od daty instalacji 

	5.
	Zabezpieczenie dostępności części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego przez min. 10 lat od daty zawarcia umowy.

	7.
	Liczba bezpłatnych przeglądów aparatu w czasie gwarancji, min. 1 w każdym roku trwania gwarancji

	8.
	Serwis autoryzowany

	[bookmark: _GoBack]11.
	Montaż i uruchomienie natychmiast po dostawie urządzenia wraz ze szkoleniem personelu medycznego w placówce użytkownika – potwierdzenie protokółem odbioru, szkolenia i przekazania do eksploatacji.

	12.
	Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na terenie Polski i  UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa 


	13.
	Przygotowanie projektu osłon stałych, testów odbiorczych oraz dostawa naklejek ostrzegawczych na pracownię w cenie oferowanego aparatu



ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 6
ANALIZATOR LASEROWO- ROTACYJNY 

Analizator laserowo – rotacyjny używany do półautomatycznych,  ilościowych pomiarów hemoreologicznych krwi in vitro. Unikalny przyrząd, który łączy odkształcalność krwinek czerwonych (RBC) i ich agregację za pomocą ektacytometrii, osmoscanu i agregometrii; kontroluje też temperaturę. W pełni zautomatyzowany pomiar, który pozwala obliczyć RBC poprzez analizę ich reologicznych zachować. Technika dokładnie wykrywa odkształcalność krwinek czerwonych  jako funkcję naprężenia ścinającego, stabilności przed hemolizą i agregacją krwinek czerwonych co stanowi wartość dla analizy hematologicznej. Analizator zawiera Osmoscan do pomiaru i wizualizacji wydłużenia RBC w naprężeniu ścinającym w gradiencie osmolarności. 
Analizator stosuje różne techniki wykonywania tych konkretnych pomiarów:
1. Odkształcalność: ektacytometria dyfrakcyjna, parametryzacja krzywej deformacji,   stabilność komórki i błony komórkowej, wyniki EI otrzymane przy sile shear stress 
2. Osmoscan: Odkształcalność zgodnie z gradientem osmotycznym, test odporności 
3. Agregacja i dezagregacja: Zakres agregacji, kinetyka agregacji. Wyniki uzyskane w postaci AI [%],  T½ [s] , AMP [au]. Aparat mierzy prędkość, z jaką zachodzi tworzenie się rouleaux erytrocytów i jest prezentowany na sellektogramie. Za pomocą fotodiody (która mierzy zmianę absorpcji światła) wyświetlana jest tendencja i kinetyka agregacji, a także minimalna szybkość ścinania (próg) niezbędna do zapobiegania agregacji RBC.

Główne elementy wyposażenia analizatora, zestaw zawiera:
1.  laptop
2.  BOB 
3.  CUP 
6.  Pompy 
7.  zawory
 8. Laser  
 
Parametry minimalne

1. Napięcie sieciowe 100/240V, 50-60 Hz
1. Bezpiecznik ( 20  x 5 mm) 1,6 Amp
1. Zużycie energii max. 150 VA
1. Moc cieplna 150 Watt 
1. Temperatura pracy urządzenia 15 – 35 °C
1. Kamera 780x582
1. Laser długość fali 655 nm, odległość ogniskowania 170 mm, moc wyjściowa max 3mW
1. CUP wewnętrzny promień 16.01±0.005mm, chropowatość powierzchni Ra<0.026µm, materiał PMMA
1. Shear rate 0-800 s-1

Gwarancja:12 miesięcy
Nie jest wymagane szkolenie w zakresie obsługi aparatury.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 7
[bookmark: _Hlk43454131]Zintegrowany system detekcji oparty na współdziałaniu mikrosfer XMAP, laserów, systemów optycznych oraz wysoce wydajnych mikroprocesorów z systemem umożliwiającym płukania płytek oraz urządzeniem sterującym i oprogramowaniem pozwalającym na analizę wyników
	L.p.
		
Funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane

	
	

	1.
	Ogólne:

	1.1
	Wymiary (nie większe niż): 43 cm szerokość x 50.5 cm głębokość x 24.5 cm wysokość

	1.2
	Temperatura pracy: co najmniej w zakresie 15° C do 30° C

	1.3
	Czas rozgrzewania systemu: do 30 minut

	1.4
	Inicjalizacja systemu: <45 minut (włączając w to czas rozgrzewania systemu i cotygodniową kalibrację)

	1.5
	Weryfikacja systemu: nie dłużej niż 5 minut

	1.6
	Czas zczytywania płytki 96-dołkowej: <45 min.

	1.7
	System umożliwia jednoczesną analizę minimum 80 analitów w próbie

	1.8
	Możliwość analizy płytek 96-dołkowych od różnych producentów

	1.9
	Automatyczny pobór próbek z płytki 96-dołkowej

	1.10
	Wykrywa i rozróżnia emisję fluorescencji barwników reporterowych przy długości fali 575 nm na powierzchni 1-80 unikalnych xMAP mikrosfer w pojedynczej próbce

	
	

	2.
	Elektronika

	2.1
	Zakres napięcia wejściowego: 200 - 240 V~ ±10%

	
	

	3.
	Optyka

	3.1
	Laser reporterowy: 532 nm, wydajność nominalna 10 - 15 mW, maksimum 500 mW

	3.2
	Laser do klasyfikacji mikrokulek: 635 nm, 9.1 ± 6%, wydajność maksymalna 25 mW

	3.3
	Detektor reportera: fotopowielacz, detekcja szerokości pasma 565 - 585 nm

	3.4
	Detektor klasyfikacji i dyskryminator dla mikrokulek: fotodioda lawinowa z kompensacją temperatury

	
	

	4.
	Płyny

	4.1
	Kuweta: 200 μm² kanał przepływu

	4.2
	Szybkość iniekcji próbki: 1 µL/sekundę

	4.3
	Modyfikacja objętości próbki: 20 – 200 µL

	4.4
	W zestawie płyn osłonowy 20L wraz z pojemnikiem umożliwiającym łatwy transport, możliwość stabilnego ustawienia zbiornika z płynem w pobliżu aparatu. Pojemnik musi być elementem pasującym do zestawu umożliwiającym przetrzymywanie i dostarczanie płynu. 
Pojemnik na odpady o pojemności wystarczającej do wykonania badań z wykorzystaniem co najmniej dwóch płytek 96-dołkowych bez konieczności opróżniania

	4.5
	Zestaw do kalibracji – 1 zestaw
Zestaw do weryfikacji – 1 zestaw
xMAP Sheath Fluid (20L) – 1 sztuka

	
	

	5.
	Komputer i monitor

	5.1
	Procesor: 3.0 GHz Intel Core i5 (lub wyższy)

	5.2
	Pamięć: 8 GB RAM

	5.3
	Dysk twardy: 1 TB Hard drive space (lub więcej)

	5.4
	Porty:
1x USB 3.1 Type-C
5x USB 3.1 Type-A
4x USB 2.0 Type-A
2x Display ports
1x VGA port
1x DVD R/W type drive

	5.5
	System operacyjny: Microsoft® Windows® 10 Professional 64 bit, Version 1709 lub wyższy

	5.6
	Rozdzielczość ekranu: SXGA 1280 x 1024, 32 bit kolor

	5.7
	Rozmiar ekranu: 48.3 cm

	
	

	6.
	Oprogramowanie

	6.1
	xPONENT 4.3 (3 licencje)
Allele-call module (3 licencje)
Remote Web Monitoring module (3 licencje)

	
	

	7.
	Wymagania dodatkowe

	7.1
	Gwarancja – min. 12 miesięcy

	7.2
	Bezpłatna instalacja sprzętu

	7.3
	Bezpłatne szkolenie użytkowników obejmujące pełen zakres obsługi sprzętu:
1. Uruchamianie
1. Kalibracja
1. Weryfikacja
1. Wymiana i czyszczenie igły
1. Ustawienie wysokości igły
1. Obsługa oprogramowania
1. Przeprowadzenie eksperymentu obejmujące:
· Przygotowanie próbek
· Pomiar
· Analiza wyników
1. Dołączony kompletny zestaw, co najmniej 2X96, wysokoczułych odczynników pozwalających na jednoczesne oznaczenie w materiale ludzkim (osocze, surowica) poniższych analitów: IL-1b (zakres 0,34-1400 pg/ml, czułość 0,18 pg/ml), IL-2 (zakres 0,684-2800 pg/ml, czułość 0,2 pg/ml), IL-8 (zakres 0,879-3600 pg/ml, czułość 0,07 pg/ml), IL-10 (zakres 0,244-1000 pg/ml, czułość 0,24 pg/ml), TNF-a (zakres 0,757-3100 pg/ml, czułość 0,54 pg/ml).

	7.4
	Magnes umożliwiający ręczne płukanie płytki 96-dołkowej podczas znakowania materiału do analizy

	
	



ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 8
[bookmark: _Hlk43458030]Przenośny analizator parametrów krytycznych 

1. Analizator parametrów krytycznych przenośny, kompaktowy, waga poniżej 1kg. 
1. Analizator składający się z terminala odbiorczego i czytnika kart
1. Możliwość podłączenia kilku czytników kart z jednym terminalem
1. Komunikacja bezprzewodowa pomiędzy terminalem i czytnikiem
1. Bez konieczności stałego podłączenia do sieci elektrycznej. Wbudowana bateria. 
1. Możliwość jednoczesnego i z jednej próbki pomiaru następujących parametrów: PH, PO2, PCO2, NA+, K+, CA++, CL-, glukoza, mleczan, hematokryt, kreatynina.
1. Pomiar w oparciu o kasety testowe jednorazowego użytku, zawierające elektrody 
i płyny kalibracyjne.
1. Prosty i ekonomiczny w obsłudze, automatyczna kalibracja kart testowych z płynów zawartych w kartach przed każdym badaniem.  
1. Mała wielkość próbki, do 92ul. Możliwość podania materiału zarówno ze strzykawki jak i dedykowanej kapilary.
1. Możliwość pomiaru z krwi pełnej tętniczej, żylnej, włośniczkowej, płynów kontrolnych.
1. Możliwość uzyskania szybkiego wyniku badania, do 35 s. od momentu podania materiału. Możliwość wydruku wyników.
1. Wbudowany kolorowy wyświetlacz dotykowy. Menu w języku polskim.
1. Dwukierunkowa komunikacja z LIS/HIS za pomocą łączności bezprzewodowej w standardzie Wi-Fi.
1. Wbudowany czytnik kodów kreskowych 1D i 2D umożliwiających identyfikację pacjenta i operatora.
1. Podwójny system kontroli jakości. Kontrola elektroniczna oraz możliwość wykonania kontroli w oparciu o dedykowane płyny kontrolne
1. Możliwość poszerzenia panelu badań o mocznik 
1. Karty testowe (odczynnikowe) umożliwiające przechowywanie
 w temperaturze pokojowej.
1. Aparat wyposażony w komplet odczynników na start umożliwiający wykonanie co najmniej 100 oznaczeń pacjentów, płyny kontroli jakości umożliwiający wykonywanie kontroli jakości na 2 poziomach, profesjonalne strzykawki 200szt. do wykonywania badań gazometrycznych, z bezpiecznym filtrem umożliwiającym usunięcie nadmiaru powietrza z próbki, minimalizującym ryzyko kontaktu personelu wykonującego badanie z materiałem potencjalnie zakaźnym, dedykowane kapilary co najmniej 100szt. 
1. Oprogramowanie umożliwiające wysyłanie i archiwizację wyników z analizatora na komputer PC, dostęp do późniejszych aktualizacji oprogramowania 
1. Szkolenie personelu
1. Dostawa, instalacja, uruchomienie i opieka serwisowa pokrywająca koszty ew. napraw w okresie co najmniej 24 m-ce, gwarancja co najmniej 2 lata
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 9
Termocykler – szczegółowy opis parametrów technicznych

	l.p.
	Parametr 

	1
	Termocykler w systemie Peltier z wymiennymi blokami 

	2
	Wymiana bloków przez użytkownika bez użycia narzędzi

	3
	Termocykler wyposażony w blok gradientowy srebrny pokryty złotem 96x0,2ml

	4
	Blok wyposażony w 6 elementów Peltier nowej generacji.

	5
	Elementy Peltier testowane przez 600 000 cykli.

	6
	Zakres temperatur bloku od -5,0 do 99.9 °C

	7
	Szybkość zmiany temperatury regulowana programowo w zakresie 0,001 do 5,0 °C/sek w każdym kroku oddzielnie

	8
	Funkcja automatycznego zwiększania i/lub zmniejszania temperatury i/lub czasu w kolejnych krokach programu w zakresie regulowanym do 19,98°C i do 199,98 sek.

	9
	Dokładność kontroli temperatury w bloku 0,01 °C

	10
	Jednorodność temperatury w bloku ± 0,25°C w 55°C, ± 0,40°C w 95°C

	11
	Dostępne dodatkowe wymienne bloki: blok potrójny 3x21x0,2ml, blok 48x0,5ml, blok 384

	12
	Termocykler gradientowy o rozpiętości gradientu regulowanej do 40°C w całym zakresie temperatur. 

	13
	Pokrywa grzejna o temperaturze regulowanej z automatycznym włączaniem/wyłączaniem przy różnicy temperatury 75°C miedzy blokiem a pokrywą

	14
	Elektrycznie kontrolowana siła nacisku pokrywy grzejnej, ustawiana w programie w zakresie 30-120N

	15
	Funkcja preheating’u – podgrzewanie pokrywy do zadanej temperatury przed rozpoczęciem programu

	16
	Możliwość wyłączania/włączania grzania pokrywy oraz preheating’u

	17
	Programowanie termocyklera poprzez kolorowy ekran dotykowy o rozmiarach 320 x 240 pixel

	18
	Programy przechowywane w strukturze folderów i plików

	19
	Pojemność pamięci 680 programów

	20
	Podgląd temperatury w postaci wykresu na ekranie podczas przebiegu programu

	21
	Podgląd ustawionego gradientu w postaci graficznej

	22
	Możliwość przeglądania i modyfikowania programów podczas pracy urządzenia na innym programie

	23
	Poziom głośności typowy 44dB, maksymalny  48dB

	24
	Pobór mocy do 350W

	25
	Waga 11,5 kg

	26
	5-letnia gwarancja oraz pomoc techniczna i merytoryczna świadczona przez podmiot autoryzowany przez producenta 

	27
	dostawa i instalacja urządzenia przez podmiot posiadający autoryzację producenta, bezpłatne szkolenie personelu

	28
	serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski posiadający autoryzację producenta na wykonywanie napraw i konserwacji 



ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 10

Urządzenie do uzyskiwania wody ultra-czystej - urządzenie wyposażone w moduł ultrafiltracyjny UF oraz moduł fotooksydacyjny UV 185/254nm, wydajność co najmniej 10l/h.

Parametry techniczne:
Urządzenie zasilane wodą wodociągową.
Stopnie oczyszczania wody:
prefiltr osadowy 5μm,
zintegrowany moduł oczyszczania wstępnego (osadowowęglowo-zmiękczający),
odwrócona osmoza,
demineralizacja na mieszanym spektralnie czystym złożu jonowymiennym TOC,
dwuzakresowa lampa UV 185 / 254 nm,
moduł ultrafiltracji UF,
kapsuła mikrofiltracyjna 0,45/0,2μm.
Wydajność systemu: min. 10 dm3/h.
Przewodnictwo wody ultraczystej 0,055 S/cm.
Praca urządzenia automatyczna i bezobsługowa.
System wyposażony w pompę recyrkulacyjną.
System wyposażony dodatkowo w pompę podnoszącą ciśnienie wody zasilającej 24V.
Ruchomy punkt poboru wody ultraczystej – pierwsza klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999, zgodna z FP (zaopatrzony w kran z kapsułą mikrofiltracyjną).
Instalacja dodatkowego punktu poboru wody ogólnolaboratoryjnej – trzecia klasa czystości wg PN-EN ISO 3696:1999 – punkt zaopatrzony w dodatkowy kran.
Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 (wys. 390 mm, średnica: 250 mm) do magazynowania wody po procesie odwróconej osmozy.
Szybkość podawania wody oczyszczonej z kranu: min. 1 l/min.
Ruchome, regulowane ramię inox mocujące punkty (krany) poboru wody – regulacja ustawień w zakresie: góra/dół, przód/tył, prawo/lewo.
Wbudowany recyrkulacyjny zbiornik wody ultraczystej o poj. 2 l z filtrem oddechowym.
Możliwość zamiany zbiornika na zbiornik o innej pojemności.
Możliwość podłączenia systemu do innych urządzeń.
Automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy pełnym zbiorniku lub zamkniętym zaworze filtratu.
Okresowa automatyczna recyrkulacja wody ultraczystej pomiędzy poborami wody (tryb ciągły lub okresowy).
Automatyczne płukanie modułów membranowych.
Możliwość samodzielnego serwisowania przez Użytkownika (łatwy dostęp i wymiana materiałów eksploatacyjnych, bez konieczności wzywania serwisu).
Zasilanie: 230V/50Hz.
Obudowa systemu z nierdzewnej stali kwasoodpornej – inox.
Maksymalne ciśnienie robocze: 1 MPa.
System przeznaczony jest do zasilania zimną wodą: 5-40°C.
Możliwość samodzielnego montażu urządzenia.
Wymiary (SxGxW): 230x480x560 mm
Funkcje monitorujące pracę systemu:
Urządzenie wyposażone w automatykę 24V z systemem kontrolno-pomiarowym posiadającym:
kolorowy dotykowy wyświetlacz graficzny z funkcją Touch Panel,
konduktometr dokonujący pomiaru przewodnictwa oraz temperatury wody zasilającej, po odwróconej osmozie i ultraczystej w jednostkach μS/cm lub MOhm zamiennie,
automatyczna kompensacja temperatury,
zegar wyświetlający datę oraz godzinę,
informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
alarm informujący o wymianie modułów oczyszczania wstępnego,
alarm informujący o wymianie promiennika lampy UV,
alarm informujący o wymianie modułu ultrafiltracyjnego,
alarm informujący o wymianie kapsuły mikrofiltracyjnej,
alarm informujący o konieczności wymiany modułu jonowymiennego,
informacja o stopniu retencji modułu membranowego,
podgląd terminów serwisowych,
menu w języku polskim na wyświetlaczu urządzenia,
graficzna i dźwiękowa sygnalizacja alarmowa,
informacja o aktualnym stanie pracy systemu,
poziom napełnienia zbiornika,
wbudowane złącze RS 232 do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu,
wbudowane złącze USB do komunikacji z komputerem zapewniające możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości serwisów i poziomów alarmu,
możliwość archiwizacji danych,
oprogramowanie na zewnętrznym nośniku do kalibracji urządzenia,
możliwość podłączenia drukarki.
Wbudowany manometr ciśnienia wody zasilającej.
Funkcje zabezpieczające pracę systemu:
Przerwanie pracy pompy przy:
- niskim ciśnieniu wody zasilającej (brak wody zasilającej) – czujnik niskiego ciśnienia,
- pełnym zbiorniku – czujnik wysokiego ciśnienia.
Termiczne zabezpieczenie pracy modułu osmotycznego, automatyczne zatrzymanie pracy systemu przy temperaturze wody zasilającej poniżej 40C lub powyżej 400C.
Możliwość przerwania pracy systemu przy pojawieniu się jakiekolwiek alarmu.
Możliwość autostartu systemu.
Podgląd komunikatów/alarmów monitorujących.
Urządzenie wyposażone w
Komplet przyłączy (wodociągowe, kanalizacyjne, do zbiornika).
Kran do poboru wody oczyszczonej I i III klasy czystości.
Wbudowany zbiornik recyrkulacyjny o poj. 2 dm3 z filtrem oddechowym.
Zbiornik ciśnieniowy o poj. 10 dm3 do magazynowania wody oczyszczonej III klasy czystości.
Zapas materiałów eksploatacyjnych obejmujący:
- prefiltr 5um + moduł A2
- moduł H6TOC
- moduł ultrafiltracyjny UF
- kapsuła mikrofiltracyjna MF
- promiennik lamoy UV 185/254 nm)
Parametry wody oczyszczonej:
Woda oczyszczona w systemie spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696: 1999, ASTM, CLSI dla wód pierwszego stopnia czystości.
Otrzymana woda odpowiada pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym wymaganiom FP dla wody oczyszczonej produkcyjnej.
Otrzymana woda może mieć zastosowanie do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, biologii molekularnej, hodowli komórkowych.
Parametry wody oczyszczonej:
bakterie < 1 cfu/ml
cząstki > 0.2μm < 1/ml
endotoksyny < 0.001 EU/ml
RNazy < 0.001 ng/ml
DNazy < 4 pg/μl
TOC < 5 ppb
przewodność: 0,055 S/cm
oporność: 18,2 MOhm*cm 
Bezpłatna dostawa, montaż i szkolenie personelu
Gwarancja: co najmniej 24 miesiące.

ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 11

Urządzenie do pomiaru głębokiego utlenowania tkanek  z oprogramowaniem
	1.
	NIRS 
dwukanałowy monitor głębokiego natlenienia tkanek do pomiaru:
SO 2 (nasycenie tkanek tlenem)
Zasięg: 0–99%
Precyzja: +2 jednostki SO 2
Precyzja: + 3% wartości mierzonej
Rozkład: 1 jednostka SO 2

oxyHb (stężenie utlenionej hemoglobiny)
Zasięg: 0–1000 AU
Precyzja: + 10% lub +10 AU, w zależności od tego, która wartość jest większa
Precyzja: +3% wartości mierzonej

deoksyHb ( stężenia odtlenionej hemoglobiny)
Zasięg: 0–1000 AU
Precyzja: + 10% lub +10 AU, w zależności od tego, która wartość jest większa
Precyzja: + 3% wartości pomiaru
głębokość pomiaru 15 -25mm
Częstotliwość próbkowania (wszystkie parametry) 5 Hz
Szybkość przesyłania danych do komputera 40 Hz
Liczba kanałów: 2 Wyjścia analogowe

Emitery podczerwieni:
Szczytowa długość fali 750 nm, rozkład widmowy 60 nm FWHM
Szczytowa długość fali 850 nm, rozkład widmowy 80 nm FWHM

Moc wyjściowa: maksymalnie 12 mW na każdej długości fali
IEC62471 Grupa ryzyka: Grupa zwolniona
Bezpieczeństwo elektryczne Klasyfikacja Klasa I
Zastosowane części typu BF
Urządzenia medyczne Klasyfikacja Klasa IIa Aktywne urządzenie do diagnozy
Metoda sterylizacji, sprzęt i sondy nieprzeznaczone do sterylizacji

	2
	 2 sztuki - sonda NIRS do pomiaru głębokiego natlenienia tkanek 
oraz uchwyty sond ( -30, -40 i -50 mm) x 50 sztuk
klej do sondy
 

	3
	 Pakiet oprogramowania  zgodność z Microsoft Windows 7,8 i 10 (Windows 32 i 64 bit).

	4
	 Pakiet dwustronnych podkładek samoprzylepnych służących do mocowania uchwytów sond NIRS do skóry w celu rozdzielenia sondy (30 40,50 mm). x 50 sztuk

	5
	1 LAPTOP-PC  - standard medyczny, oprogramowanie, 

	6
	 
Transformator -  zapewnia nieuziemiony system zasilania,
poprawa niezawodności napięcia zasilania i zmniejszenie upływu
prąd, skutecznie eliminując potencjał wysokich napięć dotykowych na
podłączony sprzęt.
Główny: 100-130 / 200-250 V. Przełączalne
Wtórne: 100-130 / 200-250 V Przełączalne z 2-biegunowym bezpiecznikiem wejściowym i
elektroniczne włączanie TÜV SÜD - NRTL C + Zgodny z US / CE: EN60601-1:
2006, IEC 60601-1: 2005, EN60601-1-2: 2007

	 
	3 lata gwarancji. 
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System diagnostyki naczyniowej z oprogramowaniem obejmujący: 
• Moduł oscylograficzny (oscylografia segmentowa 8 kanałowa) z  10 mankietami (2 duże, 2 średnie, 4 małe, 2 na palec średni) i poduszkami do pozycjonowania
• Moduł pletyzmograficzny (VOP)  APG/VOP - pletyzmografia okluzji żylnej
• Moduł EKG dla prędkości fali tętna i zmienności tętna
• Moduł do pomiarów żylnych (D-PPG/LRR) i tętniczych (OPO) – żylna i tętnicza sonda optyczna z pomiarem temperatury

i oferujący następujące metody pomiarowe: 8-kanałowa segmentowa oscylografia, optyczna oscylografia pulsacyjna (OPO),optyczny pomiar ciśnienia tętniczego (OAD), powietrzna pletyzmografia żylna (Air-VVP) – ocena napływu tętniczego, pojemność żylna, drenaż żylny; okluzyjna pletyzmografia żylna (VOP), badanie D-PPG/LRR z użyciem opaski uciskowej, optyczny pomiar ciśnienia perfuzji tkanek (TOPP), diagnoza zespołu górnego otworu klatki piersiowej (TOS), badanie pompy mięśniowej łydki, badanie przekrwienia reaktywnego, zmienność rytmu serca


	Metoda
	 możliwość oceny

	 
8-kanałowa segmentowa oscylografia
	 rejestracja segmentową i oddzielna analiza do ośmiu ścieżek pomiarowych przy 60 mmHg, po pomiarze, lokalizacja niedrożności,   w pełni zautomatyzowana, szybka kalkulacja różnych parametrów fali tętna 

	 
OPO – optyczna oscylografia pulsacyjna
	 optyczna oscylografia impulsowa w celu określenia przepływu krwi w palcach rąk i stóp, a także do pomiarów ciśnienia tętniczego.

	OAD – optyczny pomiar ciśnienia tętniczego
	 
Rejestracja pulsacji tętnic na końcach palców i ocenaTBI (wskaźnik paluchowo-ramienny).

	Powietrzna pletyzmografia żylna – Air VVP
	  badanie  funkcji żylnej w oparciu o mankiety ciśnieniowe (czujniki).

	 
 
VOP – Okluzyjna pletyzmografia żylna
	  ocena bieżącego stanu napływu tętniczego, pojemności żylnej oraz drenażu żylnego.

	
	

	 
Badanie D-PPG/LRR z użyciem opaski uciskowej
	 ocena lokalizacji  niewydolności zastawki ( głęboki lub powierzchownym układ żylny).

	 
TOPP – optyczny pomiar ciśnienia perfuzji tkanek
	PomiarTOPP w oparciu o cztery mankiety i dwa czujniki optyczne, umożliwiające pomiar w sześciu punktach.  Wykrywanie zaburzeń przepływu krwi w końcowych obszarach przepływu, ocena gojenia się ran u pacjentów z cukrzycą.

	TOS – diagnoza zespołu górnego otworu klatki piersiowej / manewr obręczy barkowej
	 
 ocena zależnych od ruchu ograniczeń przepływu krwi w obrębie ramion.



Zastosowania
	
Zastosowanie
	 

	 
Wielokanałowe testy warunków skrajnych i obciążeniowe
	 jednoczesny lub segmentowy pomiar z wykorzystaniem do 8 mankietów, umożliwiający w krótkim czasie  wykonanie wielokanałowego testu obciążeniowego w 2 lub 8 kanałach (aktywny lub pasywny do 200 mmHg). określenie stopnia krążenia obocznego.

	8-kanałowy segmentowy pomiar ciśnienia
	Połączenie 8 mankietów pomiarowych i 2 czujników optycznych do rejestracji fali tętna wraz z prędkością fali tętna i ciśnieniem tętna.

	 
	 symultaniczna 8-kanałowa oscylografii segmentowej przy niskim ciśnieniu (ok. 60 mmHg), i  szybka rejestracja fali tętna na czterech poziomach z dwóch stron tzw "metoda szwajcarska"

	 
Badanie przesiewowe tętnic w diagnostyce różnicowej
	Szybkie 4-kanałowe pomiary oscylograficzne do oceny tętnic – przed i po obciążeni,  możliwość pomiaru  przez bandaż.

	Badanie zastawek żylnych z użyciem opaski uciskowej
	Działanie zastawek żylnych  -  pomiar objętości pompowanej (Vo) i czasu wypełniania żylnego (To).

	 
Badanie pompy mięśniowej
	możliwość oceny  czy stosowane  środki fizjoterapeutyczne mogą wpływać na poprawę stanu żył pacjenta.

	 
Badanie przekrwienia reaktywnego
	Badanie przekrwienia reaktywnego -  pasywna próba wysiłkowa,  ocena przepływ szczytowego i przepływu tętniczego oraz wizualizacja pomiaru 


Kluczowe wskaźniki
	 
Wskaźnik
	 

	 
oABI – Oscylometryczny wskaźnik ABI (wskaźnik kostkowo-ramienny)
	rejestracja fali tętna przy różnych ciśnieniach mankietu metodą Geseniusa i Kellera, obliczenie  średniego ciśnienia tętniczego 

	 
Doppler ABI
	połączenie czujników ultradźwiękowych z mankietami pneumatycznymi, umożliwiające pomiary ciśnienia metodą Dopplera .



	 
PWI – wskaźnik fali tętna
	Wskaźnik fali tętna  obliczany przez włączenie przebiegu fali tętna. 

	TBI – wskaźnik paluchowo-ramienny
	rejestracja pulsacji tętnic na końcach palców, TBI (wskaźnik paluchowo-ramienny).

	Zmienność tętna z pomiarem EKG
	ocena zmienności rytmu serca pacjenta.

	 
Prędkość fali tętna z czujnikiem ECG
	  pomiar czasu trwania fali tętna, a także obliczanie prędkości obwodowej i centralnej fali tętna.

	 
Pomiar prędkości fali tętna z użyciem mankietów pneumatycznych
	ocena prędkości fali tętna.


 

	 
	 

	 
Autentyczna fala tętna
	ocena fali dikrotycznej i  RI (współczynnik odbicia) i SI (wskaźnik sztywności).

	 
Szczegółowy wydruk raportu
	 czytelny raport dla oscylogramów pomiarów pneumatycznych, fali pulsowej optycznej oscylografii impulsowej, a także wskaźniki Dopplera i testy zastawek żylnych .

	 
200-sekundowy otwarty program pomiarowy
	program pomiarowy dla flebologów, w którym system uruchamia ciągły pomiar D-PPG za pomocą czujników optycznych na czas do 200 sekund.

	 
Ultradźwiękowy Doppler
	połączenie czujników ultradźwiękowych z pneumatycznymi mankietami, umożliwiające pomiary ciśnienia metodą Dopplera na maksymalnie 16 ścieżkach.

	 
oprogramowanie
	Oprogramowanie  pozwala na płynną interakcję wszystkich modułów , obsługując jednocześnie centralną bazę danych pacjentów,


 GWARANCJA 24 miesiące
Szkolenie w cenie
ZADANIE CZĘŚCIOWE NR 13

	 Monitor do pomiaru tcpo2 ciśnienia parcjalnego tlenu w tkance
	Urządzenie do badania przezskórnego badania ciśnienia parcjalnego
 tlenu w tkance z wykorzystaniem technologii fluorescencji optycznej

	Sonda Tcpo2 dokonuje pomiaru poprzez wykorzystanie technologii
 fluorescencji optycznej
- nie wymaga kalibracji 
-brak konsumpcji tlenu w trakcie pomiaru,

	> Eksport danych: USB A 2.0 i USB B 2.0 / Eksport danych do komputera
 do dodatkowego oprogramowania do analizy
/ Eksport danych bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego 

	> Czas pracy Accu: ok. 3 godziny / Baterię do pracy bez stałego zasilania

	> Temp. Przechowywania -10 do 50 °

	> Temperatura otoczenia. 15 do 35 °

	> Wilgotność względna: bez kondensacji 10 do 95%

	 > Ciśnienie cząstkowe tlenu: 0 do xx mmHg +/- 10%

	> Regulacja temperatury sond: 37 do 44 ° >

	 Dołączone oprogramowanie umożliwia:
1. Generowanie raportów w pdf i możliwość ich druku lub 
wyslania emailem.
1. Automatyzacja badań. 
1. Archiwizacja i analiza danych.
1. Uzupełnienie danych pacjenta o szczegółową historię jego
 choroby.
1. Eksport danych niezbędny przy badaniach klinicznych
1. Sterowanie urządzeniem  bezpośrednio z komputera 

	5 opakowań krążków mocujących do sondy tcpo2  – łącznie 240 sztuk




	 Płyn kontaktowy

	Gwarancja 24 miesiące, na akcesoria 12 miesiecy

	Szkolenie w cenie 
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