Zadanie nr 3							Załącznik nr 9 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  Pompy infuzyjne - 2 szt.

Producent/Firma:.........................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:...............................................................................................Rok produkcji..................................

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych

Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

.

| Lp. | Parametr/Warunek |  | Warunek graniczny |  | Tak/Nie/Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |  |  |
|  | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019. |  |  | TAK TAK |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. |  |  | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w wersji w języku angielskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim. |  |  | TAK |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję i maksymalnie 6-cio letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja). |  |  | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzeń. |  |  | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. |  |  | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego (na własny koszt i ryzyko). |  |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) maksimum 24 godziny w dni robocze, od momentu zgłoszenia awarii. |  |  | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką. |  |  | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką. |  |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów bezpieczeństwa oferowanej aparatury. |  |  | TAK |  |
|  | Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów. |  |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną. |  |  | TAK |  |
| Wymagania techniczne i użytkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Pompa infuzyjna 1-strzykawkowa - możliwość ustawienia parametrów podaży dawki wysycającej przed każdą infuzją - pompa programowalna umożliwiająca zadania: nazwy leku, rozcieńczenia leku, szybkości dawkowania, całkowitej objętości. |  | 2 SZTUKI TAK |  |
|  |  | Pompa obsługująca niezależny tor podaży. |  | TAK |  |
|  |  | Brak wystających elementów, zwłaszcza tłoka strzykawki w szczególności przy pełnym jego wysunięciu (wmontowanie całej strzykawki do urządzenia) - celem uniknięcia podania przypadkowego podania bolusa oraz uszkodzenia pompy. |  | TAK |  |
|  |  | Możliwe jest stosowanie niskich przepływów. |  | TAK |  |
|  |  | Stosowanie strzykawek o objętościach min. 5, 10, 20, 30, 50/60 ml. |  | TAK |  |
|  |  | Możliwość stosowania strzykawek rożnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać typ strzykawki i nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek. |  | TAK |  |
|  |  | Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki i możliwość programowania dla nowych rodzajów strzykawek (ponadstandardowych). |  | TAK |  |
|  |  | Programowany zakres prędkości podaży w zakresie min od 0,1 do 1200 ml/h (dla określonego rozmiaru strzykawki). |  | TAK |  |
|  |  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu. |  | TAK |  |
|  |  | Bolus manualny i automatyczny. |  | TAK |  |
|  |  | Programowanie parametrów podaży Bolus-a: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży. |  | TAK |  |
|  |  | Zmiana parametrów Bolus-a bez wstrzymywania infuzji. |  | TAK |  |
|  |  | Programowane parametry podaży dawki indukcyjnej: - objętość / dawka - czas lub szybkość podaży. |  | TAK |  |
|  |  | Klawiatura numeryczna do wprowadzania wartości parametrów infuzji. |  | TAK |  |
|  |  | Biblioteka leków – możliwość zapisania w pompie procedur dozowania leków złożonych co najmniej z: - nazwy leku - koncentracji leku - szybkości dozowania (dawkowanie) - całkowitej objętości (dawki) infuzji - parametrów bolusa (objętości / dawki i czasu podaży) - parametrów dawki indukcyjnej (jak dla bolusa) - limitów dla wszystkich wymienionych parametrów infuzji: - miękkich, ostrzegających o przekroczeniu zalecanych wartości parametrów, - twardych – blokujących możliwość wprowadzenia wartości z poza ich zakresu Pojemność biblioteki min. 110 leków. |  | TAK |  |
|  |  | Regulowany próg ciśnienia okluzji – min. 5 poziomów. |  | TAK |  |
|  |  | Zmiana progu ciśnienia okluzji bez przerywania infuzji. |  | TAK |  |
|  |  | Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego. |  | TAK |  |
|  |  | Rozbudowany system alarmów składający się co najmniej z alarmów dotyczących następujących zdarzeń: - 5 min do opróżnienia strzykawki - pusta strzykawka - 5 min do końca infuzji - koniec infuzji - nieprawidłowe mocowanie strzykawki - okluzja - 30 min do rozładowania akumulatora - akumulator rozładowany - pompa uszkodzona. |  | TAK |  |
|  |  | Historia infuzji – min. 2000 wpisów z datą i godziną zdarzenia. |  | TAK |  |
|  |  | Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy infuzji 5ml/h. |  | TAK |  |
|  |  | Czas ładowania akumulatora do 100% po pełnym rozładowaniu maks 6 h. |  | TAK |  |
|  |  | Mocowanie pompy do pionowych kolumn, statywów oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego lub jakichkolwiek innych części. |  | TAK |  |
|  |  | Uchwyt do przenoszenia pompy nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  | TAK |  |
|  |  | Instalacja pompy w stacji dokującej: - pompy mocowane niezależnie, jedna nad drugą, - automatyczne przyłączenie zasilania ze stacji dokującej, - automatyczne przyłączenie portu komunikacyjnego ze stacji dokującej. |  | TAK |  |
|  |  | Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej – niedopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny. |  | TAK |  |
|  |  | Wyświetlacz, na którym w czasie infuzji stale wyświetlane są min. następujące informacje: - nazwa leku, - szybkość dozowania (dawkowanie) leku - poziom ciśnienia dozowania wraz z wybranym progiem alarmu okluzji, - typ wybranej do infuzji strzykawki, - stan naładowania akumulatora. |  | TAK |  |
|  |  | Napisy na wyświetlaczu w języku polskim. |  | TAK |  |
|  |  | Waga do 4,5 kg. |  | TAK |  |
|  |  | Klasa ochronności: II, typ CF, IP22. |  | TAK |  |
|  |  | Zasilanie 230 V AC, 50 Hz +10% , -15% oraz 12 V DC. |  | TAK |  |

................................

Podpis Wykonawcy