Zadanie nr  12						Załącznik nr 18 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Shaver Histeroskopowy – 1 kpl.

Producent/Firma:..............................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

Urządzenie typ:..........................................................................................Rok produkcji...............................

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny | Tak/Nie/Oferowane Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |
|  | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019. | TAK TAK |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w wersji w języku angielskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim. | TAK |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję i maksymalnie 6-cio letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzeń . | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego (na własny koszt i ryzyko). | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) maksimum 24 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką. | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów bezpieczeństwa oferowanej aparatury. | TAK |  |
|  | Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów. | TAK, podać |  |
|  | Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną. | TAK |  |
| Warunki techniczne i funkcjonalne |  |  |  |
| Doposażenie zestawu histeroskopowego firmy Karl Storz |  |  |  |
| Konsola shavera histeroskopowego – 1 zestaw |  |  |  |
|  | Konsola shavera umożliwiająca bezpośrednie połączenie i komunikację z posiadaną przez Zamawiającego pompą histeroskopową Hysteromat EASI firmy Karl Storz w celu pracy w sposób zsynchronizowany tj. jednoczesna aktywacja shavera i aktywacja odsysania pompy przy pomocy jednego włącznika nożnego. | TAK |  |
|  | Połączenie pompy z konsolą shavera z wykorzystaniem gniazda znajdującego się na tylnym panelu pompy Hysteromat EASI posiadanej przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Przewód łączący konsolę shavera z pompą Hysteromat EASI posiadaną przez Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Konsola shavera wyposażona w wyświetlacz numeryczny i słupkowy informujący o rzeczywistej prędkości shavera. | TAK |  |
|  | Konsola shavera wyposażona w wyświetlacz numeryczny informujący o maksymalnej prędkości możliwej do ustawienia dla shavera. | TAK |  |
|  | Funkcja ustawiania prędkości shavera przy pomocy przycisków na panelu konsoli shavera w zakresie min. 500 - 5000 rpm. | TAK |  |
|  | Włącznik nożny jednopedałowy, dwustopniowy, w którym: - pierwszy stopień - aktywacja tylko pompy ssącej w celu zasysania tkanki przed aktywacją shavera, - drugi stopień - aktywacja pompy ssącej i shavera. | TAK |  |
|  | Możliwość wykorzystania konsoli sterującej shavera wraz z dedykowanym morcelatorem do rozdrabiania i usuwania fragmentów tkanek z jamy brzusznej podczas ginekologicznych operacji laparoskopowych. | TAK |  |
| Uchwyt shavera – 1 zestaw |  |  |  |
|  | Uchwyt shavera kompatybilny z konsolą shavera. | TAK |  |
|  | Konstrukcja uchwytu shavera zapewniająca różne sposoby trzymania tj. w sposób prosty i pistoletowy. | TAK |  |
|  | Trzymanie uchwytu sposobem pistoletowym realizowane poprzez opcjonalną, odłączaną rękojeść z możliwością zamocowania jej w różnych położeniach. | TAK |  |
|  | Zintegrowany w uchwycie centralny (na przedłużeniu osi ostrza), prosty kanał ssący do ewakuacji wyciętych fragmentów tkanki. | TAK |  |
|  | Sterylizacja uchwytu shavera w autoklawie 134°C. | TAK |  |
|  | Ostrze shavera histeroskopowego, proste, sterylizowalne, okienko tnące wklęsłe, krawędzie tnące ząbkowane, śr. 4 mm, dł. 32 cm - 1 szt. | TAK |  |
| Instrumentarium do procedury z użyciem shavera histeroskopowego |  |  |  |
|  | Optyka typu Hopkins o szerokim kącie widzenia, z okularem równoległym i z osiowym kanałem roboczym, kąt patrzenia 6°, 19 Fr., dł. 20 cm, autoklawowalna, wyposażona w przyłącze LUER-Lock do podłączenia płukania, wraz z obturatorem - 1 zestaw. | TAK |  |
|  | Optyka wyposażona w graficzne lub cyfrowe oznakowanie średnicy kompatybilnego światłowodu, umieszczone na obudowie optyki obok przyłącza światłowodu, | TAK |  |
|  | Optyka wyposażona w oznakowanie kodem Data Matrix lub QR, umieszczone na obudowie optyki. | TAK |  |
|  | Obturator wyposażony w kanał ssący. | TAK |  |
|  | Elektroda koagulacyjna, bipolarna - 1 szt. | TAK |  |
|  | Przewód bipolarny, dł. 300 cm - 1 szt. | TAK |  |
|  | Pułapka na wycięte tkanki, op. 10 szt. - 1 op. | TAK |  |

................................

Podpis Wykonawcy