Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L. dz. RK-722/ 20	 Częstochowa dnia: 2020-09-10

ZP/D-39/A/20

# O D P O W I E D Ź

# na zapytania w sprawie SIWZ, zmiana SIWZ oraz przedłużenie terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) w trybie przetarg nieograniczony, na: Dostawa analizatora do badań zawartości wodoru  dla  Wydziału Infrastruktury i Środowiska  Politechniki Częstochowskiej,

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1.Proszę o potwierdzenie, że poszukują Państwo analizatora przenośnego, a nie stacjonarnego?

Tak, chodzi o analizator przenośny.

2. Proszę o podanie orientacyjnego składu mierzonego gazu.

Mieszaniny H2, N2 i CH4 oraz produkty ich spalania, biogaz, biowodór.

3. Proszę o podanie zakresu ciśnienia w jakim znajduje się mierzony gaz w procesie.

Jest to analizator przenośny i badane będą różne procesy w związku z tym analizator powinien umożliwiać pomiary zarówno przy niewielkim podciśnieniu (procesy transportu gazów), ciśnieniu atmosferycznym jak również nadciśnieniu charakterystycznym dla transportu gazów spalinowych.

4. Czy jako czujnik tlenu równoważny dla paramagnetycznego, biorą Państwo pod uwagę również czujnik elektrochemiczny?

Nie, ze względu na żywotność. Czujnik tlenu powinien starczyć na cały okres życia urządzenia (ok. 10 lat) nie powodując konieczności jego wymiany w tym czasie.

5. Czy komunikacja z komputerem PC ma się obywać przez komunikację Bluetooth, czy może być realizowana przez połączenie kablem USB?

Może być realizowana przez kabel USB.

W związku z powyższym, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 17.09.2020r. do godz. 10:30. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. Politechnika  Częstochowska, ul. Dąbrowskiego 69, pokój nr 28 – Sekretariat Kanclerza. Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia, tj. 17.09.2020r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.

Jednocześnie zwracamy uwagę na aktualność składanych dokumentów.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ.

Kanclerz

Politechniki Częstochowskiej

Arkadiusz Kociszewski