Specyfikacja techniczna - Analizator jakości powietrza z wyposażeniem

Załącznik do SIWZ

| Przedmiot zamówienia | Analizator jakości powietrza z wyposażeniem |
| --- | --- |
| Typ analizatora | Analizator przenośny |
| Wyposażenie minimalne | - Miernik jakości powietrza wyposażony w minimum 7 czujników: - temperatury - wilgotności względnej - tlenku węgla CO - dwutlenku azotu NO2 - siarkowodoru H2S - dwutlenku węgla CO2 - łącznej ilości związków organicznych TVOCs (PID) oraz - wewnętrzną pompkę do pobierania próbek - slot na karty pamięci typu SD - złącze do podłączenia zewnętrznego czujnika cząstek stałych - Zewnętrzny czujnik cząstek stałych PM2,5 - Karta pamięci typu SD o minimalnej pojemności 2GB - Walizka/futerał zabezpieczający urządzenie (miernik) w trakcie transportu - Zapasowy pakiet akumulatorów - Czytnik kart pamięci - Kabel USB do konfigurowania miernika za pomocą komputera - Oprogramowanie komputerowe do rejestrowania, wizualizacji i analizy zarejestrowanych danych na komputery klasy PC, kompatybilne z systemem Windows 10 |
| Konfiguracja zerowa | Fabryczna kalibracja miernika ze wszystkimi czujnikami wykonana u producenta |
| Sposób kalibracji okresowej | Zautomatyzowana, inicjowana z poziomu menu miernika |
| Waga maksymalna | 700 g |
| Wymiary maksymalne | 30 x 15 x 10 cm |
| Zasilanie: | Zasilanie akumulatorowe z możliwością ładowania akumulatorów bez ich demontażu z miernika Zasilacz do ładowania akumulatorów w mierniku Możliwość zasilania z baterii alkalicznych |
| Minimalna pojemność akumulatorów: | Umożliwiająca ciągłą pracę miernika co najmniej przez 5 godzin |
| Sposób pobierania próbek | Automatyczny, realizowany przez wewnętrzną pompę do pobierania próbek |
| Minimalna pojemność pamięci pomiarowej | 1 milion pomiarów |
| Rodzaj przetwornika pomiarowego | minimum 12-bitowy, wielokanałowy, konfigurowalny przez użytkownika |
| Komunikacja: | port USB do zmiany ustawień i konfigurowania funkcji miernika |
| Sygnalizator dźwiękowy: | Sygnał dźwiękowy powiadamiający o zakończeniu pomiaru |
| Certyfikacja: | Miernik wraz z czujnikami spełniający co najmniej: - Normę bezpieczeństwa EN61010-1: 2001 (Ed.2) - Normę emisji EN 50270: 2006 - Normę odporności EN 50270: 2006 |
| Środowisko pracy miernika: | Temperatura – zakres minimalny 5 °C - 50 °C Wilgotność – zakres minimalny 0 - 99% RH |
| Środowisko pracy czujnika cząstek stałych | Temperatura – zakres minimalny -10 °C - 50 °C Wilgotność – zakres minimalny 35% - 85% |
| Minimalne zakresy pomiarowe: |  |
| Pomiar temperatury |  |
| Zakres pomiarowy | co najmniej -20OC do +40OC, |
| Rozdzielczość | co najmniej 0,1 °C |
| Pomiar wilgotności względnej |  |
| Zakres pomiarowy | co najmniej 0 do 99% RH, |
| Rozdzielczość | co najmniej 1% RH. |
| Pomiar CO2 |  |
| Zakres pomiarowy | co najmniej 0 do 10000 ppm, |
| Rodzaj czujnika: | wewnętrzny, podczerwień. |
| Pomiar CO |  |
| Zakres pomiarowy | co najmniej 0 do 50 ppm, |
| Rodzaj czujnika: | wewnętrzny, elektrochemiczny. |
| Pomiar NO2 |  |
| Zakres pomiarowy | co najmniej 0 do 5 ppm, |
| Rodzaj czujnika: | wewnętrzny, elektrochemiczny. |
| Pomiar H2S |  |
| Zakres pomiarowy | co najmniej 0 do 50 ppm, |
| Rodzaj czujnika: | wewnętrzny, elektrochemiczny, |
| Pomiar łącznej ilości związków organicznych TVOCs (PID) |  |
| Zakres pomiarowy | co najmniej 0 do 300 ppm. |
| Pomiar cząstek stałych PM2,5 |  |
| Zakres wykrywalności: | 1 - 999 μg / m3, |
| Rodzaj czujnika: | detektor fotojonizacyjny (PID), |
| Rozdzielczość: | 1 μg / m3, |
| Czas reakcji: | maks. 10 sek, |
| Gwarancja: | minimum 12 miesięcy |