Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK -  741/20

Częstochowa dnia: 2020-09-17

# POWIADOMIENIE o zmianach w Zapytaniu ofertowym oraz POWIADOMIENIE o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający dokonuje zmiany Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawa komory rękawicowej z wyposażeniem dla Wydziału Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej.                               ZP/ZO-06/20

Zmiana zamawiającego polega na dodaniu następujących wymagań w opisie przedmiotu zamówienia tj. pkt. IV Zapytania ofertowego:

Flansze & Przepusty izolowane próżniowo

Komora wyposażona w 2 szt. standardowych flansz typu DN 40KF,

Przepust izolowany próżniowo dla kabli elektrycznych 230V/50Hz z kablem o długości ok. 2m, szt. 1

Komora wstępna - śluza cylindryczna

Komora o wymiarach, co najmniej: - śr. wewn. co najmniej 390mm, - długość min. 600mm

Wykonanie ze stali nierdzewnej

Drzwi z anodyzowanego aluminium

Obecny różnicowy manometr ciśnienia

Przesuwana półka zainstalowana w śluzie o dł. co najmniej 40cm

Lokalizacja po prawej ścianie komory

Obsługa śluzy manualna

Komora wstępna - mini śluza cylindryczna

Komora o wymiarach co najmniej: - śr. wewn. 150 mm - długość min. 400 mm

Obecna przesuwana półka

Obecny różnicowy manometr ciśnienia

Lokalizacja po prawej stronie

Obsługa śluzy manualna

Zamknięty system oczyszczania gazu, regenerowany automatycznie

Jednostka oczyszczająca atmosferę wolnostojąca zlokalizowana obok lub pod komorą ( np.: pod śluzami) i niezajmująca powierzchni podłogi większej jak 0.5m2

Zdolność oczyszczania gazu z tlenu: co najmniej 20dm3 Obecność złoża katalizatora Cu - 2 do 3kg

Zdolność oczyszczania gazu z wilgoci: co najmniej 900g, obecność złoża 2,5 do 3,5kg - sito molekularne

Przepływ gazu w zakresie 20-25m3/godz., przy ΔP = 50 mbar bez generowania wzrostu temp. w komorze podczas cyrkulacji

Programowa (ustawiana przez operatora) regulacja wydajności pracy wentylatora jednostki oczyszczającej skorelowana z niższym poborem mocy oraz parametrami atmosfery

Automatyczna regeneracja złóż oczyszczających - sygnalizacja aktualnego etapu oraz statusu procesu regeneracji poprzez komunikaty dialogowe wyświetlane na panelu kontrolnym komory - dodatkowa sygnalizacja aktualnego etapu oraz statusu procesu regeneracji poprzez zmianę kolorów piktogramów elementów układu na schemacie synoptycznym wyświetlanym na panelu kontrolnym komory - Nie dopuszcza się zaworów manualnych na żadnym etapie regeneracji

Minimalne funkcje informacyjne dot. procesu regeneracji wyświetlane na sterowniku urządzenia: - informacja o czasie pozostałym do końca procesu regeneracji - informacja o całkowitym czasie pracy reaktora

Detektory

Detektor tlenu, cyrkonowy uwzględniony w dostawie o następującej charakterystyce Zakres wskazań: 0-1000ppm L iniowość odczytów 0-100ppm ( 0.1ppm) Dokładność odczytu: 0.1ppm Czas reakcji - ok. 10s ( 0-90%) od momentu włączenia Zasilanie:24 V DC dostarczony z kablem o dł. min. 2m. wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40 Dostarczony wraz z certyfikatem kalibracyjnym

Komora wyposażona i dostarczona z czujnikiem wilgoci Zakres wskazań czujnika wilgoci - co najmniej od 0 - 500ppm Dokładność odczytu wilgotności, 0.1ppm Liniowość odczytów 0-50ppm ( 0,1ppm) Zasilanie 24V DC, Dostarczony z kablem min. 2m. Wyposażony w gazoszczelną flanszę przyłączeniową NW40 Dostarczony wraz z certyfikatem kalibracyjnym

## Sterowanie i zbieranie danych

Komora wyposażona w programowalny kontroler typu PLC wraz z kolorowym ekranem dotykowym o przekątnej min. 7” ( bez dodatkowych przycisków membranowych & sensorycznych ). Interfejs musi posiadać funkcję synoptycznej prezentacji całego systemu oraz jego elementów składowych umożliwiający sterowanie, programowanie, monitoring oraz bieżącą diagnozę wszystkich parametrów pracy komory oraz wyposażenia.

Menu sterownika w języku polskim oraz do wyboru w angielskim

Czytelne oznaczenie kolorami na ekranie panelu sterowania aktualnego statusu elementów systemu: - praca -spoczynek -awaria -alarm -praca nie standardowa dla poszczególnych elementów systemu ( zawory, pompy, reaktor oczyszczający, śluzy, detektory) oraz procesów: - cyrkulacja, - regeneracja, - oczyszczanie - ewakuacja/napełnianie

Czytelne (kolorowe) oznaczenie wartości parametrów definiowalnych przez użytkownika oraz systemowych nie podlegających modyfikacji przez operatora

Selektywny i dopasowany do trybu pracy użytkownika wybór opcji i parametrów wpływających na zużycie energii podczas pracy w zakresie: - redukcji obrotów wentylatora cyrkulacji - ustaleniu dopuszczalnego stężenie O2 przy zmniejszonej cyrkulacji - programowe wyłączanie pompy próżniowej - kontrola pracy pompy próżniowej

Funkcja ustawiania zakresu czasu pracy oraz planowanych czynności konserwacyjno-serwisowych dla poszczególnych komponentów komory rękawicowej ( detektory, pompy próżniowe, etc.) wraz z aktywacją alarmu po ich przekroczeniu. Funkcja dostępna z menu sterownika

W celu ułatwienia obserwacji wskazań i odczytów podczas pracy operatora z komorą, panel kontrolno-sterujący musi być zainstalowany na ruchomym ramieniu przymocowanym do ramy komory rękawicowej

Funkcjonalność w formie aplikacji umożliwiająca za pomocą np: telefonu komórkowego typu smartfon, tabletu lub przenośnego komputera - ciągły i zdalny monitoring statusu komory w tym: parametrów atmosfery w zakresie stężenia tlenu & wilgoci, wartości ciśnienia - powiadomienie o aktywowanych alarmach, przegląd historii alarmów - informacje & przypomnienia o czynnościach serwisowych, kalibracji czujników, wymiany oleju w pompie próżniowej, etc. - podręcznik on-line dot. podstawowych czynności obsługowych dot. komory rękawicowej niezbędnych do wykonania przez użytkownika

## Instalacja & walidacja IQ, OQ

Do obowiązków wykonawcy podczas instalacji komory rękawicowej należy: 1. przeprowadzenie kwalifikacji instalacyjnej ( IQ ) oraz operacyjnej (OQ) w tym między innymi : - wykonanie atmosfery roboczej z gazem obojętnym ( azot lub argon ) - kontrola szczelności wykonana za pomocą wzorcowanego detektora argonowego ( w przypadku atmosfery argonowej ) - weryfikacja parametrów atmosfery - wymagana zawartości tlenu i wody <0.5 ppm 2. przedłożenie Zamawiającemu wypełnionych protokołów z wykonanej walidacji IQ, OQ wykonanej przez autoryzowany serwis (wymagany imienny certyfikat PCA- Polskie Centrum Akredytacji dla inżyniera serwisowego wykonującego proces walidacji) 3. wymagana jest kontrola parametrów czystości atmosfery za pomocą pary niezależnych detektorów - wyposażenie serwisu wykonawcy oraz sporządzenie protokołu z odczytów z podaniem numerów seryjnych detektorów użytych do pomiarów testowych 4. przeszkolenie personelu po stronie użytkownika Nie spełnienie powyższych warunków spowoduje brak odbioru dostawy przez Zamawiającego

Gwarancja: min. 24 miesiące

Pozostałe zapisy Opisu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 24.09.2020 r. godz. 12:00.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz

Dziekan Wydziału Inzynierii Produkcji

i Technologii Materiałów