Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

RK - 754 /20

Częstochowa dnia: 2020-09-21

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania do Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawa komory rękawicowej z wyposażeniem dla Wydziału Inzynierii Produkcji i Technologii Materiałów Politechniki Częstochowskiej, spr. nr rej. ZP/ZO-06/20

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

PYTANIE 1.

W Tabeli Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga:

Wymiary komory głównej (pow. robocza) nie mniejsze jak:  1200 x 780 x 920mm (szer. x gł x wys.)

Kubatura komory: nie mniejsza jak 0.8m3

Czy Zamawiający dopuści wymiar komory min. 1200 x 764 x 897 mm, co w żadnym wypadku nie wpływa na ergonomię pracy komory, a co zachowuje wymów kubatury komory, tj. min 0.8 m3

ODPOWIEDŹ 1.

Zamawiający nie dopuszcza wymiarów 1200 x764 x897mm z uwagi na fakt, że koszt jednostkowy zakupu profesjonalnej  komory rękawicowej jest wysoki co uzasadnia jak największą powierzchnię pracy, którą można wykorzystać. Zamawiający ponadto planuje w komorze umieszczać różne przedmioty co uzasadnia jak największe wymiary w tym wysokość wewnętrzną komory.

PYTANIE 2.

W Tabeli Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga:

Średnica otworów na rękawice ≥22cm

Czy Zmawiający dopuści rozwiązanie, w którym zostaną zastosowane otwory na rękawice ≥22cm, z portami ≥ 20 cm?

ODPOWIEDŹ 2.

Zamawiający nie dopuszcza otworów na rękawice ≥22 cm z  portami ≥ 20cm.

PYTANIE 3.

W Tabeli Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga:

Filtr pyłowy HEPA H13, szt. 1

w układzie przepływowym dla gazu, instalowane bezpośrednio w komorze

Do prawidłowego działania komory rękawicowej niezbędne są min. 2 filtry HEPA H13 (wejściowy i wyjściowy). Czy w związku z tym Zamawiający uzna jako konieczne zastosowanie filtrów pyłowych HEPA H13 w ilości szt. 2?

ODPOWIEDŹ 3.

Zamawiający nie uważa, że do prawidłowego funkcjonowania komory rękawicowej konieczne są dwa filtry HEPA, niemniej dopuszcza dwa filtry HEPA pod warunkiem możliwości zamiany jednego  filtra HEPA na filtr węglowy instalowany w  miejsce filtra HEPA w przyszłości.

PYTANIE 4.

W Tabeli Opisu Przedmiotu Zamówienia, Zamawiający wymaga:

Kontrola i sterowanie pracą pompy próżniowej tylko z poziomu sterownika PLC komory & jednostki oczyszczającej z opcją wyboru następujących trybów:

- programowa i selektywna  kontrola pracy pompy próżniowej

a) pompa włącza się automatycznie podczas ewakuacji śluz oraz regeneracji (pompa nie pracuje podczas standardowego użytkowania komory rękawicowej )

Czy Zamawiający wymaga automatycznego procesu przedmuchu śluzy dużej i małej? Automatyczne włączenie pompy podczas ewakuacji śluz jest możliwe w przypadku zastosowania zaworu elektropneumatycznego, który jest włączany z pozycji kontrolera komory – czyli włączenie cyklu ewaluacji i przedmuchu śluzy dużej i małej

ODPOWIEDŹ 4.

Zamawiający nie wymaga automatycznego przedmuchu śluzy dużej i małej. Zgodnie z opisem wymagana jest obsługa manualna obu śluz, natomiast wymagana jest kontrola i sterowanie pracą pompy próżniowej tylko z poziomu sterownika PLC komory & jednostki oczyszczającej zgodnie z przedstawionym opisem  w tabeli opisu przedmiotu zamówienia.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

dr hab. inż. Agata Dudek, prof. PCz

Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji

i Technologii Materiałów