**ZOZ.DZP.271.1.IX.2020** Oświęcim, dnia 30.09.2020 r.

**DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW**

**DOTYCZY**: **DOSTAWA SPRZĘTU I APARATURY MEDYCZNEJ**

**W RAMACH PROJEKTU „MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET MEDYCZNY”**

 **DLA DZIAŁANIA 9.2 USŁUGI SPOŁECZNE I ZDROWOTNE , PODDZIAŁANIA 9.2.1 USŁUGI SPOŁECZNE
I ZDROWOTNE W REGIONIE – MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET MEDYCZNY**

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm. ) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4,32-600 Oświęcim informuje:

1. **PYTANIE – PAKIET NR 3 PKT. 29**

Pakiet nr 3. PKT 29

Uprzejmie proszę o sprecyzowanie zapisu który brzmi- „Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4).”

Proszę o informację z jakimi drukarkami (marka/model) aparat ma współpracować. Aparaty EKG najpopularniejszych marek klasy odpowiadającej opisowi przedmiotu zamówienia współpracują bezpośrednio **TYLKO i WYŁĄCZNIE** z niektórymi wybranymi drukarkami, stąd też prośba o skonkretyzowanie zapisu celem uniknięcia nieporozumień. Ewentualnie proszę o usunięcie pkt nr 29 z opisu przedmiotu zamówienia.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający rezygnuje z zapisu. W załączeniu poprawiony Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.**

1. **PYTANIE - PAKIET NR 3 PKT 34**

Pakiet nr 3. PKT 34

Uprzejmie proszę o sprecyzowanie zapisu dotyczącego wózka: „Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta, cztery koła skrętne w tym dwa z blokadą” – Czy dopuścicie Państwo wysokiej klasy wózek pod APARAT EKG nie mający wpisu do ewidencji wyrobów medycznych – będący w regularnej sprzedaży ze stawką VAT 23%?

**ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

1. **PYTANIE - PAKIET NR 5**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania komory do transportu chorych o poniższych parametrach:

- Zestaw przeznaczony jest przede wszystkim do transportu lub krótkotrwałej, kompletnej izolacji pacjenta z chorobą wysocę zakaźną lub z podejrzneiem chroby wysoce zakaźnej, zapewniajacy całkowite uniemożliwienie wymiany pantogenów z otoczeniem.

- Możliwość zastosowania:

1. Ochrona pacjenta przed środowiskiem zewnętrznym np. w przypadku poparzeń.

2. Ochrona otoczenia przed pacjentem z chorobą zakaźną,

- Zestaw umożliwia wielokrotną dekontaminację oraz ***zapewnia możliwość wielokrotnego wykorzystania***

- Możliwość transportu większością środków transportu oraz ewakuacji medycznej – t.j. ambulans, śmigłowiec, samolot.

- Zastosowane materiały zapewniają uzyskanie wysokiej wytrzymałości oraz całkowitej nieprzepuszczalności w stosunku do patogenów chorobotwórczych.

- Torba ochronna wykonana z tkaniny PES powlekanej obustronnie PCW o grubości co najmniej 0.4mm.

- Rękawice wykonane z tkaniny powlekanej kauczukiem nitrylowym.

- Konstrukcja umożliwiająca otwarcie izolatora w stopniu umożliwiającym sprawny załadunek pacjenta.

- Powłoka górna izolatora wykonana z materiału przeźroczystego, umożliwiającego obserwację pacjenta.

- Dostęp do pacjenta zapewniany przez 6 rękawów zakończonych rękawicami, umożliwiające manewrowanie przy poszkodowanym bez otwierania całego izolatora.

- Gazoszczelny zamek,

- Możliwość podawania płynów oraz wentylacji zastępczej realizowane poprzez 4 uszczelniane porty.

- Możliwość wykorzystania powszechnie stosowanych preparatów dezynfekcyjnych.

- 3 wewnętrzne pasy umożliwiające stabilizację pacjenta wewnątrz izolatora.

- Urządzenie działające w trybie podciśnienia i nadciśnienia za pomocą jednostki filtrująco –wentylującej i 6 filtrów pozwala na min 6 godz pracy urządzenia.

- Zasilanie poprzez akumulator Li-Ion z żywotnością co najmniej 450 cykli ładowania.

Urządzenie działa w oparciu o jednostkę filtrująco – wentylującą, która jest zasilana z akumulatora zapewniającego pracę komory przez ok. 6 godzin. W standardzie, do jednostki filtrująco – wentylującej jest dołączona ładowarka na 240V.

- W komplecie zestaw naprawczy z łatami i klejem.

- Torba na cały zestaw.
- Wymiary max w stanie rozłożonym ok 203 cm x 64 cm x 56 cm.
- Waga całkowita urządzenia maksymalnie 18 kg

 **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE - PAKIET NR 6**

**Wózek do transportu pacjentów – 4 sztuki.**

Punkt 5,8

* Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji wysokości 540 – 815 mm, nieznacznie różniący się od wymaganego?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE - PAKIET NR 6**

**Wózek do transportu pacjentów – 4 sztuki.**

Punkt 7

* Czy Zamawiający dopuści poręcze boczne oraz uchwyty wykonane ze stali węglowej lakierowanej proszkowo odpornej na mycie, wilgoć i dezynfekcję ?

**ODPOWIEDŹ Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

1. **PYTANIE - PAKIET NR 6**

**Wózek do transportu pacjentów – 4 sztuki.**

Punkt 8

* Czy Zamawiający dopuści wózek o długości 2090 mm, nieznacznie różniący się o wymaganej ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE - PAKIET NR 6**

**Wózek do transportu pacjentów – 4 sztuki.**

Punkt 8

* Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 840 mm, nieznacznie różniący się o wymaganej ?

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE - PAKIET NR 6**

 ***Dotyczy pakietu nr 6 – wózek do transportu pacjentów***

*1. Z uwagi na wykluczające się zapisy w formularzu ofertowym prosimy o doprecyzowanie ilości sztuk – 4 czy 2?*

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 wózków do transportu pacjentów, tak jak zostało to określone w SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu oraz nagłówku Formularza cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ dla Pakietu nr 6. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż poprawia zaistniałą omyłkę pisarską. W załączeniu poprawiony Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 1**

 Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie videolaryngoskopu z wbudowanym akumulatorem o czasie pracy około 3,5 godziny na jednym ładowaniu?

**ODPOWIEDŹ Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie urządzenia o masie z akumulatorem około 350 g?

**ODPOWIEDŹ Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 1**

Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie bez wyjścia RCA, za to z wbudowaną kartą pamięci, z której można kopiować zapisane nagrania?

**ODPOWIEDŹ Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 6**

Prosimy o doprecyzowanie ile wózków do transport chorych Zamawiający zamierza kupić. W formularzu cenowym są sprzeczne informacje, w jednym miejscu podana jest wartość 4 szt a w tabelce ilość 2 szt.. Prosimy o doprecyzowanie w tym zakresie

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 wózków do transportu pacjentów, tak jak zostało to określone w SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu oraz nagłówku Formularza cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ dla Pakietu nr 6. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż poprawia zaistniałą omyłkę pisarską. W załączeniu poprawiony Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 6**

Pytanie 2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych z leżem dwusegmentowym wypełnionym mocną drucianą kratką nieprzeźnierną dla promieni RTG.?

**ODPOWIEDŹ Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 6**

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych o regulacji wysokości leża regulowanej za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie : 46-85cm.?

 **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 6**

Pytanie 3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych z wyposażeniem:

- 4 krążki odbojowe

- materac z pianki poliuretanowej zdejmowany, pokryty skajem

- składane poręcze boczne metalowo-aluminiowe

- uchwyty do przetaczania wózka metalowe lakierowane proszkowo

- wieszak kroplówki

- uchwyt na butlę z tlenem.?

**ODPOWIEDŹ Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 6**

Pytanie 4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek do przewozu chorych o wymiarach:

- Długość całkowita 2100 mm

- Szerokość całkowita 690mm

- Zakres regulacji wysokości 460-850mm

- Długość leża 1950mm

- Szerokość leża 630 mm

- Regulacja oparcia pleców: sprężyna gazowa 0°-45°

- Maksymalne obciążenie 180 kg

- Waga max 80 kg

- Średnica koła 125 mm

**ODPOWIEDŹ Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 4**

dot. pkt. 10. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z pełnym autotestem wykonywanym w trybie pracy: akumulatorowo-sieciowym i sieciowym?

 **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 4**

dot. pkt. 20. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z 21 poziomami energii defibrylacji w wymaganym zakresie?

 **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 4**

dot. pkt. 22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator spełniający aktualne wymagania z 2015 PRC w zakresie przeprowadzanej resuscytacji wykrywający arytmie VT/VF oraz in. wymagające defibrylacji?

 **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 4**

dot. pkt. 26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator wyposażony w metronom w trybie AED oraz pracujący w wymaganych trybach?

 **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 4**

dot. pkt. 34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z 5 poziomami wzmocnienia ekg w podanym zakresie oraz trybem autowzmocnienia?

 **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 4**

dot. pkt. 54-57. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator, który spełnia wymagania transmisji wi-fi oraz przewodowej w standardach aktualnie obowiązujących, zaktualizowanych, w porównaniu do wymienionych w wymaganych punktach, a realizujący transmisję w sposób zgodny z bieżącymi normami?

 **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6 byłby uprzejmy sprecyzować ilość sztuk wymaganych wózków do transportu pacjentów? W tytule Pakietu nr. 6 podane są 4 sztuki, w formularzu cenowym 2 sztuki.

**ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyjaśnia, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 wózków do transportu pacjentów, tak jak zostało to określone w SIWZ, ogłoszeniu o zamówieniu oraz nagłówku Formularza cenowego – Załącznik nr 2 do SIWZ dla Pakietu nr 6. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż poprawia zaistniałą omyłkę pisarską. W załączeniu poprawiony Formularz cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 6**

.Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt. 5 dopuści wysokiej jakości wózek do transportu pacjentów z regulacją wysokości leża regulowaną za pomocą pompy hydraulicznej w optymalnym zakresie dla tego typu wózków od 62 cm – 94 cm uwzględniając wysokość materaca 8 cm?

 **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt. 7 dopuści składane poręcze boczne lżejszej konstrukcji, wysokiej jakości anodyzowanego aluminium, oraz uchwyty do przewożenia pokryte materiałem przyjemnym w dotyku, nie śliskim, łatwym do utrzymania w czystości?

**ODPOWIEDŹ Nie, Zamawiający nie dopuszcza i podtrzymuje zapisy SIWZ.**

1. **PYTANIE – pakiet nr 6**

Czy Zamawiający w Pakiecie nr. 6, pkt. 8 dopuści parametry i wymiary wózka:

- Długość całkowita 2160 mm

- Szerokość całkowita 690 mm

- Zakres regulacji wysokości 620 – 940 mm (wliczając wys. materaca 80 mm)

- Długość leża 1970 mm

- Szerokość leża 600 mm

- Regulacja oparcia pleców wspomaganą sprężynami gazowymi od 0°-90°

- Maksymalne obciążenie 185 kg

 **ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza proponowane rozwiązanie obok rozwiązania opisanego w SIWZ.**