Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa

L.dz.RK - 786/20

Częstochowa dnia: 2020-10-01

# ODPOWIEDŹ na pytania w sprawie Zapytania ofertowego oraz Powiadomienie o przedłużeniu terminu składania ofert

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania do Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu – Zapytania ofertowego, w postępowaniu na Dostawa laserowego analizatora wielkości cząstek, spr. nr rej. ZP/ZN-10/20

Treść pytań wraz z odpowiedziami Zamawiającego jest następująca:

Pytanie 1.

Czy zaakceptują Państwo zakres pomiarowy od 0,01 – 3500 µm?

Odpowiedź 1.

Nie. Zamawiający nie zaakceptuje zakresu pomiarowego od 0,01-3500 µm

Pytanie 2.

Czy zaakceptują Państwo laser o długości fali 532 nm ?

Odpowiedź 2.

Tak. Zamawiający zaakceptuje laser o długości fali 532 nm.

Pytanie 3.

Zamiast odwróconej konstrukcji Fouriera, która dla uzyskania wiarygodnych wyników pomiaru wymaga ułożenia cząstek w jednej warstwie (monolayer) proponujemy optykę złożoną z dwóch soczewek umieszczonych po obu stronach celki przepływowej.

Druga soczewka pełni rolę analogiczną do ustawienia odwróconej konstrukcji Fouriera a także skupia rozproszone światło na detektorach wtórnych.

Nie jest w takim rozwiązaniu wymagane ułożenie cząstek jako monolayer.

Uzyskiwany kąt pomiarowy wynosi 0,02- 165˚ . Ilość detektorów 96.

Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w kamerę (powiększenie 15 razy) dla zwiększenia precyzji pomiarowej w zakresach dużych cząstek oraz wychwytywania aglomeracji, bąbli powietrznych.

Aparat może być również wyposażony w drugą kamerę służącą do badania kształtu cząstek (powiększenie 300 razy) – jest wtedy urządzeniem dwufunkcyjnym.

Czy takie rozwiązanie jest dla Państwa do zaakceptowania?

Odpowiedź 3.

Nie. Zamawiający nie zaakceptuje powyższego rozwiązania.

Pytanie 4.

Zamiast pompki do korzystania z urządzenia po odłączeniu sieci wodociągowej proponujemy zbiornik 50 litrowy z automatycznym wyłączaniem i zabezpieczeniem przed przelaniem – czy Państwo zaakceptujecie takie rozwiązanie?

Odpowiedź 4.

Tak. Zamawiający zaakceptuje takie rozwiązanie.

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 08.10.2020 r. godz. 10:30.

Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu tj. 08.10.2020 r. o godzinie 11:10.

Miejsce składania oraz otwarcia ofert nie uległo zmianie.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż stosownie do art. 4d ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek