Politechnika Częstochowska

42-201 Częstochowa

ul. Dąbrowskiego 69
OGŁOSZENIE O UDZIELANYM ZAMÓWIENIU

ZAPYTANIE OFERTOWE 

DOTYCZĄCE:

Dostawa aparatu trójosiowego ściskania gruntów, spr. nr rej. ZP/ZN-12/20
Politechnika Częstochowska zaprasza do udziału w prowadzonym postępowaniu dotyczącym dostawy aparatu trójosiowego ściskania gruntów.   
Stosownie do art. 4 d ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843), do niniejszego zamówienia ustawa nie ma zastosowania.

Zamawiający do czasu podpisania umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie jego prowadzenia bez podawania przyczyn.
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Politechnika Częstochowska

ul. Dąbrowskiego 69, 42-201 Częstochowa
II. MIEJSCE PUBLIKACJI ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAMÓWIENIA:

Zapytanie ofertowe będzie zamieszczone na stronie internetowej Politechniki Częstochowskiej www.dzp.pcz.pl.
III. RODZAJ ZAMÓWIENIA:

Dostawa/usługa(
IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Aparat trójosiowego ściskania gruntów.
W pełni automatyczny (tzn. pozwalający na automatyczne przeprowadzenie wszystkich stadiów badania trójosiowego od nasycania próbki, poprzez konsolidację do ścięcia – bez konieczności przerywania prowadzonego badania pomiędzy stadiami, ale pozostawiający taką możliwość), skomputeryzowany i sterowany w systemie „Real Time Control” (za pośrednictwem jednego systemu sterującego i komputera) skomputeryzowany system badań trójosiowego ściskania gruntu pozwalający na prowadzenie badań trójosiowych UU, CU, CD, zgodnie z  BS 1377: 7, ASTM D2850, ASTM D4767, BS 1377: 8, BS 1377: 6, ASTM D7181.

Aparat musi pozwalać na późniejszą rozbudowę poprzez dodanie kolejnych automatycznych systemów badań trójosiowych kontrolowanych z poziomu tego samego komputera PC/laptopa z oprogramowaniem oraz poprzez rozszerzenie możliwości badawczych istniejącego systemu o dodanie kolejnych modułów badań, w tym

- automatycznych badań przy zadanej ścieżce naprężeń (stress path) definiowanej w przestrzeniach Cambridge lub MIT. 

- badania wodoprzepuszczalności w komorze trójosiowej 

- badań na próbkach gruntów nienasyconych metoda „axis transaltion” 

- czujników do pomiaru mikro odkształceń bezpośrednio na próbkach przy pomocy czujników wykorzystujących efekt Hall’a.

- piezoelektrycznych czujników (tzw. Bender elements) pozwalających na pomiar prędkości przejścia fali P lub S przez próbkę gruntu w komorze trójosiowej i określenie na tej podstawie modułu G. 

 (przy zastrzeżeniu, że każda rozbudowa polegać musi na dołączeniu kolejnych elementów wyposażenia lub programowania na miejscu użytkowania, bez konieczności odsyłania jakiejkolwiek części systemu do producenta lub chociażby lokalnego serwisu producenta).

System musi składać się z następujących komponentów: 

- Ramy aparatu trójosiowego, bez osprzętu, o maksymalnym zakresie siły: do 50kN w ściskaniu i do 5kN w rozciąganiu, prędkości regulowanej w zakresie od 0,00001 do 99,99999 mm/min. Minimalny prześwit pionowy 1000 mm. Rama w pełni kontrolowana z poziomu głównej jednostki kontrolnej  w czasie rzeczywistym, posiadać powinna możliwość zdalnej kontroli elektronicznej poprzez złącze RS 232. Rama musi być wyposażona w wyświetlacz LCD min. 240x128 pikseli i klawisze funkcyjne oraz powinna posiadać możliwość zaprogramowania badania bez użycia zdalnego modułu kontrolnego (prędkość, kierunek posuwu, zakres ruchu) – rama będzie używana również do badań bez kontroli zdalnej.

- Zaawansowanej komory trójosiowej pozwalającej na aplikację ciśnienia o maksymalnej wartości 3500kPa, na próbki o średnicy do 70mm. Pierścienia z wyjściami przewodów umożliwiający mocowanie elektronicznych czujników bezpośrednio na próbkę posiadający 6 portów dostępowych do wyprowadzenia przewodów, 5 zamykanych zaworów bez zmiany objętości, komorę z obręczami wzmacniającymi, pręty zamykające komorę znajdujące się na zewnątrz, pozwalające na mocowanie czujników bezpośrednio na próbkę wewnątrz komory. Tłok ze stali nierdzewnej wraz z zaciskiem blokującym. Możliwość stosowania kopułek próżniowych (wyposażona w odpowiedni port na górnej powierzchni). 

- Wyposażenia  kompletnego do próbek o średnicy 50mm;

- Wyposażenia  kompletnego do próbek o średnicy 38mm:

- Podwójnego kontrolera ciśnienia / objętości (dwa odrębne kontrolery we wspólnej obudowie) mogący zasilać dwie linie ciśnienia (ciśnienie w komorze i ciśnienie back pressure).

System powinien zawierać przetworniki ciśnienia dla każdej linii ciśnienia z dedykowanym blokiem odpowietrzającym, zamontowanym na komórce trójosiowej oraz zaworów elektromagnetycznych do automatycznego otwierania i zamykania poszczególnych linii. 

 System powinien ponadto posiadać następującą charakterystykę:

• maksymalne ciśnienie: 1700kPa,

• pojemność 250 ml,

• rozdzielczość ciśnienia: co najmniej 0,1kPa,

• rozdzielczość objętości: co najmniej 0,001cm3,

• dokładność pomiaru ciśnienia: lepsza niż 0,20% wartości mierzonej,

• dokładność objętości: lepsza niż 0,25% wartości mierzonej,

• łatwy montaż w pionie lub poziomie.

Kontroler ciśnienia / objętości powinien być dostarczony wraz z fabrycznym certyfikatem kalibracji dla ciśnienia i objętości. 

- Głównej jednostki kontroli w czasie rzeczywistym (Real Time Control), kontrolującej ciśnienia w komorze oraz boczne, ramę aparatu oraz wszystkie mikro-elektrozawory podłączone do komory. 12 kanałów wejścia z czego 4 kanały kontrolne (siła, przemieszczenie pionowe, ciśnienie w komorze i wyrównawcze). 8 kanałów odczytowych do pomiaru ciśnienia w porach lub innych dowolnych przetworników. 

- Platforma pomiarowa do kontroli i pozyskiwania danych  zainstalowanego fabrycznie na komputerze stacjonarnym/laptopie ( ma zapewniać następujące funkcje: - wprowadzanie danych dotyczących projektu, danych próbek i testów oraz parametrów badania; - utworzenie sekwencji testowych, w tym wybór automatycznego lub ręcznego sterowania; - wyświetlanie danych w czasie rzeczywistym dla wszystkich przetworników w trakcie testu, a także wszystkich wyliczonych naprężeń, odkształceń, współczynników i zmian objętości oraz aktualnych wymiarów próbki na końcu każdego etapu badania; -  możliwość wyświetlania graficznego danych z badania na czterech oddzielnych wykresach definiowanych przez użytkownika, każdy z sześcioma seriami danych; - wyświetlanie aktualnych odczytów przetworników i opcji zerowania w dużej czcionce na oddzielnym panelu, umożliwiające użytkownikowi łatwe odczytywanie z pewnej odległości; - opcję umożliwiająca przeglądanie danych i wykresów dla już zakończonych badań; - przetwarzanie danych i raportowanie zgodne z odpowiednimi standardami poprzez szybkie i łatwe importowanie danych testowych do szablonu programu Microsoft Excel; - opcję pauzy testowej (automatyczna lub przez użytkownika) w celu kondycjonowania / napełniania regulatorów ciśnienia / objętości; - wyświetlacz alarmowy aktywowany po osiągnieciu zakresu pomiarowego przetworników lub zakresu ruchu elementów wykonawczych; - ustawienie dodatkowych limitów w celu zatrzymania badania lub utrzymania warunków naprężeń / odkształceń podczas trwania badania;  

- moduł podstawowy do badań UU, CU i CD zgodnie z ASTM i BS, pozwalający na automatyczne lub ręczne wykonanie faz nasycenia, konsolidacji izotropowej i ścinania; 

- szablon Excel do analizy danych z badań trójosiowych zgodnie z BS lub ASTM).

- Zestawu czujników pomiarowych, na który składają się: 

- Czujnik siły o zakresie 5kN umieszczany wewnątrz komory trójosiowej. Czujnik powinien posiadać tłok o średnicy 25mm. Działka elementarna czujnika lepsza niż 0,05% pełnego zakresu. Odporność na przeciążenie: 200%, nieliniowość: +/- 0,05% pełnego zakresu, histereza: 0,05% pełnej skali. 

- Liniowy przetwornik potencjometryczny o zakresie 0-50mm wyposażony w stosowną wtyczkę (złącze). Powtarzalność lepsza lub równa 0,002mm, dokładność lepsza lub równa 0,002mm  

- Obejma do mocowania przetwornika przemieszczenia na tłoku komory trójosiowej (25mm)

- Przetwornik ciśnienia 0-2000kPa do pomiaru ciśnienia porowego.. Dokładność lepsza lub równa 0,1kPa. Wyposażony w odpowiedni tłok odpowietrzający i szybkozłącze do podłączenia do portu komory trójosiowej. 

- Systemu odpowietrzania wody składającego się ze zbiornika o pojemności 23 l, panelu z zaworami, pompy próżniowej oraz odpowiedniej ilości przewodów hydraulicznych i złączek do podłączenia systemu.  

Dodatkowe wymagania dotyczące systemu i jego dostawy: 

1) System musi być objęty minimum 12 miesięczną gwarancją od daty instalacji. 

2) Wszystkie instrukcje w języku polskim.

3) Przeprowadzenie instalacji sprzętu, uruchomienie, oraz przeszkolenie personelu w zakresie obsługi (poprzez szkolenie rozumie się przeprowadzenie wraz z personelem laboratorium rzeczywistych badań). 

4) Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.

Urządzenie musi być fabrycznie nowe,  nieużywane w jakimkolwiek laboratorium oraz nieeksponowane na konferencjach lub imprezach targowych. Musi również spełniać wymagania techniczno-funkcjonalne wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia

	




Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu przedmiotu zamówienia niniejszego Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.



Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.



Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa powyżej.



W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu. Dokonaną zmianę treści Ogłoszenia o udzielanym zamówieniu Zamawiający udostępnia na stronie internetowej.



W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.



Zamawiający przewiduje możliwość wezwania Wykonawcy do składania wyjaśnień dotyczących złożonej oferty, jak również w przypadku braków do jej uzupełnień.


Zamawiający przewiduje możliwość dokonania poprawy w ofercie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z Zapytaniem ofertowym, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty. Wykonawca ma prawo niewyrażenia zgody na poprawienie omyłki.   



Oferta niespełniająca wymagań postawionych przez Zamawiającego podlega odrzuceniu. 

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

Do 20 grudnia 2020 r.    
VI. PRZYGOTOWANIE ORAZ SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY:

1. Wykonawca jest zobowiązany przygotować ofertę w sposób określony w niniejszym zapytaniu ofertowym.

2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta powinna być przygotowana przez Wykonawcę lub przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy (w takim przypadku należy dołączyć pełnomocnictwo).

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty:

a) wypełniony formularz ofertowy z podaniem ceny na całość zamówienia - zgodnie 
z Załącznikiem nr 1 do zapytania ofertowego,

b) specyfikacja techniczna - Specyfikacja techniczna musi zawierać dane odnośnie każdego z parametrów, funkcji, oprogramowania, wyposażenia dodatkowego, parametrów podzespołów wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia. 
W specyfikacji technicznej winien być również wskazany typ, model, marka oferowanego sprzętu w przypadku podzespołów posiadających takie oznaczenia,

c) pełnomocnictwo potwierdzające do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy.
6. Ofertę należy złożyć w sekretariacie Kanclerza Politechniki Częstochowskiej 
w zamkniętej kopercie, z dopiskiem „Oferta w odpowiedzi na Zapytanie ofertowe dotyczące: Dostawa aparatu trójosiowego ściskania gruntów, spr. nr rej.                       ZP/ZN-12/20”.

7. Wykonawca może wprowadzić zmiany w ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, 
że uczyni to przed upływem terminu na składanie ofert. Zmiana i wycofanie oferty wymagają zachowania formy w jakiej złożono ofertę.
VII. KRYTERIA OCENY OFERT

1. Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie informacji i dokumentów dołączonych do oferty w oparciu o następujące kryteria:

a) najniższa cena – cena 100 %
2. W ofercie należy podać wartość netto, wartość brutto oraz wartość podatku VAT.

3. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę całkowita wartość brutto zamówienia i inne kryteria oceny ofert, jeżeli są wskazane.

4. Oferent ponosi wyłączną odpowiedzialność za zastosowanie przez niego stawki podatku VAT od towarów i usług niezgodnej z obowiązującymi przepisami.

5. Oferta musi uwzględniać wszystkie opłaty i koszty konieczne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w tym koszt dostawy do zamawiającego.
VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Ofertę, należy złożyć do Zamawiającego na adres:

Sekretariat Kanclerza Politechniki Częstochowskiej (pok. nr 28)
ul. Dąbrowskiego 69

42-201 Częstochowa
2. Termin składania ofert upływa: 08.10.2020 roku, godz. 10:30. Decyduje data wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.10.2020 roku o godzinie 11:30, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 32.
IX. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI:

Osobą upoważnioną przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcą jest:
Marcin Malicki, tel.: 34 325 04 15, e-mail: mmalicki@adm.pcz.czest.pl  

X. WARUNKI PŁATNOŚCI:

1. Wynagrodzenie będzie płatne po wykonaniu zamówienia przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego.

2. Szczegółowe zasady rozliczenia finansowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą określa projekt umowy, będący Załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.
XI. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

1. oferta - Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego,
2. projekt umowy.
XII. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 

1.1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 
Politechnika Częstochowska

Dąbrowskiego 69,  42-201 Częstochowa

1.2. Administrator Danych Osobowych w PCz wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pod numerem telefonu 34 325 04 71, adresem e-mail iodo@pcz.pl lub przy użyciu danych kontaktowych Administratora Danych Osobowych;
1.3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO w celu związanym z wyborem najkorzystniejszej oferty, zawarciem i wykonaniem umowy;
1.4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie informacja lub dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.);

1.5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wykonania umowy, trwania okresu gwarancji i rękojmi, lub przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa. W sytuacji archiwizacji dokumentów, okres przechowywania dokumentacji określa stosowna instrukcja kancelaryjna;  

1.6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w postępowaniu nr ZP/ZN-12/20;  

1.7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

1.8. posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

b)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, z tym że skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami ustawy Kodeks Cywilny, innych właściwych przepisów dotyczących zamówień publicznych, finansów publicznych oraz uczelni państwowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z tym że prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony prac innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego;  

d)  prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

1.9. nie przysługuje Pani/Panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d, e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

XII. POZOSTAŁE INFORMACJE:

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 

2. Zamówienie zostanie udzielone na podstawie umowy, która stanowi integralną część niniejszego zapytania ofertowego.

3. Zamawiający informację o wynikach postępowania umieści na stronie internetowej www.dzp.pcz.pl. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, będzie o tym fakcie poinformowany poczta elektroniczną, pisemnie lub faksem.
Zamawiający

dr inż. Paweł Wieczorek 
( niewłaściwe skreślić








9

