Zadanie nr 2							Załącznik nr 6 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu: Wózek do transportowania   - 1 szt.

Producent/Firma:.........................................................................................................................................................

Urządzenie typ:...............................................................................................Rok produkcji..................................

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

| Lp. | Parametr/Warunek |  | Warunek graniczny |  | Tak/Nie/Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |  |  |
|  | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019. |  |  | TAK TAK |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń. |  |  | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w wersji w języku angielskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim. |  |  | TAK |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję i maksymalnie 6-cio letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne oraz serwis (pełna gwarancja) |  |  | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzeń. |  |  | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej, firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. |  |  | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego (na własny koszt i ryzyko). |  |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji, (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii) maksimum 48 godziny w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii. |  |  | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką. |  |  | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką. |  |  | TAK |  |
|  | Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów. |  |  | TAK, podać |  |
| Wymagania techniczne i użytkowe |  |  |  |  |  |
|  |  | Wózek przeznaczony do przewożenia pacjentów w pozycji leżącej, drobnych zabiegów i krótkiego pobytu (leczenia i rekonwalescencji) |  | TAK |  |
|  |  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na 2 kolumnach. Leże podzielone na min. 2 segmenty wypełnione płytami stalowymi lakierowanymi proszkowo lub płytami HPL zapewniającymi stabilną podstawę dla materaca, przezierne na promienie RTG. |  | TAK |  |
|  |  | Dopuszczalne obciążenie min. 250 kg |  | TAK |  |
|  |  | Długość całkowita wózka: |  | TAK 2150 mm ±50mm |  |
|  |  | Szerokość całkowita wózka: |  | TAK 790 mm ±50mm |  |
|  |  | Składane ergonomiczne rączki do prowadzenia wózka zlokalizowane od strony głowy i/lub nóg pacjenta ułatwiające dostęp do pacjenta (m.in. podczas akcji reanimacyjnej). Rączki składane poniżej poziomu materaca. |  | TAK |  |
|  |  | Podwozie zabudowane pokrywą z tworzywa sztucznego z dostosowanym miejscem na butlę z tlenem oraz z miejscem do przechowywania rzeczy pacjenta lub dodatkowego sprzętu. |  | TAK |  |
|  |  | Wymiary leża (powierzchnia dla pacjenta): długość min. 1920 mm, szerokość min. 600 mm. |  | TAK |  |
|  |  | Wózek wyposażony w piąte koło kierunkowe z funkcją jazdy swobodnej bądź kierunkowej, realizowaną poprzez uniesienie lub dociśnięcie koła do podłoża, dopuszczalne jest rozwiązanie zbliżone lub równoważne. Piąte koło zapewnia znacznie lepsze manewrowanie i sterowanie wózkiem. |  | TAK |  |
|  |  | Pojedyńcze koła o średnicy co najmniej 20 cm, antystatyczne, bez widocznej metalowej osi obrotu zaopatrzone w osłony zabezpieczające mechanizm kół przed zanieczyszczeniem. |  | TAK |  |
|  |  | Wózek wyposażony w centralny system hamulcowy, z jednoczesnym blokowaniem wszystkich kół, co do obrotu wokół osi, toczenia i sterowania kierunkiem jazdy, obsługiwany z obu stron wózka dźwigniami nożnymi z wyraźnym zaznaczeniem kolorystycznym blokady hamulców i funkcji jazdy kierunkowej. |  | TAK |  |
|  |  | Centralny system blokowania kół obsługiwany z obu stron wózka jedną dźwignią nożną, trójpozycyjny – jazda swobodna, jazda kierunkowa, hamulec. |  | TAK |  |
|  |  | Hydrauliczna regulacja wysokości leża dostępna z obu stron wózka, za pomocą dźwigni nożnej w zakresie co najmniej od 58 do 91 cm (mierzone od podłoża do górnej płaszczyzny leża bez materaca) |  | TAK |  |
|  |  | Manualna regulacja segmentu pleców ze wspomaganiem sprężyn gazowych w zakresie co najmniej 0-75 stopni. |  | TAK |  |
|  |  | Tuleje na wieszaki infuzyjne lub na inne akcesoria w każdym narożu wózka |  | TAK |  |
|  |  | Odbojniki nad kołami. |  | TAK |  |
|  |  | Materac piankowy, w pokrowcu winylowym lub poliestrowym, nieprzemakalnym, paro przepuszczalnym, o grubości od 8 do 10 cm, niepalny. Materac mocowany w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. |  | TAK |  |
|  |  | Wyposażenie dodatkowe: Teleskopowy chromowany składany wieszak infuzyjny 2 lub 3 częściowy z regulacja wysokości (montaż stały) min. 2 haki. Łatwość użycia jedną ręką. Max. obciążenie do 5 kg. |  | TAK |  |

................................

Podpis Wykonawcy