Zadanie nr 5			Załącznik nr 9 do SIWZ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW GRANICZNYCH (ODCINAJĄCYCH)

Przedmiot przetargu:  Przyłóżkowy aparat cyfrowy RTG – 1 szt.

Producent/Firma:.........................................................................................................................................................

Urządzenie typ:...............................................................................................Rok produkcji..................................

UWAGA: Oferent wypełniając rubrykę „TAK/NIE/Oferowane parametry” powinien wpisywać w nie słowa „tak” lub „nie” oraz  podawać rzeczywiste wartości liczbowe bądź opis funkcjonalności poszczególnych parametrów technicznych.

Oświadczenie: Oświadczamy, że oferowane powyżej urządzenie jest zgodne ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego zamieszczonymi poniżej oraz jest kompletne i będzie gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

| Lp. | Parametr/Warunek | Warunek graniczny |  | Tak/Nie/Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Warunki ogólne i serwisowe |  |  |  |  |
|  | Oferowana aparatura musi być fabrycznie nowa (aparatura nie używana, nie rekondycjonowana, nie powystawowa, wszystkie elementy składowe i podzespoły fabrycznie nowe) wyprodukowana nie wcześniej niż w roku 2019. |  | TAK TAK |  |
|  | Od Wykonawcy wymaga się zainstalowania dostarczonych urządzeń i przeszkolenia personelu medycznego w zakresie jego obsługi i przeszkolenia personelu technicznego w zakresie obsługi technicznej. |  | TAK |  |
|  | Dostarczona aparatura musi być bezwzględnie wyposażona we wszystkie niezbędne do prawidłowej pracy akcesoria, instrukcję obsługi w języku polskim i w wersji w języku angielskim, zestaw serwisowy zawierający pełną dokumentację serwisową w języku polskim lub angielskim. |  | TAK |  |
|  | Wykonawca musi zapewnić co najmniej 2 letnią gwarancję i maksymalnie 6-cio letnią gwarancję prawidłowego działania oferowanej aparatury, obejmującą części składowe i zamienne, wymagane opłaty licencyjne oraz serwis (pełna gwarancja) |  | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności i możliwości zakupu części zamiennych oraz wyposażenia eksploatacyjnego powinien wynosić minimum 10 lat od daty sprzedaży urządzeń . |  | TAK |  |
|  | W przypadku stwierdzenia - w czasie okresu gwarancji lub w czasie roku po jej wygaśnięciu - braków w dokumentacji serwisowej lub oprogramowaniu serwisowym firma zobowiązuje się do jej uzupełnienia. |  | TAK |  |
|  | W okresie trwania gwarancji w przypadku awarii aparatury trwającej dłuższej niż 3 dni wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia okresu gwarancji o czas trwania awarii, a w przypadku awarii trwającej dłużej niż 7 dni oferent zobowiązuje się w okresie gwarancji do wstawienia urządzenia zastępczego (na własny koszt i ryzyko). |  | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu w okresie gwarancji (pojawienie się pracownika serwisu w miejscu awarii w dni robocze lub zdalna diagnostyka realizowana na urządzeniach Wykonawcy i złączach (sieci) niezależnej od sieci szpitalnej bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego lub udostępnionego przez zamawiającego łącza VPN) maksimum 24 godziny od chwili zgłoszenia awarii. |  | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy niewymagającej importu części – maksimum 3 dni robocze od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką. |  | TAK |  |
|  | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia awarii wraz z diagnostyką. |  | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest w cenie oferty do przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta i testów specjalistycznych i bezpieczeństwa oferowanej aparatury. |  | TAK |  |
|  | Oferent przedstawi wykaz serwisów z autoryzacją producenta do serwisowania oferowanego urządzenia wraz z adresami i numerami telefonu kontaktowego do tych serwisów. |  | TAK, podać |  |
|  | Oferowane urządzenia muszą spełniać obowiązujące wymogi związane z kompatybilnością elektromagnetyczną. |  | TAK |  |
| Wymagania techniczne i użytkowe |  |  |  |  |
| Cyfrowy aparat RTG do badań przyłóżkowych. |  |  |  |  |
|  | Wymagany sposób zasilania oferowanego aparatu. |  | Zasilanie jednofazowe 230V (+/- 10%), 50 Hz |  |
|  | Całkowita dopuszczalna masa aparatu. |  | Max. 450 kg |  |
|  | Dopuszczalna szerokość aparatu. |  | Max. 60 cm |  |
|  | Oferowany aparat rtg musi być urządzeniem samojezdnym z zasilaniem akumulatorowym. |  | TAK |  |
|  | Napęd aparatu musi zapewniać ruch do przodu i do tyłu. |  | TAK |  |
|  | Aparat musi umożliwiać pokonywanie wzniesień o pochyleniu min. 5°. |  | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w układ zabezpieczenia antykolizyjnego. |  | TAK |  |
|  | Musi być zapewniona możliwość transportu aparatu przy rozładowanej baterii akumulatorów. |  | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w układ hamulcowy działający w przypadku sprawnego układu napędowego jak i w przypadku rozładowanych akumulatorów. Musi być zapewniona możliwość ręcznego odblokowania hamulca. |  | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony we wskaźnik stanu naładowania akumulatorów umieszczony na konsoli operatora. |  | TAK |  |
|  | Dopuszczalny czas ładowania całkowicie rozładowanego akumulatora służącego do napędu aparatu. |  | Max. 8h |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w specjalną kieszeń umożliwiającą bezpieczny transport minimum dwóch cyfrowych detektorów obrazu rtg o rozmiarach 43 cm x 35 cm. |  | TAK |  |
| Kolumna aparatu. |  |  |  |  |
|  | Wymagany zakres ustawienia odległości lampy rtg (ogniska lampy rtg) od podłogi. |  | Min. 700 – 2000 mm |  |
|  | Wymagany wysięg ramienia lampy rtg liczony od osi kolumny do ogniska lampy rtg. |  | Min. 1200 mm |  |
|  | Wymagany zakres obrotu kolumny wokół osi pionowej. |  | min. ±90° |  |
|  | Wymagany zakres obrotu kołpaka lampy rtg wokół osi poziomej. |  | min. ±135° |  |
|  | Wymagany zakres pochylenia lampy rtg. |  | min. -10°/+90° |  |
|  | Dopuszczalna wysokość aparatu po złożeniu kolumny lampy rtg. |  | max. 1500 mm |  |
| Generator W.N. wraz lampą rtg i kolimatorem. |  |  |  |  |
|  | Generator wysokiego napięcia musi być generatorem impulsowym. |  | TAK |  |
|  | Wymagana częstotliwość pracy generatora W@N@ |  | Min. 50 kHz |  |
|  | Wymagana moc pracy. |  | min. 30 kW |  |
|  | Wymagany zakres wartości napięcia wyjściowego generatora. |  | min. 40-130 kV |  |
|  | Wymagany zakres wartości prądu anodowego. |  | min. 50-400 mA |  |
|  | Wymagany zakres obciążenia czasowo-prądowego lampy rtg. |  | min. 0,5-320 mAs |  |
|  | Wymagany minimalny czas ekspozycji. |  | max. 0,002 s |  |
|  | Wymagana długość kabla włącznika ekspozycji zdjęciowej. |  | Min. 4 m |  |
|  | Generator musi posiadać funkcję zdalnego wyzwalania ekspozycji zdjęciowej z dołączonego do aparatu pilota. |  | TAK |  |
|  | Lampa rtg musi być lampą z wirującą anodą. |  | TAK |  |
|  | Wymagana wielkość dużego ogniska lampy rtg. |  | Max. 1,3 mm |  |
|  | Wymagana wielkość małego ogniska lampy rtg. |  | Max. 0,7 mm |  |
|  | Wymagana moc dużego ogniska. |  | Min. 35 kW |  |
|  | Wymagana moc małego ogniska. |  | Min. 18 kW |  |
|  | Wymagana pojemność cieplna anody lampy. |  | min. 250 kHU |  |
|  | Wymagana pojemność cieplna kołpaka lampy rtg. |  | min. 1000 kHU |  |
|  | Kołpak powinien posiadać czujnik zabezpieczający lampę przed przegrzaniem. |  | TAK |  |
|  | Wymagana wartość filtracji wewnętrznej. |  | min. równoważnik 0,75 mm Al |  |
|  | Wymagana wartość filtracji dodatkowej. |  | min. równoważnik 2,5 mmAl |  |
|  | Wymagany kąt obrotu kolimatora względem lampy. |  | min. ±90° |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w oświetlenie symulacji pola ekspozycji typu LED. |  | TAK |  |
|  | Kolimator musi być wyposażony fabrycznie w miarkę odległości. |  | TAK |  |
|  | Kolimator musi być wyposażony fabrycznie w miernik DAP. |  | TAK |  |
| Cyfrowy detektor obrazu rtg - 2 sztuki. |  |  |  |  |
|  | Wymagany rodzaj cyfrowego detektora obrazu rtg bezprzewodowego. |  | CsI |  |
|  | Wymagane wymiary detektora. |  | 43cm x 35 cm ±0,5 cm |  |
|  | Wymagana grubość detektora. |  | Max. 20 mm |  |
|  | Wymagany rozmiar piksela. |  | Max. 140 µm |  |
|  | Wymagana rozdzielczość przestrzenna detektora. |  | min. 3,4 pl/mm |  |
|  | Wymagana rozdzielczość amplitudowa detektora. |  | Min. 14 bit |  |
|  | Wymagana wartość DQE. |  | ≥ 55% dla 1 pl/mm |  |
|  | Detektor musi być wyposażony w system usuwający skutki promieniowania rozproszonego. |  | TAK |  |
|  | Detektor musi zapewniać bezprzewodową łączność WiFi z aparatem rtg. |  | TAK |  |
|  | Akumulatorowe źródło zasilania detektora powinno umożliwiać wykonanie min. 100 ekspozycji. |  | TAK |  |
|  | Wymagany czas ładowania akumulatorów detektora. |  | Max. 4 h |  |
|  | Wymagana odporność na zalanie. |  | Min. IPX 6 |  |
|  | Wymagane maksymalne obciążenie całej powierzchni detektora. |  | Min. 250 kg |  |
|  | Wymagane maksymalne obciążenie punktowe detektora. |  | Min 100 kg |  |
|  | Wymagana dopuszczalna waga oferowanego detektora z akumulatorami. |  | Max. 3,0 kg |  |
|  | Możliwość wyposażenia aparatu w dodatkowe cyfrowe detektory obrazu kompatybilne z oferowanym aparatem - skonfigurowane na aparacie jednocześnie z oferowanym detektorem. |  | Min. 2 dodatkowe detektory |  |
| Konsola (stacja) technika wraz oprogramowaniem. |  |  |  |  |
|  | Konsola technika musi być wyposażona w monitor ekranowy z matrycą obrazową LCD TFT/IPS o n/w parametrach: - przekątna ekranu - jasność monitora. |  | TAK min. 17” min. 400 cd/m2 |  |
|  | - rozdzielczość ekranu. |  | Min. 1280 x 1024 piksele |  |
|  | Wymagany czas uzyskania podglądu obrazów rtg. |  | Max. 3s |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w zestaw zdefiniowanych programów anatomicznych. |  | TAK |  |
|  | Wymagane funkcje służące do obróbki obrazu: - regulacja jasności - regulacja kontrastu - obrót obrazu - powiększenie obrazu - powiększenie obrazu - możliwość umieszczania komentarzy i znaczników. |  | TAK TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Wymagana ilość zapamiętywanych obrazów rtg w pełnej rozdzielczości na dysku wewnętrznym aparatu. |  | Min. 2500 obrazów |  |
|  | Zarządzanie bazą danych pacjentów. |  | TAK |  |
|  | Funkcja oprogramowania do eliminacji skutków promieniowania rozproszonego (wirtualna kratka przeciwrozproszeniowa) z funkcją usuwania jej obrazu z obrazu rtg. |  | TAK |  |
|  | Możliwość wykonania badania bez wcześniejszej rejestracji pacjenta. |  | TAK |  |
|  | Oferowany aparat musi umożliwiać obsługę niżej wymienionych klas formatu DICOM: - DICOM Worklist - DICOM Send - DICOM Print - DICOM Storage Commitment. |  | TAK TAK TAK TAK TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w interface’y LAN i WiFi służące do komunikacji z RIS/PACS@ |  | TAK |  |
|  | Aparat musi być wyposażony w min. 1 złącze USB. |  | TAK |  |

................................

Podpis Wykonawcy