Załącznik nr 7 SIWZ

CSKDZP-2375/14/12/02/2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy: zadania nr 6 - Dostawa zestawów do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa, klatek międzytrzonowych i szyjnych (komis)

Pozycja 1

Zestaw do stabilizacji transpedikularnej kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym

- materiał tytan

- wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu,

- ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby (haka) ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,

- łączniki poprzecznie mocowane wielokątowo do pręta, bez konieczności doginania elementów łącznika,

- system oparty na prętach o średnicach 5,5mm

- system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie gwintowanym blokująco-zabezpieczającym,

- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (nienaruszone gniazdo do rewizyjnego usunięcia elementu blokującego) - zrywana nakrętka

- śruby dostępne w średnicach: 4.5mm, 5.0mm, 5.5mm, 6.5mm, 7.5mm, 8.5mm

- gniazdo śruby barwione trwale na różne kolory w zależności od średnicy śruby

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 13 mm,

- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt,

- na kielichach śrub cztery nacięcia i okrągłe zagłębienie umożliwiające podłączenie narzędzia do redukcji pręta oraz narzędzi do derotacji

- narzędzia w metalowej puszce umożliwiającej ich sterylizację

KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 poprzeczka, 2 śruby biodrowe, 2 łączniki do śrub biodrowych, 4 blokery łącznika

Pozycja 2

Klatki międzytrzonowe typu PLIF/TLIF

- materiał PEEK

- prostokątny przekrój i implantu w płaszczyźnie osiowej

- przekrój klatki w płaszczyźnie strzałkowej klinowo – obły, z zaokrągloną przednią częścią klatki w celu jej łatwego wprowadzenia bez konieczności stosowania wstępnej dystrakcji czy obrotu klatki

- powierzchnia klatek ząbkowana, niesymetryczna w celu blokady przed samoistnym wysunięciem

- dostępne wysokości klatek: 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm

- dostępne długości klatek: 22mm, 26mm, 32mm, 36mm

- implant posiada przestrzeń możliwą do wypełnienia wiórem kostnym lub substytutem kości

- możliwość zastosowania w technice TLIF oraz PLIF

- w zestawie narzędzia umożliwiające przygotowanie przestrzeni do implantacji

- implant wyposażony w trzy znaczniki radiologiczne umożliwiające kontrolę położenia

KOMPLET: 1 klatka PEEK

Pozycja 3

Klatka szyjna (wraz z wiertłem)

- materiał PEEK

- anatomiczny kształt implantu umożliwiający odtworzenie naturalnej krzywizny kręgosłupa szyjnego

- ząbkowana powierzchnia klatki bez wystających elementów lub z dodatkowymi kolcami do wyboru

- obecność znaczników radiologicznych w celu oceny położenia klatki po implantacji

- trzy szerokości klatki 14mm, 16mm, 18mm oraz trzy głębokości 11mm, 14mm i 16mm

- wysokości klatki 4, 5, 6, 7, 8, 9 mm

- instrumentarium pozwalające na przygotowanie gniazda odwzorowującego kształt implantu w celu jego precyzyjnego osadzenia

- mocowanie implantu do uchwytu poprzez gwintowany otwór

- substytut kostny w postaci pasty gotowy do użycia w sterylnej 1ml strzykawce

- wiertło

KOMPLET: 1 klatka międzytrzonowa, 1 wiertło, 1 wypełnienie

Pozycja 4

Klatka szyjna typu "stand alone"

- klatka międzytrzonowa wykonana z PEEK,

- śruby wykonane z tytanu,

- klatki dostępne w dwóch rozmiarach podstawy (15mm x 12mm i 17mm x 14mm),

- klatki dostępne w 4 wysokościach (od 5mm do 8mm co 1 mm) w wersji lordotycznej

- śruby samowiercące i samogwintujące, ze specjalnym gwintem do części korowej kości, dostępne w dwóch średnicach (3,5mm i 4mm) oraz 3 długościach (11mm, 13mm, 15mm)

KOMPLET: 1 klatka, 2 śruby

Pozycja 5

Zestaw łączników do wydłużania stabilizacji kręgosłupa

- łączniki wykonane z tytanu,

- kompatybilność z prętami o średnicy 4,5mm, 5,5mm oraz 6,35 mm,

- dostępne łączniki typu domino, obustronnie zamknięte, jednostronnie otwarte umożliwiające wydłużenie konstrukcji bez zdejmowania pręta,

- w zestawie łączniki umożliwiające jednoosiowe połączenie prętów,

- wszystkie łączniki umożliwiają zespolenie prętów o tej samej średnicy oraz o różnych średnicach (5,5mm z 6,35mm, oraz 5,5mm z 4,5mm)

KOMPLET: 1 Łącznik, 2 blokery

Pozycja 6

Płyta szyjna

- płyty szyjne wykonane ze stopu tytanu

- płyty posiadające zintegrowany system blokowania śruby w płytce z możliwością wizualnej weryfikacji blokady i rewizyjnego usunięcia śrub

- wcięcie w środkowej części płyty uławiające jej centryczne ułożenie

- płyty mogą być doginane do warunków anatomicznych

- rozmiary płyt: od 19 mm do 25 mm co 2mm, od 25 mm do 90 mm co 2.5 mm, od 90 mm do 110 mm co 5 mm

- w zestawie dostępne śruby stało- i zmienno kątowe oraz śruby samogwintujące i samowiercące

- śruby samogwintujące dostępne w średnicach 4.0mm i 4.5mm i długościach od 11mm do 19mm co 2mm

- śruby samowiercące dostępne w średnicach 4.0mm i 4.5mm i długościach od 11mm do 15mm co 2mm

- wiertło

KOMPLET: 1 płyta, 8 śrub, 1 wiertło

Pozycja 7

Zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym z możliwością podania cementu

możliwość użycia systemu z dostępu standardowego, małoinwazyjnego i przezskórnego

- wielokątowe, samogwintujące, kaniulowane śruby tulipanowe

- walcowy kształt trzpienia śruby,

- ujemny kąt natarcia pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby, ułatwiający wprowadzenie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku

- pręt o grubości 5,5 mm

- system mocowania śruby do pręta otwarty (patrząc z punktu widzenia operatora) i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym

- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka)

- średnica śrub od 5,5 mm do 7,5 mm ze skokiem co 1 mm

- pręty o średnicy 5,5 mm

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco - zabezpieczającym

nie przekracza 13 mm

- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym

nie przekracza 5 mm ponad pręt,

- śruby pozwalające na wprowadzenie cementu kostnego do trzonu kręgu (posiadają min 2 otwory przelotowe zlokalizowane przy czubku trzpienia)

- ilość cementu po rozmieszaniu ok 16ml

- system umożliwiający podawanie cementu do wielu śrub jednocześnie

KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty, 1 cement, 1 mikser, 4 śrubokręty jednorazowe, 4 podajniki do cementu

Pozycja 8

Niskoprofilowy zestaw do stabilizacji kręgosłupa w odcinku piersiowo lędźwiowym

- kielichy śruby oraz pręty wykonane ze stopu CoCr,

- blokery wykonane z tytanu,

- gniazda śrub kodowane kolorami w zależności od średnicy

- wielokątowe, samogwintujące śruby tulipanowe z walcowym kształtem gwintu,

- ujemny kąt pióra gwintu elementu blokującego oraz gniazda śruby ułatwiający wprowadzanie elementu blokującego i zwiększający pewność docisku,

- system oparty na pręcie o średnicy 4,75 mm

- system mocowania śruby do pręta otwarty od góry i oparty na jednym elemencie blokująco-zabezpieczającym,

- mechanizm blokowania umożliwiający jednoznaczne i trwałe blokowanie oraz możliwość rewizyjnego usunięcia implantów (zrywana nakrętka),

- dostępne śruby w długości od 20mm, pręty dogięte od 30mm

- średnica śrub od 4,5 mm do 9,5 mm ze skokiem max co 1 mm,

- na każdym z implantów plastikowy, odłączany kołnierz ze szczegółowymi oznaczeniami implantu,

- średnica łba śruby wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie może przekraczać 11 mm,

- wysokość implantów wraz z kompletnym elementem blokująco-zabezpieczającym nie przekracza 5 mm ponad pręt,

KOMPLET: 4 śruby, 4 blokery, 2 pręty dogięte, 1 pręt prosty

Pozycja 9

Kosz tytanowy

- materiał tytan,

- przekrój poprzeczny okrągły lub owalny,

- zintegrowane pierścienie wplecione w kosz

- kosze dostępne w 5 średnicach: 10mm, 13mm, 16mm, 19mm, 25mm

KOMPLET: 1 kosz

Pozycja 10

Stabilizacja międzywyrostkowa

- elastyczny, niemetalowy implant do rozpierania wyrostków kolczystych,

- w instrumentarium narzędzia do przygotowania miejsca pod implant i jego założenia bez uszkadzania więzadła tylnego,

- wysokości od 8 do 14 mm ze skokiem maksymalnie co 2 mm,

- mocowanie implantu za pomocą atraumatycznych linek,

- budowa jednoelementowa,

- symetryczny kształt implantu umożliwiający wybór kierunku implantacji z prawej lub lewej strony od linii środkowej kręgosłupa,

- implant dostarczany w sterylnym opakowaniu,

- w instrumentarium dystraktor do obustronnej dystrakcji wyrostków kolczystych,

- materiał części nośnej implantu: silikon

KOMPLET: 1 implant międzytrzonowy