ZOZ.DZP.271.3.XII.2020

Oświęcim, dnia 21.01.2021 r.

DO  WSZYSTKICH  WYKONAWCÓW

DOTYCZY: ZAKUP TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO DLA ZOZ OŚWIĘCIM – 
- MAŁOPOLSKA TARCZA ANTYKRYZYSOWA – PAKIET MEDYCZNY 2

(PROJEKT NR RPMP.09.02.01-12-0106/20

W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020)

Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) w związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków  zamówienia Zamawiający – Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 Oświęcim, udziela poniższych wyjaśnień :

- PYTANIE

1.  Dotyczy pkt.7 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 7. | Kamera zintegrowana z gantry do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku. | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Kamera zintegrowana na gantry pozwala na obserwację pacjenta tylko w sytuacjach, gdy nie wjedzie on do gantry, czyli w trakcie przygotowywania pacjenta do badania, kiedy technik znajduje się w pomieszczeniu blisko pacjenta. Drugim rozwiązaniem jest kamera niezintegrowana z gantry, która dzięki swojej lokalizacji pozwala również na obserwację pacjenta w gantry.

W związku z powyższym czy Zamawiający uzna za warunek równoważny zaoferowanie kamery niezintegrowanej z gantry do obserwacji zachowań pacjenta, z funkcją zbliżenia widoku i również przyzna dodatkowe punkty za takie rozwiązanie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza rozwiązanie, natomiast nie zmienia punktacji.

- PYTANIE

2.  Dotyczy pkt.10 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 10. | Minimalne napięcie anody, możliwe do zastosowania w protokołach badań [kV] | ≤ 80 |  | 80 kV – 0 pkt <80 kV – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż napięcie poniżej 80 kV niesie za sobą znaczną ilość szumu pojawiającego się na obrazie, a jedyną możliwością jego wyeliminowania jest utwardzenie wiązki poprzez wykorzystanie dużego natężenia prądu, które w klasie aparatów 64 rzędowych jest niewystarczające, a niektórzy producenci stosują sztuczki marketingowe dla rozwiązań, które będą bezużyteczne w pracy klinicznej. Tego typu rozwiązania są stosowane i wykorzystywane w topowych aparatach, gdzie dostępne jest natężenie prądu rzędu 1000 mA i więcej.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie punktacji w tym parametrze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- PYTANIE

3.  Dotyczy pkt.12 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 12. | Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania w protokołach badań [mA] | ≥ 550 |  | 550 -799 mA – 0 pkt ≥ 800 mA – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż przy tak sformułowanym parametrze może ktoś podać wartość prądu dla sztucznie stworzonego protokołu, który zagwarantuje duże natężenie prądu, ale zgodnie z prawami fizyki – niskie napięcie, które nigdy nie zostanie wykorzystane w codziennej pracy. Dla wyeliminowania tego typu sztucznych zagrywek powszechnie stosuje się wartość napięcia najczęściej stosowanego w pracy klinicznej, a więc 120 kV dla porównania możliwości aparatów różnych producentów.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 12. | Maksymalny prąd anody możliwy do zastosowania dla napięcia 120 kV [mA] | ≥ 550 |  | 550 -799 mA – 0 pkt ≥ 800 mA – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- PYTANIE

4.  Dotyczy pkt.17 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 17. | Szybkość chłodzenia lampy [kHU/min] | ≥ 1000 |  | 1000-1499 kHU – 0 pkt ≥ 1500 kHU – 10 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż na rynku występują różne technologie lamp RTG – nowoczesne systemy z wydajnymi algorytmami rekonstrukcyjnymi pozwalają na pracę na niższych parametrach prądowych, a tym samy mniej obciążają lampę, które nie grzeje się tak, jak lampy konstrukcyjnie z poprzednich lat. W związku z tym nie potrzeba dużej szybkości chłodzenia, ponieważ nie jest ono generowane w dużych ilościach. Tak duże wartości, jakie na dodatek premiuje Zamawiający, są charakterystyczne dla starszych konstrukcji.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie punktacji w tym parametrze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- PYTANIE

5.  Dotyczy pkt.20 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 20. | Najkrótszy czas pełnego obrotu (360º ) układu lampa rtg – detektor [s] | ≤ 0,35 |  | 0,35 s – 0 pkt < 0,35 s – 20 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż w tej klasie występują tylko dwa typy aparatów pod względem czasu obrotu: 0,35 s i 0 ,33 s. Różnica w obrocie 0,02 s przy równoczesnej różnicy w pokryciu detektora w osi Z powoduje, iż przy badaniu obszaru 14 cm (bo możemy przyjąć tyle dla serca, dla którego krótkie czasy obrotu są wykorzystywane) różnica czasowa jest pomijalna i wynosi na całym badaniu 0,02 s. Zatem tak ustawiona punktacja wprowadza tylko i wyłącznie sztuczną dodatkową punktację (i to najbardziej punktowany parametr w całej specyfikacji) dla jednego producenta.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie punktacji w tym parametrze.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- PYTANIE

6. Dotyczy pkt.23 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 23. | Maksymalny zakres zmian wartość współczynnika pitch | Min. od 0,35 do 1,5 |  | Bez oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Specyfikacja w żadnym miejscu nie wymaga zaawansowanych badań kardiologicznych, zatem współczynnik 0,35 nie ma żadnego uzasadnienia poza ograniczeniem konkurencyjności. Mało tego – jest złamaniem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie procedur wzorcowych, które jasno mówią o konieczności stosowania w badaniach standardowych współczynnika Pitch o wartości większej od jedności.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie aparatu posiadającego zakres pitch od 0,6 do 1,5.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza zakres pitch od 0,6 do 1,5  obok rozwiązania opisanego w SIWZ.

- PYTANIE

7. Dotyczy pkt.25 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 25. | Mozliwość rekonstrukcji pola obrazowania powyżej 50 cm | TAK/NIE |  | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ma na myśli diagnostyczne pole obrazowania o takiej samej jakości obrazu na obszarze całego rekonstruowanego pola.

W innym przypadku wymóg jest co najmniej zastanawiający, skoro na jego podstawie nie można stawiać diagnozy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza i wyjasnia, że wymaga pełnej rozdzielczości w polu 50 cm natomiast powyżej dopuszcza niższą rozdzielczość.

- PYTANIE

8. Dotyczy pkt.28, 29, 33 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 28. | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki MTF.[pl/cm] | ≥ 10 |  | Bez oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | TAK, podać |  | Bez oceny |
| 33. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z zastosowaniem oferowanego algorytmu rekonstrukcji iteracyjnej | ≥ 20 |  | Bez oceny |

Zamawiający w wielu miejscach sztucznie wprowadza punktację, a nie robi tego dla parametrów, które mają kluczowe znaczenie dla jakości uzyskiwanych obrazów, czyli rozdzielczości wysokokontrastowej, jak i możliwości redukcji dawki promieniowania – najnowocześniejsze systemy redukują dawkę o ponad 80%, czy szybkości uzyskiwania obrazów, które zależą od szybkości użytego rekonstruktora. Zamawiający wymaga „klasę średnią” i nie daje punktów, jeśli ktoś chciałby zaoferować lepsze rozwiązanie.

W związku z powyższym wnosimy o wprowadzenie punktacji i zmianę brzmienia na:

| 28. | Rozdzielczość wysokokontrastowa w płaszczyźnie x,y, mierzona w polu akwizycyjnym FOV=50 cm w punkcie 50% charakterystyki MTF.[pl/cm] | ≥ 10 |  | > 12 – 20 pkt ≤ 12 – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 29. | Niskodawkowy, iteracyjny algorytm rekonstrukcji bazujący na modelu z wielokrotnym przetwarzaniem tych samych danych surowych (RAW) oraz redukujący szum w obszarze obrazu, umożliwiający redukcję dawki o co najmniej 60% w relacji do standardowej metody rekonstrukcji wstecznej FBP | TAK, podać |  | > 80% - 20 pkt ≤ 80 – 0 pkt |
| 33. | Szybkość rekonstrukcji obrazów w matrycy 512x512 z zastosowaniem oferowanego algorytmu rekonstrukcji iteracyjnej | ≥ 20 |  | > 50 – 20 pkt ≤ 50 – 0 pkt |

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- PYTANIE

9.  Dotyczy pkt. 63 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 63. | Minimalne wymagania dla serwera aplikacyjnego obudowa serwera do zabudowy w szafie RACK 19 liczba procesorów: min. 1 pamięć RAM: min. 96 GB wbudowana macierz w konfiguracji RAID Level 5 lub równoważnej pojemność macierzy dla danych obrazowych: min. 1.5TB redundantne zasilanie typu Hot-plug napęd optyczny: DVD RW klawiatura, mysz możliwość obsłużenia min. 4 stanowisk lekarskich | TAK, w przypadku zaoferowania nowego serwera, podać parametry |  | Bez oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tak sformułowany parametr uniemożliwia nam złożenie ważnej oferty.

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż każdy z producentów tak dobiera podzespoły produkowanych serwerów, aby były one ze sobą współgrające i jak najbardziej wydajne. Parametry podzespołów serwera aplikacyjnego to cecha technologiczna nie mająca wpływa na pracę tomografu.

W związku z powyższym wnosimy o dopuszczenie serwera posiadającego 64 GB pamięci RAM oraz mogącego obsłużyć min. 3 stanowiska lekarskie.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- PYTANIE

10.  Dotyczy pkt.75 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 75. | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Technika stosująca: oświetlanie każdego piksela bardzo dużą ilością źródeł światła z dowolnego kierunku, rozpraszanie/pochłanianie fotonów, użycie algorytmów numerycznych MonteCarlo. Rekonstrukcja wprowadzona na rynek w ostatnich 4 latach, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Zwracamy uwagę, iż każdy z producentów posiada tego typu rozwiązanie, jednak Zamawiający z sobie znanych powodów premiuje tylko jedno, konkretnego producenta, pomimo, iż wszystkie prowadzą do tego samego efektu klinicznego. Opisana metoda Monte Carlo jest matematyczną metodą polegającą na wielokrotnych losowych zliczeniach, a tym samym wiele próbek jest chybionych. Taki zapis w sposób jawny ogranicza konkurencyjność postępowania, ponieważ tylko jeden producent otrzyma 20 pkt, a inni, pomimo tego, iż również gwarantują tego typu rekonstrukcje nie otrzymają żadnych punktów, pomimo, że inne metody mogą być dokładniejsza, ale nie są metodą Monte Carlo.

W związku z powyższym wnosimy o zmianę brzmienia tego parametru na:

| 75. | Rekonstrukcje 3D typu Cinematic Rendering, bazujące na dokładnej fizycznej symulacji oddziaływania światła z materią, realizujące fotorealistyczny rendering kształtów z uwzględnieniem rozpraszania fotonów światła, propagacji światła, interakcji światła z materią, głębokości (cieni), możliwe do otrzymania dla każdego badania CT, MR w formacie DICOM dostępnego na serwerze aplikacyjnym. Rekonstrukcja wprowadzona na rynek w ostatnich 4 latach, inna niż adaptacja parametrów typowej rekonstrukcji VRT. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisów uwzględniając sugestie wykonawcy - W załączeniu poprawiony – Załącznik nr 2 do SIWZ -  Formularz cenowy.

- PYTANIE

11.  Dotyczy pkt.78, 85, 86, 87, 88 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 78. | Automatyczne numerowanie kręgów kręgosłupa w badaniach CT , MR odcinkowych jak i całego kręgosłupa | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 85. | Narzędzia opracowywania badań MR: filtr obrazów MR operacje na obrazach MR: - subtrakcja obrazów - elastyczna korekcja artefaktów ruchowych - średnia arytmetyczna, - dodawanie, dzielenie, iloczyn | TAK |  | Bez oceny |
| 86. | Generowanie map ADC o wysokim współczynniku b w oparciu o mapy ADC o niskich współczynnikach b, pozwalające na skrócenie czasu wykonania badania, w szczególności generowanie map współczynniku b=2000 w oparciu o mapy b50, b400, b1000. Funkcjonalność dostępna na dowolnym etapie oceny badań, na dowolnej stacji lekarskiej. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 87. | Oprogramowanie do opisywania badań MR, zawierające: przepływ zadań do zsynchronizowanego odczytu obrazów MR piersi w formacie 2D, 3D oraz 4D z analizą średniej krzywej w trakcie pracy systemu (on-the-fly) oraz raportowanie BIRADS, | TAK/NIE opisać |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 88. | Oprogramowanie do oceny wieloparametrycznych badań MR prostaty, realizujące: dedykowany workflow umożliwiający jednoczesne przeglądanie serii anatomicznych, dyfuzji, serii dynamicznych T1 automatyczne wyznaczanie objętości gruczołu prostaty dedykowany raport zawierający: - listę znalezisk, pomiarów, zdjęć - czytelną wizualizację adresowaną dla urologów, na potrzeby wykonywania biopsji raportowanie zgodne z PIRADS v2. | TAK/NIE opisać |  | TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |

Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż tego typu oprogramowanie nie dotyczy aparatu TK, a jak sam Zamawiający wskazuje – dotyczy aparatów MR. Nazwa postępowania brzmi „Zakup tomografu komputerowego dla ZOZ Oświęcim – Małopolska Tarcza Antykryzysowa”. Z żadnych dostępnych artykułów naukowo – badawczych nie wynika, aby technika MR mogła pomóc w diagnozowaniu COVID-19, jak i powikłań po niej. Tym bardziej wymóg oprogramowania do tworzenia map ADC, diagnostyki piersi czy prostaty wydaje się na wyrost i służyć ma tylko i wyłącznie sztucznemu ograniczeniu konkurencyjności postępowania.

W związku z powyższym wnosimy o usunięcie tych parametrów ze specyfikacji.

ODPOWIEDŹ:  Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- PYTANIE

12.Dotyczy pkt.VIII.7 Załącznik nr 2 do SIWZ:

| 7. | Integracja z posiadanym przez Zamawiającego systemem opisowym syngo.via | TAK |  | Bez oceny |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający pod pojęciem integracji ma na myśli możliwość połączenia się z poziomu dostarczonych stacji z posiadanym serwerem syngo.via.

Jeżeli nie prosimy o podanie pełnego zakresu oczekiwanej integracji.

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający pod pojęciem integracji ma na myśli możliwość połączenia się z poziomu dostarczonych stacji z posiadanym serwerem syngo.via. Podłączenie jest rozumiane jako możliwość pobierania i przesyłania obrazów.

- PYTANIE

Dotyczy  pkt. pkt. 64 Załącznik nr 2 do SIWZ: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie pary monitorów diagnostycznych 2MP (1600 x 1200 pikseli) o przekątnej aktywnej części ekranu 21,3 cala, kalibrowanej luminancji DICOM 500 cd/m2, kontraście 1400:1, posiadających certyfikat wyrobu medycznego w klasie min. IIa?

Wymóg zaoferowania monitorów diagnostycznych  o przekątnej powyżej 24” oznacza konieczność zaoferowania monitorów 4MP 30”, których przeważnie nie stosuje się w parze, ze względu na koszt i ergonomię pracy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.

- PYTANIE

Prosimy o podanie producenta I modelu istniejącego tomografu, który należy zdemontować.

ODPOWIEDŹ: Somatom Emotion firmy SIMENS.

- PYTANIE

Prosimy o określenie gdzie na terenie ZOZ znajduje się miejsce składowania istniejącego aparatu. Prosimy o opisanie drogi transportu oraz podanie odległości na jaką należy przetransportować urządzenie.

ODPOWIEDŹ: Należy przyjąć nie dalej niż 600 m.

- PYTANIE

Czy Zamawiający udzieli odpowiedniego pełnomocnictwa dla Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego u Państwowego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie aparatury medycznej, które będzie honorowane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego ?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający udzieli pełnomocnictwa Wykonawcy do występowania w imieniu Zamawiającego u Państwowego Inspektora Sanitarnego w celu uzyskania pozwolenia na użytkowanie aparatury medycznej, które będzie honorowane przez Państwowego Inspektora Sanitarnego.

- PYTANIE

Dotyczy pkt. V siwz termin wykonania zamówienia: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby termin realizacji zamówienia wynosił max. do 12 tygodni od zawarcia umowy?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu dostawy.

- PYTANIE

Dotyczy wzoru umowy Par. 7 ust. 2, par. 15 ust. 1 lit. b):

W związku z tym, iż Wykonawca nie ma wpływu na termin wydania decyzji przez Państwową Inspekcję Sanitarną i termin ten może ulec wydłużeniu przez organ, prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację przedmiotu umowy w zakresie uzyskania decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy niewydanie decyzji w terminie wynika z okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z działania lub zaniechania organu, w tym w przypadku wydłużenia terminu przez organ.

ODPOWIEDŹ: SIWZ w tym zakresie nie wymaga wyjaśnienia, gdyż zawiera proste wskazanie terminu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za nieterminową realizację umowy w zakresie uzyskania decyzji PIS.

Zgodnie z SIWZ Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nieterminową realizację przedmiotu umowy w zakresie uzyskania decyzji Państwowej Inspekcji Sanitarnej w przypadku, gdy niewydanie decyzji w terminie wynika z okoliczności nieleżących po stronie Wykonawcy, w szczególności z działania lub zaniechania organu, w tym w przypadku wydłużenia terminu przez organ.

- PYTANIE

Dotyczy wzoru umowy Par. 10 (gwarancja):

- Ust. 1 lit. c), par. 11 ust. 1: Zwracamy uwagę, iż Wykonawca nie jest w stanie oszacować/założyć możliwych, potencjalnych zmian prawnych mających wpływ na oprogramowanie. O ile jest w stanie dokonać założeń i je oszacować w zakresie aktualizacji oprogramowania prowadzonych przez producenta, o tyle zmiany w przepisach prawa nie pozwalają na właściwe oszacowanie tych zmian. Zwracamy się z prośbą w związku z tym o następującą modyfikację par. 10 ust. 1 lit. c) oraz par. 11 ust. 1:

„b) sprawowaniu nadzoru technicznego nad oprogramowaniami oraz zapewnieniu bezpłatnej kompleksowej aktualizacji oprogramowania stosownie do zmian technologicznych wprowadzanych przez Producenta tego oprogramowania, przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności aparatu i konfiguracji sprzętowej.”

ODPOWIEDŹ:  Zamawiajacy wyraża zgodę i zmienia zapis na :

c) sprawowaniu nadzoru technicznego nad oprogramowaniami oraz zapewnieniu bezpłatnej kompleksowej aktualizacji oprogramowania stosownie do zmian technologicznych wprowadzanych przez Producenta tego oprogramowania, przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności aparatu i konfiguracji sprzętowej.”

- w załączeniu poprawione Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ.

- PYTANIE

- Ust. 2:

Mając na względzie fakt, iż rękojmia jest instytucją niedostosowaną do specyfiki urządzeń medycznych i w związku z tym standardem staje się ograniczanie lub wyłączanie rękojmi w zamian za udzielenie Zamawiającym gwarancji trwającej co najmniej tyle, ile okres rękojmi, na lepszych i dogodniejszych dla Zamawiających warunkach wykonywania uprawnień z gwarancji, Wykonawca proponuje doprecyzowanie § 10 ust. 2 i wskazanie, że uprawnienia do odstąpienia  od umowy w ramach realizacji uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączone. Wskazujemy, że Zamawiającemu przysługują szerokie uprawnienia gwarancyjne przez niestandardowo długi okres gwarancji 10-letniej na zasadach określonych umową, gwarantujące zapewnienie Zamawiającego należytej opieki serwisowej w przypadku wystąpienia awarii sprzętu, a wręcz zapewnia naprawę wszelkich usterek i nieprawidłowości w działaniu sprzętu na dogodnych dla Zamawiającego warunkach. Możliwość jednoczesnej realizacji uprawnień z tytułu rękojmi, wiąże się z ryzykiem możliwości odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, co – szczególnie w przypadku charakteru sprzętu będącego przedmiotem umowy – jawi się jako szczególnie niecelowe. W związku z  tym, w naszej ocenie, zasadne jest wyłączenie prawa do odstąpienia na podstawie rękojmi, które stanowi dodatkowe ryzyko dla Wykonawcy, a rezygnacja z którego dla Zamawiającego nie będzie stanowiła istotnego zmniejszenia jego praw wynikających z Umowy. Proponujemy więc dodanie zdania drugiego do § 10 ust. 2 o następującym brzmieniu:

„Strony zgodnie ustalają, iż rękojmia udzielana jest na okresy przewidziane w Kodeksie cywilnym i jednocześnie wyłączają prawo do odstąpienia od umowy w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- PYTANIE

- Ust. 4: z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji urządzenia. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas każdej naprawy, również takiej, która nie ma wpływu na funkcjonowanie systemu ani nie uniemożliwia prowadzenie badań, ale o czas całkowitej niesprawności urządzenia.

W związku z tym wnosimy o następującą modyfikację zapisu umowy: „Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas całkowitego przestoju aparatury liczonej od momentu zgłoszenia awarii do momentu jej usunięcia.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający   zmienia  zapisy w zakresie proponowanej zmiany - w załączeniu poprawione Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 5 do SIWZ.

- PYTANIE

- Ust. 8: Prosimy o potwierdzenie, iż wymiana sprzętu w przypadku ujawnienia się wad fizycznych będzie wymagana, o ile Wykonawca nie naprawy urządzenia bądź nie będzie możliwe usunięcie wady w drodze naprawy. Zwracamy uwagę, że przy sprzętach tak skomplikowanych technologicznie, każdorazowa wymian sprzętu przy drobnej naprawie, dającej się usunąć w szybszy i bardziej efektywny sposób niż demontaż całego urządzenia, to rozwiązanie niekorzystne również dla Zamawiającego. W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie par. 10 ust. 8:

„8. Jeżeli w okresie gwarancji ujawnią się wady fizyczne urządzeń – przedmiotu zamówienia, uniemożliwiające jego poprawne użytkowanie, Wykonawca usunie wadę lub wymieni przedmiot zamówienia na nowy.”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w załączeniu poprawione Istotne postanowienia umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ.

- PYTANIE

- Ust. 11: Przedmiotem oferty są wyroby medyczne, za poprawne działanie których Wykonawca ponosi odpowiedzialność, w tym odpowiedzialność za produkt zarówno wobec użytkownika, jak i pacjentów. W wyniku nieprawidłowej obsługi urządzenia może dojść do poważnych obrażeń, dlatego na urządzeniach obowiązują pewne ograniczenia w dostępie do ich konfiguracji, diagnostyki i czynności serwisowych. Niewłaściwa obsługa, taka jak naprawa lub ingerencja w konfigurację urządzenia, również może mieć negatywny wpływ na jakość diagnostyczną. Z tego powodu producent wprowadził odpowiednie instrukcje serwisowe i kody serwisowe, które są udostępniane przez producenta w odrębnej procedurze.

Kody serwisowe, które producent udostępnia użytkownikom i niezależnym dostawcą usług serwisowych (tj. innym niż autoryzowany dostawca usług) w formie licencji na niedyskryminacyjnych zasadach, umożliwiają pełną obsługę techniczną urządzenia i przywrócenie urządzenia do pełnej sprawności. Są dostępne za opłatą licencyjną. Jeżeli Zamawiający chce uwzględnienia  takich licencji na kody serwisowych w niniejszym postępowaniu, może to znacząco wpłynąć na cenę sprzętu, niepotrzebnie zwiększając ją dla Zamawiającego.

Zwracamy również uwagę, że z naszego doświadczenia wynika, że posiadanie licencji na klucze z góry nie gwarantuje, że koszt usługi serwisowej będzie niższy w przyszłości. Dodatkowo, zwracamy uwagę, że w takim przypadku Zamawiający niepotrzebnie ponosi koszty z góry. Koszt kodu usługi powinien w przyszłości ponosić usługodawcy (jako koszt ich koszty operacyjne), a nawet, jeśli tacy usługodawcy zdecydują się przenieść koszty kodów usług na Zamawiającego w ramach ich opłaty za usługę, koszt ten będzie nadal rozłożony w czasie, co daje Zamawiającemu lepszą kontrolę kosztów i umożliwia rozłożenie ich w czasie.

Wskazujemy dodatkowe, że klucze serwisowe wykraczające poza możliwość diagnostyki i napraw, są kluczami zapewniającymi dostęp do know-how producenta, które z tego powodu nie mogą zostać przekazane, ani ujawnione jako tajemnica przedsiębiorstwa i chronione prawni know-how producenta.

W związku z tym proponujemy modyfikację warunków przetargu i usunięcie tego wymogu lub alternatywnie zobowiązanie Wykonawcy do udostępnienia kodów serwisowych umożliwiających diagnostykę lub naprawę (z wyłączeniem działań wykraczających poza naprawę i diagnostykę, np. możliwości zmiany funkcji urządzenia) na żądanie Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ:

ODP. Zamawiajacy znienia  zapisy SIWZ na : Wykonawca jest zobowiązany  do udostępnienia kodów serwisowych umożliwiających diagnostykę lub naprawę (z wyłączeniem działań wykraczających poza naprawę i diagnostykę, np. możliwości zmiany funkcji urządzenia) na żądanie Zamawiającego. – załączeniu poprawione Istotne postanowienia umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ.

- PYTANIE

- Dodanie ust.  12 do par. 10:

Jak rozumiemy Zamawiający chce uzyskać gwarancję jakości tj. dotyczącą jakości produktu i dotyczącą „wad tkwiących w produkcie/usłudze”. Gwarant nie powinien jednocześnie odpowiadać za sytuacje, gdy awaria spowodowana została okolicznościami wynikającymi z działań podmiotów trzecich. Objęcie takich usterek gwarancją może prowadzić do istotnego zwiększania ceny usługi gdyż Wykonawca będzie musiał wziąć na siebie dużo większe ryzyko (zwłaszcza, że Zamawiający dopuszcza wykonywanie napraw u innego dostawcy). Nie jest możliwe także uwzględnienie gwarancji, gdy szkoda powstała wskutek nieprawidłowo obsługiwania lub serwisowania urządzenia (przez następcę wykonawcy). Prosimy o doprecyzowanie w/w okoliczności, który odzwierciedla zakres gwarancji jakości a jednocześnie przyjęte rynkowo standardy wyłączające/ograniczające ryzyko Wykonawcy i dodanie kolejnego ust. 14 o następującej treści:

„12. Gwarancja jakości określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a)           niewłaściwego użytkowania urządzenia, w szczególności niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania lub najnowszą instrukcją serwisową;

b)           mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c)           jakiejkolwiek bezprawnej ingerencji osób trzecich lub Zamawiającego, w szczególności przeróbek lub zmian konstrukcyjnych;

d)           uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź, zalanie itp.),

e)           normalnego zużycia rzeczy.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- PYTANIE

Dotyczy wzoru umowy Par. 11 ust. 2:

Prosimy o potwierdzenie wyrażenia zgody na to, że udzielana licencja będzie obejmowała prawo do korzystania z oprogramowania wyłącznie w formacie kodu wynikowego i wyłącznie na jego własne, wewnętrzne potrzeby związane z prowadzoną działalnością. Zamawiający w szczególności nie będzie:

a) korzystał z oprogramowania w celach innych niż te, do których zostało ono zaprojektowane;

b) korzystał z oprogramowania w połączeniu z produktami innych producentów chyba, że takie połączenie jest przewidziane jako dopuszczalne w dokumentacji Urządzenia Medycznego;

c) udzielał sublicencji, cedował, przenosił ani w inny sposób lub na innych zasadach udostępniał osobom trzecim jakichkolwiek praw do Oprogramowania;

d) ujawniał osobom trzecim jakichkolwiek informacji zawartych w Oprogramowaniu;

e) kopiował ani powielał oprogramowania (z wyjątkiem jednej kopii sporządzonej na potrzeby ewentualnego odtworzenia z kopii zapasowej (back-up) lub w innych celach dopuszczalnych na mocy obowiązującego prawa);

f) zmieniał ani modyfikował oprogramowania; ani

g) dokonywał modelowania odwrotnego, dekompilacji i demontażu ani tworzył jakichkolwiek dzieł zależnych w oparciu o oprogramowanie z wyjątkiem przypadków wyraźnie dopuszczonych na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę na udzielenie licencji w sposób opisany w pytaniu.

- PYTANIE

Dotyczy wzoru umowy Par. 13 ust. 5:

Prosimy o doprecyzowanie, iż odpowiedzialność Wykonawcy, o której mowa w par. 13 ust. 5 będzie dotyczyła wyłącznie tych działań niepożądanych, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca na zasadach ogólnych, tj. będą wynikały z zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. W związku z tym, proponujemy następujące brzmienie par. 13 ust. 5:

„5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki zdarzeń niepożądanych powstałych w wyniku prawidłowego użytkowania przedmiotu zamówienia, w tym wywołane wadliwym działaniem nieprawidłowe diagnozy, o ile wynikają z zawinionego działania lub zaniechania Wykonawcy w zakresie realizacji niniejszej Umowy.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- PYTANIE

Dotyczy wzoru umowy Par. 18 ust. 1:

Zwracamy uwagę, iż w przypadku braku realizacji obowiązków gwarancyjnych zasadnym wydaje się w pierwszej kolejności wezwanie Wykonawcy do naprawy a dopiero po odmowie wykonania lub wadliwym wykonaniu zastosowanie wykonania zastępczego, zwłaszcza, że Zamawiający łączy nieterminowe wykonanie naprawy dodatkowo z karą umowną. Takie postanowienie może prowadzić do powstania nieuzasadnionych korzyści po stronie Zamawiającego i narusza równowagę stron. Proponujemy w związku z tym dodanie zastrzeżenia o treści jak poniżej:

„Zamawiający w razie niewykonania usługi, wezwie Wykonawcę do wykonania naprawy wyznaczając mu dodatkowy termin, nie krótszy niż 5 dni. Po ponownym niewykonaniu usługi, Zamawiający ma prawo zlecić wykonanie konicznych prac innemu podmiotowi, zgodnie z niniejszym ustępem.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany. W § 10 ust. 5 IPU jest zapisany obowiązek zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, skoro warunkuje on rozpoczęcie biegu terminu na usunięcie wady.

- PYTANIE

Dotyczy wzoru umowy Par. 20 (kary umowne):

- Ust. 1 lit. a), b), c), e): Kara umowna jako surogat odszkodowania za nieterminową realizację przedmiotu umowy powinna być naliczana wyłącznie w sytuacji, gdy zaistniałe opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi winę, tj. jest skutkiem zawinionych działań lub zaniechań Wykonawcy. Wykonawca powinien odpowiadać zatem za „zwłokę”, nie zaś opóźnienie, które może być następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy. W związku z tym proponujemy zastąpienie słowa „opóźnienie” słowem „zwłoka”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- PYTANIE

- Ust. 3: Zwracamy uwagę, że brak określenia limitu kar może prowadzić do powstania kary rażąco wygórowanej. Jakkolwiek zasadne jest zabezpieczenie interesów Zamawiającego oraz należytego wykonania zamówienia to uregulowania dotyczące kar umownych nie mogą prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia po stronie Zamawiającego oraz naruszenia zasady proporcjonalności. W związku z tym proponujemy określenie limitu kar umownych, co umożliwi również wykonawcom właściwą ocenę ryzyka i należytą wycenę oferty (zgodne z wyrok KIO z 4.09.2018, KIO 1601/18), poprzez dodanie zdania drugiego do § 8 ust. 4 o następującym brzmieniu:

„Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy na podstawie umowy wynosi 10% łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 16 ust. 1 lit. a, b, c umowy.”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający uznaje słuszność argumentacji przedstawionej w pytaniu, w związku z tym w § 20 po ustępie 3 IPU dodaje się ustęp 4 o treści: „Maksymalna wysokość kar umownych jaką Zamawiający może naliczyć Wykonawcy wynosi 20% łącznej wartości umowy brutto, o której mowa w § 16 ust. 1 umowy.

- PYTANIE

- Ust. 1 lit. a), d), f) i g): W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są rażąco wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- PYTANIE

- Dotyczy zał. nr 2, Tabela techniczna

Mając na uwadze wysokie oczekiwania Zamawiającego w zakresie wykonywania zaawansowanych badań czy Zamawiający rozważy wprowadzenie poniżej wymienionych najnowszej generacji funkcjonalności:

- zapewniających utrzymanie systemu w najnowszej wersji oprogramowania (upgrade i aktualizacje)

- zapewniających  dodatkowe możliwości oceny badań płuc (np. przy COVID-19)

- zapewniający dostęp do badań na oddziałach bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania

|  | Wsparcie techniczne w zakresie serwera aplikacyjnego obejmujące aktualizacje oprogramowania diagnostycznego (update/hotfix), modernizacje oprogramowania diagnostycznego (coroczne upgrade’y do najnowszej i aktualnej wersji oprogramowania). | Tak |  | - - - |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Automatyczne porównywanie badań CT płuc w 3D, z kolorowym zaznaczeniem zmian pomiędzy badaniami (technologia Lung Change lub zgodnie z nomenklaturą Zamawiającego), realizujące: - automatyczne zarejestrowanie/załadowanie/wyświetlenie badania bieżącego i poprzedniego bez konieczności ręcznej interakcji przez użytkownika. - automatyczne zaznaczenie kolorem na serii płucnej z badania bieżącego wszelkich zmian względem serii płucnej z badania poprzedniego. Zaznaczenie automatyczne, nie wymagające czynności ze strony użytkownika. | podać |  | tak – 10 pkt., nie – 0 pkt. |
|  | Oprogramowanie do oceny badań naczyniowych CT umożliwiające: - Automatyczne usunięcie struktur kostnych - Automatyczne usunięcie stołu - Rozwinięcie wzdłuż linii centralnej naczynia - Ocena w widokach MPR , MPR krzywoliniowe oraz poprzeczna analiza naczynia | Tak |  | - - - |
|  | Oprogramowanie do oceny badań onkologicznych CT umożliwiające - pomiary zmian zgodnie z klasyfikacją RECIST/WHO, - porównywanie badań z 2 punktów czasowych, - rejestrację/fuzję obrazów, - podgląd w 3D w widokach MIP i VRT, - hybrydową łączną ocenę z użyciem funkcjonalności onkologicznych i naczyniowych. | Tak |  | - - - |
|  | Oprogramowanie zintegrowane z serwerem aplikacyjnym dające możliwość natychmiastowego dostępu na oddziałach do badań dostępnych w ramach serwera aplikacyjnego (serwer dystrybucyjny umożliwiający otwierania badań z poziomu przeglądarek internetowych IE,SAFARI,ANDROID) także na urządzeniach przenośnych np. iPad. Oprogramowanie umożliwiające podstawowe funkcjonalności do analizy obrazów: rekonstrukcje VRT, MIP, MPR zmiana okna wyświetlania biblioteka układu wyświetlania (layouty) podstawowe pomiary na obrazach: odległości, kąty, zaznaczenie - jednoczesny dostęp dla min jednego użytkownika | podać |  | tak – 10 pkt., nie – 0 pkt. |

Uwzględnienie wszystkich bądź części powyższych funkcjonalności, zwiększy pewność Zamawiającego, iż dokona wyboru nowoczesnej stacji do multimodalnej oceny, również z narzędziami ułatwiającymi ocenę badań COVID-19 w CT.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 2, Tabela techniczna, VIII. Pozostałe wymagania – pkt 9

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „W okresie gwarancji w cenie oferty przewidziane wszelkie aktualizacje i Upgrade oprogramowania do najnowszej wersji. Czynności będą wykonywane przy najbliższym przeglądzie serwisowym w uzgodnionym przez obie strony terminie”

Zwracamy uwagę, że mogą zdarzyć się aktualizacje, które zajmą kilka godzin pracy i wykonanie ich podczas przeglądu nie będzie fizycznie możliwe.

ODPOWIEDŹ:	Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ– Formularz cenowy .

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 5, Umowa, §2 ust. 2 lit. h)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „udzielenie gwarancji na tomograf komputerowy: na 120 miesięcy polegającej na m.in. wykonywaniu bezpłatnych przeglądów w ilości zgodnie z zaleceniami  Producenta aparatury medycznej oraz obowiązującymi przepisami prawa (przy czym co najmniej dwa przeglądy w roku), konserwacji i napraw aparatury, wykonywaniu aktualizacji oprogramowania oraz testów specjalistycznych, innych czynnościach niezbędnych do prawidłowego działania przedmiotu zamówienia wraz z częściami.

Prosimy o usunięcie, gdyż producent może określić mniejszą ilość przeglądów rocznie, np. 1.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę – załączeniu poprawione Istotne postanowienia umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 5, Umowa, §10 ust. 1 lit. c)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „sprawowaniu nadzoru technicznego nad oprogramowaniami oraz zapewnieniu bezpłatnej kompleksowej aktualizacji oprogramowania stosownie do zmian technologicznych wprowadzanych przez Producenta tego oprogramowania oraz zmian prawnych przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności aparatu i konfiguracji sprzętowej”

Prosimy o usunięcie. Wykonawca nie ma wpływu na uregulowania prawne nie jest w stanie wykonać odpowiedniej kalkulacji tego postanowienia.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający  dokonał zmian w odniesieniu do wskazanych zapisów na podstawie  pytania 19.- załączeniu poprawione Istotne postanowienia umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 5, Umowa, §10 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Okres gwarancji zostaje przedłużony o czas trwania każdej naprawy uniemożliwiającej pracę aparatury liczonej od momentu zgłoszenia awarii / usterki do momentu jej usunięcia”.

Prosimy o dopisanie zaznaczonego fragmentu, zważywszy na to, że mogą zdarzyć się awarie nie powodujące przestoju aparaty, które będą usuwane w terminie dogodnym dla Zamawiającego i w takim przypadku nie powinny powodować przedłużenia gwarancji.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę  - załączeniu poprawione Istotne postanowienia umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 5, Umowa, §10 ust. 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie powyższego zapisu?

Prosimy o usunięcie tego wymogu. Pozbawianie sprzętu wszelkich blokad dostępu musi być rozpatrywane przede wszystkim w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa jego używania. Jeżeli bezpieczeństwo używania sprzętu po pozbawieniu go blokad nie jest priorytetem, powstaje ryzyko nieuprawnionej i nieprofesjonalnej ingerencji w urządzenie, co może mieć istotne negatywne skutki dla pacjentów i użytkowników.  Założenie, że Zamawiający ma w planach powierzyć obsługę serwisową podmiotom trzecim, oznacza, że podmiot podejmujący się czynności serwisowych powinien w swoim zakresie zadbać o dostęp do stosownego oprogramowania oraz o klucze do kodów serwisowych, a co za tym idzie - ponosić odpowiedzialność związaną z ich użyciem, a nie korzystać z uprawnień Zamawiającego. Analogicznie przecież Zamawiający nie dostarcza serwisowi np. mierników do pomiarów, a oczekuje, aby serwis był w nie wyposażony realizując usługę. Uprzejmie informujemy, że klucze do kodów serwisowych oraz licencja do oprogramowania serwisowego - niewyłączna nieprzenoszalna (zgodnie z wolą producenta urządzenia – właściciela praw autorskich do oprogramowania serwisowego i kluczy do kodów serwisowych) są powszechnie oferowane i dostarczane po cenach rynkowych na każde żądanie podmiotu wnioskującego.

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o usunięcie sformułowania „lub naprawę aparatury przez inny niż Wykonawca umowy podmiot w przypadku nie korzystania przez Zamawiającego z serwisu pogwarancyjnego Wykonawcy.”  Pozostawienie tego zapisu spowoduje rozmycie odpowiedzialności za potencjalny incydent medyczny pomiędzy Zamawiającym a serwisem innym niż Wykonawcy, producenta sprzętu czy autoryzowanego przedstawiciela producenta sprzętu i powstanie sporu co do określenia podmiotu, który dokonał zmian w ustawieniach aparatu poprzez użycie kodu serwisowego, gdyż w tym przypadku kod serwisowy mogą otrzymać dwa podmioty: Zamawiający i serwis, z którego będzie korzystać Zamawiający, a finalnie winą za powstałą sytuację może być obarczony Zamawiający stawiając taki wymóg w postępowaniu i nie dokonując odpowiednich zmian pomimo wskazań ryzyk przez Wykonawcę

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający zmienia  zapisy SIWZ na : Wykonawca jest zobowiązany  do udostępnienia kodów serwisowych umożliwiających diagnostykę lub naprawę (z wyłączeniem działań wykraczających poza naprawę i diagnostykę, np. możliwości zmiany funkcji urządzenia) na żądanie Zamawiającego -  załączeniu poprawione Istotne postanowienia umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 5, Umowa, §11 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: „Wykonawca sprawuje nadzór techniczny nad oprogramowaniami,  bezpłatnie zapewni pełną kompleksową aktualizację oprogramowania stosownie do zmian technologicznych wprowadzanych przez Producenta tego oprogramowania oraz zmian prawnych,  w ramach wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, przy zachowaniu dotychczasowej funkcjonalności aparatu i konfiguracji sprzętowej.

ODPOWIEDŹ

Zamawiający wyraża zgodę załączeniu poprawione Istotne postanowienia umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 5, Umowa, §20 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych z 0,2% na 0,1%?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 5, Umowa, §20 ust. 1 lit. d)

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie sformułowania „co najmniej dwa przeglądy w roku”?

Prosimy o usunięcie, gdyż producent może określić mniejszą ilość przeglądów rocznie, np. 1.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę  - załączeniu poprawione Istotne postanowienia umowy -  Załącznik nr 5 do SIWZ.

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 5, Umowa, §20 ust. 3

Czy Zamawiający rozważy zmianę § 20 ust. 3 wzoru umowy w ten sposób, aby odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy na podstawie i w związku z umową była ograniczona, poprzez dodanie kolejnego zdania w następującym brzmieniu:?

„Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niniejszej umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto.”

UZASADNIENIE:

Dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w oparciu o skomplikowane rozwiązania technologiczne kluczowa jest możliwość oszacowania ryzyka związana z daną transakcją. Przy braku ograniczenia odpowiedzialności nie jest możliwa rozsądna ocena potencjalnych ryzyk związanych z zawarciem umowy. W oparciu o zasady kodeksu cywilnego, wysokość potencjalnego odszkodowania jest teoretycznie nieograniczona i może, przy niesprzyjającym splocie okoliczności, osiągnąć poziom wielokrotnie wyższy niż wartość danej transakcji.

Ograniczanie odpowiedzialności stron umowy w relacjach między przedsiębiorcami jest od dawna standardem rynkowym. Przy zastosowaniu reżimu kodeksowego łączącego się z nieograniczoną odpowiedzialnością za szkodę, niewykluczona jest znaczna dysproporcja pomiędzy wartością transakcji a szkodą.

Z uwagi na ryzyka technologiczne nie można wykluczyć takiej wady technologicznej, która wbrew dotychczasowym doświadczeniom z produktami, mogłaby skutkować szkodą. Szkoda może również powstać (i głównie tak do niej dochodzi) w efekcie ludzkiego błędu. Pomimo stałych wysiłków usprawniających zarządzanie jakością, błędu wynikającego z ludzkiego zaniedbania nie da się w 100% wykluczyć.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 2 do Umowy, §2

Czy Zamawiający rozważy zmianę § 2 wzoru umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych przez dodanie następujących nowych postanowień:?

- Wykaz podprzetwarzających, którym PRZETWARZAJĄCY obecnie zleca czynności obejmujące podprzetwarzanie danych osobowych, jest dostępny pod adresem www.[__].com. ADMINISTRATOR niniejszym upoważnia do PRZETWARZAJĄCEGO i wyraża zgodę na zlecanie czynności podmiotom ujętym w wykazie jako podprzetwarzającym. W przypadku niewykonania przez podprzetwarzającego ciążących na nim obowiązków w zakresie ochrony danych, PRZETWARZAJĄCY - zgodnie z postanowieniami dotyczącymi odpowiedzialności w umowie głównej - ponosi pełną odpowiedzialność wobec ADMINISTRATORA za wykonanie zobowiązań ciążących na podprzetwarzającym.

- W przypadku zlecenia przez PRZETWARZAJĄCEGO czynności podprzetwarzającemu z państwa trzeciego (spoza UE/EOG), do PRZETWARZAJĄCEGO stosuje mechanizmy przesyłania danych zgodne z art. 44 i nast. RODO. W szczególności, PRZETWARZAJĄCY w wystarczający sposób zabezpiecza wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w taki sposób, aby przetwarzanie danych spełniało wymagania RODO, zapewnia ochronę praw zainteresowanych osób, których dane dotyczą, prowadzi rejestr transferów danych i dokumentację stosownych zabezpieczeń.

- W przypadku, gdy PRZETWARZAJĄCY zapewnia wystarczające zabezpieczenia np. na mocy standardowych klauzul umownych zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej Nr 2010/87/UE lub standardowych klauzul ochrony danych zgodnie z art. 46 („standardowe klauzule ochrony danych”), ADMINISTRATOR niniejszym udziela PRZETWARZAJĄCEMU pełnomocnictwa do zawarcia takich standardowych klauzul ochrony danych w imieniu i na rzecz ADMINISTRATORA. Ponadto, ADMINISTRATOR udziela PRZETWARZAJĄCEMU wyraźnej zgody na reprezentowanie odpowiedniego podprzetwarzającego przy zawieraniu takich standardowych klauzul ochrony danych.

UZASADNIENIE:

Mając na uwadze oczekiwany przez Państwa standard usług serwisowych, w tym krótkie czasy reakcji i naprawy, globalne koncerny wykorzystują do świadczenia tych usług spółki ze swoich grup kapitałowych, w szczególności spółki będące producentami urządzeń – z ich unikalną wiedzą o danym produkcie/urządzeniu. Ewentualny dostęp do danych na urządzeniach zawsze odbywa się z poszanowaniem zasad wynikających z RODO. Powyżej zaproponowane postanowienia oddają faktyczny model oczekiwanych przez Państwa usług serwisowych.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający  dokonuje zmian zapisów  w Załącvzniku nr 1 do IPU – umowie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

W załączeniu poprawiony Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z załącznikami.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ – V. Termin realizacji oraz zał. nr 5, Umowa, §15 ust. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednoliceniu zapisów SIWZ zgodnie ze wzorem umowy w brzmieniu: : „Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 4 tygodni (28 dni) od daty zawarcia umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie aparatury medycznej od Państwowego Inspektora Sanitarnego – do 30 dni kalendarzowych”

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej zmiany.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w dniu podpisania umowy protokolarnie przekaże Wykonawcy pomieszczenia wskazane w postępowaniu do realizacji przedmiotu umowy. W przypadku zwłoki z wydaniem pomieszczeń termin realizacji zadania zostanie wydłużony o ten czas zwłoki.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z umową § 3  Zamawiający przekaże pomieszczenia na czas realizacji robót - 20 dni, zgodnie z dostarczonym harmonogramem.  – W załączeniu poprawione IPU.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o udostepnienie projektu instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i wody lodowej obejmującej swym zakresem pomieszczenia objęte przebudową/adaptacją.

ODPOWIEDŹ: Aktualna dokumentacja powykonawcza architektura  stanowi załącznik nr 9 do SIWZ, Protokół z pomiarów nr 1/2014 oraz 2/2014 stanowi załącznik nr 7 i 8 do SIWZ

Pomieszczenia posiadają wentylację zapewniającą 1,5 krotną wymianę powietrza, klimatyzatory typu split.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Dla nowego projektu osłon stałych prosimy o potwierdzenie, że będą obowiązywać założenia przyjęte w Projekcie Osłon Stałych dla obecnej pracowni tomografu komputerowego z aparatem TK.

ODPOWIEDŹ Zamawiający nie potwierdza.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o podanie ile dni w tygodniu będzie pracować aparat, ile badań dziennie będzie realizowanych oraz jakie używane będą wartości napięcia, natężenia prądu oraz czasu ekspozycji.

ODPOWIEDŹ:

Poniżej statystyka badań tkw 2020 roku:

16 778/rok;

322/tydzień;

46/dzień

(po uwzględnieniu weekendów

powinno być ponad 50/dzień w dni robocze i ok. 30 w weekendy)

2017- 15 417 /rok

2018-16 893 /rok;

2019-17 999 /rok

Wartości napięcia, natężenia prądu i czas ekspozycji są zależne od typu aparatu TK, który jest przedmiotem zamówienia.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o wykreślenie wymogu dostarczenia decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na stosowanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne dokumenty dotyczące aparatu konieczne do odbioru przez PWIS.  Tomograf komputerowy oraz pracownia wymaga zezwolenia na użytkowanie wydanego przez Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, jednak formalnie stroną wnioskującą do PWIS jest zgodnie z przepisami właściciel i użytkownik aparatu, a nie dostawca . Również dokumenty stanowiące załącznik do wniosku tylko w części dotyczą aparatu i są w gestii dostawcy sprzętu. W związku z powyższym prosimy o zmianę wymagań na następujące : „Przekazanie do użytkowania wraz wykonaniem testów akceptacyjnych po uruchomieniu Tomograf komputerowy i wszystkich wymaganych pomiarów oraz dostarczenie atestów, certyfikatów i innych dokumentów dotyczących urządzenia, a niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego zezwolenia na użytkowanie wydawanego przez PWIS”.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający udzieli Wykonawcy pełnomocnictwa do uzyskania zezwolenia.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o wskazanie miejsca magazynowania dla zdemontowanego aparatu oraz opisanie drogi transportu z pracowni TK do tego miejsca.

ODPOWIEDŹ: Droga wyniesie około 600 m.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o określenie jakim zapasem mocy elektrycznej dysponuje Zamawiający dla tomogarfu komputerowego.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający posiada zapas mocy niezbędny do montażu nowego aparatu TK w wysokości ok. 45 kW.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o informacje czy nowy Tomograf komputerowy będzie mógł być zasilony z pola z którego jest zasilany obecny Tomograf komputerowy?

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający potwierdza.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o wskazanie przebiegu trasy kablowej dla linii zasilającej Tomograf komputerowy  i określenie jej szacunkowej długości.

ODPOWIEDŹ: Około 150 m, trasa biegnie piwnicami Pawilonu Głównego.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie istniejących osłon RTG (w tym stolarki radiologicznej, okna RTG) w przypadku braku konieczności ich modyfikacji.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji klimatyzacji nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie że prace przy instalacji wentylacji mechanicznej nie wchodzą w zakres prac Wykonawcy. W innym przypadku prosimy o opis zakresu prac.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, ze wentylacja w pomieszczeniu spełnia aktualne wymagania dla pomieszczenia TK. Prosimy u udostępnienie ostatniego protokołu sprawności wentylacji.

ODPOWIEDŹ: Protokół z pomiarów nr 1/2014 oraz 2/2014(załącznik nr 7 i 8 do SIWZ) oraz opinię Sanepid dopuszczają pracownie do użytkowania.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że po stronie Wykonawcy sprzętu jest tylko podłączenie i konfiguracja dostarczanego urządzenia do systemów informatycznych RIS/PACS w szpitalu , natomiast szpital dysponuje odpowiednimi licencjami na serwerze PACS umożliwiającymi podpięcie nowego urządzenia i przekaże je Wykonawcy.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o wskazanie docelowego miejsce rozmieszczenia stacji opisowych wymaganych w przetargu.

ODPOWIEDŹ: W zakładzie Diagnostyki  Obrazowej.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

W związku z tym, że na całość przedmiotu zamówienia składa się dostawa sprzętu oraz jego montaż i uruchomienie prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zapewni w miejscu instalacji stacji opisowych blaty robocze, gniazda zasilające 230V i ethernetowe RJ-45 do podłączenia stacji do sieci szpitalnej.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający potwierdza.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o dopuszczenie dostarczenia dokumentacji technicznej aparatu TK w języku angielskim.

ODPOWIEDŹ: Zgodnie z zapisami Zamawiający wymaga instrukcji obsługi w języku polskim.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ - JEDZ

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia dokumentu JEDZ w odniesieniu do podwykonawców, jeśli wykonawca nie zamierza powoływać się na ich zasoby. Z uwagi na fakt, iż wskazanie na etapie składania ofert nazw podwykonawców ma jedynie charakter informacyjny, a podwykonawcy będą realizować jedynie część zamówienia, za którą ostatecznie odpowiedzialność ponosi wykonawca. Konieczność przedłożenia dokumentacji podwykonawców nie udostępniających zasobów będzie stanowiło na etapie składania ofert jedynie dodatkową pracę biurokratyczną dla Zamawiającego.

W przypadku podwykonawców, na których zasoby wykonawca będzie się powoływać wymagane dokumenty, w tym JEDZ zostaną przedłożone.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

- PYTANIE

dot. p. nr 59, zał. nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy – parametry techniczne:

Prosimy o odstąpienie od wymogu zawartego punkcie 59: „Sprzężenie tomografu ze wstrzykiwaczem kontrastu min kl I zgodnie z CanOpen 425”

Uzasadnienie:

Różne modele tomografów posiadają różne możliwości i klasy integracji (sterowania) z poszczególnymi modelami wstrzykiwaczy. Aby złożyć ważoną ofertę, na obecnym etapie postępowania nie jesteśmy w stanie określić modelu tomografu z którym miał by być zintegrowany wstrzykiwacz w/g klasy CAN Open 425.

Zamawiający w pozycji nr 53 wymaga: „Oprogramowanie do synchronizacji startu badania spiralnego na podstawie automatycznej analizy napływu środka kontrastującego w zadanej warstwie bez wykonywania wstrzyknięć testowych ”

Opisane wymaganie, tj. monitorowanie w czasie rzeczywistym danych zawierających stopień́ wysycenia środka cieniującego w ciele pacjenta, które po osiągnieciu odpowiedniego wysycenia kontrastu w zadanym obszarze umożliwia automatyczne lub ręczne rozpoczęcie badania. W ten sposób we współrealizowanych dotychczas projektach spełnione jest sprzężenie wstrzykiwacza z tomografem, umożliwiające automatyczny start badania bez potrzeby fizycznej integracji tomografu i wstrzykiwacza.

ODPOWIEDŹ: Zamawiający wyraża zgodę W załączeniu poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ – Formularz cenowy

- PYTANIE

Dotyczy zał. nr 5, Umowa,, §3 ust. 3

Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zadania do 20 dni roboczych ze względu na technologię prac, które obejmują: demontaż obecnie zainstalowanego aparatu (minimum 2 dni), remont i adaptacja pomieszczeń (minimum 10 dni), montaż oraz uruchomienie tomografu (minimum 8 dni).

ODPOWIEDŹ: Tak, Zamawiający wyraża zgodę – W ZAŁĄCZENIU POPRAWIONA IPU

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Z obecnie załączonej do postępowania dokumentacji wynika, że w pracowni istnieje wentylacja grawitacyjna.

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku gdy SANEPID będzie wymagać  wykonania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu TK to Zamawiający wykona to we własnym zakresie lub zleci prace dodatkowe? W zaistniałej sytuacji termin uzyskania zezwoleń zostanie wydłużony o czas konieczny na realizację.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający potwierdza, że wykonanie projektu wentylacji mechanicznej nie leży w zakresie oferty. W przypadku gdy SANEPID będzie wymagać  wykonania wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu TK to Zamawiający wykona to we własnym zakresie.

W załączeniu do odpowiedzi opinia sanitarna z 07.04.2014 roku, w której jest stwierdzenie, że wentylacja pracowni zapewnia wymaganą krotność wymiany powietrza.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Prosimy o potwierdzenie że przez sformułowanie „aktualizacje i Upgrade oprogramowania do najnowszej wersji” Zamawiający rozumie aktualizację bezpieczeństwa oprogramowania zalecane przez producenta?

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie potwierdza.

- PYTANIE

Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na ujednoliceniu zapisów SIWZ zgodnie ze wzorem umowy w brzmieniu: : „Zamówienie będzie zrealizowane w terminie do 4 tygodni (28 dni) od daty zawarcia umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie aparatury medycznej od Państwowego Inspektora Sanitarnego – do 45 dni kalendarzowych”?

ODPOWIEDŹ: Nie, Zamawiający nie wyraża zgody i podtrzymuje obowiązujące zapisy.

W załączeniu do odpowiedzi poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ, Poprawione Istotne postanowienia umowy, - Załącznik nr 5 do SIWZ, Protokół pomiarów pola promieniowania, Opinia sanitarna MPWIS istniejącej pracowni.