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Załącznik nr 3
Specyfikacja Techniczna  

dla zamówienia nr CRZP/1/2021/AZP 
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu na potrzeby projektu Wykształcenie ma znaczenie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz oczekiwane parametry techniczne dla zamówienia określono poniżej.

Wspólny Słownik Zamówień: 

33000000-0 Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciał
38000000-5 Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny (z wyjątkiem szklanego)
48180000-3 Pakiety oprogramowania medycznego
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

W zależności od deklaracji złożonej w ofercie przez Wykonawcę warunki zamówienia będą wynosić:

Max. czas przystąpienia do usuwania wad wynosi (reakcja na zgłoszenie)  -  do końca następnego dnia roboczego po powiadomieniu pisemnym (faks lub e-mail do polskiego przedstawiciela producenta).
Max. czas dokonania naprawy  - do 30 dni kalendarzowych z możliwością zwracania się o sprzęt zastępczy (nieodpłatnie w okresie gwarancyjnym).
Okres gwarancji
(zwiększony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
dla zadań 1 oraz 2

12 miesiące od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - 0 pkt (minimum)

24 m-cy- 20 pkt
Termin dostawy
(zmniejszony w zależności od deklaracji złożonej przez Wykonawcę w ofercie):
dla zadań 1 oraz 2

28 dni  - 0 pkt (maksymalny termin dostawy)

21 dni - 10 pkt

14 dni - 20 pkt
Zamówienie zostało podzielone na 2 części:
zadanie 1 - Aparat do pomiaru aktywności wody
	 Aparat do pomiaru aktywności wody (aw) wraz z ampułkami wzorców, naczynkami pomiarowymi i zestawem czyszczącym


	Aparat do pomiaru aktywności wody. Oczekiwane parametry: podczerwony detektor temperatury i detektor punktu rosy, zakres pomiarowy aktywności wody nie mniejszy niż od 0,030-1,000 aw, dokładność nie mniejsza niż ±0,003aw, rozdzielczość nie mniejsza niż ±0,0001, powtarzalność nie mniejsza niż ±0,001, czas pomiaru nie dłuższy niż 5 minut, zakres temperatur pomiaru w termostatowanej komorze w zakresie temperatur nie mniejszym niż 15-50°C, dokładność termostatu nie mniej niż ±0,2°C, dokładność temperatury próby nie mniejsza niż ±0,1°C, rozdzielczość temperatury próby nie mniej niż 0,01°C, pracujący w warunkach temperatury w zakresie nie mniejszym niż 4-50°C i wilgotności w zakresie nie mniejszym niż 0-90%RH, liczba naczynek pomiarowych nie mniejsza niż 50 szt., pojemność naczynia pomiarowego około 7-15 ml, wyjście USB, zgodność z ISO 9001:2015 i EM ISO/IEC 17050:2010, możliwość zapisywania wyników w pamięci (nie mniej niż 8000 wyników). Oferta powinna obejmować bezpłatny serwis gwarancyjny. Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy. 


zadanie 2 - Dodatkowy sprzęt oraz oprogramowanie do badania składu ciała
	1
	Leżanka

pomiarowa składana z możliwością transportu z pokrowcem
	Leżanka powinna mieć konstrukcję umożliwiająca dokonanie wielu badań antropometrycznych i analizę składu ciała osób dorosłych i dzieci w pozycji leżącej. Powinna być lekka i umożliwiać łatwe składanie i wygodne przemieszczanie się z nią oraz transport. Oczekiwany pokrowiec lub walizka transportowa. Najlepiej o konstrukcji drewnianej, alternatywnie aluminiowej. Powinna wyróżniać się dużą stabilnością. Użytkowa część leżanki powinna być relatywnie miękka, zapewniać komfort  (pianka, gąbka) i obita materiałem umożliwiającym utrzymanie czystości i sterylności.

	2
	Stacjonarny segmentowy analizator składu ciała dzieci i dorosłych (BIA – bioimpedancja elektryczna) z oprogramowaniem i ultradźwiękowym miernikiem wysokości


	Oparty na pomiarach bioimpedancji w pozycji stojącej o certyfikowanej dokładności pomiarów i szczególnie wysokiej dokładności z wykorzystaniem nie mniej niż 6 częstotliwości w zakresie minimum od 1 do 1000 kHz, nie mniej niż 8 elektrod, maksymalne obciążenie nie mniejsze niż 270kg. Urządzenie dokonujące analizy składu ciała, masy tkanek tłuszczowej i mięśniowej, stopnia otyłości z uwzględnieniem otyłości wisceralnej, analizy segmentowej, analizy gospodarki wodnej. Uwzględnienie w analizach dzieci poprawności wzrastania w oparciu o siatki centylowe. Powinien posiadać certyfikat EC oraz spełniać wymagania dyrektywy MDD 93/42/ EEC w zakresie urządzeń medycznych. Posiadanie funkcji bluetooth i generowanie kodów QR umożliwiających przesyłanie i podgląd na urządzeniach przenośnych typu komputer, tablet lub smartfon. Oczekiwane jest archiwizowanie i prowadzenie historii pomiarów. Możliwość podłączenia stadiometru lub ultradźwiękowego miernika wysokości ciała oraz opcjonalnie ciśnieniomierza. Szczególnie oczekiwane parametry: woda wewnątrzkomórkowa (ICW), pozakomórkowa (ECW), ICW:ECW, masa tkanki tłuszczowej wisceralnej, podskórna tkanka tłuszczowa, Segmentowa analiza TBW, ICW, ECW, wskaźnika ECW. Pomiary następujących parametrów: CAŁE CIAŁO: masa ciała (rzeczywista, standardowa lub docelowa), zawartość i masa tkanki tłuszczowej (PBF, MBF), masa tkanki tłuszczowej podskórnej (SFM), beztłuszczowa masa ciała (FFM), masa tkanek miękkich beztłuszczowych (SLM), masa tkanki mięśni szkieletowych, całkowita zawartość wody, oznaczenie wody wewnątrz- i pozakomórkowej z oznaczeniem wskaźnika ECW, masa komórkowa (BCM), impedancja, kąt fazowy, zawartość protein i komponentu mineralnego, wiek biologiczny (BA), określanie typu sylwetki (nie mniej niż 20 typów), ocena ryzyka wystąpienia otyłości, określenie stopnia otyłości, formułowanie wytycznych zmian masy i składu ciała. ANALIZA SEGMENTOWA – KOŃCZYNY, TUŁÓW – nie mniej niż: zawartość wody (TBW), zawartość wody wewnątrz- i pozakomórkowej, masa tkanki tłuszczowej i beztłuszczowej tkanki miękkiej, zawartość płynu pozakomórkowego (transkomórkowego), zawartość wody pozakomórkowej i impedancja dla wszystkich częstotliwości pomiarowych. ANALIZA OKOLICY WISCERALNEJ – nie mniej niż: obszar, masa i poziom tkanki tłuszczowej wisceralnej, predykcja progresji otyłości brzusznej w przyszłości, określenie typu wisceralnej tkanki tłuszczowej. Oferta powinna obejmować instalację, uruchomienie, instruktaż i serwisowanie oferowanego sprzętu. Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.

	3
	Analizator składu ciała (BIS – bioimpedancja spektroskopowa) z oprogramowaniem
	Wykorzystujący metodę bioimpedancji spektroskopowej (BIS) wykorzystujący nie mniej niż 256 częstotliwości w zakresie nie mniejszym niż od 4 kHz do 1000 kHz z oprogramowaniem i elektrodami żelowymi. Mierzone i wyliczone parametry: rezystancja / reaktancja, częstotliwość / opór, częstotliwość / reaktancja, charakterystyka częstotliwości, pojemność błony komórkowej, całkowita zawartość wody, zawartość płynu wewnątrz i zewnątrzkomórkowego, masa tłuszczowa i beztłuszczowa ciała. Oferta powinna obejmować instalację, instruktaż i serwisowanie oferowanego sprzętu. Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.

	4
	Elektrody pomiarowe do Analizatora składu ciała (BIS)
Ilość 10x100
	Przystosowane do pomiaru bioimpedancji spektroskopowej (BIS) współpracujące z wybranym analizatorem BIS, powierzchnia pokryta hipoalergicznym żelem zapewniającym doskonały kontakt ze skórą osoby badanej. Użyty żel nie powinien pozostawiać śladów na skórze. Elektrody powinny posiadać certyfikat  CE oraz spełniać wymagania dyrektywy MDD 93/42EEC w zakresie urządzeń medycznych.

	5
	Przenośny, bezprzewodowy analizator składu ciała z oprogramowaniem


	Zminiaturyzowany (kompaktowy) analizator składu ciała z oprogramowaniem, umożliwiający łatwość przemieszczania się z nim, wykorzystujący nie mniej niż 5 częstotliwości, przy wykorzystaniu nie mniej niż 4 elektrod, walidowany - zgodność w ramach certyfikacji z metodą DEXA, certyfikat CE, spełnienie wymagań dyrektywy MDD 93/42/EEC dotyczących wyrobów medycznych. Możliwość bieżącego skalowania i aktualizacji oprogramowania. Wyposażony w Bluetooth umożliwiający przesyłanie danych na urządzenia odbiorcze typu komputer, tablet, smartfon. Współpraca z systemem operacyjnym Windows i opcjonalnie inne. Mierzone i obliczone parametry: masa i % tkanki tłuszczowej, masa i % tkanki tłuszczowej przy stałym nawodnieniu, wskaźnik tkanki tłuszczowej, masa beztłuszczowa, masa tkanki miękkiej beztłuszczowej, sucha masa beztłuszczowa, masa mięśni szkieletowych, masa mięśni szkieletowych kończyn, wskaźnik masy mięśni szkieletowych kończyn, wskaźnik masy mięśniowej, wskaźnik obciążenia mięśni, zawartość minerałów kostnych, wskaźnik obciążenia szkieletu, zawartość minerałów poza kośćmi, pozakomórkowe składniki stałe (minerały kostne + białka pozakomórkowe), masa białka metabolicznego, całkowita masa białka, masa komórkowa, woda całkowita, woda wewnątrzkomórkowa, woda pozakomórkowa, poziom nawodnienia masy beztłuszczowej, równowaga wody ustrojowej, BMR, wydatek energetyczny, zalecane spożycie kcal, kąt fazowy,  impedancja dla wszystkich częstotliwości, ryzyko metaboliczne i sercowo - naczyniowe. Oferta powinna obejmować instruktaż i serwisowanie oferowanego sprzętu. Okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące.

	6
	Aparat do pomiaru dystrybucji tkanki tłuszczowej podskórnej metodą USG (adipometr) z oprogramowaniem
	Umożliwiający dokonanie wizualizacji (technika obrazowania) tkanki mięśniowej i tłuszczowej, określenie jej grubości i rozmieszczenia w obrębie wybranego obszaru ciała (stratygrafia) wykorzystujące technologię ultradźwiękową minimum 2D. Oferta winna obejmować obok instalacji i instruktarzu szkolenie w zakresie obsługi urządzenia  i interpretacji uzyskiwanych danych obrazowych. Sprzęt powinien być objęty minimum 12 miesięcznym  okresem gwarancji i serwisowaniem.

	7
	Opaska do monitorowania snu i aktywności fizycznej z ładowarką i oprogramowaniem
	Nasobne, niewielkie, lekkie, wodoodporne urządzenie dokonujące pomiaru i monitorowania nasilenia całodobowej aktywności ruchowej za pomocą aktygrafu i akcelerometru (przyspieszenie liniowe i kontowe) wraz z oprogramowaniem analitycznym. Najlepiej w postaci opaski, bransoletki lub zegarka z możliwością bezprzewodowego przesyłania danych. Możliwość sygnalizowania różnych zachowań np. występowanie bólu, skurczów itp. Oferta powinna obejmować instruktaż i serwisowanie oferowanego sprzętu. Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy. Opaski powinny być wyposażone dodatkowo w ładowarki. Oczekiwane rozwiązanie to jedna ładowarka na minimum 8 opasek lub dwie ładowarki na minimum 4 opaski. 

	8
	Przenośny ultradźwiękowy miernik wysokości ciała
	Ultradźwiękowy, bezprzewodowy, składany (przenośny) miernik wysokości ciała. Zakres pomiaru w zakresie nie mniejszym niż 50-240cm i dokładności nie mniejszej niż 1cm. Oferta powinna obejmować instruktaż i serwisowanie oferowanego sprzętu. Okres gwarancji nie krótszy niż 12 miesięcy.

	9
	Profesjonalny program dietetyczny – 10 stanowisk


	Program służący do profesjonalnego układania i analizy jadłospisów. Adresowany do specjalistów w zakresie: dietetyka, dietetyka sportowa, psychodietetyka, lekarz. Środowisko Microsoft Windows 7/10. Program powinien mieć możliwość rozbudowy i wprowadzenia własnych produktów i potraw (tworzenie, modyfikowanie własnych baz). Oprogramowanie powinno być funkcjonalne, proste w obsłudze, intuicyjne, podpowiadające (system podpowiedzi), optymalizujące dobór produktów oraz dawać bardzo szerokie możliwości wykorzystywane w pracy z pacjentem. Oprogramowanie powinno zapewniać pracę zarówno w trybie online jak i offline. Baza produktów i potraw powinna być możliwie jak najbardziej rozbudowana, nie mniejsza niż 3500 produktów, uwzględniająca wartość indeksu i zdolność jego monitorowania, wartości wymienników węglowodanowych i wymienników białkowo – tłuszczowe, wskaźniki ilości warzyw i owoców, stosunku kwasów tłuszczowych, nie mniej niż 2300 potraw (przepisy), plan żywieniowe do 30 dni, funkcja automatycznego odznaczenia nadwrażliwości pokarmowej, nietolerancji na dane składniki u pacjentów, wykluczenia oraz oznaczania produktów i potraw nielubianych, przyjazne dla użytkownika i pacjenta miary domowe, możliwość korzystania i wymiany z innymi dietetykami, kalkulator wydatku energetycznego (wysiłku fizycznego), praktyczny i funkcjonalny system archiwizacji, prosta komunikacja z arkuszami kalkulacyjnymi, pełna wizualizacja danych (personalizacja wydruku), wygodny dostęp do danych pacjenta, analiza zgodności z obowiązującymi normami żywienia i rekomendacjami (raporty realizacji), możliwość importowania produktów z minimum 6 baz produktowych w tym krajowych i zagranicznych (europejskich i amerykańskich), analiza nie mniej niż 112 parametrów diety, nie mniej niż 240 aktywności sportowych, możliwość zastosowania filtrów, analiza diety, monitorowanie parametrów diety, kilkudniowy podgląd diet, pomoc techniczna, aktualizacje programu i bazy produktowej oraz miar domowych. Program powinien zapewniać bezpieczeństwo danych i płynność pracy (konstrukcja hybrydowa online/offline). Oczekiwany tryb pełnoekranowy – dostępność do funkcji w jednym oknie. Do programu powinna być dołączona opcja opieki merytorycznej lub technicznej oraz bieżącej aktualizacji baz i oprogramowania na okres nie krótszy niż 12 miesięcy.
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