OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia:    	Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej „Przystosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 65 zlokalizowanego w budynku Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych  Wydziału Infrastruktury i Środowiska przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej – wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów”.

Adres zamówienia:           Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 71

Nazwa Zamawiającego:   Politechnika Częstochowska

Adres Zamawiającego:    Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 69

Opracowała:  mgr inż. Ewa Suszalska

mgr inż. Dorota Kasprzak

Styczeń 2021r.

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

- Przedmiot zamówienia

- Obowiązki wykonawcy zamówienia

- Zakres dokumentacji projektowej:

- Charakterystyka budynku – stan istniejący

- Stan projektowany

- Ogólne wytyczne Producenta  dotyczące systemu XEMIS

- Wstępne wytyczne dla pomieszczenia

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej z przedmiarami robót, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych  dla zadania: „Przystosowanie pomieszczenia laboratoryjnego nr 65 zlokalizowanego w budynku Katedry Zaawansowanych Technologii Energetycznych Wydziału Infrastruktury i Środowiska przy ul. Dąbrowskiego 71 do montażu specjalistycznej aparatury badawczej – wysokociśnieniowego analizatora sorpcji gazów”.

Dokumentacja winna być opracowana na podstawie opinii technicznej p.n. „Opinia techniczna dotycząca możliwości i warunków technicznych zabudowy  analizatora sorpcji gazów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym wymagań dyrektywy1999/92 ATEX137 i 1994/9EC ATEX 100a w istniejącym pomieszczeniu laboratoryjnym nr 65 przy ul. Dąbrowskiego” .

- Do obowiązków wykonawcy zamówienia należy :

- w zależności od przyjętych szczegółowych rozwiązań projektowych uzyskanie mapy do celów projektowych,

- uzyskanie decyzji i uzgodnień wymaganych prawem oraz innych opracowań, 
  koniecznych do rozpoczęcia fazy projektowej inwestycji,

- wykonaniem dokumentacji projektowej,

- uzyskaniem decyzji i uzgodnień wymaganych prawem koniecznych do rozpoczęcia fazy bezpośredniej realizacji inwestycji (wykonania robót budowlanych),

3.Zakres dokumentacji projektowej obejmuje wykonanie :

- Projektu budowlanego,

- Projektów technicznych w zakresie:

- Instalacji sanitarnych lub technologicznych,

- Instalacji elektrycznej,

- Instalacji gazów technicznych (m.in. azot, sprężone powietrze),

- Instalacji wentylacji mechanicznej.

Przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie,

Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót.

Dokumentacja musi być wykonana przez osoby posiadające właściwe uprawnienia projektowe o odpowiedniej specjalności.

Przedmiotowa dokumentacja winna być zgodna z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym m.in. z :

- Ustawą „Prawo budowlane” Dz.U 1994  Nr 89 poz. 414,

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z późniejszymi zmianami,

- Dyrektywą ATEX „Bezpieczeństwo pracowników” (1999/92 WE ATEX 137),

- Dyrektywą ATEX „Wyposażenie” (1994 / 9EC ATEX 100a).

Dokumentacja winna być zaopiniowana przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ds. higieniczno – sanitarnych oraz posiadać wszystkie uzgodnienia i pozwolenia wymagane prawem.

- Charakterystyka budynku – stan istniejący

Budynek parterowy, podpiwniczony, z nieużytkowym poddaszem. Do budynku prowadzą trzy wejścia – dwa do piwnicy i jedno na parter.

Budynek jest wykonany w konstrukcji tradycyjnej – ściany murowane z cegły, strop nad parterem odcinkowy na belkach stalowych, nad piwnicą żelbetowy, schody wewnętrzne żelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, pokryty blachodachówką, rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej.

Budynek jest wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną i telefoniczną.

Podstawowe dane budynku:

- długość budynku:		  20,13 m

- szerokość budynku: 		    9,90 m

- pow. zabudowy:		 199,3 m2

- powierzchnia całkowita:	 291,79 m2

- powierzchnia piwnicy:	  144,49 m2

- powierzchnia parteru:	147,3 m2

- kubatura budynku:		   943,7 m3	(404,57 m3 + 539,12 m3)

- liczba kondygnacji :               parter + piwnica

- wysokość budynku:	               7,01 m (9,1 m do kalenicy)

Budynek wyposażony jest w następujące instalacje :

- elektryczną – przegląd elektryczny z 28.06.2019r,

- odgromową – częściowo niesprawna przegląd z 28.06.2019r,

- wyłącznik przeciwpożarowy – niesprawny, przegląd z 13.10.2020r.

- c.o.,

- wentylacji,

- wodno-kanalizacyjną

4.  Stan projektowany

Dokumentacja winna być opracowana na podstawie wykonanej opinii technicznej p.n. „Opinia techniczna dotycząca możliwości i warunków technicznych zabudowy analizatora sorpcji gazów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, w tym wymagań dyrektywy1999/92 ATEX137 i 1994/9EC ATEX 100a w istniejącym pomieszczeniu laboratoryjnym nr 65 przy ul. Dąbrowskiego” (Opinia w Załączniku Nr 3) oraz przy uwzględnieniu wymagań przedinstalacyjnych  producenta dla analizatora sorpcji XEMIS.

I.  Ogólne wytyczne Producenta  dotyczące systemu XEMIS:

- Wymagania ogólne

  - Podłogi

Obszar podłogi, w którym ma być zamontowana rama aparatu, powinien być wypoziomowany i wolny od wibracji. Efekty wibracyjne są na ogół minimalne na poziomie gruntu lub piwnicy. Szczegółowe informacje na ten temat niezbędnej przestrzeni można znaleźć na rysunku będącym załącznikiem nr 1 do niniejszych wymagań przedinstalacyjnych.

Analizatory XEMIS są dostarczane z ramami do montażu na podłodze, rama podłogowa jest  mocowana do podłogi za pomocą 3 śrub kotwowych 6M, które wymagają wywiercenia 3 otworów w podłodze o średnicy 12 mm na głębokość 50mm. Rozmieszczenie otworów i dopuszczalne przesunięcia obrazuje załącznik nr 1a. Wywiercenie otworów leży po stronie Użytkownika i musi nastąpić przed instalacją lub w dniu instalacji systemu.

WAGA urządzenia ok. 250 kg

Stacja dostarczania / kontroli gazu jest dostarczana w postaci wolnostojącej szafy umieszczanej po prawej stronie analizatora XEMIS.

Podczas wiercenia otworów w podłodze pod ramę analizatora XEMIS  należy się upewnić, że po prawej stronie jest odpowiednia przestrzeń na stacje dozowania/kontroli przepływu gazu.

Szczegółowe informacje na temat wymaganej przestrzeni laboratoryjnej można znaleźć w Załączniku nr 1.

Wymagane jest pozostawienie co najmniej 0,5 m wolnej przestrzeni serwisowej z tyłu analizatora, jak i szafy, a także dodatkowo 1m po prawej lub lewej stronie XEMIS dla zestawu komputerowego

Dodatkowa przestrzeń wymagana dla cyrkulatora wynosi 0,55 m po lewej stronie analizatora XEMIS.

1.2 Zasilanie energią elektryczną

Wymagane jest co najmniej sześć niezależnych gniazd zasilania 240 VAC, każde o mocy co najmniej 10 A.

1.3 Źródło gazu

System wymaga zasilania gazem pod ciśnieniem co najmniej identycznym do zamierzonego ciśnienia roboczego. Po stronie Użytkownika jest zapewnienie dostaw wymaganego gazu roboczego z regulacją ciśnienia w wymaganym zakresie. Liczba wlotów gazu zależy od dokładnego modelu i specyfikacji, ale system XEMIS-001 jest wyposażony w pojedynczy wlot gazu.

Do instalacji wymagany jest azot (wysoka czystość - 99,999%) i  gaz roboczy. Gazy powinny być doprowadzone do aparatu za pomocą rurek  1/8”

Złącza wlotu gazu są złączami 1/8 ”, umieszczonymi z tyłu szafy. Użytkownik musi zapewnić wystarczającą długość rurki ze stali nierdzewnej 1/8 ”, od butli do wlotu złącza w aparacie XEMIS, które mieści się na wysokości ok 1,5 m od podstawy.

1.4 Odprowadzenie gazów

XEMIS ma dwa otwory wentylacyjne, które są złączami 1/4 ”i muszą być podłączone do systemu ekstrakcji. Dodatkowo są dwa odpowietrzniki upustowe, które są zakończone złączami 1/4 ”, które muszą być również podłączone do systemu ekstrakcji laboratoryjnej.

Wymagania systemu ekstrakcji zależą od rodzaju gazu, który ma być użyty, jak omówiono poniżej.

- Bezpieczeństwo laboratoryjne

Ogólna odpowiedzialność za bezpieczeństwo laboratoryjne, w tym na przykład stosowanie łatwopalnych lub toksycznych gazów na analizatorze XEMIS leży po stronie Użytkownika. Hiden Isochema zdecydowanie zaleca wszystkim użytkownikom przeprowadzenie pełnej oceny ryzyka w laboratorium, w którym znajduje się sprzęt. Aparat i oprzyrządowanie powinny pracować zgodnie z wytycznymi bezpieczeństwa dla danego miejsca.

2.1 Praca z gazami łatwopalnymi (i tymi zdolnymi do tworzenia mieszanin wybuchowych)

2.1.1 Dyrektywy ATEX (to oświadczenie dotyczy klientów działających w Unii Europejskiej)

Istnieją dwie dyrektywy europejskie dotyczące personelu i sprzętu w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

Są one opisane poniżej:

- Dyrektywa ATEX „Bezpieczeństwo pracowników” (1999/92 WE ATEX 137).

Nakłada na klienta obowiązek zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Laboratorium powinno być podzielone zgodnie ze zidentyfikowanymi zagrożeniami:

Strefa 2 - Zazwyczaj nie ma ryzyka wystąpienia zagrożenia i, jeśli się pojawi, to jest ono krótkotrwałe.

Strefa 1 - Zagrożenie może występować często przez krótkie okresy lub rzadko przez dłuższy czas.

Strefa 0 - zagrożenie może być obecne w sposób ciągły.

- Dyrektywa ATEX „Wyposażenie” (1994 / 9EC ATEX 100a)

Dotyczy to urządzeń przeznaczonych do użytku w obszarach zagrożonych wybuchem. Dotyczy specyfikacji, konstrukcji oraz obsługi urządzeń do użytku w atmosferach potencjalnie wybuchowych.

2.1.2 Ogólne

Konieczne jest uwzględnienie ryzyka stwarzanego przez XEMIS, gdy wykorzystywane są lotne gazy.

Hiden Isochema jest przekonany , że dostarczany aparat jest bezpieczny w normalnym trybie pracy. Gaz pod ciśnieniem do 200 bar (w zależności od konfiguracji) jest obecny w układzie dozowania gazu i komorze XEMIS, ale jest on odizolowany od źródeł zapłonu. Musiałoby dojść do awarii jednego z elementów aparatu lub błędu użytkownika aby doszło do potencjalnego zagrożenie w przypadku kontaktu ze źródłem zapłonu.

2.1.3 Wnioski

Konstrukcja aparatu XEMIS umożliwia pracę  z gazami łatwopalnymi w strefie 2 lub w środowisku dobrze wentylowanego laboratorium lub pod działającym wyciągiem. Uwaga, należy zauważyć, że ten wniosek nie obejmuje pracy z wysoce toksycznymi gazami, które omówiono poniżej.

2.2 Praca z gazami toksycznymi

Dokładne wymagania dotyczące bezpieczeństwa w laboratorium będą zależały od charakteru i stężeń gazów toksycznych, z którymi będą prowadzane analizy.

Dla najbardziej toksycznych gazów może być wymagane zamontowanie detektorów zarówno w obudowie aparatu, jak i w otwartym laboratorium w sąsiedztwie aparatu.

Detektory mogą wymagać podłączenia do dodatkowych urządzeń zabezpieczających, takich jak zawory odcinające umieszczone bezpośrednio za butlą z gazem i alarmów dźwiękowych. Detekcja powyżej określonego progu może wywołać alarm sygnalizujący ewakuację z laboratorium.

Maksymalne dopuszczalne poziomy narażenia na toksyczne gazy muszą być brane pod uwagę zarówno w laboratorium, jak iw punkcie gdzie system ekstrakcji uwalnia gazy do środowiska. W ocenie ryzyka powinien być uwzględniony system ekstrakcji.

2.3 Zalecany laboratoryjny system odprowadzenia gazów

Zalecany materiał przewodu odprowadzającego gazy po reakcji to stal nierdzewna 316.

Zalecany przewód wylotowy powinien mieć minimalną średnicę rury ¼ cala.

Jeśli to możliwe, można dodać przejściówki do rurek do ½ lub ¾ cala lub więcej.

Dopasowanie rozmiarów rur powinno być wykonane jak najbliżej wylotu instrumentu.

Należy regularnie przeprowadzać kontrolę bezpieczeństwa linii, a w razie konieczności wymienić linię / osprzęt. Powinno to również obejmować wewnętrzne kontrole przewodów odprowadzających pod kątem zanieczyszczenia / osadów i ogólnej czystości.

II.   Wstępne wytyczne dla pomieszczenia:

Prace wewnątrz laboratorium 65:

- usunięcie wykładziny,

- oczyszczenie lastryka,

- postawienie ścianki działowej w miejsce uprzednio istniejącej (a wyburzonej podczas remontu budynku), zgodnie z istniejącym projektem budowlanym,

- wstawienie drzwi w zamurowany otwór drzwiowy (otwór został zamurowany podczas remontu budynku),

- wymiana okna (do wyjaśnienia),

- instalacja/ wymiana gniazd elektrycznych, włącznika światła, lamp, itd. zgodnie z wymaganiami producenta/dostawcy urządzenia

- instalacja kanału wentylacyjnego górnego do okapu/dygestorium oraz do wyciągu dolnego  (zgodnie z wytycznymi do dostosowania pomieszczenia dla analizatora sorpcji Xemis)

- wykonanie zakotwienia urządzenia w podłodze

- doprowadzenie linii gazowych wraz ze stacją redukcyjną do analizatora

- renowacja ścian i sufitu

Prace na zewnątrz laboratorium 65

- wykonanie układu redukcyjno-dozującego gazy: H2, CH4, He, CO2, N2, O2, Ar, gazy kwaśne (np. SO2, NOx)

- wykonanie powierzchni utwardzonej pod szafę z gazami stosowanymi w analizatorze,

- doprowadzenie gazów z szafy do analizatora.

UWAGA – opracowana opinia techniczna bazowała na poprzedniej nazwie Wydziału Inżynierii i  Ochrony Środowiska w miejsce obecnego Wydziału Infrastruktury i Środowiska.