Kraków dnia: 2021-03-08

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/1/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-2

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-02-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz 
z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" – znak sprawy ZP/1/2021 o następującej treści:

Pytanie nr 1

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, II. Generator wysokiego napięcia, 
pkt. 9

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści w postępowaniu system RTG, wyposażony w generator o maksymalnym zakresie prądu 650 mA?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 2

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, II. Generator wysokiego napięcia, pkt. 10

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu system RTG, wyposażony w generator o maksymalnym zakresie mAs dla radiografii na poziomie 500 mAs?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 3

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, II. Generator wysokiego napięcia, pkt. 15

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu aparat RTG, o maksymalnym prądzie fluoroskopii pulsacyjnej 7 mA?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 4

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, IV. Stół typu telekomando, pkt. 46

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu aparat RTG typu telekomando, o zakresie ruchu pionowego blatu stołu na poziomie 30 cm, jednak będącego systemem w pełni automatycznym? Wykonawca pragnie zaznaczyć, że Zamawiający będzie dysponował możliwością wykonywania zdjęć

w bardzo dużym zakresie wysokości, na drugim z systemów tj. lampie na zawieszeniu sufitowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 5

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, IV. Stół typu telekomando, pkt. 48

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści w postępowaniu aparat typu telekomando, z zakresem zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego kolumny na poziomie 135 cm? Wykonawca nadmienia, że jest to jedynie zakres wzdłużnego ruchu samej kolumny w proponowanym przez niego aparacie a pokrycie pacjenta wiązką, dzięki pozostałym ruchom aparatu wynosi ponad 200 cm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 6

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, IV. Stół typu telekomando, pkt. 50

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu aparat RTG typu telekomando, o zakresie pochyleń stołu + 90°/- 25°? Biorąc pod uwagę układ pracowni RTG Zamawiającego oraz jedyny możliwy układ umiejscowienia ścianki telekomando w tej pracowni, Zamawiający i tak nie będzie miał możliwości pochylenia stołu do konta - 90°, przy jednoczesnym zachowaniu kontaktu wzrokowego z pacjentem. Parametr ten więc nie wpłynie na możliwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 7

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, IV. Stół typu telekomando, pkt. 69

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu aparat RTG typu telekomando, sterowany ruchami systemu za pomocą konsoli operatora w sterowni oraz za pomocą bezprzewodowego pilota zlokalizowanego przy stole w sali badań, zamiast z pulpitu umieszczonego bezpośrednio na ściance? Takie rozwiązanie jest o wiele bardziej funkcjonalne, ułatwia pozycjonowanie lampy oraz pacjenta na ściance telekomando i poprawia właściwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 8

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, V. Detektor cyfrowy w stole typu telekomando - 1 szt., pkt. 74

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu rozwiązanie zwiększające funkcjonalność badań, w postaci detektora dynamicznego o formacie 35x43cm, jednak z funkcją zmotoryzowanej rotacji detektora w stole o kąt 90°? Takie rozwiązanie zapewnia zakres aktywnego pola detektora o rozmiarze 43x43cm w zależności od użytego programu anatomicznego. Ponadto, oferowany przez Wykonawcę przenośny detektor, umożliwia wykonywanie cyfrowych zdjęć rentgenowskich w tzw. wolnych ekspozycjach poza stołem, pacjentom usytułowanym na noszach, łóżkach oraz wózkach transportowych, co niewątpliwie zwiększa funkcjonalność aparatu i ogólne właściwości diagnostyczne systemu. Wykonawca pragnie nadmienić również, że w formacie 42x43 cm, oferuje drugi wymagany przez Zamawiającego bezprzewodowy detektor, dedykowany do ścianki płucnej współpracującej 
z systemem sufitowym.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza, Zamawiający nie potrzebuje 2 detektorów przenośnych i większy wymiar detektora w stole typu telekomando jest dla niego ważniejszy.

Pytanie nr 9

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, V. Detektor cyfrowy w stole typu telekomando - 1 szt., pkt. 75

Wykonawca zwraca się prośbą, o dopuszczenie przez Zamawiającego w postępowaniu, detektora do cyfrowej fluoroskopii oraz do zdjęć rentgenowskich o rozmiarze piksela 160 µm.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 10

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, V. Detektor cyfrowy w stole typu telekomando - 1 szt., pkt. 76

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu detektor do zdjęć dynamicznych z głębią obrazu 14 bit?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 11

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, V. Detektor cyfrowy w stole typu telekomando - 1 szt., pkt. 78

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu detektor do zdjęć dynamicznych 
z rozdzielczością obrazową 3,2 lp/mm? Nieznaczna różnica w parametrach nie wpłynie na ogólne właściwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 12

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, V. Detektor cyfrowy w stole typu telekomando - 1 szt., pkt. 79

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu detektor do zdjęć dynamicznych o rozdzielczości matrycy 2208 x 2688 pikseli?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 13

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, VI. Druga lampa RTG z zawieszeniem sufitowym, pkt. 86

Czy Zamawiający dopuści w postępowaniu aparat RTG, z zawieszeniem sufitowym o wyłącznie manualny obrocie lampy wokół osi poziomej w zakresie +/- 135°? Wykonawca pragnie nadmienić, że oferuje drugi aparat RTG, tj. stół typu telekomando jako system będący w pełni automatyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis punktu 86 na następujący: „Zmotoryzowany lub manualny obrót lampy wokół osi poziomej min. ± 115°”. Jednocześnie wprowadza punktację w następujący sposób: „Zmotoryzowany obrót lampy wokół osi poziomej – 10 pkt., Manualny obrót lampy wokół osi poziomej – 0 pkt.”.

Pytanie nr 14

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, VI. Druga lampa RTG z zawieszeniem sufitowym, pkt. 92

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić punktację dotyczącą wyświetlacza / ekranu dotykowego zlokalizowanego na kołpaku lampy sufitowej wg. poniższej propozycji? Wyświetlacz danych zlokalizowany na kołpaku lampy rtg w postaci wielofunkcyjnego monitora / ekranu dotykowego min. 6” – Tak 10 pkt, Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 92 załącznika nr 1 na następujący: Wyświetlacz danych zlokalizowany na kołpaku lampy rtg w postaci wielofunkcyjnego monitora / ekranu dotykowego min. 8”. W kolumnie “Parametr wymagany” zmienia zapis na: “Tak/Nie, opisać”, jednocześnie modyfikuje punktację w następujący sposób: “ Nie – 0 pkt., Tak, ekran o przekątnej ≥8 i <10” – 5 pkt., Tak, ekran o przekątnej ≥10” – 10 pkt.”.

Pytanie nr 15

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, VI. Druga lampa RTG z zawieszeniem sufitowym, pkt. 94

Wykonawca zwraca się z prośbą do Zamawiającego, o dopuszczenie funkcjonalności automatycznego wykonywania zdjęć kości długich na stole typu telekomando, jako rozwiązania alternatywnego do wymaganego na statywie do zdjęć odległościowych i objęcie tej funkcjonalności takim samym punktowaniem, np. według proponowanego poniżej przykładu? „Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich na statywie do zdjęć odległościowych lub na stole typu telekomando z funkcją dokładnych pomiarów anatomicznych? Tak – 20 pkt, Nie – 0 pkt.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 94 na następujący: „Automatyczne wykonywanie zdjęć kości długich z funkcją dokładnych pomiarów anatomicznych na statywie do zdjęć odległościowych z wykorzystaniem lampy na zawieszeniu sufitowym lub na stole typu telekomando z wykorzystaniem lampy dedykowanej do stołu typu telekomando. W przypadku zaoferowania opisanej funkcjonalności z wykorzystaniem statywu do zdjęć odległościowych w zestawie dedykowany podest z ołowianą miarą”. Zamawiający zmienia zapis w kolumnie „Parametr wymagany” na „Tak/Nie, opisać”. Punktacja pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 16

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, VI. Druga lampa RTG z zawieszeniem sufitowym, pkt. 108

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający dopuści w postępowaniu lampę na zawieszeniu sufitowym bez wbudowanej kamery przekazującej obraz na konsolę operatora i na wyświetlacz przy lampie? Wykonawca nadmienia, że oferuje kamerę przekazującą obraz pacjenta na konsolę operatora w drugim proponowanym przez siebie w pełni automatycznym systemie, tj. w stole typu telekomando, co z uwagi na bardzo ograniczoną widoczność technika, przez okno sterowni na pacjenta, zapewni większą kontrolę nad przeprowadzanym badaniem, szczególnie w ekspozycjach wymagających pochylenia stołu.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 108 załącznika nr 1 na następujący: „Kolimator z wbudowaną kamerą przekazującą obraz  na konsolę operatora”. W kolumnie „Parametr wymagany” zmienia zapis na „Tak/Nie” (parametr z punktu 108 staje się parametrem ocenianym a nie wymaganym). Jednocześnie modyfikuje zapis w kolumnie „Punktacja” na następujący: „Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.”.

Pytanie nr 17

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, VII. Statyw do zdjęć odległościowych,

pkt. 120

Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie w postępowaniu, statywu do zdjęć odległościowych o ekwiwalencie pochłaniania płyty pacjenta 0,85 mm Al.? Nieznaczna różnica w parametrach nie wpłynie na ogólne właściwości diagnostyczne aparatu.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 18

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, VII. Statyw do zdjęć odległościowych,

pkt. 122

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu system RTG, wyposażony w statyw do zdjęć odległościowych o manualnym ruchu pochylenia panelu? Wykonawca pragnie nadmienić, że oferuje drugi aparat RTG, tj. stół typu telekomando jako system będący w pełni automatyczny.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i usuwa zapis punktu 122 załącznika nr 1.

Pytanie nr 19

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, VIII. Detektor bezprzewodowy w statywie - 1 szt., pkt. 130

Wykonawca zwraca się z pytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na nieznaczną zmianę punktacji dotyczącej wymiaru aktywnego pola obrazowania detektora w statywie, np. wg. poniższej propozycji ≥42 x 41,5 cm – 10 pkt.?

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje punktację w punkcie 130 w następujący sposób: „≥41 x 41 cm – 10 pkt.”.

Pytanie nr 20

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, X. Stacja akwizycyjna technika, pkt. 148

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu monitor stacji akwizycyjnej technika o jasności / luminacji 500 cd/m2, lecz z dużo większym kontrastem, rozdzielczością oraz przekątną ekranu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 21

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, X. Stacja akwizycyjna technika, pkt. 155

Wykonawca zwraca się z pytaniem do Zamawiającego o wyjaśnienie, w którym z systemów będących przedmiotem postępowania, stół typu telekomando czy lampa na zawieszeniu sufitowym, wymaga funkcjonalności „Automatyczne elektroniczne blendowanie (rozpoznawanie położenia blend na obrazie)”?

Odpowiedź: W punkcie 155 opisano funkcjonalność oprogramowania, które jest wspólne zarówno dla lampy dedykowanej do stołu typu telekomando jak i do lampy zawieszonej na suficie. Automatyczne elektroniczne blendowanie ma działać w obu przypadkach.

Pytanie nr 22

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, X. Stacja akwizycyjna technika, pkt. 155

Wykonawca zwraca się z prośbą o dopuszczenie przez Zamawiającego funkcjonalności „Automatyczne elektroniczne blendowanie (rozpoznawanie położenia blend na obrazie)” w oferowanym przez Wykonawcę w pełni automatycznym systemie telekomando, kosztem pewnych funkcji w systemie sufitowym?

Odpowiedź: Wykonawca zadał pytanie w sposób nieprecyzyjny. Zamawiający nie może odnieść się do określenia „kosztem pewnych funkcji”, gdyż Wykonawca nie podał z których funkcji Zmawiający miałby zrezygnować.

Pytanie nr 23

Dot. załącznik nr 1 - OPZ - Aparat RTG z wyposażeniem, X. Stacja akwizycyjna technika, pkt. 157

Czy Zamawiający zgodzi się dopuścić w postępowaniu przetargowym aparat RTG, ze stacją akwizycyjną technika, z możliwością zapamiętywania na dysku twardym 50 000 obrazów w pełnej matrycy? Pojemność dysku twardego w stacji technika nie ma w obecnych czasach dużego znaczenia, przy założeniu, że obrazy w formie DICOM obsługiwane są przez system archiwizacji i dystrybucji obrazów PACS i archiwizowane są na serwerach Zamawiającego.

Odpowiedź: W punkcie 157 podano wartość minimalną jaką Zamawiający wymaga, tj. pamięć min. 20 000 obrazów radiograficznych w pełnej matrycy. Jeśli Wykonawca zaoferuje możliwość zapamiętania 50 000 obrazów to spełnia wymóg Zamawiającego.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek