Kraków dnia: 2021-03-08

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/1/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-3

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-02-24 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na "Zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz 
z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" - znak sprawy ZP/1/2021 o następującej treści:

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt IV.48

Czy Zamawiający dopuści zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego kolumny 113 cm, jeśli zaoferowany aparat jest również wyposażony w silnikowy ruch wzdłużny blatu stołu? Jeśli aparat jest wyposażony w blat, który może ruszać się wzdłużnie, zakres ruchu kolumny nie musi być tak duży jak wymagany obecnie. Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zakres zmotoryzowanego ruchu wzdłużnego kolumny 113 cm pod warunkiem, że zaoferowany aparat jest wyposażony w silnikowy ruch wzdłużny blatu stołu zgodnie z pkt. IV.49 załącznika nr 1.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt IV.59

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić opis punktu na: ”Dopuszczalne obciążenie blatu stołu przy zachowaniu funkcjonalności zmiany wysokości stołu i pochylania blatu min. 200 kg”? W rozwiązaniu które chcemy zaoferować dostępny jest oceniany (a więc pożądany przez Zamawiającego) ruch wzdłużny blatu (pkt 49), ale ruch wzdłużny blatu ma swoje dodatkowe ograniczenia do 180 kg. Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu IV.59 załącznika nr 1 na następujący: „Dopuszczalne obciążenie blatu stołu wraz zamontowanym na nim podnóżkiem, przy zachowaniu funkcjonalności zmiany wysokości stołu i pochylania blatu min. 200 kg”. Punktacja pozostaje bez zmian.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt VI.108

Czy Zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie kamerę zamocowaną w pomieszczeniu 
z podglądem w sterowni? Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu IV.108 załącznika nr 1 na następujący: „Kolimator z wbudowaną kamerą przekazującą obraz  na konsolę operatora”. W kolumnie „Parametr wymagany” zmienia zapis na „Tak/Nie” (parametr z punktu 108 staje się parametrem ocenianym a nie wymaganym). Jednocześnie modyfikuje zapis w kolumnie „Punktacja” na następujący: „Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.”

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt VII.113

Czy Zamawiający dopuści statyw w którym dostępny jest ręczny ruch w zakresie min. 145 cm oraz ruch silnikowy w zakresie min. 130 cm? Mniejszy zakres ruchu silnikowego wynika z automatycznego zatrzymywania się szuflady z detektorem ok 15 cm od podłogi, ruch może być kontynuowany ręcznie, aż obudowa dotknie ziemi. Takie rozwiązanie zapewnia dogodne warunki do wykonywania zdjęć kończyn dolnych stojącym pacjentom oraz jednocześnie  ochronę detektora. Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. Punktacja pozostaje bez zmian. Wykonawca otrzyma komplet punktów za całkowity zakres ruchu większy od 150cm, nawet jeśli nie pełny zakres jest realizowany silnikowo.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt VII.122

Czy Zamawiający dopuści statyw o ręcznie wykonywanym pochylaniu panelu? Jest to sprawdzona metoda, w większości przypadków szybsza niż pochylanie z użyciem silnika.

Brak zgody uniemożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i usuwa zapis punktu VII.122 załącznika nr 1.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt X.162

Czy Zamawiający zrezygnuje z samodzielnej zmiany konfiguracji sieciowej i listy serwerów PACS jeśli Oferent zapewni zmianę poprzez zdalną diagnostykę, której Zamawiający wymaga w pkt. XIII.196? Samowolne zmiany mogą powodować błędy w wysyłce i zagrozić bezpieczeństwu danych medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis punktu X.162. Zamawiający wymaga aby zmiany konfiguracji sieciowej i listy serwerów możliwe były jedynie z dedykowanego konta administratora, do którego dostęp będzie miał jedynie personel techniczny Zamawiającego.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt XII.182

Czy Zamawiający dopuści drukowaną instrukcję w języku polskim oraz angielską wersję w wersji elektronicznej?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.

- Dotyczy sposobu punktacji w Załączniku nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się zlikwidować punktację dla pkt II.9, II.10, IV.47, IV.56, VII.118?

Punkty 9, 47 spełniają praktycznie wszyscy oferenci na rynku, więc punktowanie ich nie ma sensu. Punkt 10 nie jest korzystny dla pacjentów – tak wysokie wartości jak 1000 mAs oznaczają bardzo dużą potencjalną dawkę dla pacjentów. Odległość SID 180 cm na ściance telekomando (pkt 56) nie daje Zamawiającemu dodatkowych korzyści w przypadku wymagania dodatkowego statywu oraz lampy na suficie (to z ich pomocą będą wykonywane wszystkie zdjęcia z SID 180 cm) – jest po prostu dla wymaganej konfiguracji aparatu zbędna. Kratki ruchome podczas ekspozycji mają są pozostałością ze starych analogowych aparatów i nie wnoszą korzyści do badań radiologicznych, a muszą być ruchome ponieważ mają mniejszą ilość dość grubych lamelek niż nowoczesne kratki stacjonarne.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa punktację z następujących punktów załącznika nr 1: II.10, VII.118. W pozostałych punktach punktacja pozostaje bez zmian.

- Dotyczy Załącznika nr 1 do SIWZ pkt VII.123

Czy Zamawiający zgodzi się wykreślić punkt w całości? Zamawiający wymaga już podążania lampy za zmianą wysokości statywu (VI.89), co zapewnia wygodną pracę, natomiast sytuacja odwrotna z punktu VII.123 (ruch statywu przy którym stoi pacjent za lampą) stwarza potencjalne zagrożenie dla pacjenta i możliwość kolizji.

Odpowiedź: Zamawiający usuwa zapis punktu VII.123 i punktację do niego.

- Dotyczy sposobu punktacji w Załączniku nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść punktów i punktacji zgodnie z poniższą tabelą tak, aby uwzględnić różną punktację dla parametrów średnich (ale powyżej wymaganych) oraz wyróżniających się? Dzięki temu ocena będzie dokładniej odwzorowywała jakość oferowanych aparatów.

| 31 | Pojemność cieplna kołpaka min. 1700 kHU | Tak, podać |  | ≥ 2000 kHU i < 2500 kHU – 5 pkt. ≥ 2500 kHU – 10 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | Najniższe położenie blatu od podłogi (blat w pozycji poziomej) max. 65 cm | Tak, podać |  | Najniższe położenie blatu (od podłogi) ≤ 55 cm i > 50 cm – 5 pkt. ≤ 50 cm – 10 pkt |  |
| 49 | Ruch wzdłużny blatu. Zakres min. 80 cm | Tak/Nie Podać zakres |  | Tak, zakres ≥ 160 cm – 15 pkt. Tak, zakres ≥ 80 cm i < 160 cm – 5 pkt |  |
| 92 | Wyświetlacz danych zlokalizowany na kołpaku lampy rtg w postaci wielofunkcyjnego monitora / ekranu dotykowego min. 10” | Tak/Nie Podać wielkość w calach |  | Tak, ≥ 10” i < 12” – 5 pkt Tak, ≥ 12” – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 99 | Pojemność cieplna anody min. 300 kHU | Tak, podać |  | ≥ 600 kHU i <800 kHU – 5 pkt. ≥ 800 kHU – 10 pkt |  |
| 101 | Pojemność cieplna kołpaka z lampą min. 1700 kHU | Tak, podać |  | ≥ 2000 kHU i < 2500 kHU – 5 pkt. ≥ 2500 kHU – 10 pkt |  |
| 159 | Możliwość pomiarów kątów, długości wraz z kalibracją | Tak/Nie opisać |  | Tak – 5 pkt Tak, w tym pomiar kątów Cobba – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje punktację w punkcie 31 i 101 w następujący sposób: „≥ 2200 kHU – 5 pkt.”.

Zamawiający modyfikuje punktację w punkcie 45 w następujący sposób: „Najniższe położenie blatu (od podłogi) ≤50 cm – 5 pkt.”.

Zamawiający modyfikuje zapis w kolumnie „Parametr wymagany” w punkcie 49 na następujący: „Tak, podać/Nie” oraz zmienia punktację w następujący sposób: „Tak, zakres ≥160 cm – 15 pkt., Tak, zakres ≥120 cm i <160 cm – 10 pkt., Tak, zakres ≥80 cm i <120 cm – 5 pkt., Nie – 0 pkt.”

Zamawiający modyfikuje zapis punktu 92 na następujący: Wyświetlacz danych zlokalizowany na kołpaku lampy rtg w postaci wielofunkcyjnego monitora / ekranu dotykowego min. 8”. W kolumnie “Parametr wymagany” zmienia zapis na: “Tak/Nie, opisać”, jednocześnie modyfikuje punktację w następujący sposób: “ Nie – 0 pkt., Tak, ekran o przekątnej ≥8 i <10” – 5 pkt., Tak, ekran o przekątnej ≥10” – 10 pkt.”.

W pozostałych punktach (99, 159) Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany punktacji.

- Dotyczy sposobu punktacji w Załączniku nr 1 do SIWZ

Czy Zamawiający zgodzi się zmienić punktację lub wprowadzić dodatkową punktację oraz zmieni opisy zgodnie z tabelą poniżej?

| 93 | Wyświetlenie przy lampie pod jakim kątem znajduje się detektor bezprzewodowy wyciągnięty ze statywu w celu ułatwienia ustawienia wiązki prostopadle do detektora | Tak/Nie |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 152 | Szybkość akwizycji z największego pola detektora podczas fluoroskopii pulsacyjnej min. 6 obr/s | Tak, podać |  | ≥ 30 obr/s z największego pola - 10 pkt Mniejsze wartości – 0 pkt |  |

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej

Elżbieta Mrożek