Kraków dnia: 2021-03-08

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/1/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-6

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-03-02 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz 
z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" – znak sprawy ZP/1/2021 o następującej treści:

- Czy pkt 3 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG pochodzący od jednego producenta, ale posiadający dwa certyfikaty: jeden na aparat telekomando drugi na kolumnę teleskopową zawieszoną na suficie? Oba aparaty będą obsługiwane z jednej konsoli oraz jednego generatora. Różnica ta wynika z braku certyfikacji systemu w pożądanej przez Zamawiającego konfiguracji. Wszystkie elementy systemu pochodzą od jednego producenta i współpracują ze sobą w ramach jednego systemu żądanej konfiguracji. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie dopuszcza. Przedmiotem zamówienia nie są dwa odrębne aparaty/urządzenia. Dostarczany aparat ma stanowić kompatybilną całość, a certyfikat potwierdza, że producent aparatu przeprowadził wymaganą i niezbędną ocenę zgodności na podstawie europejskiej dyrektywy o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC. - pkt 53 Czy Zamawiający dopuści aparat RTG o długości obszaru badania w pionowej i poziomej pozycji stołu min 179 cm z uwzględnieniem przesuwu wzdłużnego blatu stołu? Jest to wartość wystarczająca do przeprowadzenia wszystkich badań. Przesuw wzdłużny blatu stołu nie generuje ryzyka dla pacjenta leżącego na nim i może być stawiany na równi z funkcjonalnością nie wymagającą tego ruchu. W przypadku pacjenta, bez możliwości jego repozycjonowania, i tak nie będzie możliwości jego przeniesienia na blat aparatu telekomando ze względu na ryzyko. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. - pkt 60 Czy Zamawiający będzie punktował pochłanialność blatu? Jest to istotny parametr wpływający na ilość promieniowania generowanego podczas ekspozycji zarówno dla pacjenta jak i personelu. Proponujemy wprowadzenie punktacji <0,5 mm Pb - 5 pkt > 0,5 mm Pb - 0 pkt Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie punktacji. - pkt 79 Czy Zamawiający będzie punktował rozdzielczość detektora? Jest to istotny parametr wpływający na jakość otrzymywanego obrazu a co za tym idzie dokładność diagnostyczną. Proponujemy wprowadzenie punktacji >3072x3072 pixeli - 5 pkt < 3072x3072 pixeli - 0 pkt Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie punktacji. - pkt 86 Czy Zamawiający dopuści aparat rtg bez zmotoryzowanego obrotu lampy wokół osi poziomej? Jest to funkcjonalność mocno podnosząca poziom skomplikowania systemu, oraz cenę. W większości przypadków ruchy te ze względu na szybkość przygotowania badania wykonywane są ręcznie przez techników. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i modyfikuje zapis punktu 86 na następujący: „Zmotoryzowany lub manualny obrót lampy wokół osi poziomej min. ± 115°”. Jednocześnie wprowadza punktację w następujący sposób: „Zmotoryzowany obrót lampy wokół osi poziomej – 10 pkt., Manualny obrót lampy wokół osi poziomej – 0 pkt.”. - pkt 90 Czy Zamawiający dopuści aparat rtg bez możliwości zmiany parametrów ekspozycji z poziomu lampy zawieszenia sufitowego? Technik przy wykonywaniu ekspozycji musi udać się do sterowni gdzie może ustawić parametry ekspozycji i wyzwolić promieniowanie. Jest to parametr niosący małą wartość użytkową urządzenia. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. W kolumnie „Parametr wymagany” zmienia zapis na „Tak/Nie” (parametr z punktu 90 staje się parametrem ocenianym a nie wymaganym). Wprowadza się punktację w następujący sposób: „Tak – 5 pkt., Nie – 0 pkt.”. - pkt 105 Czy Zamawiający dopuści zawieszenie sufitowe z manualną kolimacją oraz manualnymi dodatkowymi filtrami? Jest to rozwiązanie mniej awaryjne i generujące niższe koszty utrzymania w okresie pogwarancyjnym. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - pkt 107 Czy Zamawiający dopuści zawieszenie sufitowe z manualnym doborem dodatkowej filtracji? Jest to rozwiązanie mniej awaryjne i generujące niższe koszty utrzymania w okresie pogwarancyjnym. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza. - pkt 108 Czy Zamawiający dopuści aparat bez kamery wbudowanej w kolimator? Jako rozwiązanie alternatywne proponujemy zainstalowanie kamery w pomieszczeniu zgodnie z wytycznymi Zamawiającego w celu utrzymania widoku pacjenta podczas badania. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis punktu 108 załącznika nr 1 na następujący: „Kolimator z wbudowaną kamerą przekazującą obraz na konsolę operatora”. W kolumnie „Parametr wymagany” zmienia zapis na „Tak/Nie” (parametr z punktu 108 staje się parametrem ocenianym a nie wymaganym). Jednocześnie modyfikuje zapis w kolumnie „Punktacja” na następujący: „Tak – 15 pkt., Nie – 0 pkt.”. - pkt 122 Czy Zamawiający dopuści statyw do zdjęć odległościowych bez zmotoryzowanego pochylania panelu? Przy braku zmotoryzowania wszystkich ruchów zawieszenia sufitowego ruch ten jest komplikacją techniczną zwiększającą koszty utrzymania pogwarancyjnego. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza i usuwa zapis punktu 122 załącznika nr 1. - pkt 130 Czy Zamawiający dopuści detektor o wymiarze pola aktywnego obrazowania 33,9 x 42,4 cm? Różnica wartości oferowanej i wymaganej jest niewielka i nie będzie wpływać istotnie na właściwości diagnostyczne aparatu. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza. - pkt 136 Czy Zamawiający dopuści detektor o maksymalnym obciążeniu równomiernym 150 kg? Przy konieczności obrazowania pacjentów o większej masie, Zamawiający wymaga dostarczenia osłony zwiększającej możliwość obciążenia punktowego do ponad 200 kg co pokrywa 200 kg obciążenia równomiernego. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pod warunkiem dostarczenia osłony/futerału na detektor zwiększającej udźwig do 200 kg. Osłona nie powinna znacząco zwiększać rozmiaru detektora i być zabezpieczona przez przypadkowym wysunięciem detektora. - pkt 156 Czy Zamawiający dopuści konsolę z możliwością wyboru dodatkowej filtracji dla aparatu z fluoroskopią? W przypadku zawieszenia sufitowego konieczne jest wybranie filtra manualnie. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości wyboru dodatkowej filtracji zarówno dla zdjęć wykonywanych na stole typu telekomando jak i z użyciem lampy na zwieszeniu sufitowym. - pkt 168 Czy Zamawiający dopuści konsolę z możliwością wyboru programu anatomicznego określającego parametry ekspozycji dla aparatu telekomando oraz zawieszenia sufitowego a ustawienie kolimatora i filtrów miedziowych dla aparatu telekomando? Zawieszenie sufitowe nie posiada automatycznego kolimatora w związku z czym nie jest możliwe ustawienie wszystkich parametrów zgodnie z wymogiem. Udzielenie odpowiedzi negatywnej uniemożliwi naszej firmie złożenie oferty nie podlegającej odrzuceniu. Odpowiedź: Zamawiający wymaga możliwości ustawienia kolimatora i wyboru dodatkowej filtracji zarówno dla zdjęć wykonywanych na stole typu telekomando jak i z użyciem lampy na zwieszeniu sufitowym. Przewodnicząca Komisji Przetargowej Elżbieta Mrożek