Kraków dnia: 2021-03-10

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych i Umów

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

Pismo: ZP/1/2021

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-8

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2021-03-09 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisów specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup aparatu RTG z wyposażeniem wraz 
z przystosowaniem pomieszczenia Pracowni RTG w ramach projektu pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny 2" – znak sprawy ZP/1/2021 o następującej treści:

Pytanie dotyczy punktu VII. 113. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie renomowanego producenta, ze statywem, w którym wykorzystywany jest: ręczny przesuw detektora w pionie w zakresie 150cm oraz zmotoryzowane pochylanie w zakresie +90 stopni do -20stopni oraz zintegrowany praktyczny schowek na 2 kratki przeciwrozproszeniowe. Jest to jedno z najlepszych rozwiązań na rynku ponieważ pozwala na pracę w zakresie od 30cm do 180 cm mierzonej od podłogi do środka detektora, co doskonale sprawdza się przy niskich i wysokich pacjentach. Dodatkowo, obudowa statywu posiada największą na rynku dopuszczalną obciążalność 30kg.

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza.