Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z.

Panewnicka 65

40-760 Katowice

Pismo: AZP/02/P/2021	 Katowice dnia: 2021-04-22

# WYJAŚNIENIA TREŚCI

# SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 2

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

prowadzonego w trybie podstawowym pn.

”Dostawa sprzętu zwiększającego ergonomię warunków pracy w ramach Projektu

pn. Wysoka ergonomia pracy podstawą zdrowia pracownika!”

– znak sprawy AZP/02/P/2021

Zamawiający, Okręgowy Szpital Kolejowy w Katowicach - s.p.z.o.z., działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 z późn. zm.), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 1 - Prosimy o wydzielenie pozycji nr 5, tj. foteli ginekologicznych do odrębnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert odrębnie na łóżka i szafki oraz odrębnie na fotele ginekologiczne większej liczbie wykonawców. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie pozycji nr 5 do osobnego pakietu. - Dotyczy zapisów SIWZ - rozdz. 9 ust. 9.1: Czy dla potwierdzenia spełnienia przez oferowany sprzęt parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego w SIWZ - Zamawiający uzna za dokument wiarygodny - katalog lub kartę katalogową autoryzowanego dystrybutora w języku polskim? Odp.: Zamawiający dopuszcza w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany sprzęt parametrów granicznych określonych przez Zamawiającego w SWZ przedłożenia katalogu lub karty katalogowej autoryzowanego dystrybutora sporządzonej w języku polskim. - Dotyczy zapisów SIWZ - rozdz. 9 ust. 9.1 pkt c): Zwracamy uwagę Zamawiającego, że wymagana norma PN-EN ISO 13485:2012 utraciła ważność 28.02.2019 r. Obecnie obowiązującą normą jest standard PN-EN ISO 13485:2016. Czy Zamawiający będzie oczekiwał Certyfikatu ISO 9001:2016, potwierdzającego, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych? https://www.tuv.com/poland/pl/en-iso-13485-certyfikacja-systemu-zarz%C4%85dzania-dla-bran%C5%BCy-medycznej.html Odp.: Zamawiający dopuszcza przedłożenie Certyfikatu ISO 9001:2016, potwierdzającego, że producent wdrożył i utrzymuje system zarządzania jakością dla wyrobów medycznych. Dotyczy pakietu nr 1, poz. 1 - łóżko medyczne sterowane elektrycznie z barierką 3/4 - 33 sztuki - W zakresie pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ramą wewnętrzną, ukrytą pod segmentami, jako parametr lepszy? Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne od opisanej w SIWZ ramy zewnętrznej. Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie, w którym ruchome segmenty leża umieszczone są wewnątrz ramy, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne, gdyż tworzy mechanizm "nożyc". Podczas składania segmentu leża może dojść do zmiażdżenia dłoni przypadkowo położonej na ramie. Konstrukcja z ramą wewnętrzną, gdzie rama znajduje się pod segmentami leża, jest nie tylko bezpieczniejsza, ale także bardziej ergonomiczna: umożliwia bliższe podejście personelu do leżącego pacjenta, a także nie powoduje poszerzenia gabarytów łóżka w przypadku zamontowania poręczy bocznych. Odp.: Zamawiający dopuszcza w poz. 1 łóżko medyczne z ramą wewnętrzną. 2. W zakresie pkt. 2: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka o wymiarach: - długość całkowita 2180 mm - szerokość całkowita z odbojami, z poręczami lub bez poręczy 960 mm - wymiar leża 850 x 2000 mm Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w pkt 2 łóżka o zaoferowanych wymiarach. 3. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający zechce odstąpić od wymogu wyposażenia łóżka w kątomierze? Dodatki te nie mają większego zastosowania praktycznego, wpływają natomiast na wzrost ceny oferowanego sprzętu. Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 4 łóżko nieposiadające kątomierzy. - W zakresie pkt. 5: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania szczytów ze stali nierdzewnej polerowanej - jako rozwiązania lepszego i trwalszego niż szczyty chromowane. Wizualnie szczyty takie nie różnią się od chromowanych, natomiast są wykonane z materiału twardszego, trwale odpornego na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Pozostałe parametry szczytów - zgodne z SIWZ Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 5 szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, pozostałe parametry zgodne z SWZ. - W zakresie pkt. 7: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką montowaną na stałe. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w pkt 7 łóżka z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką montowaną na stałe. - W zakresie pkt. 7: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z segmentami leża wypełnionymi siatką metalową wykonaną z pręta o średnicy 5 mm z oczkami 50 x 50 mm - jako parametr lepszy od wymaganego. Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 7 łóżko z segmentami leża wypełnionymi siatką metalową wykonaną z pręta o średnicy 5 mm z oczkami 50 x 50 mm. - W zakresie pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne sterowane elektrycznie, przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353, jednak bez protokołu z tychże badań? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w pkt 10 łóżka medycznego bez protokołu z badań. - W zakresie pkt. 11: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka sterowanego elektrycznie z zakresem regulacji elektrycznych lepszym niż wymagane: - segment oparcia pleców 0-74 stopnie; - segment uda 0-44 stopnie. Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 11 łóżko sterowane elektrycznie z zaoferowanym zakresem regulacji elektrycznych. 9. W zakresie pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem z możliwością blokady przez personel następujących funkcji elektrycznych: - blokada wszystkich funkcji; - blokada tylko przechyłów Trendelenburga? Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 16 łóżko z pilotem z możliwością blokady przez personel zaoferowanych funkcji elektrycznych. - W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne o bezpiecznym obciążeniu 230 kg, potwierdzonym przez własne laboratoryjne badania producenta, bez udziału niezależnego instytutu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 19 łóżko medyczne o bezpiecznym obciążeniu 230 kg, potwierdzonym przez własne laboratoryjne badania producenta, bez udziału niezależnego instytutu. 11. W zakresie pkt. 20: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z barierkami bocznymi lakierowanymi proszkowo, wykonanymi z trzech poziomych rurek o średnicy 25 mm oraz dwóch słupków pionowych z następującą, bezpieczną metodą składania lub rozkładania barierek: - przytrzymanie górnej barierki jedną ręką, - odciągnięcie zatrzasku blokady drugą ręką (zatrzask ten znajduje się w dolnej części konstrukcji barierki), - złożenie barierki wzdłuż ramy leża poniżej poziomu materaca. Zaoferowane barierki spełniają normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, a ich składanie nie poszerza obrysu łóżka w momencie składania i rozkładania - zgodnie z SIWZ. Zaoferowane barierki chronią pacjenta na odcinku ¾ długości leża - zgodnie z SIWZ. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w pkt 20 łóżka o zaoferowanych parametrach. Dotyczy: Pakietu nr 1, poz. 2 - łóżko medyczne sterowane elektrycznie z barierką na całej długości - 2 sztuki - W zakresie pkt. 1: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z ramą wewnętrzną, ukrytą pod segmentami, jako parametr lepszy? Rozwiązanie to jest bezpieczniejsze i bardziej ergonomiczne od opisanej w SIWZ ramy zewnętrznej. Opisane przez Zamawiającego rozwiązanie, w którym ruchome segmenty leża umieszczone są wewnątrz ramy, jest potencjalnie bardzo niebezpieczne, gdyż tworzy mechanizm "nożyc". Podczas składania segmentu leża może dojść do zmiażdżenia dłoni przypadkowo położonej na ramie. Konstrukcja z ramą wewnętrzną, gdzie rama znajduje się pod segmentami leża, jest nie tylko bezpieczniejsza, ale także bardziej ergonomiczna: umożliwia bliższe podejście personelu do leżącego pacjenta, a także nie powoduje poszerzenia gabarytów łóżka w przypadku zamontowania poręczy bocznych. Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt. 1 łóżko medyczne z ramą wewnętrzną. 2. W zakresie pkt. 2: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka o wymiarach: - długość całkowita 2180 mm - szerokość całkowita z odbojami, z poręczami lub bez poręczy 960 mm - wymiar leża 850 x 2000 mm. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w pkt 2 łóżka o zaoferowanych wymiarach. 3. W zakresie pkt. 4: Czy Zamawiający zechce odstąpić od wymogu wyposażenia łóżka w kątomierze? Dodatki te nie mają większego zastosowania praktycznego, wpływają natomiast na wzrost ceny oferowanego sprzętu. Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 4 łóżko nieposiadające kątomierzy. 4. W zakresie pkt. 5: Prosimy o dopuszczenie zaoferowania szczytów ze stali nierdzewnej polerowanej - jako rozwiązania lepszego i trwalszego niż szczyty chromowane. Wizualnie szczyty takie nie różnią się od chromowanych, natomiast są wykonane z materiału twardszego, trwale odpornego na uszkodzenia mechaniczne i korozję. Pozostałe parametry szczytów - zgodne z SIWZ Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 5 szczyty wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, pozostałe parametry zgodne z SWZ. 5. W zakresie pkt. 7: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką montowaną na stałe. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w pkt 7 łóżka z segmentami leża wypełnionymi stalową siatką montowaną na stałe. 6. W zakresie pkt. 7: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z segmentami leża wypełnionymi siatką metalową wykonaną z pręta o średnicy 5 mm z oczkami 50 x 50 mm - jako parametr lepszy od wymaganego. Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 7 łóżko z segmentami leża wypełnionymi siatką metalową wykonaną z pręta o średnicy 5 mm z oczkami 50 x 50 mm. 7. W zakresie pkt. 10: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne sterowane elektrycznie, przebadane pod kątem bezpieczeństwa elektrycznego wg normy PN EN 62353, jednak bez protokołu z tychże badań? Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w pkt 10 łóżka medycznego bez protokołu z badań. - W zakresie pkt. 11: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka sterowanego elektrycznie z zakresem regulacji elektrycznych lepszym niż wymagane: - segment oparcia pleców 0-74 stopnie; - segment uda 0-44 stopnie. Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 11 łóżko sterowane elektrycznie z zaoferowanym zakresem regulacji elektrycznych. 9. W zakresie pkt. 16: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko z pilotem z możliwością blokady przez personel następujących funkcji elektrycznych: - blokada wszystkich funkcji; - blokada tylko przechyłów Trendelenburga? Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 16 łóżko z pilotem z możliwością blokady przez personel zaoferowanych funkcji elektrycznych. 10. W zakresie pkt. 19: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko medyczne o bezpiecznym obciążeniu 230 kg, potwierdzonym przez własne laboratoryjne badania producenta, bez udziału niezależnego instytutu? Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 19 łóżko medyczne o bezpiecznym obciążeniu 230 kg, potwierdzonym przez własne laboratoryjne badania producenta, bez udziału niezależnego instytutu. 11. W zakresie pkt. 20: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania łóżka z barierkami bocznymi na całej długości, o specyfikacji: - barierki ciągłe, na całej długości łóżka, składane; - trzy poprzeczki poziome aluminiowe o przekroju 50 x 25 mm umieszczone w pionowych stalowych prowadnicach krańcowych przy szczytach; - barierki odejmowane tylko z użyciem narzędzi; - wygodny mechanizm zwalniający barierkę w celu jej opuszczenia, zabezpieczający przed niepożądanym opuszczeniem barierki. Zaoferowane barierki spełniają normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52, nie poszerzają gabarytów zewnętrznych łóżka. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w pkt 20 łóżka o zaoferowanych parametrach. Dotyczy: Pakietu nr 1, poz. 3 - stolik przyłóżkowy - 25 szt. - W zakresie pkt. 5: Prosimy o doprecyzowanie - czy przez wysokość całkowitą szafki 810 mm (+/- 20 mm) Zamawiający rozumie wysokość od podłoża do górnej powierzchni blatu, czy też od podłoża do górnej krawędzi listew / relingów zamontowanych na tymże blacie? Odp.: Zamawiający wyjaśnia, iż przez wysokość całkowitą szafki 810 mm (+/- 20 mm) rozumie wysokość od podłoża do górnej powierzchni blatu. - W zakresie pkt. 9: Prosimy o odstąpienie od wymogu zastosowania w szafce aluminiowego relingu wyposażonego w tworzywowy haczyk na ręczniki i uchwyt na szklankę. Odp.: Zamawiający w pkt 9 nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. - W zakresie pkt. 9: Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania - zamiast aluminiowych listew w kształcie litery "C" - relingi ze stali nierdzewnej w kształcie litery "C"? Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 9 relingi ze stali nierdzewnej w kształcie litery "C". Dotyczy: Pakietu nr 1, poz. 4 - stolik przyłóżkowy z blatem bocznym - 10 szt. - W zakresie pkt. 2: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stolika przyłóżkowego (szafki) z dwoma relingami wykonanymi ze stali nierdzewnej, umieszczonymi po bokach blatu głównego zamiast jednego relingu aluminiowego umieszczonego w tylnej części blatu szafki. Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 2 stolik przyłóżkowy z dwoma relingami wykonanymi ze stali nierdzewnej, umieszczonymi po bokach blatu głównego zamiast jednego relingu aluminiowego umieszczonego w tylnej części blatu szafki. - W zakresie pkt. 2: Prosimy o odstąpienie od wymogu zastosowania w szafce relingu wyposażonego w tworzywowy haczyk na ręczniki i uchwyt na szklankę. Odp.: Zamawiający w pkt 2 nie zmienia pierwotnych zapisów SWZ. - W zakresie pkt 3: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania szafki, w której półka na prasę pomiędzy szufladami posiada wysokość 154 mm, co nieznacznie odbiega od wymogów SIWZ (tj. 160 mm) Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 3 szafkę, w której półka na prasę pomiędzy szufladami posiada wysokość 154 mm. - W zakresie pkt. 6: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stolika przyłóżkowego (szafki) o głębokości 445 mm, co nieznacznie odbiega od parametru dopuszczonego w SIWZ (470 +/-20 mm). Odp.: Zamawiający dopuszcza w pkt 6 stolik przyłóżkowy (szafka) o głębokości 445 mm. 5. Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania stolika przyłóżkowego (szafki) z blatem bocznym: - z możliwością zamocowania po lewej lub prawej stronie szafki bez użycia narzędzi; - składanym do boku szafki; - z możliwością regulacji wysokości i kąta pochylenia; - rozkładanie rozpoczyna się poprzez odchylenie górnej krawędzi blatu na zewnątrz - poprzez wsunięcie dłoni w wycięty w blacie uchwyt (nie wymagane dodatkowe manetki); - z bezstopniową regulacją wysokości wspomaganą sprężyną gazową umieszczoną w aluminiowej kolumnie o przekroju kwadratowym; - z możliwością rozłożenia na każdej wysokości; - wykonanym z wytrzymałego i wodoodpornego tworzywa HPL, nie wymagającym dodatkowych wsporników blatu); - posiadającym dwie dłuższe krawędzie zabezpieczone listwą z płyty HPL w kształcie litery "C". - pod podporą blatu bocznego znajduje się piąte koło, zapewniające większą stabilność stolika (szafki) podczas spożywania posiłku przez pacjenta. Powyższe parametry są zbliżone do opisu przedmiotu zamówienia. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza stolika przyłóżkowego o zaoferowanych parametrach. Dotyczy: Pakietu nr 1, poz. 5 - fotel ginekologiczny - 2 szt. - Prosimy o wydzielenie foteli ginekologicznych do odrębnego pakietu. Umożliwi to złożenie konkurencyjnych ofert odrębnie na łóżka i szafki oraz odrębnie na fotele ginekologiczne większej liczbie wykonawców. Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie poz. 5 do osobnego pakietu. - Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania fotela o wymiarach całkowitych po rozłożeniu: długość 1790 mm / szerokość 890 mm. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w poz. 5 fotela o zaoferowanych wymiarach. 3. W zakresie pkt. 4, 5: Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania fotela, w którym: - brak regulacji kąta nachylenia podnóżka (regulowane są podkolanniki dołączane do listew akcesoryjnych fotela); - brak regulacji segmentu zagłówka - jest on bowiem zintegrowany z segmentem oparcia pleców; - zamiast regulacji kąta nachylenia odcinka piersiowego i lędźwiowego: regulacja segmentu oparcia pleców elektryczna w zakresie 0-80 stopni oraz regulacja segmentu siedziska elektryczna w zakresie 0-30 stopni. Odp.: Zamawiający nie dopuszcza w pkt. 4, 5 fotela o zaoferowanych parametrach.

Zamawiający

p.o. Dyrektor

Bohdan Kozak