#### Załącznik nr 3 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

prowadzonego w trybie podstawowym:

„DOSTAWA APARATU RTG”

Przedmiotem zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019) - jest dostawa Aparatu RTG wraz z oprogramowaniem dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego w Chorzowie.

Kod CPV - 33111000-1 aparat RTG

Kod CPV - 48000000-8 pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

I. OPIS WYMOGÓW FORMALNYCH

1. Przedmiot zamówienia musi spełniać wymagania zasadnicze określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.).

2. Przedmiot zamówienia zamieszczony w ofercie winien posiadać dopuszczenia 
do stosowania w placówkach służby zdrowia oraz spełniać wymagania zasadnicze określone w Ustawie z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z późn. zm.).

3. W zależności od rodzaju oferowanego sprzętu Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów określonych w ustawie z dnia z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych, ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (tekst ujednolicony Dz. U. z 2020 r poz. 944 późn. zm.).

4. W przypadku, gdy opisany w specyfikacji przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny i zgodnie z dyrektywami europejskimi i ustawą o wyrobach medycznych nie jest objęty deklaracjami zgodności i nie podlega żadnemu wpisowi do rejestru Zamawiający wymaga jedynie złożenia stosownego oświadczenia.

5. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.

6. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

7. Zamawiający wymaga, aby oferowany sprzęt spełniał wymogi efektywności energetycznej urządzenia klasy min. A lub klasy A+, jeżeli dotyczy.

8. Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 99 ust. 5 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „ z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane urządzenia i materiały będą o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych oraz użytkowych w odniesieniu do urządzeń i materiałów określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. W przypadku gdy oferowane przez wykonawcę materiały lub urządzenia będą inne niż opisane w dokumentacji, obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy. Jeżeli Wykonawca przy wykonywaniu zamówienia będzie korzystał z podwykonawców zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.

II. OPIS SZCZEGÓŁOWY

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż, instalacja aparatu RTG wraz z wdrożonym systemem RIS/ PACS.

2. Wymagana integracja systemu RIS/PACS  z  istniejącym oprogramowaniem AMMS - Asseco (przy wykorzystaniu posiadanej licencji Zamawiającego).

3. Wymagana możliwość podłączenia teletransmisji badań z wykorzystaniem zdalnych systemów do opisu badań (teleradiologia)

4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania testów akceptacyjnych i specjalistycznych dla oferowanego urządzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu obsługującego aparaturę w siedzibie Zamawiającego – 2 osoby.

6. Zamawiający zaleca wykonanie przez Wykonawców przeprowadzenie wizji lokalnej, w związku z ograniczoną powierzchnią pomieszczenia, w którym zostanie umieszczony i zainstalowany aparat RTG. Zamawiający wymaga aby po usadowieniu aparatu, pozostała w pomieszczeniu przestrzeń umożliwiająca swobodny ruch pacjentów leżących (na wózku/łóżku do przewożenia chorych).

- Wymiary pomieszczenia: ok. 5,5 m x ok. 3,5 m

- Wizja lokalna może odbyć wyłącznie po uprzednim umówieniu się.

III. WYBRANE - WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE

| L.p. | Nazwa parametru | Zakres/opis parametru |
| --- | --- | --- |
| 1. | Data produkcji | Fabrycznie nowy, rok 2021 |
| 2. | Generator | - Częstotliwość: 350 kHz – 460kHz - Moc: ok. 40 kW – ok. 50 kW - Zakres ekspozycji: 40 kV – 150 kV - Czas ekspozycji: 1 ms - 10 s - Zakres prądów: 10mA – 800 mA |
| 3. | Typ lampy | - Rotacyjna anoda - Rozmiar ogniska: 0,6 mm – małe/ 1,2 mm duże |
| 4. | Typ konsoli | System operacyjny: Windows 10 (lub nowszy) - Monitor LCD 24” - wielofunkcyjna konsola operatora: wprowadzanie i uzyskiwanie informacji o pacjencie, ustawianie parametrów ekspozycji, uzyskiwanie obrazu, automatyczna optymalizacja i obróbka po wykonaniu, wydruk, transfer i archiwizacja, - OSD i oprogramowanie w j. polskim |
| 5. | Detektor | - Wymiar: ok. 35 cm x 43 cm - Waga: ok. 3 kg - Rozmiar matrycy: 35cm x43cm (+/-) 1 cm - Powłoka antybakteryjna - min. IPX6 - Pamięć wewnętrzna min. 100 ekspozycji - Materiał scyntylacyjny CsI - Głębia 16 bit - Piksel min. 0,15 mm - Obciążenie powierzchniowe 300 kg - Obciążenie punktowe 150 kg - Zasilanie akumulatorowe |
| 6. | Specyfikacja | - Wymiary stołu: nie mniejszy niż – 2120mm x 825mm x 550mm – 650 mm Maksymalne obciążenie: min. 250 kg - Przenośny detektor do stanowiska naściennego i stołu - Szybki przekaz z detektora zdjęcia na operatora |
| 7. | Mobilność | Elastyczne i efektywne ustawianie dla pacjentów leżących, stojących oraz na wózkach transportowych |
| 8. | System RIS/PACS | - wdrożenie i instalacja bez ograniczeń licencyjnych - uruchomienie dystrybucji obrazów badań na oddziały szpitalne - możliwość konfiguracji systemu na potrzeby podłączenia różnych aparatów diagnostycznych - integracja z systemem ASSECO-AMMS - pełna archiwizacja badań - możliwość nagrywania obrazów badań na min. CD, opcjonalnie z nadrukiem informacyjnym na CD - podłączenie teletransmisji badań z wykorzystaniem zdalnych systemów do opisu badań (teleradiologia) |